Znak sprawy: ZO/10/2014                                                     Załącznik nr 1 B do ogłoszenia

##### WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE

##### STOŁU OPERACYJNEGO

Producent:......................................................................................................................

Nazwa i typ:....................................................................................................................

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE z podaniem oferowanych parametrów | Nr strony w załączonym folderze potwierdzający deklarowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych | TAK |  |  |
| 2 | Napęd stołu elektrohydrauliczny | TAK |  |  |
| 3 | Długość stołu z blatem: 2050 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |  |
| 4 | Całkowita szerokość blatu: 580 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |  |
| 5 | Regulacja wysokości blatu: 730 do 1170 mm ( + 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK |  |  |
| 6 | Regulacja oparcia pleców: - 450 do +750 ( + 50 ) | TAK |  |  |
| 7 | Regulacja podgłówka: - 230 do +530 ( + 30 ) | TAK |  |  |
| 8 | Przechyły boczne w obie strony: po 280 ( + 30 ) | TAK |  |  |
| 9 | Przechył Trendelenburga: 330 ( + 30 ) | TAK |  |  |
| 10 | Przechył anty -Trendelenburga: 330 ( + 30 ) | TAK |  |  |
| 11 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do +150 (+ 50) | TAK |  |  |
| 12 | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 (+ 50) | TAK |  |  |
| 13 | Ręczny przesuw wzdłużny blatu : 250 mm (+ 30 mm) | TAK |  |  |
| 14 | Układ sterowania z funkcją „stand by” włączającą się po upływie max.15 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku funkcyjnego . Ponowne sterowanie z pilota możliwe po naciśnięciu przycisku aktywacji przycisków funkcyjnych | TAK |  |  |
| 15 | Regulacja pilotem przewodowym przez układ elektro-hydrauliczny następujących pozycji blatu: - zmiana wysokości - przechyły wzdłużne - przechyły boczne - poziomowanie jednym przyciskiem | TAK |  |  |
| 16 | Pilot przewodowy dodatkowo wyposażony w przycisk aktywacji przycisków funkcyjnych i w diodowe wskaźniki poziomu naładowania baterii w stole | TAK |  |  |
| 17 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |  |
| 18 | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą uruchamianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami | TAK |  |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad sprężyn gazowych, służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |  |
| 20 | Sprężyny gazowe regulacji segmentów blatu zabudowane w konstrukcji nośnej blatu, niewidoczne z zewnątrz | TAK |  |  |
| 21 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe | TAK |  |  |
| 22 | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | TAK |  |  |
| 23 | Stół przejezdny z systemem blokowania | TAK |  |  |
| 24 | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | TAK |  |  |
| 25 | Blat stołu co najmniej 5 segmentowy: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu - górna płyta oparcia pleców - dolna płyta oparcia pleców - płyta lędźwiowa - 2 szt. podnóżków | TAK |  |  |
| 26 | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:3 (dłuższy segment od strony głowy pacjenta), z możliwością wykonania wypiętrzenia klatki piersiowej od strony głowy pacjenta przy pomocy odłączanej korby. Wysokość wierzchołka materaca po wypiętrzeniu min. 160 mm | TAK |  |  |
| 27 | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C – prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska | TAK |  |  |
| 28 | Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm | TAK |  |  |
| 29 | Obciążenie robocze: min. 200 kg | TAK |  |  |
| 30 | Wyposażenie stołu : - podkolannik + uchwyt wielopozycyjny – 2 kpl. | TAK |  |  |
| 31 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
| 32 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. | TAK |  |  |
| 33 | Fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie używany, rok produkcji 2014 | TAK |  |  |
| 34 | Gwarancja na udzielone urządzenie min. 24 miesiące od dnia dostarczenia | TAK |  |  |

UWAGA :

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

….........................................................................

(data, pieczątka i podpis oferenta)