ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 14.10.2014r.

# Zapytanie ofertowe ZO/10/2014

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści ogłoszenia zapytania ofertowego – sprawa numer ZO/10/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawy: A. Uniwersalnego Stołu Zabiegowego -     szt. 1 oraz B. Stołu Operacyjnego – szt. 1, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Odpowiedzi:

Ad. A. 1.

Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu o długości blatu 2100 mm.

Ad. A. 2.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. A. 3.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. A. 4. i 5.

Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu o konstrukcji w całości wykonanej ze stali nierdzewnej bez tworzywowej osłony podwozia.

Ad. A. 6.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. B. 1.

Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu o długości blatu 2100 mm.

Ad. B. 2.

Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu z regulacją oparcia pleców w zakresie – 45/+85º.

Ad. B. 3.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. B. 4.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Zestaw pytań nr 2:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Stół operacyjny

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o napędzie elektromechanicznym? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w tego typu stołach gwarantujące długi okres bezawaryjnej eksploatacji przy zachowaniu wysokich parametrów i jakości pracy. Napęd elektrohydrauliczny jest bardzo wrażliwy na zapowietrzenie i wycieki oleju, co może doprowadzić do unieruchomienia stołu uniemożliwiając jego dalsze regulacje. Ponadto w przypadku wystąpienia awarii serwisowanie napędu elektrohydraulicznego jest bardzo skomplikowane i wiąże się ze znacznym nakładem finansowym.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o długości 2175mm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gwarantujące więcej miejsca dla pacjenta i zwiększające komfort pracy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie +/-45 oraz z elektryczną regulacją oparcia pleców w zakresie +90/-50? Regulacja podgłówka w podanym zakresie jest wystarczająca i pozwala na odpowiednie ułożenie głowy operowanego, ponadto oparcie pleców regulowane jest w wyższym zakresie co w tym przypadku wydaje się być parametrem bardziej oczekiwanym i odgrywającym większe znaczenie w praktyce.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, z możliwością regulacji przechyłów bocznych w zakresie od -18° do +18°? Oferowana wielkość tego parametru jest absolutnie wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej pozycji operowanego, ponadto większe nachylenie spowodowałoby zsuwanie się operowanego z blatu stołu, a tym samym utrudnianie przeprowadzonych zabiegów.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej realizowana jest w zakresie od -100o do +55o? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z elektromechanicznym przesuwem wzdłużnym blatu? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez funkcji „stand by” i przycisku aktywacji funkcji na pilocie? Brak tego rozwiązania w żaden sposób nie zmniejsza funkcjonalności stołu. Przyciski na pilocie powinny być zawsze w gotowości aby w przypadku nagłej potrzeby regulacji przechyłów wzdłużnych nie tracić czasu na jego aktywację.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z widocznymi z zewnątrz sprężynami gazowymi segmentu nóg i głowy? Jest to parametr nie mający żadnego znaczenia w kontekście funkcjonalności stołu i wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych konkretnego producenta.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z rezystorem zapewniającym ciągłość antystatyczną zamiast zacisku do wyrównania potencjałów? Oferowane rozwiązanie równie skutecznie chroni operatorów i pacjentów przed wyładowaniami elektrycznymi.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, którego blat składa się 4 oddzielnych segmentów – podgłówka, jednoczęściowego oparcia pleców, siedziska i nóg? Wskazana konfiguracja pozwala na ułożenie pacjenta w każdej pozycji, dlatego też nie ma potrzeby aby stół posiadał dodatkowy piąty segment. Poza tym łączna długość blatu jest większa od wymaganej, co gwarantuje komfort pracy podczas operacji pacjentów o wysokim wzroście.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z manualnym wypiętrzeniem ławeczki nerkowej za pomocą specjalnej nakładki z mechanizmem korbowym? Użycie nakładki wypiętrzającej na blat jest korzystniejszym rozwiązaniem, gdyż pozwala na jej wykorzystanie także do innych zabiegów medycznych i w różnych miejscach na blacie, przez co stół jest bardziej funkcjonalny.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Uniwersalny stół zabiegowy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy o całkowitej szerokości 500mm? Jest to rozwiązanie wystarczające do zapewnienia wygodnej pozycji pacjentom o różnych gabarytach i bardzo dobrze sprawdzające się w praktyce użytkowej.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy z regulacją wysokości do 1040mm? Oferowana wysokość maksymalna tylko nieznacznie odbiega od wymaganej (10mm) i różnica ta jest niezauważalna w praktyce.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy z elektryczną regulacją oparcia pleców w zakresie od -25o do 70 o? Elektryczna regulacja jest rozwiązaniem korzystniejszym, gdyż umożliwia płynną i szybką regulację tego segmentu.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy z regulacją podgłówka za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od -90o  do +10o? Oferowany zakres jest wystarczający do ułożenia głowy pacjenta w odpowiedniej pozycji do przeprowadzenia danego zabiegu.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy bez przechyłów bocznych? Nie jest to rozwiązanie konieczne w stole zabiegowym przeznaczonym przeważanie do wykonywania prostych procedur.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy z regulacją kąta nachylenia podnóżków za pomocą mechanizmu zaciskowego w zakresie od -90o do 0o? Oferowany zakres bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego w segmencie oparcie pleców i siedziska, a więc nie w segmencie nóg? Jest to rozwiązanie wystarczające do zamontowania dużej ilości dodatkowego wyposażenia.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy o maksymalnej obciążalności na poziomie 150kg? Oferowany parametr jest wystarczający i nie ma potrzeby aby stał na wyższym poziomie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy wyposażony w odejmowane, antystatyczne materace wykonane z pianki poliuretanowej, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych bez właściwości przeciwodleżynowych oraz bez tzw. „pamięci kształtu”? Nie ma potrzeby stosowania materaców o takich właściwościach w stole przeznaczonym do przeprowadzania prostych zabiegów opatrunkowych i krótkich operacji, podczas których pacjent nie spędza na stole długiego czasu mogącego spowodować powstawanie odleżyn.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 2.

Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o długości 2175 mm.

Ad. 3.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 4.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 5.

Zamawiający dopuści do zaoferowania stół w którym regulacja kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej realizowana jest w zakresie od -100o do +55o

Ad. 6.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 7.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 8.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 9.

Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z rezystorem zapewniającym ciągłość antystatyczną zamiast zacisku do wyrównania potencjałów.

Ad. 10.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 11.

Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z manualnym wypiętrzeniem ławeczki nerkowej za pomocą specjalnej nakładki z mechanizmem korbowym.

Ad. 12.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 13.

Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy z regulacją wysokości do 1040 mm.

Ad. 14.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 15.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 16.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 17.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 18.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 19.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 20.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Zestaw pytań nr 3:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

A Uniwersalny stół zabiegowy  szt 1

- Czy Zamawiający dopuszcza nowoczesny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z długością blatu w standardowej konfiguracji wynoszącą 2162 mm i szerokością 580mm?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją wysokości w zakresie 700 do 1120 mm bez materaca?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacja płyty plecowej w zakresie +85°/ -30°?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacja zagłówka  mechanizmem zapadkowym w zakresie większym  od wymaganej  równą ±55° ?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z przechyłami anty-Trendelenburga większymi od wymaganych wynoszącymi 35°?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w tym podstawa blatu?

- Czy Zamawiający dopuszcza mobilny stół z centralną blokadą kół i blokowanym kołem do jazdy na wprost?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z materacami antystatycznymi o właściwościach przeciwodleżynowych o grubości 50mm?

- Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 8 tygodni?

B Stół operacyjny szt 1?

- Czy Zamawiający dopuszcza nowoczesny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z długością blatu w standardowej konfiguracji  wynoszącą 2162 mm?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacja płyty plecowej w zakresie +85°/ -30°?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacja zagłówka  mechanizmem zapadkowym w zakresie większym  do wymaganej  równą ±55° ?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół bez funkcji „stand by” wyposażony w pilota do sterowania funkcjami stołu którego przyciski są  aktywowane poprzez przycisk danego klawisza funkcyjnego i nie wymagają dodatkowej blokady? Takie rozwiązanie jest wygodniejsze ze względu na szybkość i łatwość wykonywania ruchów stołu pilotem.

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z podstawą w kształcie litery U Lub Y  pozwalającą na swobodny dostęp operatora do blatu stołu?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z wypiętrzeniem klatki piersiowej 120 mm realizowanym korbą na dzielonej w połowie płycie plecowej?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z podgłówkiem węższym od szerokości blatu, bez prowadnic na kasetę RTG dostosowanym  wielkością  do rozmiarów głowy co daje lepszy dostęp do głowy podczas zabiegów anestetycznych?

- Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 8 tygodni?

Pytania dotyczące wzoru umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni od podpisania umowy. W przypadku sprzętu importowanego, realizowanego i produkowanego pod konkretne zamówienie 30 dniowy termin realizacji jest zbyt krótki. W przypadku braku zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawcy będą zmuszeni doliczyć do centy oferty ewentualne kary umowne za opóźnienie w dostawie.

- Dot. par. 2 ust. 5 pkt. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie w/w paragrafie zastrzeżenia:

„o ile dotyczy”

Ubezpieczenie sprzętu przed jego odbiorem nie powinno stanowić wymogu umownego nałożonego obligatoryjnie na Wykonawcę, ponieważ i tak zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego i zapisami niniejszego projektu do umowy to Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w towarze do momentu odbioru danej części zamówienia. W związku z tym to do niego należy wycena ryzyka i określenie kosztów, jaki zechce ponieść. Ubezpieczenie towaru do momentu odbioru nie ma w efekcie powyższego dla Zamawiającego żadnego znaczenia – dlatego prosimy o wprowadzenie powyższej zmiany.

- Dot. par.  §3 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w zapisów zastrzeżenia o treści: „W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”

- Dot. par. 5 ust. 1

Prosimy o modyfikację istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzedający udziela …. miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, która biegnie od daty podpisania przez Kupującego protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany elementu podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych danego elementu/podzespołu”.

Wymóg wymiany sprzętu na nowy jest w naszej ocenie bezpodstawny, gdyż dotyczy np. sytuacji, w której trzykrotnie ulegnie awarii jeden podzespół aparatu, co może nie mieć znaczącego wpływu na sprawność reszty urządzenia.

- Dot. par. §5 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisów poprzez wydłużenie terminu przewidzianego na naprawę do 5 dni roboczych i 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza granic Polski.

- Dotyczy §5 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o usunięcie konieczności udostępnienia podzespołu zastępczego.

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

- Dot. par. 5

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

- Dot. par. 6 ust 1

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku, gdy Sprzedający opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy poza terminy określone w § 4 ust. 1, Kupujący ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki”.

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie

- Dot. par. 6 ust 2

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 3 Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień zwłoki.

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie

- Dot. par. 6 ust. 3,4,5

W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o zmianę naliczania kar umownych od wartości umowy pozostałej do realizacji.

- Dot. załącznik 1 A pkt. 22 oraz załącznik nr 1B pkt. 32

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu na zgodny z aktualną ustawą o wyrobach medycznych.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W przypadku stołów operacyjnych (I klasa wyrobów medycznych) certyfikat CE nie jest  wymagany.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego rejestrację wyrobu medycznego jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww. zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z tego tez powodu dokumenty te nie kwalifikują się jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. „w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, a w szczególności z katalogu dokumentów wymienionych w §5 ww. rozporządzenia.

Reasumując prosimy o zmianę zapisów w załączniku 1 A pkt. 22 oraz załącznik nr 1B pkt. 32 wprowadzając wymóg dołączenia do oferty jedynie Deklaracji Zgodności .

Odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 2.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 3.

Zamawiający dopuszcza stół z regulacją wysokości w zakresie 700 do 1120 mm bez materaca.

Ad. 4.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 5.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 6.

Zamawiający dopuszcza stół z przechyłami anty-Trendelenburga większymi od wymaganych wynoszącymi 35°.

Ad. 7.

Zamawiający dopuszcza stół o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w tym podstawa blatu.

Ad. 8.

Zamawiający dopuszcza mobilny stół z centralną blokadą kół i blokowanym kołem do jazdy na wprost.

Ad. 9.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 10.

Zamawiający nie wydłuży terminu dostawy.

Ad. 11.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 12.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 13.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 14.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 15.

Zamawiający dopuszcza stół bez funkcji „stand by” wyposażony w pilota do sterowania funkcjami stołu którego przyciski są aktywowane poprzez przycisk danego klawisza funkcyjnego i nie wymagają dodatkowej blokady.

Ad. 16.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 17.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 18.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 19.

Zamawiający nie wydłuży terminu dostawy.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wzoru umowy:

Ad. 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Ad. 2.

Zamawiający w § 2 ust. 5 pkt 4) dopisuje słowa „o ile dotyczy”.

Ad. 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 3 ust. 3. projektu umowy.

Ad. 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 5 ust. 1. projektu umowy.

Ad. 5. i 6.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 5 ust. 3. projektu umowy.

Ad. 7.

Zamawiający jest świadomy zużywalności elementów jednorazowych i materiałów eksploatacyjnych na skutek naturalnego zużycia w trakcie eksploatacji urządzeń oraz jest przekonany o prawidłowości zapisów zawartych w § 5 projektu umowy.

Ad. 8.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 6 ust. 1. projektu umowy ponieważ oczekuje pełnej realizacji zamówienia w określonym dniu i nie przyjmuje realizacji w różnych terminach.

Ad. 9.

Zamawiający zmienia treść zapisu § 6 ust. 2.:

było:

Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 3 Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

jest:

„Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 3 Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto (określonej jednostkowo w załączniku nr 3 do ogłoszenia „Formularz cenowy”) naprawianego sprzętu, za każdy dzień zwłoki.

Ad. 10.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 6 ust. 3., 4. i 5. projektu umowy.

Ad. 11.

Zamawiający wykreśla z załącznika na 1 A pkt 22 oraz z załącznika nr 1 B pkt 32 istniejące zapisy i wprowadza zapis następującej treści: „Deklaracja zgodności”

Zestaw pytań nr 4:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 A OGŁOSZENIA

Pytanie do pkt 2

- Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy, o długości 2090mm?

Pytanie do pkt 3

2.    Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o całkowitej szerokości blatu 594mm?

Pytanie do pkt 5

3.    Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy, w którym regulacja segmentu pleców mieści się w zakresie -40O…+70O?

Pytanie do pkt 6

4.    Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy, w którym regulacja podgłówka mieści się w zakresie -45O…+45O?

Pytanie do pkt 13

5.    Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy, w którym regulacja podnóżków i podgłówka realizowana jest mechanicznie, natomiast regulacja oparcia pleców realizowana jest elektrycznie?

Pytanie do pkt 14

6.    Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej z tworzywową osłoną podwozia?

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 B OGŁOSZENIA

Pytanie do pkt 2

7.   Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o napędzie elektro-mechanicznym? Nadmieniamy, iż rodzaj napędu nie ma znaczenia dla obsługi stołu, gdyż wszystkie funkcje automatyczne są aktywowane z pilota przewodowego lub z panelu sterującego znajdującego się na kolumnie stołu, podobnie  jak w stole o napędzie elektro-hydraulicznym.

Pytania do pkt 3

  - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o całkowitej długości 2100mm?

  - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o całkowitej długości 2090mm?

Pytania do pkt 5

    - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym regulacja wysokości blatu mieści się w zakresie 650-1110mm? Nadmieniamy, że oferowany zakres regulacji jest większy od oczekiwanego

    - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym regulacja wysokości blatu mieści się w zakresie 665-965mm?

Pytanie do pkt 6

12.   Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym regulacja oparcia pleców wynosi -40O…+70O?

Pytanie do pkt 8

13.   Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym przechyły boczne w obie strony wynoszą po 20O?

Pytanie do pkt 9 i 10

14.   Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym przechyły Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynoszą po 26O?

Pytanie do pkt 11

  - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej mieści się w zakresie -105O…70O? Nadmieniamy, że oferowany zakres regulacji jest lepszy od oczekiwanego.

Pytania do pkt 13

  - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym regulacja przesuwu wzdłużnego realizowana jest elektrycznie i wynosi 410mmm?

  - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym regulacja przesuwu wzdłużnego realizowana jest elektrycznie i wynosi 300mm?

Pytania do pkt 26

  - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym wypiętrzenie klatki piersiowej pozwala na osiągnięcie wysokości wierzchołka materaca 110mm?

  - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym wypiętrzenie klatki piersiowej pozwala na osiągnięcie wysokości wierzchołka materaca 150mm?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający dopuści stół zabiegowy, o długości 2090mm.

Ad. 2.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 3.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 4.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 5.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 6.

Zamawiający dopuści stół zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej z tworzywową osłoną podwozia.

Ad. 7.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 8.

Zamawiający dopuści stół operacyjny o całkowitej długości 2100mm.

Ad. 9.

Zamawiający dopuści stół operacyjny o całkowitej długości 2090mm.

Ad. 10.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 11.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 12.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 13.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 14.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 15.

Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej mieści się w zakresie -105O…70O

Ad.16.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 17.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym regulacja przesuwu wzdłużnego realizowana jest elektrycznie i wynosi 300mm.

Ad. 18.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 19.

Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym wypiętrzenie klatki piersiowej pozwala na osiągnięcie wysokości wierzchołka materaca 150mm.

Zestaw pytań nr 5:

Dotyczy przedmiotu Zamówienia: Uniwersalny Stół Zabiegowy

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół zabiegowy o długości 2000 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność stołu?

- Czy Zamawiający dopuści do postepowania stół zabiegowy o szerokości 550 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność stołu?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół zabiegowy o regulacji pochylenia segmentu plecowego w zakresie -45 ° – 75° mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność stołu?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół zabiegowy, którego konstrukcja jak i obudowa podstawy jezdnej wykonana jest ze stali nierdzewnej? Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym ze względu na wysokie właściwości wytrzymałościowe oferowanego materiału oraz nie ma wpływu na funkcjonalność stołu.

- Czy z uwagi na przeznaczenie stołu Zamawiający wymaga aby  konstrukcja stołu oraz podstawa jezdna wykonane były ze stali nierdzewnej?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół zabiegowy, z materacem poliuretanowym, przystosowanym do mycia i dezynfekcji, bezszwowym, antystatycznym, odejmowalnym oraz antyodleżynowy bez tzw. „ pamięci kształtu” o grubości 50 mm?

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Stół Operacyjny

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny o regulacji wysokości blatu w zakresie 650-1100 mm? Proponowane rozwiązanie jest lepsze i bardziej funkcjonalne użytkowo.

- Czy w związku z przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga, aby minimalna wysokość stołu wynosiła 650 mm wraz z materacem? Proponowane rozwiązanie jest parametrem lepszym i znacznie poprawia funkcjonalność użytkową stołu.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny posiadający przesuw wzdłużny w zakresie 320 mm? Proponowany parametr jest rozwiązaniem lepszym i bardziej funkcjonalnym niż wymagany przez Zamawiającego.

- Czy z uwagi na wymaganą przezierność stołu i współpracę z ramieniem C,  Zamawiający wymaga przesuwu wzdłużnego stołu w zakresie 320 mm w pełni współpracującego z aparatem RTG i ramieniem C?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny posiadający układ sterowania z funkcją „stand-by” włączającą się po upływie 60 s od ostatniego naciśnięcia przycisku funkcyjnego?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, którego podstawa stanowi prostokąt? Proponowane rozwiązanie nie ma wpływu na funkcjonalność użytkową stołu.

Opowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 2.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 3.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 4.

Zamawiający dopuści do postępowania stół zabiegowy, którego konstrukcja jak i obudowa podstawy jezdnej wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Ad. 5.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 6.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 A do ogłoszenia.

Ad. 7.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 8.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 9.

Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny posiadający przesuw wzdłużny w zakresie 320 mm.

Ad. 10.

Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny posiadający przesuw wzdłużny stołu w zakresie 320 mm w pełni współpracujący z aparatem RTG i ramieniem C.

Ad. 11.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Ad. 12.

Zamawiający dopuszcza stół o parametrach określonych w Załączniku nr 1 B do ogłoszenia.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                    w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach postępowania)         (oryginalny podpis w  aktach sprawy)