POMPA  INFUZYJNA  STRZYKAWKOWA  I  STATYW

Typ:....................................................................................................................

Producent:.....................................................................................................................

Zapytanie ofertowe ZO/9/2014                                                                    Załącznik nr 1 do ogłoszenia

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE POMPY INFUZYJNEJ STRZYKAWKOWEJ

I STATYWU DO MONTAŻU POMP

| Lp | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE z podaniem oferowanych parametrów | Nr strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |  |
| 2 | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |  |
| 3 | Szybkość dozowania w zakresie min 0,1-1800 ml/h | TAK |  |  |
| 4 | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h | TAK |  |  |
| 5 | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |  |
| 6 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
| 7 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |  |
| 8 | Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
| 9 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |  |
| 10 | Lista nazw leków min. dla 100 leków | TAK |  |  |
| 11 | Regulowane progi ciśnienia okluzji do 1000 mm Hg, min. 10 poziomów. | TAK |  |  |
| 12 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |
| 13 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |  |
| 14 | Rozbudowany system alarmów: - 5 min do opróżnienia strzykawki - pusta strzykawka - 5 min do końca infuzji - koniec infuzji - nieprawidłowe mocowanie strzykawki - okluzja - 30 min do rozładowania akumulatora - akumulator rozładowany - pompa uszkodzona | TAK |  |  |
| 15 | Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia | TAK |  |  |
| 16 | Czas pracy z akumulatora min. 16 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
| 17 | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części | TAK |  |  |
| 18 | Instalacja pompy w stacji dokującej: - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |  |
| 19 | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: - nazwa leku, - szybkość dozowania (dawkowanie) leku - poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji, - typ wybranej do infuzji strzykawki, - stan naładowania akumulatora. | TAK |  |  |
| 20 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
| 21 | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |  |
| 22 | Fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie używany, rok produkcji 2014 | TAK |  |  |
| 23 | Gwarancja na udzielone urządzenie min. 24 miesiące od dnia dostarczenia | TAK |  |  |
| 24 | Statyw do zamontowania pomp infuzyjnych strzykawkowych jezdny | TAK |  |  |

….........................................................................

(data, pieczątka i podpis oferenta)