## Lampy operacyjne - wymagania te
Załącznik nr 6 do Siwz
Formularz spełniania parametrów techniczno-użytkowych
Lampy operacyjne – 5 sztuk
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, nr katalogowy: |  | ………………………………….........................
Producent: |  | …………………………………………………..
Kraj pochodzenia: |  | ………………………………………….............
Rok produkcji: |  | ………………………………………………......
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (oprawa główna i boczna) i kamerę HDTV w osi centralnej lampy. Możliwość rejestracji wideo obrazu z kamery za pośrednictwem sieci LAN w dowolnym punkcie szpitala. Lampa operacyjna zamontowania w sali z sufitem podwieszonym | TAK, podać
2 | Lampa operacyjna wyposażona w dodatkowy, przenośny ekran dotykowy LCD 7” przystosowany do użytkowania w sali operacyjnej służący do sterowania parametrami światła lampy oraz do podgląd obrazu z kamery HDTV. | TAK, podać
3 | Lampa operacyjna wyposażona w system wideo transmisji obrazu poza salę operacyjną do sieci lokalnej LAN z zainstalowanej w osi centralnej lampy kamery HDTV. System zarządzany z przenośnego ekranu dotykowego LCD oraz spoza sali operacyjnej. | TAK
4 | Oprawy lampy wykonane ze stopów metali lekkich lakierowanych proszkowo. | TAK
5 | Oprawy lampy opływowe, bez wystających elementów, przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym | TAK
6 | Oprawy lampy od strony reflektora wyposażone w szyby ochronne ze szkła bezpiecznego. | TAK
7 | Oprawy lampy w kształcie koła o zwartej konstrukcji bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości. | TAK
8 | Oprawy lampy wyposażone w maksymalnie dwa brudne uchwyty na min. 3/4 obwodu. | TAK
9 | Uchwyty brudne lakierowane proszkowo o zwartej, monolitycznej konstrukcji z oprawą lampy bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości. | TAK
10 | Oprawy lampy wykorzystujące technologię białych diod świecących LED w konstrukcji jednoogniskowej. | TAK
11 | PARAMETRY OPRAWY GŁÓWNEJ
12 | Oprawa główna o średnicy zewnętrznej 70 cm +/- 10%. | TAK, podać
13 | Oprawa główna z matrycą diodową złożoną z 90 punktów LED +/- 10%. | TAK, podać
14 | Oprawa główna o natężenie oświetlenia minimum 160 000 Lux / 1 m. | TAK, podać
15 | Oprawa główna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego minimum 17-30 cm. | TAK, podać
16 | Oprawa główna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm. | TAK, podać
17 | Oprawa główna o mocy maksymalnej 60 W. | TAK, podać
18 | Oprawa główna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia 5%. | TAK, podać
19 | Oprawa główna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację średnicy pola operacyjnego oraz niezależnie natężenie oświetlenia. | TAK
20 | Oprawa główna o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96. | TAK, podać
21 | Oprawa główna o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96. | TAK, podać
22 | Oprawa główna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K. | TAK, podać
23 | Oprawa główna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga nie większym niż 1 °C. | TAK, podać
24 | Oprawa główna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 40 000 Lux -160 000 Lux, w dwóch oddzielnych, niezależnych miejscach np. centralnym uchwytem sterylnym i przenośnym ekranem LCD lub regulatorem umieszczonym na oprawie i sterownikiem ściennym. | TAK, podać
25 | Oprawa główna o żywotność diod LED min.50 000 godzin | TAK, podać
26 | PARAMETRY OPRAWY BOCZNEJ
27 | Oprawa boczna o średnica zewnętrznej 60 cm +/- 10%. | TAK, podać
28 | Oprawa boczna z matrycą diodową złożoną z 60 punktów LED +/- 10%. | TAK, podać
29 | Oprawa boczna o natężenie oświetlenia minimum 130 000 Lux / 1 m. | TAK, podać
30 | Oprawa boczna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego minimum 17-28 cm. | TAK, podać
31 | Oprawa boczna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm. | TAK, podać
32 | Oprawa boczna o mocy maksymalnej 50W. | TAK, podać
33 | Oprawa główna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia 5%. | TAK, podać
34 | Oprawa boczna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację średnicy pola operacyjnego oraz niezależnie natężenie oświetlenia. | TAK
35 | Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96. | TAK, podać
36 | Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96. | TAK, podać
37 | Oprawa boczna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K. | TAK, podać
38 | Oprawa boczna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większym niż 1 °C. | TAK, podać
39 | Oprawa boczna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 40 000 Lux -130 000 Lux, w dwóch oddzielnych, niezależnych miejscach np. centralnym uchwytem sterylnym i przenośnym ekranem LCD lub regulatorem umieszczonym na oprawie i sterownikiem ściennym. | TAK, podać
40 | Oprawa boczna o żywotność diod LED min. 50 000 godzin. | TAK, podać
41 | KAMERA HDTV
42 | Kamera przystosowana do instalacji w osi centralnej lampy. | TAK
43 | Przetwornik obrazu w kamerze o czułości minimum 12 lux. | TAK, podać
44 | Rozdzielczość minimalna HD720p. | TAK, podać
45 | Ilość efektywnych pikseli w rozdzielczości HD min 0,9 Mpx. | TAK, podać
46 | Zoom optyczny minimum 4 krotny. | TAK, podać
47 | Stop klatka. | TAK
48 | Obrót kamery minimum 360°. | TAK, podać
49 | Regulacja ostrości ręczna i automatyczna. | TAK
50 | Regulacja wzmocnienia ręczna i automatyczna. | TAK
51 | Możliwość sterowania kamerą z poza sali operacyjnej. | TAK
52 | PRZENOŚNY, DOTYKOWY EKRAN LCD
53 | Przenośny ekran LCD minimum 7”. | TAK, podać
54 | Ekran z funkcją sterowania parametrami światła lampy. | TAK, podać
55 | Ekran z funkcją podglądu obrazu z kamery HDTV zainstalowanej w osi centralnej lampy. | TAK, podać
56 | POZOSTAŁE WYMAGANIA
57 | Każda z opraw wyposażona we włączniki zasilania umieszczone na oprawach lub ramionach lampy lub sterownikach naściennych. | TAK, podać
58 | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minimum 2 szt. na jedną oprawę | TAK, podać
59 | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. | TAK
60 | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty. | TAK, załączyć
61 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK
62 | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK
63 | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK
64 | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | TAK, załączyć
65 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK, załączyć
„1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów technicznych”. Odpowiedź „Nie” oznacza niespełnienie warunku i powoduje odrzucenie oferty.
2. W rubryce „wartość oferowana”odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości. W przypadku zapisu "Załączyć" Wykonawca zobowiązany jest załączyć wymagany dokument.