ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 12.06.2015r.

Sprawa nr ZP/10/2015

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 3 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 3 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/10/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/10/2015., w konsekwencji udzielanych wyjaśnień treści SIWZ, dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Pkt 2.1 SIWZ :

a) było:

„1) Dostawa lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w ilości 5 sztuk.

2) montaż lamp w pomieszczeniach Zamawiającego, co oznacza dostawę również elementów mocujących lampę do stropu, wzmocnienie stropu w trzech pomieszczeniach sal bloku operacyjnego.

3) wykonanie testów sprawdzających zamontowanie lamp oraz wykonanie niezbędnych ustawień w celu prawidłowego działania lamp.

4) praktyczne przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi i eksploatacji lamp.”

b) jest:

„1) Dostawa lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w ilości 5 sztuk wraz z systemem integracji wizji z kamer.

2) montaż lamp w pomieszczeniach Zamawiającego, co oznacza dostawę również elementów mocujących lampę do stropu, wzmocnienie stropu w trzech pomieszczeniach sal bloku operacyjnego.

3) rozprowadzenie przewodów sieci LAN kategorii 6 z certyfikatem od miejsc usadowienia kamer (czasza lampy oraz sufit sali) do najbliższej szafy LAN (min. po dwa kable na każdą salę), włącznie z patchpanelem w szafie – dotyczy, każdej z sal.

4) pełna integracja kamer z urządzeniami i modułami do rejestracji obrazu.

5) dostarczenia modułu rejestrującego dla każdej z sal, składającego się z komputera typu „all in one” oraz oprogramowania, umożliwiającego zapis obrazu z kamer umieszczonych na salach .

6) wykonanie testów sprawdzających zamontowanie lamp oraz wykonanie niezbędnych ustawień w celu prawidłowego działania lamp.

7) praktyczne przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi i eksploatacji lamp.”

2. Pkt 11.1) SIWZ:

a) było:

„Dostawa lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy".

Nie otwierać przed terminem 05.06.2015r. godz. 1215”

b) jest:

„Dostawa lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy".

Nie otwierać przed terminem 17.06.2015r. godz. 1215”

3. Pkt 12.1) SIWZ:

a) było:

"1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat I p. budynek Administracji, w terminie do dn. 05.06.2015 r. do godz. 1200. Oferty będą otwierane w dn. 05.06.2015 r. o godz. 1215 w pokoju Sekcji ds. Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów w siedzibie Zamawiającego."

b) jest:

"1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat I p. budynek Administracji, w terminie do dn. 17.06.2015 r. do godz. 1200. Oferty będą otwierane w dn. 17.06.2015 r. o godz. 1215 w pokoju Sekcji ds. Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów w siedzibie Zamawiającego.”

4. W załączniku nr 1 do SIWZ pt. "Formularz ofertowy" dokonuje się następujących zmian treści SIWZ:

W tabeli formularza :

a) było: „Lampy operacyjne o nazwie ………………..….”

b) jest: „Lampa operacyjna o nazwie ……………………. wraz z systemem integracji wizji.”

5. W załączniku nr 6 do SIWZ pt. "Formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych" dokonuje się następujących zmian treści SIWZ:

w pkt 1 tabeli:

a) było: „Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (oprawa główna i boczna) i kamerę HD w czaszy głównej lampy.  Możliwość rejestracji wideo obrazu z kamery za pośrednictwem sieci LAN w dowolnym punkcie szpitala. Lampa operacyjna zamontowania w sali z sufitem podwieszonym.”

b) jest: „Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (oprawa główna i boczna) i kamerę HD w czaszy głównej lampy. Możliwość rejestracji wideo obrazu z kamery za pośrednictwem sieci LAN na dostarczonych modułach rejestrujących. Lampa operacyjna zamontowania w sali z sufitem podwieszonym."

w pkt 2 tabeli:

a) było: „Lampa operacyjna wyposażona w dodatkowy, przenośny ekran dotykowy LCD 7” przystosowany do użytkowania w sali operacyjnej służący do sterowania parametrami światła lampy oraz do podgląd obrazu z kamery HDTV.”

b) jest: „Lampa operacyjna połączona w system integracji wizji w postaci modułu rejestrującego ( część sprzętowa + oprogramowanie) umożliwiającego zapis z kamer umieszczonych na salach operacyjnych. Cechy modułu:

a) oprogramowanie modułu powinno posiadać kontrolę dostępu dla użytkowników uprawnionych do rejestracji obrazów i późniejszego edytowania i przeglądania zapisów.

b) kontrola dostępu do oprogramowania powinna wykorzystywać mechanizm ról (schematów uprawnień), umożliwiających przypisywanie uprawnień dla użytkowników na różnych poziomach

c) mechanizm kontroli dostępu powinien zapewniać raportowanie czasu zalogowania, materiałów przeglądanych i użytkowników przeglądających oraz kopiujących i edytujących, nadzór nad uprawnieniami i rolami użytkowników.

d) oprogramowanie modułu musi posiada możliwość przekonwertowania zapisanego materiału z kamer na format DICOM 3.0 i przesłanie go na serwer PACS Zamawiającego. Rozwiązanie powinno posiadać możliwość konfiguracji automatycznego dicomizawania materiału i przesłania go na serwer PACS po nadaniu nagranemu materiałowi np. statusu „gotowe”.

e) oprogramowanie modułu powinno posiadać możliwość wprowadzenia danych opisujących zabieg (minimum danych: imię, nazwisko, nr PESEL Pacjenta, id pacjenta, id zabiegu, data i godzina zabiegu, numer/nazwa  sali operacyjnej, opis/nazwa zabiegu, dane lekarza operującego) oraz pobrania ich z systemu HIS w wyniku integracji systemów. Dane niezbędne są do powiązania zarejestrowanego materiału wideo z zabiegiem i przesłania materiału na serwer PACS.Integracja dostarczonego rozwiązania z systemem HIS Zamawiającego odbędzie się na poziomie baz danych poprzez udostępnienie widoku z pacjentami skierowanymi na zabieg.”

w pkt 3 tabeli:

a) było: „Lampa operacyjna wyposażona w system wideo transmisji obrazu poza salę operacyjną do sieci lokalnej LAN z zainstalowanej w osi centralnej lampy kamery HDTV. System zarządzany z przenośnego ekranu dotykowego LCD oraz spoza sali operacyjnej.”

b) jest: „Lampa operacyjna wyposażona w system wideo transmisji obrazu poza salę operacyjną do sieci lokalnej LAN z zainstalowanej w czaszy głównej lampy kamery HD. System zarządzany z komputera z monitorem dotykowym zamontowanego na ścianie w każdej sali na której znajduje się lampa operacyjna. Sprzęt posiada gwarancję udzieloną przez  producenta. Wymagane min. parametry komputera:

a) komputer typu „all in one,” z możliwością montażu na ścianie,

b) procesor:    osiągający min. 4600 punktów w testach wydajności wg rankingu na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

c)pamięć RAM: DDR3-1600,

d) pojemność pamięci RAM: min 6 GB,

e) pojemność dysku twardego:  min 1000 GB,

f) napęd optyczny: DVD +/- RW,

g) porty zewnętrzne we-wy:    4x USB, 1x RJ45,

h) karta sieciowa: 10/100/1000,

i) system operacyjny: Windows 8.1 (64 bit) lub Windows 7 Prof. (64bit) - współpracujący z aplikacją do rejestracji zapisu z kamer,

j) przekątna ekranu: min 21 cali

k) rozdzielczość ekranu:  min. 1920x1080,

l) typ ekranu: dotykowy,

ł) kąt widzenia pionowy i poziomy: 176 stopni,

m) akcesoria:    klawiatura, mysz

w pkt 8 tabeli:

a) było: „Oprawy lampy wyposażone w maksymalnie dwa brudne uchwyty na min. ¾ obwodu.”

b) jest: „Oprawy lampy wyposażone w maksymalnie trzy brudne uchwyty.."

w pkt 13 tabeli:

a) było: „Oprawa główna z matrycą diodową złożoną z  90 punktów LED +/- 10%.”

b) jest: „Oprawa główna z matrycą diodową złożoną z  90 punktów LED +/- 20.”

w pkt 15 tabeli:

a) było: „Oprawa główna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego min. 17 - 30 cm.”

b) jest: „Oprawa główna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego min. 20 - 30 cm.”

w pkt 17 tabeli:

a) było: „Oprawa główna o mocy maksymalnej 60 W.”

b) jest: „Oprawa główna o mocy maksymalnej 65 W.”

w pkt 18 tabeli:

a) było: „Oprawa główna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia 5%.”

b) jest: „Oprawa główna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia 5 - 6%.”

w pkt. 19 tabeli:

a) było: „Oprawa główna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację średnicy pola operacyjnego oraz niezależnie natężenie oświetlenia.”

b) jest: „Oprawa główna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację średnicy pola operacyjnego.”

w pkt 20 tabeli:

a) było: „Oprawa główna o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96.”

b) jest: „Oprawa główna o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 95.”

w pkt 21 tabeli:

a) było: „Oprawa główna o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96.”

b) jest: „Oprawa główna o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 95.”

w pkt. 24 tabeli:

a) było: „Oprawa główna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 40 000 Lux -160 000 Lux, w dwóch oddzielnych, niezależnych miejscach np. centralnym uchwytem sterylnym i przenośnym ekranem LCD lub regulatorem umieszczonym na oprawie i sterownikiem ściennym..”

b) jest: „Oprawa główna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 50 000 Lux -160 000 Lux, w dwóch oddzielnych, niezależnych miejscach np.  regulatorem umieszczonym na oprawie i sterownikiem ściennym..”

w pkt. 25 tabeli:

a) było: „Oprawa główna o żywotność diod LED min. 50 000 godzin;”

b) jest: „Oprawa główna o żywotność diod LED min. 40 000 godzin;”

w pkt. 27 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna o średnica zewnętrznej 60 cm +/- 10%.”

b) jest: „Oprawa boczna o średnica zewnętrznej 60 cm +/- 20%.”

w pkt. 28 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna z matrycą diodową złożoną z  60 punktów LED +/- 10%.;”

b) jest: „Oprawa boczna z matrycą diodową złożoną z  60 punktów LED +/- 21.”

w pkt. 29 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna o natężenie oświetlenia minimum 130 000 Lux / 1 m.”

b) jest: „Oprawa boczna o natężenie oświetlenia minimum 120 000 Lux / 1 m.”

w pkt. 32 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna o mocy max. 50W.”

b) jest: „Oprawa boczna o mocy max. 60W.”

w pkt. 33 tabeli:

a) było: „Oprawa główna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia 5%.”

b) jest: „Oprawa główna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia 5-6%.”

w pkt. 34 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację średnicy pola operacyjnego oraz niezależnie natężenie oświetlenia.”

b) jest: „Oprawa boczna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację średnicy pola operacyjnego.”

w pkt. 35 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96.”

b) jest: „Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 95.”

w pkt. 36 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96.”

b) jest: „Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 95.”

w pkt. 39 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 40 000 Lux -130 000 Lux, w dwóch oddzielnych, niezależnych miejscach np. centralnym uchwytem sterylnym i przenośnym ekranem LCD lub regulatorem umieszczonym na oprawie i sterownikiem ściennym.”

b) jest: „Oprawa boczna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 50 000 Lux - 120 000 Lux, w dwóch oddzielnych, niezależnych miejscach np. regulatorem umieszczonym na oprawie i sterownikiem ściennym.”

w pkt. 40 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna o żywotność diod LED min. 50 000 godzin.”

b) jest: „Oprawa boczna o żywotność diod LED min. 40 000 godzin.”

w pkt. 42 tabeli:

a) było: „Kamera przystosowana do instalacji w osi centralnej lampy.”

b) jest: „Kamera przystosowana do instalacji w czaszy lampy.”

w pkt. 51 - 55 tabeli:

Skreśla się zapisy pkt. 51 – 55.

6. W załączniku nr 7 do SIWZ pt. "Umowa" dokonuje się następujących zmian treści SIWZ:

w § 1 PRZEDMIOT UMOWY

w pkt 5:

a) było:

„Strony uzgadniają, że w zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi:

1) dostarczenie sprzętu do siedziby Kupującego, montaż, uruchomienie, wykonanie testów sprawdzających i przekazanie do eksploatacji;

2) przeszkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji w tym bezpośrednio po uruchomieniu i przekazaniu sprzętu do eksploatacji;

3) dostarczenie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym;

4) dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim;

5) dostarczenie dokumentacji techniczno – serwisowej (paszport techniczny);

6) wzmocnienie stropu w trzech salach bloku operacyjnego w celu zawieszenia lamp sufitowych.”

b) jest:

„Strony uzgadniają, że w zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi:

1) Dostarczenie sprzętu do siedziby Kupującego

a) montaż, uruchomienie, wykonanie testów sprawdzających i przekazanie do eksploatacji lamp operacyjnych;

b) rozprowadzenie przewodów sieci LAN kategorii 6 z certyfikatem od miejsc usadowienia kamer (czasza lampy oraz sufit sali) do najbliższej szafy LAN (min. po dwa kable na każdą salę), włącznie z patchpanelem w szafie – dotyczy, każdej z sal,

c) pełna integracja kamer z urządzeniami i modułami do rejestracji obrazu,

d) dostarczenia modułu rejestrującego dla każdej z sal, składającego się z komputera typu „all in one” oraz oprogramowania, umożliwiającego zapis obrazu z kamer umieszczonych na salach .

2) Przeszkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji w tym bezpośrednio po uruchomieniu i przekazaniu sprzętu do eksploatacji;

3) Dostarczenie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym;

4) Dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim;

5) Dostarczenie dokumentacji techniczno – serwisowej (paszport techniczny);

6) Wzmocnienie stropu w trzech salach bloku operacyjnego w celu zawieszenia lamp sufitowych.”

Traci moc obowiązującą opublikowany dotychczas formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych. Obowiązującym jest dokument poniżej załączony.

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie wprowadzonych zmian w swoich ofertach.

Uwaga termin składania ofert: 17.06.2015r godz. 12:00

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (po zmianie nr 3 SIWZ)

2. Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych (po zmianie nr 3 SIWZ)

3. Umowa projekt (po zmianie nr 3 SIWZ)

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                    w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)