## Lampy operacyjne - wymagania te
Załącznik nr 6 do Siwz
Formularz spełniania parametrów techniczno-użytkowych
Lampy operacyjne – 5 sztuk wraz z systemem integracji wizji
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, nr katalogowy: |  | ………………………………….........................
Producent: |  | …………………………………………………..
Kraj pochodzenia: |  | ………………………………………….............
Rok produkcji: |  | ………………………………………………......
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (oprawa główna i boczna) i kamerę HD w czaszy głównej lampy. Możliwość rejestracji wideo obrazu z kamery za pośrednictwem sieci LAN. Lampa operacyjna zamontowania w sali z sufitem podwieszonym | TAK, podać
2 | Lampa operacyjna połączona w system integracji wizji w postaci modułu rejestrującego ( część sprzętowa + oprogramowanie) umożliwiającego zapis z kamer umieszczonych na salach operacyjnych. Cechy modułu: | TAK
a) | oprogramowanie modułu powinno posiadać kontrolę dostępu dla użytkowników uprawnionych do rejestracji obrazów i późniejszego edytowania i przeglądania zapisów. | TAK
b) | kontrola dostępu do oprogramowania powinna wykorzystywać mechanizm ról (schematów uprawnień), umożliwiających przypisywanie uprawnień dla użytkowników na różnych poziomach | TAK
c) | mechanizm kontroli dostępu powinien zapewniać raportowanie czasu zalogowania, materiałów przeglądanych i użytkowników przeglądających oraz kopiujących i edytujących,nadzór nad uprawnieniami i rolami użytkowników. | TAK
d) | oprogramowanie modułu musi posiada możliwość przekonwertowania zapisanego materiału z kamer na format DICOM 3.0 i przesłanie go na serwer PACS Zamawiającego. Rozwiązanie powinno posiadać możliwość konfiguracji automatycznego dicomizawania materiału i przesłania go na serwer PACS po nadaniu nagranemu materiałowi np. statusu „gotowe”. | TAK
e) | oprogramowanie modułu powinno posiadać możliwość wprowadzenia danych opisujących zabieg (minimum danych: imię, nazwisko, nr PESEL Pacjenta, id pacjenta, id zabiegu, data i godzina zabiegu, numer/nazwa sali operacyjnej, opis/nazwa zabiegu, dane lekarza operującego) oraz pobrania ich z systemu HIS w wyniku integracji systemów. Dane niezbędne są do powiązania zarejestrowanego materiału wideo z zabiegiem i przesłania materiału na serwer PACS.Integracja dostarczonego rozwiązania z systemem HIS Zamawiającego odbędzie się na poziomie baz danych poprzez udostępnienie widoku z pacjentami skierowanymi na zabieg. | TAK
3 | Lampa operacyjna wyposażona w system wideo transmisji obrazu poza salę operacyjną do sieci lokalnej LAN z zainstalowanej w czaszy głównej lampy kamery HD. System zarządzany z komputera z monitorem dotykowym zamontowanego na ścianie w każdej sali na której znajduje sie lampa operacyjna. Sprzęt posiada gwarancję udzieloną przez producenta. Wymagane min. parametry komputera: | TAK
a) | komputer typu "all in one," z możliwością montażu na ścianie | TAK
b) | Procesor: osiągający min. 4600 punktów w testach wydajności wg rankingu na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
c) | pamięć RAM: DDR3-1600
d) | pojemność pamięci RAM: min 6 GB
e) | pojemność dysku twardego: min 1000 GB
f) | napęd optyczny: DVD +/- RW
g) | porty zewnętrzne we-wy: 4x USB, 1x RJ45,
h) | karta sieciowa: 10/100/1000
i) | system operacyjny: Windows 8.1 (64 bit) lub Windows 7 Prof. (64bit) lub równoważny - współpracujący z aplikacją do rejestracji zapisu z kamer.
j) | przekątna ekranu: min 21 cali
k) | rozdzielczość ekranu: min. 1920x1080
l) | typ ekranu: dotykowy
ł) | kąt widzenia pionowy i poziomy: 176 stopni
m) | akcesoria: klawiatura, mysz
3.1 | Zamawiający dopuszcza zamiennie za punkt 2 i 3 tabeli zastosowanie jednego centralnego systemu opartego na urządzeniu centralnym typu serwer - zapewniającym archiwizację danych z zapisu wizyjnego na dostarczonym serwerze (lub możliwości przesłania danych w celu archiwizacji na serwer PACS) - wraz z dwoma profesjonalnymi monitorami podglądowymi LCD 23”, skupiającego wszystkie sale operacyjne w jednym miejscu. System ten będzie zapewniał zczytywanie obrazu z różnych kamer w postaci plików Video bez konwersji do formatu DICOM. System ten będzie zapisywał pliki video które osoba odpowiedzialna przyłączy do elektronicznej dokumentacji pacjenta jako plik lub jako link do serwera z nagraniem. System ten ma mieć możliwość przyszłej rozbudowy oraz ma umożliwiać zarządzanie poprzez aplikację webową lub dedykowaną aplikacje kliencką. Ponadto do systemu ma być dostarczona licencja bezterminowa która pozwalała na dostęp do systemu z minimum 5 stacji roboczych jednocześnie. | TAK
4 | Oprawy lampy wykonane ze stopów metali lekkich lakierowanych proszkowo. | TAK
5 | Oprawy lampy opływowe, bez wystających elementów, przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym | TAK
6 | Oprawy lampy od strony reflektora wyposażone w szyby ochronne ze szkła bezpiecznego. | TAK
7 | Oprawy lampy w kształcie koła o zwartej konstrukcji bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości. | TAK
8 | Oprawy lampy wyposażone w maksymalnie trzy brudne uchwyty. | TAK
9 | Uchwyty brudne o zwartej, monolitycznej konstrukcji z oprawą lampy bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości. | TAK
10 | Oprawy lampy wykorzystujące technologię białych diod świecących LED w konstrukcji jednoogniskowej. | TAK
11 | PARAMETRY OPRAWY GŁÓWNEJ
12 | Oprawa główna o średnicy zewnętrznej 70 cm +/- 20%. | TAK, podać
13 | Oprawa główna z matrycą diodową złożoną z 120 punktów LED +/- 40. | TAK, podać
14 | Oprawa główna o natężenie oświetlenia minimum 160 000 Lux / 1 m. | TAK, podać
15 | Oprawa główna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego min. 20 - 28 cm. | TAK, podać
16 | Oprawa główna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm. | TAK, podać
17 | Oprawa główna o mocy maksymalnej 91 W. | TAK, podać
18 | Oprawa główna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia 5 - 6%. | TAK, podać
19 | Oprawa główna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. | TAK
20 | Oprawa główna o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 95. | TAK, podać
21 | Oprawa główna o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 95. | TAK, podać
22 | Oprawa główna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K. | TAK, podać
23 | Oprawa główna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga nie większym niż 1 °C. | TAK, podać
24 | Oprawa główna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 30 - 100% regulatorem umieszczonym na oprawie lub przy oprawie. | TAK, podać
25 | Oprawa główna o żywotność diod LED min.40 000 godzin | TAK, podać
26 | PARAMETRY OPRAWY BOCZNEJ
27 | Oprawa boczna o średnica zewnętrznej 60 cm +/- 20%. | TAK, podać
28 | Oprawa boczna z matrycą diodową złożoną z 90 punktów LED +/- 51. | TAK, podać
29 | Oprawa boczna o natężenie oświetlenia minimum 130 000 Lux / 1 m. | TAK, podać
30 | Oprawa boczna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego minimum 20-28 cm. | TAK, podać
31 | Oprawa boczna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm. | TAK, podać
32 | Oprawa boczna o mocy maksymalnej 80W. | TAK, podać
33 | Oprawa główna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia 5-6%. | TAK, podać
34 | Oprawa boczna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. | TAK
35 | Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 95. | TAK, podać
36 | Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 95. | TAK, podać
37 | Oprawa boczna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K. | TAK, podać
38 | Oprawa boczna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większym niż 1 °C. | TAK, podać
39 | Oprawa boczna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 30 - 100% regulatorem umieszczonym na oprawie lub przy oprawie. | TAK, podać
40 | Oprawa boczna o żywotność diod LED min. 40 000 godzin. | TAK, podać
41 | KAMERA HDTV
42 | Kamera przystosowana do instalacji w czaszy lampy. | TAK
43 | Przetwornik obrazu w kamerze o czułości minimum 12 lux. | TAK, podać
44 | Rozdzielczość minimalna HD720p. | TAK, podać
45 | Ilość efektywnych pikseli w rozdzielczości HD min 0,9 Mpx. | TAK, podać
46 | Zoom optyczny minimum 4 krotny. | TAK, podać
47 | Stop klatka. | TAK
48 | Skreślony | TAK, podać
49 | Regulacja ostrości ręczna lub automatyczna. | TAK
50 | Regulacja wzmocnienia ręczna lub automatyczna. | TAK
51 | POZOSTAŁE WYMAGANIA
52 | Każda z opraw wyposażona we włączniki zasilania umieszczone na oprawach lub ramionach lampy lub sterownikach naściennych. | TAK, podać
53 | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minimum 2 szt. na jedną oprawę | TAK, podać
54 | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. | TAK
55 | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty. | TAK, załączyć
56 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK
57 | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK
58 | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK
59 | Lmpy operacyjne zarejestrowane jako wyrób medyczny posiadające aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | TAK, załączyć
60 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK, załączyć
„1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów technicznych”. Odpowiedź „Nie” oznacza niespełnienie warunku i powoduje odrzucenie oferty.
2. W rubryce „wartość oferowana”odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości. W przypadku zapisu "Załączyć" Wykonawca zobowiązany jest załączyć wymagany dokument.