ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 23.06.2015r.

Sprawa nr ZP/11/2015

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/11/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/11/2015., w konsekwencji udzielanych wyjaśnień treści SIWZ, dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Pkt 2.1 SIWZ :

a) było:

„1) Dostawa lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w ilości 5 sztuk wraz z systemem integracji wizji z kamer.

2) montaż lamp w pomieszczeniach Zamawiającego, co oznacza dostawę również elementów mocujących lampę do stropu, wzmocnienie stropu w trzech pomieszczeniach sal bloku operacyjnego.

3) rozprowadzenie przewodów sieci LAN kategorii 6 z certyfikatem od miejsc usadowienia kamer (czasza lampy oraz sufit sali) do najbliższej szafy LAN (min. po dwa kable na każdą salę), włącznie z patchpanelem w szafie – dotyczy, każdej z sal.

4) pełna integracja kamer z urządzeniami i modułami do rejestracji obrazu.

5) dostarczenia modułu rejestrującego dla każdej z sal, składającego się z komputera typu „all in one” oraz oprogramowania, umożliwiającego zapis obrazu z kamer umieszczonych na salach .

6) wykonanie testów sprawdzających zamontowanie lamp oraz wykonanie niezbędnych ustawień w celu prawidłowego działania lamp.

7) praktyczne przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi i eksploatacji lamp.”

b) jest:

„1) Dostawa lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w ilości 5 sztuk wraz z systemem integracji wizji z kamer.

2) montaż lamp w pomieszczeniach Zamawiającego, co oznacza dostawę również elementów mocujących lampę do stropu, wzmocnienie stropu w trzech pomieszczeniach sal bloku operacyjnego.

3) rozprowadzenie przewodów sieci LAN kategorii 6 z certyfikatem od miejsc usadowienia kamer (czasza lampy oraz sufit sali) do najbliższej szafy LAN (min. po dwa kable na każdą salę), włącznie z patchpanelem w szafie – dotyczy, każdej z sal.

4) pełna integracja kamer z urządzeniami i modułami do rejestracji obrazu.

5) dostarczenia modułu rejestrującego dla każdej z sal, składającego się z komputera typu „all in one” oraz oprogramowania, umożliwiającego zapis obrazu z kamer umieszczonych na salach lub zamiennie zastosowanie jednego centralnego systemu opartego na urządzeniu centralnym typu serwer - zapewniającym archiwizację danych z zapisu wizyjnego na dostarczonym serwerze (lub możliwości przesłania danych w celu archiwizacji na serwer PACS) - wraz z dwoma profesjonalnymi monitorami podglądowymi LCD 23”, skupiającego wszystkie sale operacyjne w jednym miejscu. System ten będzie zapewniał zczytywanie obrazu z różnych kamer w postaci plików Video bez konwersji do formatu DICOM. System ten będzie zapisywał pliki video które osoba odpowiedzialna przyłączy do elektronicznej dokumentacji pacjenta jako plik lub jako link do serwera z nagraniem. System ten ma mieć możliwość przyszłej rozbudowy oraz ma umożliwiać zarządzanie  poprzez aplikację webową lub dedykowaną aplikacje kliencką. Ponadto do systemu ma być dostarczona licencja bezterminowa która pozwalała na dostęp do systemu z minimum 5 stacji roboczych jednocześnie.

6) wykonanie testów sprawdzających zamontowanie lamp oraz wykonanie niezbędnych ustawień w celu prawidłowego działania lamp.

7) praktyczne przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi i eksploatacji lamp.”

2. W załączniku nr 6 do SIWZ pt. "Formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych" dokonuje się następujących zmian treści SIWZ:

dopisuje się pkt. 3.1 tabeli:

Zamawiający dopuszcza zamiennie za punkt 2 i 3 tabeli zastosowanie jednego centralnego systemu opartego na urządzeniu centralnym typu serwer - zapewniającym archiwizację danych z zapisu wizyjnego na dostarczonym serwerze (lub możliwości przesłania danych w celu archiwizacji na serwer PACS) - wraz z dwoma profesjonalnymi monitorami podglądowymi LCD 23”, skupiającego wszystkie sale operacyjne w jednym miejscu. System ten będzie zapewniał zczytywanie obrazu z różnych kamer w postaci plików Video bez konwersji do formatu DICOM. System ten będzie zapisywał pliki video które osoba odpowiedzialna przyłączy do elektronicznej dokumentacji pacjenta jako plik lub jako link do serwera z nagraniem. System ten ma mieć możliwość przyszłej rozbudowy oraz ma umożliwiać zarządzanie  poprzez aplikację webową lub dedykowaną aplikacje kliencką. Ponadto do systemu ma być dostarczona licencja bezterminowa która pozwalała na dostęp do systemu z minimum 5 stacji roboczych jednocześnie.

w pkt 12 tabeli:

a) było: „Oprawa główna o średnicy zewnętrznej 70 cm +/- 10%.”

b) jest: „Oprawa główna o średnicy zewnętrznej 70 cm +/- 20%.”

w pkt 13 tabeli:

a) było: „Oprawa główna z matrycą diodową złożoną z 120 punktów LED +/- 20.”

b) jest: „Oprawa główna z matrycą diodową złożoną z 120 punktów LED +/- 40.”

w pkt 15 tabeli:

a) było: „Oprawa główna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego min. 14 - 28 cm.”

b) jest: „Oprawa główna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego min. 20 - 28 cm.”

w pkt 17 tabeli:

a) było: „Oprawa główna o mocy maksymalnej 90 W.”

b) jest: „Oprawa główna o mocy maksymalnej 91 W.”

w pkt 19 tabeli:

a) było: „Oprawa główna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację średnicy pola operacyjnego.”

b) jest: „Oprawa główna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny.”

w pkt 24 tabeli:

a) było: „Oprawa główna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 30 - 100% w dwóch oddzielnych, niezależnych miejscach np. regulatorem umieszczonym na oprawie i sterownikiem ściennym.”

b) jest: „Oprawa główna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 30 - 100% regulatorem umieszczonym na oprawie.”

w pkt. 28 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna z matrycą diodową złożoną z  90 punktów LED +/- 20.”

b) jest: „Oprawa boczna z matrycą diodową złożoną z  90 punktów LED +/- 51.”

w pkt. 30 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego min. 14 – 28cm.”

b) jest: „Oprawa boczna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego min. 20 – 28cm.”

w pkt 34 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację średnicy pola operacyjnego.”

b) jest: „Oprawa boczna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny.”

w pkt. 39 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 25 – 100%, w dwóch oddzielnych, niezależnych miejscach np. regulatorem umieszczonym na oprawie i sterownikiem ściennym.”

b) jest:: „Oprawa boczna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 30 – 100%, np. regulatorem umieszczonym na oprawie.”

w pkt. 48 tabeli:

Skreśla się zapisy pkt. 48.

w pkt. 49 tabeli:

a) było: „Regulacja ostrości ręczna i automatyczna.”

b) jest: „Regulacja ostrości ręczna lub automatyczna.”

w pkt. 50 tabeli:

- było: „Regulacja wzmocnienia sygnału wideo ręczna lub automatyczna.”

- jest: „Regulacja wzmocnienia sygnału wideo ręczna lub automatyczna.”

Traci moc obowiązującą opublikowany dotychczas formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych. Obowiązującym jest dokument poniżej załączony.

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie wprowadzonych zmian w swoich ofertach.

Uwaga termin składania ofert: 26.06.2015r godz. 12:00

Załączniki:

1. Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych (po zmianie nr 1 SIWZ)

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                    w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)