## Pakiet nr 1 - Łóżka szpitalne z
Załącznik nr 5 do Siwz
Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych
Łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi
Pełna nazwa produktu / model, typ, nr katalogowy: |  | …………………………………..................
Producent: |  | …………………………………………….....
Kraj pochodzenia: |  | ………………………………………….........
Rok produkcji: |  | ………………………………………………..
Lp. | Opis parametrów technicznych i użytkowych | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru - wypełnia Wykonawca
I. ŁÓŻKA DWUSEGMENTOWE
1 | Łóżko szpitalne przeznaczone dla pacjentów na wszystkie oddziały w komplecie z materacem. Wszystkie elementy fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji 2015 - 90 szt. | TAK, podać
2 | Łóżko posiadające zewnętrzną lub wewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz lub na zewnątrz ramy leża lub na ramie. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK
3 | Wymiary zewnętrzne łóżka: | TAK
a) | Długość całkowita: od 2100 mm do 2190 mm | TAK
b) | Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu: 950 mm, (+/- 30 mm) | TAK
c) | Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max. 1030 mm (wymiar leża 900x2000 +/-20mm) | TAK
4 | W narożnikach leża 4 odboje, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami, | TAK
5 | 74 szt. łóżek wyposażone w szczyty chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu lub do samego szczytu. | TAK
6 | 16 szt. łóżek wyposażonych w szczyty wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty łóżka wykonane z polietylen o grubości ściany min. 4mm w technologii Rotomuldingu z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK
7 | Leże łóżka posiada min. 2 segmenty | TAK
8 | Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 5cm lub odejmowanymi panelami. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. | TAK
9 | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac. | TAK
10 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi) lub dociskowo zapadkowym bez użycia narzędzi | TAK
11 | Łóżko wyposażona w tworzywowe lub metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. | TAK
12 | Wysokość leża od podłoża - 550 mm | TAK
13 | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej:- segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 50), Z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni | TAK
14 | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta | TAK
15 | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (rdzeń koła osłonięty metalową osłoną) w tym min. 2 koła z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu. | TAK
16 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | TAK
17 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę | TAK
18 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 8 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary | TAK
II. ŁÓŻKA CZTEROSEGMENTOWE
1 | Łóżko szpitalne przeznaczone dla pacjentów na wszystkie oddziały w komplecie z materacem. Wszystkie elementy fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji 2015 - 14 szt. | TAK
2 | Łóżko posiadające zewnętrzną lub wewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz lub na zewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK
3 | Wymiary zewnętrzne łóżka: | TAK
a) | Długość całkowita: od 2100mm do 2190 mm | TAK
b) | Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu: 950 mm, (+/- 30 mm) | TAK
c) | Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max. 1030 mm (wymiar leża 900x2000) | TAK
4 | Wysokość leża od podłoża - 550 mm | TAK
5 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK
6 | Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 5cm (+/-0,5cm). Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. | TAK
7 | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: | TAK
a) | - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 50) | TAK
b) | - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 50° (±5°), | TAK
8 | Czytelne oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni. | TAK
9 | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | TAK
10 | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | TAK
11 | Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu lub samego szczytu. | TAK
12 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK
13 | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. trzech segmentach. (dopuszcza się 2 uchwyty) | TAK
14 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). | TAK
15 | Łóżko wyposażona w tworzywowe lub metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. | TAK
16 | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (rdzeń koła osłonięty metalową osłoną) w tym min. 2 koła z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu. | TAK
17 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | TAK
18 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK
19 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 8 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | TAK
III. MATERAC
1 | 104 szt. - Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. | TAK
IV. RAMA ORTOPEDYCZNA
1 | 4 szt. Podwójna rama wyciągowa wykonana z okrągłych rur (stal węglowa lub nierdzewna, chromowana) (wyposażona w wieszak kroplówki 1 szt., uchwyt do ręki 2 szt., 3 szt rolek wyciągowych) | TAK
V. BARIERKI BOCZNE
1 | 42 komplety, barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 lub 4 profili stalowych owalnych, okrągłych lub prostokątnych o wysokości min. 30 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | TAK
VI. SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE
1 | Szafki przyłóżkowe dla pacjentów na wszystkie oddziały, fabrycznie nowe, niepowystawowe , rok produkcji 2015, łącznie 134 szafki w tym 96 szt. bez blatu bocznego oraz 38 szt. z blatem bocznym. | TAK
2 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki wykonany z płyty HPL lub ABS oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK
3 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. | TAK
4 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na min. 2 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK
5 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK
6 | Wymiary zewnętrzne: | TAK
a) | wysokość - 900 mm (± 30mm) | TAK
b | szerokość szafki - 460 mm (± 40mm) | TAK
c) | szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 30mm) | TAK
d) | szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 30mm) | TAK
e) | głębokość - 470 mm (± 25mm) | TAK
7 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | TAK
8 | Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki | TAK
9 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. | TAK
10 | Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. | TAK
11 | Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce lub przycisku umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. | TAK
12 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 80mm) | TAK
13 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm) lub ABS, wspornik blatu osłonięty zaokrągloną lub prostokątną osłoną wykonaną z aluminium lub metalowy lakierowany proszkowo, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C. | TAK
14 | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy lub metalowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. | TAK
15 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | TAK
16 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | TAK
17 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK
18 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 8 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK
VII. GWARANCJA I SERWIS
19 | Gwarancja na wszystkie elementy pakietu min. 24 miesiące | TAK |  | X
20 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny dla wszystkich elementów pakietu przez okres min. 10 lat | TAK |  | X
21 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych dla wszystkich elementów pakietu przez okres 10 lat | TAK |  | X
„1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów technicznych”. Odpowiedź „Nie” oznacza niespełnienie warunku i powoduje odrzucenie oferty.
2. W rubryce „wartość oferowana” odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości. W przypadku zapisu "Załączyć" Wykonawca zobowiązany jest załączyć wymagany dokument.

## Pakiet nr 2 - Łóżeczka dla nowo
Załącznik nr 5 do Siwz
Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych
Łóżeczka noworodkowe
Pełna nazwa produktu / model, typ, nr katalogowy: |  | …………………………………..................
Producent: |  | …………………………………………….....
Kraj pochodzenia: |  | ………………………………………….........
Rok produkcji: |  | ………………………………………………..
Lp. | Opis parametrów technicznych i użytkowych | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru - wypełnia Wykonawca
1 | Łóżeczko noworodkowe z materacem piankowym w wodoodpornym i paroprzepuszczalnym pokrowcu. Wszystkie elementy fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji 2015. | TAK, podać
2 | Wymiary gabarytowe wanienki: szer. 520mm, dł. 780mm, głębokość 260mm (+ 10 mm) | TAK
3 | Wysokość leża: 730 mm (+ 40 mm). | TAK
4 | Kąt uniesienia wanienki: 9˚ ( + 3˚ ). | TAK
5 | Wanienka wykonana z przeźroczystego tworzywa. | TAK
6 | Mobilna podstawa z blokadą na 2 kołach. | TAK
7 | Konstrukcja wózka wykonana z profili metalowych pokrytych lakierem proszkowym z nanotechnologią srebra lub tytanu powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów | TAK
8 | Materac w pokrowcu bawełnianym. | TAK
9 | Powierzchnie wózka łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. | TAK
10 | Gwarancja na łóżeczka co najmniej 24 miesiące | TAK
„1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów technicznych”. Odpowiedź „Nie” oznacza niespełnienie warunku i powoduje odrzucenie oferty.
2. W rubryce „wartość oferowana”odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości. W przypadku zapisu "Załączyć" Wykonawca zobowiązany jest załączyć wymagany dokument.