## Lampy zabiegowe - wymagania tec
Załącznik nr 6 do Siwz
Formularz spełniania parametrów techniczno-użytkowych dla Pakietu nr 2
Lampy zabiegowe – 13 sztuk
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, nr katalogowy: |  | ………………………………….........................
Producent: |  | …………………………………………………..
Kraj pochodzenia: |  | ………………………………………….............
Rok produkcji: |  | ………………………………………………......
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | Lampa operacyjna fabrycznie nowa, nieużywana, nie powystawowa, rok produkcji 2015. | TAK |  | Nie dotyczy
2 | Lampa zabiegowa sufitowa jednoramienna, ledowa, 1-kopułowa. | TAK
3 | Co najmniej 36 - miesięczna gwarancja na całą lampę oraz elementy towarzyszące | TAK, podać |  | Nie dotyczy
4 | Wszystki elementy lampy seryjnie produkowane. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu modyfikowanego pod potrzeby przedmiotu zamówienia | TAK |  | Nie dotyczy
5 | Ramię uchylne zakończone przegubem obrotowym dającym swobodę manewrowania kopułą obrotowo w dwóch osiach. | TAK
6 | Natężenie oświetlenia z odległości 1 m min. 50 000 lux | TAK, podać
7 | Średnica pola oświetlenia min. 17 cm lub w przypadku regulowanej mieszcząca się w zakresie 15 – 35 cm | TAK, podać
8 | Współczynnik odwzorowania barw ≥ 95 | TAK, podać
9 | Temperatura barwowa ≥4200 [K] lub w przypadku regulowanej mieszcząca się w zakresie 3500 do 5000 | TAK, podać
10 | Ilość źródeł światła LED min. 15 | TAK, podać
11 | Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy lub w podstawie lampy jeżeli podstawa sufitowa będzie na poziomie sufitu podwieszanego | TAK
12 | Zasilanie - 230 V AC | TAK, podać
13 | Żywotność źródeł światła - min. 40 000 h | TAK, podać
14 | Pobór mocy źródeł światła – max. 30 [W] | TAK, podać
15 | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK
16 | Zamknięta szczelna obudowa czaszy lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych. | TAK
17 | Zintegrowana szyba przednia, uszczelka oraz panel sterujący w celu utrzymania idealnej higieny | TAK
18 | Wodoszczelność czaszy lampy min. IP 42 | TAK, podać
„1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów technicznych”. Odpowiedź „Nie” oznacza niespełnienie warunku i powoduje odrzucenie oferty.
2. W rubryce „wartość oferowana”odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.