## Lampy operacyjne - wymagania te
Załącznik nr 6 do Siwz
Formularz spełniania parametrów techniczno-użytkowych dla Pakietu nr 1
Lampy operacyjne – 5 sztuk
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, nr katalogowy: |  | ………………………………….........................
Producent: |  | …………………………………………………..
Kraj pochodzenia: |  | ………………………………………….............
Rok produkcji: |  | ………………………………………………......
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | Lampa operacyjna fabrycznie nowa, nieużywana, nie powystawowa, rok produkcji 2015. | TAK
2 | Co najmniej 36 - miesięczna gwarancja na całą lampę oraz elementy towarzyszące | TAK, podać
3 | Wszystki elementy lampy seryjnie produkowane. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu modyfikowanego pod potrzeby przedmiotu zamówienia | TAK
4 | Sufitowa diodowa lampa operacyjna z kamerą HD w czaszy głównej | TAK
5 | Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości | TAK
6 | Kopuła lampy z co najmniej 90 źródłami światła LED | TAK, podać
7 | Średnica czaszy lampy głównej w zakresie 60 - 80cm | TAK, podać
8 | Czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe wykorzystujące diody białe bez efektu tęczy. | TAK
9 | Natężenie oświetlenia czaszy głównej – min. 160 000 (lux) | TAK, podać
10 | Natężenie oświetlenia czaszy satelitarnej – min. 120 000 (lux) | TAK, podać
11 | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 95 | TAK, podać
12 | Wskaźnik oddawania barw R9 min. 95 | TAK, podać
13 | Temperatura barwowa stała w zakresie 4300K do 5000K lub regulowana w zakresie 4000K do 5000K. | TAK, podać
14 | Średnica pola bezcieniowego dla czaszy głównej regulowana w zakresie min. 140 - 260 mm | TAK, podać
15 | Średnica pola bezcieniowego dla czaszy satelitarnej regulowana w zakresie min. 140 - 260 mm. | TAK, podać
16 | Regulacja średnicy pola centralnym uchwytem czaszy lampy. Dodatkowo średnica pola regulowana za pomocą zewnętrznego sterownika. | TAK
17 | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie 40 – 100% lub większym | TAK, podać
18 | Oświetlenie endoskopowe | TAK, podać
19 | Panel sterowania umieszczony na czaszy lampy lub ramieniu jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej. | TAK
20 | Pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy. | TAK
21 | Obrót lampy oraz kamery wokół osi pionowej o 360° | TAK, podać
22 | Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz, 24 VDC | TAK, podać
23 | Pobór mocy źródeł światła czaszy głównej max. 90 W | TAK, podać
24 | Pobór mocy źródeł światła czaszy satelitarnej max. 80 W | TAK, podać
25 | Lampa z zasilaczami przystosowanymi do przełączania na zasilanie awaryjne. | TAK
26 | Obudowa lampy umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami. | TAK
27 | Żywotność układu świetlnego – co najmniej 40 000 (h) | TAK, podać
28 | Kamera HD, zamocowana centralnie w czaszy głównej. | TAK
29 | Sensor obrazu 1/3 CMOS | TAK, podać
30 | Ilość pikseli min. 1920x1080i | TAK, podać
31 | Oświetlenie – min. 12 (lux) | TAK, podać
32 | Automatyczny balans bieli | TAK, podać
33 | Ilość pikseli min. 2000000 | TAK, podać
34 | Stosunek sygnału do szumu (dB)>=50 | TAK, podać
35 | Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9 | TAK, podać
36 | Zoom optyczny – min. 10x | TAK, podać
37 | Zoom cyfrowy – min. 12x | TAK, podać
38 | Konstrukcja lamp operacyjnych i ich parametry zgodne z Polską Normą PN:EN 60601-2-41. Zgodność potwierdzona w załączonej do oferty Deklaracji zgodności CE. | TAK
39 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
„1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów technicznych”. Odpowiedź „Nie” oznacza niespełnienie warunku i powoduje odrzucenie oferty.
2. W rubryce „wartość oferowana”odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

## Lampy zabiegowe - wymagania tec
Załącznik nr 6 do Siwz
Formularz spełniania parametrów techniczno-użytkowych dla Pakietu nr 2
Lampy zabiegowe – 13 sztuk
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, nr katalogowy: |  | ………………………………….........................
Producent: |  | …………………………………………………..
Kraj pochodzenia: |  | ………………………………………….............
Rok produkcji: |  | ………………………………………………......
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | Lampa operacyjna fabrycznie nowa, nieużywana, nie powystawowa, rok produkcji 2015. | TAK
2 | Lampa zabiegowa sufitowa jednoramienna, ledowa, 1-kopułowa. | TAK
3 | Co najmniej 36 - miesięczna gwarancja na całą lampę oraz elementy towarzyszące | TAK, podać
4 | Wszystki elementy lampy seryjnie produkowane. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu modyfikowanego pod potrzeby przedmiotu zamówienia | TAK
5 | Ramię uchylne zakończone przegubem obrotowym dającym swobodę manewrowania kopułą obrotowo w dwóch osiach. | TAK
6 | Natężenie oświetlenia z odległości 1 m min. 50 000 lux | TAK, podać
7 | Średnica pola oświetlenia min. 18 cm | TAK, podać
8 | Współczynnik odwzorowania barw ≥ 95 | TAK, podać
9 | Temperatura barwowa ≥4200 [K] | TAK, podać
10 | Ilość źródeł światła LED min. 16 | TAK, podać
11 | Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy. | TAK
12 | Zasilanie - 230 VAC | TAK, podać
13 | Żywotność źródeł światła - min. 40 000 h | TAK, podać
14 | Pobór mocy źródeł światła – max. 19 [W] | TAK, podać
15 | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK
16 | Zamknięta szczelna obudowa czaszy lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych. | TAK
17 | Zintegrowana szyba przednia, uszczelka oraz panel sterujący w celu utrzymania idealnej higieny | TAK
18 | Wodoszczelność czaszy lampy min. IP 42 | TAK, podać
„1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów technicznych”. Odpowiedź „Nie” oznacza niespełnienie warunku i powoduje odrzucenie oferty.
2. W rubryce „wartość oferowana”odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.