## Formularz spełniania parametrów
Załącznik nr 6 do Siwz
Formularz spełniania parametrów techniczno – użytkowych
Myjki – dezynfektory – 15 szt.
Pełna nazwa sprzętu / model, typ, nr katalogowy |  | ….....................................................................
Producent |  | ….....................................................................
Kraj pochodzenia |  | ….....................................................................
Rok produkcji |  | ….....................................................................
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Wartość oferowana - /wypełnia Wykonawca/ | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Fabrycznie nowe (rok produkcji 2015) urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowane od frontu lub od góry. | TAK
2 | Urządzenie wolnostojące na posadzce wykonane ze stali nierdzewnej z przyciskami membranowymi na panelu sterującym lub panelem dotykowym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia. | TAK, podać
3 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3. | TAK
4 | Komora mycia ze stali kwasoodpornej typ AISI 304 lub 316 lub lepszych gatunkowo, głęboko tłoczona, bez spoin, | TAK
5 | Urządzenie umożliwiające załadunek basenów, kaczek itp.z zawartością, | TAK
6 | Urządzenie izolowane akustycznie i termicznie | TAK
7 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: Szerokość : 600 mm. Głębokość : 700 mm. Wysokość: 1800 mm | TAK, podać
8 | Minimalna pojemność komory dla uchwytu (kosza) standardowego: minimum 1 basen podłużny z pokrywką i minimum 1 kaczka lub minimum 3 kaczki. | TAK
9 | Możliwość ustawienia dezynfekcji terrnicznej na poziomie A 0 60, A0 600, A0 3000, lub w przypadku braku możliwości ustawienia poziomu A0 3000 wamaga się programu do zwalczania Clostridium defficile. | TAK
10 | skreślony
11 | Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów (koszy) specjalistycznych bez użycia narzędzi | TAK
12 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie lub drzwi otwierane od góry przyciskiem nożnym | TAK
13 | System minimum 12 dysz strumieniowych w tym min. 2 dysze rotacyjne zapewniające dużą efektywność czyszczenia | TAK
14 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych w trakcie trwania każdego cyklu mycia. | TAK
15 | Mikroprocesorowe sterowanie pracą urządzenia | TAK
16 | Sygnalizacja na wyświetlaczu urządzenia co najmniej zakończenia cyklu mycia i dezynfekcji | TAK
17 | Informacja wizualna wyświetlana na panelu o usterkach | TAK
18 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 w pełni automatyczne programy użytkowe. | TAK
19 | Czas programów mycia i dezynfekcji 5 – 8 minut | TAK, podać
20 | Maksymalne zużycie wody do 35 l. Na cykl | TAK, podać
21 | Suszenie konwekcyjne lub mechaniczne za pomocą dmuchawy | TAK
22 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 64 dB | TAK, podać
23 | skreślony
24 | Zasilanie z 1 – fazowej sieci elektroenergetycznej 230 V 50Hz lub 3 – fazowej sieci elektroenergetycznej 400 V 50 Hz | TAK
25 | Podłączenie wody zimnej i ciepłej 1/2 cala lub 3/4 cala z użyciem redukcji. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z normą PN/EN 1717:2003 | TAK
26 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe. Srednica 110 mm lub 100 mm z użyciem odpowiedniej złączki kanalizacyjnej odporne na 90 st. C. | TAK
27 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK
28 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi europejskimi, załączyć dokument potwierdzający. | TAK, załączyć
29 | Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż myjka dezynfektor został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych wyrobów medycznych, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, załączyć dokument potwierdzający. | TAK, załączyć
30 | Zgodność z normą PN EN ISO 15883 -1 i PN EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji | TAK
31 | Okres gwarancji minimum 36 miesiące. | TAK
32 | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 10 lat od daty zainstalowania | TAK
33 | Wraz z dostawą każdego urządzenia wykonawca dostarczy pakiet startowy dla każdego urządzenia składający się z: | TAK
a) | 5 szt. basenów szpitalnych podłużnych ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa sztucznego (kształt basenów kompatybilny z zaoferowanym koszem);
b) | 1 szt. środka odkamieniająco – myjącego w opakowaniu 5L;
34 | Wraz z dostawą każdego urządzenia Wykonawca dostarczy także wieszak ze stali nierdzewnej na baseny, kaczki, miski. Wieszak do powieszenia na ścianie zawierający poziome półki do układania na nich ww. przedmioty. Minimum 3 poziome półki na każdym wieszaku. Załączyć zdjęcia. Zestawienie wieszaków: | TAK, załączyć zdjęcia
a) | - 13 x wieszak o szerokości 50 - 70 cm, głębokość półki conajmniej 35 cm
b) | - 2 x wieszak o szerokości 120 - 140 cm, głębokość półki conajmniej 35 cm
35 | Wymagany co najmiej jeden przegląd techniczny każdego roku w okresie gwarancji. Koszty przeglądów wliczone w cene urządzenia. | TAK
„1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów technicznych”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.
2. W rubryce „Wartość oferowana” odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.