ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 08.06.2015r.

Sprawa nr ZP/9/2015

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 2 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/9/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę myjni - dezynfektorów do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/9/2015., w konsekwencji udzielanych wyjaśnień treści SIWZ, dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Pkt 2.6 SIWZ :

a) było: „Oferowany przez Wykonawcę sprzęt z niezbędnym wyposażeniem musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oznaczony znakiem CE."

b) jest: „Oferowany przez Wykonawcę sprzęt z niezbędnym wyposażeniem musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponadto myjnia dezynfektor musi posiadać oznaczenie znakiem CE."

2. Pkt 9.SIWZ:

a) było: "Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.”

b) jest: „Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.”

3. Pkt 13.1.2) SIWZ:

a) było: „Oferta obejmująca 24 miesięczną gwarancję za sprzęt będący przedmiotem zamówienia otrzymują 0 pkt, natomiast oferty z 36 miesięczną i większą gwarancją otrzymają 5 pkt."

b) jest: „Oferta obejmująca 36 miesięczną gwarancję za sprzęt będący przedmiotem zamówienia otrzymują 0 pkt, natomiast oferty z 48 miesięczną i większą gwarancją otrzymają 5 pkt."

4. W załączniku nr 1 do SIWZ pt. "Formularz ofertowy" dokonuje się następujących zmian treści SIWZ:

w pkt 2:

- było: „Oświadczamy, że udzielamy na dostarczony przedmiot zamówienia (lampy operacyjne) gwarancji jakości w wymiarze ......... miesięcy.”

b) jest: „Oświadczamy, że udzielamy na dostarczony przedmiot zamówienia (myjnie dezynfektory) gwarancji jakości w wymiarze ...........miesięcy.”

5. W załączniku nr 6 do SIWZ pt. "Formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych" dokonuje się następujących zmian treści SIWZ:

w pkt 2 tabeli:

a) było: "Urządzenie wolnostojące na posadzce wykonane ze stali nierdzewnej z przyciskami membranowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia."

b) jest: „Urządzenie wolnostojące na posadzce wykonane ze stali nierdzewnej z przyciskami membranowymi na panelu sterującym lub panelem dotykowym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia."

w pkt 4 tabeli:

a) było: „Komora mycia ze stali kwasoodpornej typ AISI 316 lub lepszych gatunkowo, głęboko tłoczona, bez spoin.”

b) jest: „Komora mycia ze stali kwasoodpornej typ AISI 304 lub 316 lub lepszych gatunkowo, głęboko tłoczona, bez spoin

w pkt 9 tabeli:

a) było: „Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie A 0 60, A0 600,  A0  3000.”

b) jest: „Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie A 0 60, A0 600,  A0  3000, lub w przypadku braku możliwości ustawienia poziomu A0 3000 wymaga się programu do zwalczania Clostridium defficile."

w pkt 10 tabeli:

Skreśla się zapisy pkt. 10 tabeli.

w pkt 13 tabeli:

a) było: „System minimum 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniających dużą efektywność czyszczenia.”

b) jest: „System minimum 12 dysz strumieniowych w tym min. 2 dysze rotacyjne zapewniające dużą efektywność czyszczenia.”

w pkt 14 tabeli:

a) było: „Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę, wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych.”

b) jest: „Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych w trakcie trwania każdego cyklu mycia.”

w pkt 17 tabeli:

a) było: „Informacja wizualna wyświetlana na panelu i akustyczna o usterkach.”

b) jest: „Informacja wizualna wyświetlana na panelu o usterkach.”

w pkt 22 tabeli:

a) było: „Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 50 dB.”

b) jest: „Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 64 dB.”

w pkt. 23 tabeli:

Skreśla się zapisy pkt. 23 tabeli.

w pkt 25 tabeli:

a) było: „Podłączenie wody zimnej i ciepłej 1/2 cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z normą PN/EN 1717:2003.”

b) jest: „Podłączenie wody zimnej i ciepłej 1/2 cala lub 3/4 cala z użyciem redukcji. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z normą PN/EN 1717:2003.”

w pkt 26 tabeli:

a) było: „Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe. Średnica 110 mm odporne na 90 st. C.”

b) jest: „Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe. Średnica 110 mm lub 100 mm z użyciem odpowiedniej złączki kanalizacyjnej odporne na 90 st. C.”

w pkt 29 tabeli:

a) było: „Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych wyrobów medycznych, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, załączyć dokument potwierdzający.”

b) jest: „Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż myjka dezynfektor został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych wyrobów medycznych, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, załączyć dokument potwierdzający.”

w pkt. 31 tabeli:

a) było: „Okres gwarancji minimum 24 miesiące.”

b) jest: „Okres gwarancji minimum 36 miesiące.”

w pkt. 33. a) tabeli:

a) było: „5 szt. basenów szpitalnych podłużnych ze stali kwasoodpornej (kształt basenów kompatybilny z zaoferowanym koszem);”

b) jest: „5 szt. basenów szpitalnych podłużnych ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa sztucznego (kształt basenów kompatybilny z zaoferowanym koszem);”

Traci moc obowiązującą opublikowany dotychczas formularz ofertowy oraz formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych. Obowiązującym jest dokument poniżej załączony.

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie wprowadzonych zmian w swoich ofertach.

Uwaga termin składania ofert: 11.06.2015r godz. 10:00

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (po zmianie nr 2 SIWZ)

2. Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych (po zmianie nr 2 SIWZ)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                    w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

…………….Członek