ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 20.07.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/10/2016

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/10/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę USG, Echo serca, Ktg – sprawa nr ZP/10/2016. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1:

1. [dotyczy SIWZ pkt. XIII. 2 a)] Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie kosztu serwisu bez uwzględnienia wymiany materiałów eksploatacyjnych, gdyż takowe w aparatach USG nie występują? Jedyne materiały eksploatacyjne (zużywalne) to papier do printera termicznego i żel, które nie podlegają wymianie, według z góry określonego harmonogramu a jedynie według zużycia zależnego od ilości wykonywanych badań.

Odp.

Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie 2:

2. [dotyczy SIWZ pkt. XIII. 2b)] Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie aktualnej faktury za przegląd pogwarancyjny z usuniętymi danymi kontrahenta i  pozostawioną nazwą miejscowości wykonania usługi? Prośba nasza wynika z wymogów zachowania tajemnicy handlowej.

Odp.

Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie 3:

Wnioskujemy również  o wprowadzenie dodatkowego wymogu aby faktura wystawiona była dla usługi wykonanej w miejscu o porównywalnej odległości od siedziby serwisu Oferenta do siedziby Zamawiającego, gdyż znaczącą składową kosztu serwisu jest koszt dojazdu.

W związku z faktem iż Zamawiający nie wymaga od Oferentów zagwarantowania podanego kosztu serwisu pogwarancyjnego przez określony czas po okresie gwarancji, nie wprowadzenie powyższego wymogu może skutkować podaniem zaniżonej kwoty i załączeniem faktury dla podmiotu mającego siedzibę bliżej serwisu Oferenta.

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1:

1. [dotyczy SIWZ pkt. XIII. 3)] Czy koszty materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych które mają być wyszczególnione w załączniku nr 7 do SIWZ, mają dotyczyć elementów (głowic , przetworników)  fabrycznie nowych, czy dopuszcza się wycenę elementów używanych?

Odp.

Zamawiający wymaga, aby wyceniane elementy były fabrycznie nowe.

Zestaw pytań nr 3:

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanej firmy w wielu punktach przewyższającego wymagane parametry:

- O szerokości  54 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- O dynamice systemu wynoszącej 227 dB?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Z liczbą obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: 2729?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Bez pomiaru IOTA?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Wyposażony w głowicę endowaginalną o kącie obrazowania w trybie B 130º?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Z możliwością rozbudowy o głowicę objętościową typu convex o kącie pola obrazowania minimum 67°?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Bez możliwości rozbudowy o:

- Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000, ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 4000, prędkość obrazowania 4D ≥ 40 obrazów 3D/s?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Głowicę objętościową typ vaginalna o zakresie częstotliwości obejmujący przedział min 5,0-10,0 MHz +/- 1 MHz, kącie obrazowania w trybie B min 175°?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Oprogramowanie archiwizacyjne na zewnętrzny komputer PC z oceną ryzyka aberracji chromosomowych w pierwszym trymestrze w/g wytycznych Fetal Medicine Fundation w Londynie: sieciowe przesyłanie wyników pomiarów i obrazów pomiędzy pomiędzy aparatem apartaem USG i komputerem PC, polska wersja językowa, generowanie raportów, wydruk raportów na drukarce?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowanie wysokiej klasy echokardiografu renomowanej firmy w wielu punktach przewyższającego wymagane parametry:

- Z maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D 500 obr/s?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Z maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler 170 obr/s?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Z powiększaniem obrazów ruchomych i zatrzymanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) x 10?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Wyposażony w głowicę sektorową o 112 elementach z wykorzystaniem technologii Hanafy lens?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Z anatomicznym M-mode w czasie rzeczywistym bez możliwości użycia na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Z maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy zerowym kącie 7 m/s?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Z zakresem regulacji korekcji kąta ± 0 – 89°?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Z maksymalnym zakresem prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej) w trybie kolor Doppler?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Bez możliwości regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Bez obrazowania umożliwiającego ocenę funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Z pojemnością pamięci CINE dla obrazów 2D – 2500?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Bez możliwości rozbudowy o zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Bez możliwości rozbudowy pozwalającej na zmianę konfiguracji ilości projekcji i faz?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Bez możliwości rozbudowy o synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Z możliwością rozbudowy o głowicę przezprzełykową o zakresie regulacji płaszczyzny skanowania: do przodu: 120°, do tyłu: 90°, lewo/prawo: 45°?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

16. Bez możliwości rozbudowy o wynik w formie „oko byka”?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

Dotyczy pakietu nr 2

1. Pytanie do p. 2 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat o ciężarze 84 kg?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie do p. 5 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w akumulator umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania o szybkości startu 20s?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie do p. 12 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler o wartości 120?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie do p. 18 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą sektorową o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział od 2 do 4 MHz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

5. Pytanie do p. 19 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą sektorową o liczbie elementów akustycznych równej 80, przy czym należy nadmienić, że każdy z nich stanowi grupę dwóch elementów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

6. Pytanie do p. 20 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą sektorową o głębokości obrazowania 24 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

7. Pytanie do p. 21 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą sektorową bez obrazowania w trybie triplex w czasie rzeczywistym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

8. Pytanie do p. 23 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą sektorową w przypadku której istnieje możliwość regulacji szerokości strefy ogniskowania co daje jeszcze lepszy efekt niż wskazana możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

9. Pytanie do p. 24 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą sektorową o 3 parach częstotliwości harmonicznych w technice 2 harmonicznej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

10. Pytanie do p. 27 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością podziału ekranu na 4 obrazy tylko na obrazach pochodzących z twardego dysku oraz na obrazach pochodzących z echokardiograficznej próby wysiłkowej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

11. Pytanie do p. 33 b) wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem regulacji korekcji kąta w Dopplerze spektralnym z falą pulsacyjną (pw-D) o wartości 86 stopni?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

12. Pytanie do p. 35 a) wymaganych parametrów:

Z opisu parametru tego wnioskujemy że rzeczywisty pożądany zakres prędkości wynosi 5,5m/s. Czy zatem Zamawiający dopuści aparat o zakresie do 3m/s?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

13. Pytanie do p. 39 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści moduł oprogramowania który zaznacza kolorami segmenty i automatycznie oznacza wartość odkształcenia strain dla poszczególnych segmentów z jednoczesnym sporządzeniem wykresu prędkości przemieszczania się segmentu w czasie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

14. Pytanie do p. 40 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez jednoczesnej prezentacji na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex) lecz z możliwością jednoczesnej prezentacji i manualnym ich uruchamianiem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

15. Pytanie do p. 44 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z pojemnością pamięci CINE dla obrazów 2D w wartości 2200?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie do p. 58 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z funkcją autokonfiguracji polegającej automatycznym dostosowywaniu wyglądu raportu do ilości zmierzonych wartości podczas badania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie do p. 70 wymaganych parametrów:

Opiekę serwisowa gwarancyjną i pogwarancyjną nad wszelkimi urządzeniami medycznymi po ich sprzedaży i instalacji obejmuje serwis firmy Philips Polska. Czy zatem Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5

Pakiet nr 1 – Aparat USG dla oddziału Położniczo – Ginekologicznego

- Pytanie nr 1, dotyczy pkt. nr 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania zamawiającego o wadze aparatu 84 kg ? Różnica między wymogiem opisanym przez zamawiającego a oferowanym przez nas aparatem  nie ma wielkiego znaczenia w przypadku wagi i mobilności aparatu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie nr 2, dotyczy pkt. nr 3

Czy zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania zamawiającego o szerokości aparatu 51 cm ? Różnica między wymogiem opisanym przez zamawiającego a oferowanym przez nas aparatem wynosi tylko 1 cm , tak niewielka różnica nie ma żadnego wpływu w przypadku mobilności aparatu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie nr 3, dotyczy pkt. nr 33

Czy zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania zamawiającego z zapisem obrazów na płytach DVD oraz USB w formatach : JPG, AVI, BMP, TIFF, DICOM lecz bez formatu MOV ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie nr 3, dotyczy pkt. nr 39

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wysokiej klasy nie posiadający możliwości rozbudowy w przyszłości o głowicę waginalna objętościową?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 6:

APARAT USG:

      - Pytanie do p. 2 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat o ciężarze 84 kg?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Pytanie do p. 3 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat o szerokości 57,2 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie do p. 6 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z klawiaturą alfanumeryczną wyświetlaną na ekranie dotykowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie do p. 7 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z cyfrowym systemem formowania wiązki ultradźwiękowej o 32.000 kanałów przetwarzania?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Pytanie do p. 8 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat o dynamice systemu 170?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Pytanie do p. 10 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z liczbą obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE o wartości 1200?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

7. Pytanie do p. 10 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z liczbą obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE o wartości 2200?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie do p. 16 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat o korekcji kąta w zakresie 80 stopni?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

9. Pytanie do p. 27 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez oprogramowania do wskazanych pomiarów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie do p. 28 f wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości zmiany częstotliwości dopplera spektralnego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

11. Pytanie do p. 29b) wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z obrazowaniem harmonicznym na 1 parze częstotliwości?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

12. Pytanie do p. 29d) wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą endovaginalną o kącie obrazowania w trybie B o wartości 140 stopni?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

13. Pytanie do p. 29 e) wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości zmiany częstotliwości dopplera spektralnego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

14. Pytanie do p. 30 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z videoprinterem zamontowanym z boku aparatu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

15. Pytanie do p. 31 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z dyskiem twardym o pojemności 320 GB?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

16. Pytanie do p. 36  wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o głowicę objętościową typu convex z kątem obrazowania 66 stopni?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

17. Pytanie do p. 40 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o określone w punkcie oprogramowań?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 7

- Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 3, projekt umowy § 5 pkt 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z bezpłatnego przeglądu technicznego na zakończenie okresu gwarancji? Usługa wykonania bezpłatnego przeglądu technicznego wpływa na podwyższenie ceny oferowanego sprzętu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 3, projekt umowy § 5 pkt 11

Czy Zamawiający zrezygnuje z przeglądów serwisowych wykonywanych na koszt sprzedającego? Usługa wykonania bezpłatnych przeglądów serwisowych (technicznych) wpływa na podwyższenie ceny oferowanego sprzętu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie nr 3, dotyczy pakietu nr 3, KTG - 1 szt. sprzęt nowy rok produkcji 2016

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fabrycznie nowy, nieużywany kardiotokograf wyprodukowany w 2015 roku? Dopuszczenie nowego kardiotokografu wyprodukowanego w 2015 roku pozwoli na obniżenie ceny oferowanego sprzętu oraz na znaczne skrócenie terminu realizacji zamówienia.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie nr 4, dotyczy pakietu nr 3, KTG - 1 szt. sprzęt nowy rok produkcji 2016

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf z gwarancją 24 miesięczną na urządzenie oraz 12 miesięczną na akcesoria? Postawienie wymogu gwarancji 36 miesięcznej wpływa na wzrost ceny oferowanego sprzętu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Na etapie przygotowania oferty (Formularz spełniania warunków techniczno – użytkowych) Zamawiający prosi o powołanie się na udzieloną odpowiedź.

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                  w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)