ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 20.07.2016r.

Sprawa nr ZP/10/2016

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/10/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę USG, Eho serca, Ktg – sprawa nr ZP/10/2016, dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Pkt  X.12 SIWZ:

a) było:

„Oferta przetargowa na dostawę USG, Echo serca, Ktg  ZP/10/2016

Nie otwierać przed 22.07.2016r, godz. 10:15"

b) jest:

„Oferta przetargowa na dostawę USG, Echo serca, Ktg  ZP/10/2016

Nie otwierać przed 26.07.2016r, godz. 10:15"

2. Pkt XI.1 SIWZ:

a) było:

„Oferta powinna być złożona do dnia 22.07.2016r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Opieki Zdrowotnej

SEKRETARIAT

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

b) jest:

„Oferta powinna być złożona do dnia 26.07.2016r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Opieki Zdrowotnej

SEKRETARIAT

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

3. Pkt XI.3 SIWZ:

a) było:

„Zamawiający otworzy oferty w dniu 22.07.2016r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów  i Konkursów

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

b) jest:

„Zamawiający otworzy oferty w dniu 26.07.2016r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów  i Konkursów

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

4. W formularzu spełniania warunków techniczno - użytkowych dokonuje się następujących zmian:

Pakiet nr 1 – USG.

poz. nr 1:

a) było: „Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii z wewnętrznym systemem archiwizacji danych, objęty min 24 miesięczną gwarancją producenta"

b) jest: „Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii z wewnętrznym systemem archiwizacji danych, objęty min 36 miesięczną gwarancją producenta”

poz. nr 3:

a) było: „Szerokość aparatu max 50cm”

b) jest: „Szerokość aparatu max 57,2 cm”

poz. nr 8:

a) było: „Dynamika systemu >250dB”

b) jest: „Dynamika systemu >227dB”

poz. nr 16:

a) było: „Korekcja kąta w zakresie min +-85º"

b) jest: „Korekcja kąta w zakresie min +-80º"

poz. nr 30:

a) było: „Videoprinter monochromatyczny formatu A6, sterowany z pulpitu ultrasonografu i zamontowany w przedniej części aparatu."

b) jest: „Videoprinter monochromatyczny formatu A6, sterowany z pulpitu ultrasonografu i zamontowany w przedniej lub bocznej części aparatu."

poz. nr 31:

a) było: „Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 450 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW."

b) jest: "”Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 320 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW.”

poz. nr 33:

a) było: „Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), mov, DICOM."

b) jest: „Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4) lub mov, DICOM."

Pakiet nr 2 – Echo serca

poz. nr 2:

a) było: „Ciężar aparatu max. 75 kg.”

b) jest: „Ciężar aparatu max. 84 kg.”

poz. nr 5:

a) było: „Wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10s).”

b) jest: „Wbudowany układ UPS lub akumulator umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start do 20s).”

poz. nr 12:

a) było: „Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler,  ≥ 200, podać.”

b) jest: „Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler,  ≥ 120, podać.”

poz. nr 18:

a) było: „Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej (wielorzędowej), o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 4,0 MHz.”

b) jest: „Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej (wielorzędowej), o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 lub 2 – 4,0 MHz”

poz. nr 19:

a) było: „Ilość kryształów tworzących obraz w głowicy - ≥ 160.”

b) jest: „Ilość kryształów tworzących obraz w głowicy - ≥ 160 lub 80 elementów akustycznych, gdzie każdy z nich stanowi grupę dwóch elementów.”

poz. nr 20:

a) było: „Głębokość obrazowania - ≥ 29 cm, podać.”

b) jest: „Głębokość obrazowania - ≥ 24 cm, podać.”

poz. nr 21:

a) było: „Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym.”

b) jest: wykreślony

poz. nr 23:

a) było: „Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie.”

b) jest: „Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie lub możliwość regulacji szerokości strefy ogniskowej.”

poz. nr 24:

a) było: „Obrazowanie w technice 2 harmonicznej - TAK, minimum 4 pary częstotliwości harmonicznych (podać częstotliwości).”

b) jest: „Obrazowanie w technice 2 harmonicznej - TAK, minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych (podać częstotliwości).”

poz. nr 33 a):

a) było: „Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie - ≥ 7,5 m/s, podać.”

b) jest: „Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie - ≥ 7 m/s, podać.”

poz. nr 33 b):

a) było: „Zakres regulacji korekcji kąta - ± 0 – 90°, podać.”

b) jest: „Zakres regulacji korekcji kąta - ± 0 – min. 86°, podać.”

poz. nr 39:

a) było: „Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu.”

b) jest: „Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu lub koloryzacja segmentu i automatyczne oznaczanie wartości odkształcania strain dla poszczególnych segmentów z jednoczesnym sporządzeniem wykresu prędkości przemieszczania się segmentu w czasie.”

poz. nr 40:

a) było: „Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex).”

b) jest: „Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex) lub jednoczesna prezentacja i manualne ich uruchamianie.”

poz. nr 44:

a) było: „Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D - ≥ 5000 obrazów 2D.”

b) jest: „Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D - ≥ 2200 obrazów 2D.”

poz. nr 58:

a) było: „Możliwość konfiguracji przez użytkownika struktury i wyglądu raportu.”

b) jest: „Możliwość konfiguracji przez użytkownika struktury i wyglądu raportu lub funkcja autokonfiguracji polegająca na automatycznym dostosowaniu wyglądu raportu do ilości zmierzonych wartości podczas badania.”

poz. nr 70:

a) było: „Autoryzacja producenta na prowadzenie przez Wykonawcę serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem .”

b) jest: „Serwis prowadzony przez producenta lub autoryzacja producenta na prowadzenie przez Wykonawcę serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem .”

Traci moc obowiązującą opublikowany dotychczas formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych dla pakietu nr 1 – 2. Obowiązującymi są dokumenty poniżej załączone.

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie wprowadzonych zmian w swoich ofertach.

Na etapie przygotowania oferty (Formularz spełniania warunków techniczno – użytkowych) Zamawiający prosi o powołanie się na udzieloną odpowiedź.

Uwaga nowy termin składania ofert: 26.07.2016r godz. 10:00

Załączniki:

1. Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych (po zmianie nr 1 SIWZ)

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:			p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                  w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

…………….Członek