## USG
Znak sprawy: ZP/10/2016
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………….
Producent, podać pełną nazwę i adres ………………………………………………………………………..
Kraj produkcji …………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji …………………………………………………………..
USG
Lp. | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | 2 | 4 | 5
PARAMETRY OGÓLNE
1 | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii z wewnętrznym systemem archiwizacji danych, objęty min 24 miesięczną gwarancją producenta
2 | Ciężar aparatu max. 70 kg
3 | Szerokość aparatu max 50 cm
4 | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1200x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED o przekątnej ekranu min 17”.
5 | Możliwość obrotu i pochylenia monitora względem pulpitu
6 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych.
7 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 160.000 kanałów przetwarzania.
8 | Dynamika systemu > 250 dB
9 | Minimum 3 aktywne, jednakowe, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych
10 | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 7000.
11 | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 180 s
OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
11 | B-mode.
12 | Doppler pulsacyjny (PWD).
13 | Funkcja HPRF
14 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s.
15 | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-15 mm.
16 | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º
17 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku
18 | Triplex-mode (B+CD+PWD).
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE
19 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości.
20 | Pomiary ginekologiczne:macica (długość, szerokość, wysokość), objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych), endometrium, długość szyjki macicy, pomiary pęcherzyków, tętnice jajników: PS, ED, PI, RI.
21 | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR).
22 | Pomiary i kalkulacje położnicze (w tym dla ciąży mnogiej ): pomiary biometryczne, AFI, waga płodu,.
23 | Automatyczne pomiary biometryczne (BPD, AC, HC, FL)
24 | Pomiary kardiologiczne
25 | Raport z badania położniczego.
26 | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce percentylowej.
27 | Pomiar IOTA – do procentowej oceny wystąpienia zmian nowotworowych guzów jajnika
GŁOWICE
28 | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych
a) | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min 2,0 – 5,0 MHz +/- 05 MHz
b) | Kąt obrazowania w trybie B minimum 55º
c) | Głębokość obrazowania minimum 30 cm
d) | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)
e) | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości
f) | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego minimum 3 różne częstotliwości
29 | GŁOWICA ENDOVAGINALNA 2D do badań położniczych i ginekologicznych
a) | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min 4,0-10,0 MHz +/- 1 MHz
b) | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości
c) | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)
d | Kąt obrazowania w trybie B minimum 180º
e) | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego minimum 3 różne częstotliwości
ARCHIWIZACJA
30 | Videoprinter monochromatyczny formatu A6, sterowany z pulpitu ultrasonografu i zamontowany w przedniej części aparatu.
31 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 450 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW.
32 | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 300 GB przez gniazdo USB
33 | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), mov, DICOM
34 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu aparatu
35 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie DVI-D lub HDMI.
MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY
36 | Głowica objętościowa typu convex o zakresie częstotliwości minimum 1,5-5 MHz +/- 05 MHz kącie pola obrazowania minimum 75°
37 | Obrazowanie 3/4D
38 | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000, ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 4000, prędkość obrazowania 4D ≥ 40 obrazów 3D/s
39 | Głowica objętościowa typ vaginalna o zakres częstotliwości obejmujący przedział min 5,0-10,0 MHz +/- 1 MHz, kącie obrazowania w trybie B min 175°
40 | Oprogramowanie archiwizacyjne na zewnętrzny komputer PC z oceną ryzyka aberracji chromosomowych w pierwszym trymestrze w/g wytycznych Fetal Medicine Fundation w Londynie: sieciowe przesyłanie wyników pomiarów i obrazów pomiędzy pomiędzy aparatem apartaem USG i komputerem PC, polska wersja językowa, generowanie raportów, wydruk raportów na drukarce
DODATKOWE WYMAGANIA
41 | Okres gwarancji min. 36 miesiący, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym.

## Echo serca
Znak sprawy: ZP/10/2016
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………….
Producent, podać pełną nazwę i adres ………………………………………………………………………..
Kraj produkcji …………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji …………………………………………………………..
Echo serca
Lp. | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Parametry oferowane | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PARAMETRY OGÓLNE
1 | Lekki, mobilny aparat na kołach, z bieżącej produkcji. Rok produkcji 2016 | TAK
2 | Ciężar aparatu max. 75 kg | TAK
3 | Maksymalna szerokość ≤ 60cm | TAK
4 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK
5 | Wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10s) | TAK
6 | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED | Minimalna rozdzielczość
a) | Minimalna przekątna | 17”, podać
b) | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury | TAK
c) | Możliwość pochylenia monitora | TAK
7 | Możliwość podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem | TAK
8 | Możliwość obrotu klawiatury wraz z monitorem | TAK
9 | Minimalny zakres częstotliwości głowic | 1,5-13 MHz, podać
10 | Maksymalna głębokość obrazowania | ≥ 30 cm, podać
11 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D | ≥ 730, podać
12 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler | ≥ 200, podać
13 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK
14 | Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) | TAK, ≥ 16x
podać
15 | Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) | TAK, ≥ 16x
Podać
16 | Ilość niezależnych, równoważnych, aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych | ≥ 3, podać
17 | Gniazdo do podłączenia głowicy ołówkowej „ślepego” dopplera cw | TAK
GŁOWICE
18 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej (wielorzędowej), o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 4,0 MHz | TAK, podać typ i częstotliwośc
19 | Ilość kryształów tworzących obraz w głowicy | ≥ 160
20 | Głębokość obrazowania | ≥ 29 cm, podać
21 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK
22 | Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D | TAK
23 | Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie | TAK
24 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK, minimum 4 pary częstotliwości harmonicznych (podać częstotliwości)
TRYBY OBRAZOWANIA
25 | 2D | TAK
26 | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK
27 | Podział ekranu na 4 obrazy | TAK
28 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK
29 | Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku. | TAK
30 | 2D+M, M-mode | TAK
31 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci | TAK
32 | Kolor M-mode | TAK
33 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK
a) | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie | ≥ 7,5 m/s, podać
b) | Zakres regulacji korekcji kąta | ± 0 – 90°, podać
c) | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział 1 – 14 mm | TAK, podać
d) | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku | TAK
34 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | TAK
a) | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK
b) | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie | ≥ 12 m/s, podać
35 | Kolor doppler | TAK
a) | Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej) | ≥ ±2,75 m/s, podać
b) | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) | TAK
36 | Power doppler | TAK
37 | Tkankowy doppler spektralny | TAK
38 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK
39 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK, opisać
40 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex) | TAK
41 | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler | TAK
42 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | TAK
43 | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy | TAK
ARCHIWIZACJA
44 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D | ≥ 5000 obrazów 2D
45 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 100 GB | TAK, podać pojemność dysku
46 | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków CD-R i DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK
47 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dysku CD-R i DVD w formatach JPEG, AVI, DICOM, | TAK
48 | Videoprinter monochromatyczny formatu A6 | TAK
49 | Gniazdo USB do podłączenia zewnętrznego twardego dysku (z przodu aparatu) | TAK
50 | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań | TAK
OPROGRAMOWANIE POMIAROWE
51 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK, podać
52 | Pomiary kardiologiczne
a) | w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO | TAK, podać
b) | w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao, TAPSE | TAK, podać
53 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego
a) | kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E/E’, E/A | TAK, wymienić
b) | naczyniowe: PS. ED, PI, RI | TAK, wymienić
54 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych dla badań naczyniowych | TAK
55 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum promień i ERO | TAK, wymienić
56 | Raport z badania kardiologicznego | TAK
57 | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK
58 | Możliwość konfiguracji przez użytkownika struktury i wyglądu raportu | TAK
59 | Możliwość wydruku raportu na zewnętrznej drukarce laserowej | TAK
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU
60 | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej | TAK
61 | Oprogramowanie do automatycznego oblicznia IMT - automatyczny obrys Intima Media i automatyczne obliczenie z minimum 120 punktów pomiarowych w wyznaczonym obszarze. | TAK
62 | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej | TAK
63 | Zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji | TAK
64 | Możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz | TAK
65 | Synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy | TAK
66 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) do analiza odkształcenia podłużnego – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | TAK
67 | Głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni | TAK, podać
68 | Głowicę liniową, elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 4,0 – 10,0 MHz ( podać typ i częstotliwość)
69 | Wynik w formie „oko byka” | TAK
INNE WYMAGANIA
70 | Autoryzacja producenta na prowadzenie przez Wykonawcę serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem | TAK, załączyć
71 | Zainstalowana w aparacie instrukcja obsługi w języku polskim (do wyświetlenia na monitorze) | TAK
72 | Okres gwarancji min. 36 miesiący, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem końcowym. | TAK

## KTG
Znak sprawy: ZP/10/2016
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………….
Producent, podać pełną nazwę i adres ………………………………………………………………………..
Kraj produkcji …………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji …………………………………………………………..
KTG z kardiomonitorem - 2 szt. używane, podemonstracyjne
Lp. | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | 2 | 4 | 5
1 | Kolorowy ekran dotykowy LCD pochylany o przekątnej ≥ 12,1''
2 | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy lub pokrętło
3 | Możliwość współpracy z centralą monitorującą oraz telemetrią płodową
4 | Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny
5 | Zakres pomiarowy US min 50-240
6 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu
7 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz
8 | Częstość powtarzania ≥2 kHz
9 | Wartość natężenie emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2
10 | Wskaźnik jakości sygnału
11 | Monitorowanie bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio
12 | Komputerowa analiza zapisu KTG
13 | Znacznik dla personelu
14 | Wprowadzanie notatek
15 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR (dotyczy monitorowania bliźniaków)
16 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków)
17 | Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1 szt. i przetwornik Cardio 2 szt.
18 | Monitoring parametrów matki: NIBP, MECG, TEMP, RESP, SPO2
19 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US
20 | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika
21 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu
22 | Wodoszczelność przetworników
23 | Aparat wyposażony w funkcję monitorowania ciąży bliźniaczej
24 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki
25 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu
26 | Zakresy wartości występowania alarmów FHR ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym
27 | Zakresy opóźnień występowania alarmów ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym (min. 10 - 300 s)
28 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco
29 | Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna
30 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy
31 | Zakres sygnału Toco ≤ 0÷100
32 | Ustawienie linii podstawowej Toco
33 | Automatyczna korekcja przesunięcia
34 | Automatyczna korekcja zerowania
35 | Możliwość współpracy z telemetrią płodową do ciąży bliźniaczej o zasięgu obu głowic cardio co najmniej 90m
36 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie
37 | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min]
38 | Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek
39 | Szerokość papieru 150mm
40 | Wprowadzanie danych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie Qwerty.
41 | Rozdzielczość wydruku ≥ 200 dpi
42 | Alarm końca papieru
43 | Kompaktowa obudowa
44 | Wózek do aparatu
45 | Gwarancja min. 12 miesięcy
KTG - 1 szt. sprzęt nowy rok produkcji 2016
Lp. | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | 2 | 4 | 5
1 | Kolorowy ekran LCD pochylany o przekątnej ≥ 10,2''
2 | Obsługa urządzenia przez przyciski funkcyjne i pokrętło
3 | Możliwość współpracy z centralą monitorującą oraz telemetrią płodową
4 | Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny
5 | Zakres pomiarowy US min 50-240
6 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu
7 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz
8 | Częstość powtarzania ≥2 kHz
9 | Wartość natężenia emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2
10 | Wskaźnik jakości sygnału
11 | Komputerowa analiza zapisu KTG
12 | Znacznik dla personelu
13 | Wprowadzanie notatek
14 | Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1 szt. i przetwornik Cardio 1 szt
15 | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika
16 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu
17 | Wodoszczelność przetworników
18 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki
19 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu
20 | Zakresy wartości występowania alarmów FHR ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym
21 | Zakresy opóźnień występowania alarmów ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym (min. 10 - 300 s)
22 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco
23 | Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna
24 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy
25 | Zakres sygnału Toco ≤ 0÷100
26 | Ustawienie linii podstawowej Toco
27 | Automatyczna korekcja zerowania
28 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie
29 | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min]
30 | Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek
31 | Szerokość papieru 150mm
32 | Wprowadzanie danych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie Qwerty.
33 | Rozdzielczość wydruku ≥ 200 dpi
34 | Alarm końca papieru
35 | Kompaktowa obudowa
36 | Wózek do aparatu
37 | Gwarancja min.36 miesięcy