ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 13.12.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/19/2016

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/19/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa odczynników do biochemii wraz z dzierżawą analizatora do biochemii oraz wirówki." - sprawa nr ZP/19/2016. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

W załączniku Nr 1A do SIWZ , w poz nr 20 jest: Hemoglobina glikowana 5 000 badań / 3 lata.

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/wymienionej pozycji do osobnego pakietu, a tym samym umożliwienie dokonania wyboru metody referencyjnej oznaczania Hba1c i umożliwienia złożenia ofert w Postępowaniu szerokiemu i konkurencyjnemu gronu wykonawców.

Oferujemy wykonanie oznaczenia z próbki krwi pełnej ( bez konieczności przygotowywania hemolizatów),  na analizatorze automatycznym , wykonanie techniką Wysokociśnieniowej Chromatografii Cieczowej. ( HPLC) Metoda ta jest obecnie uznana za najdokładniejszą metodę oznaczania tego parametru , a jego dostępna cena ,uzasadnia starania licznych Laboratoriów o oznaczanie go przy pomocy HPLC a tym samym znaczącą poprawę opieki diabetologicznej .

Zwracamy uwagę, że duża ilość badań HbA1c wykonywanych w Państwa Placówce, uzasadniałaby wprowadzenie techniki badań opartej na wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) , uznanej na świecie   za metodę referencyjną, szeroko oczekiwaną i wysoko cenioną przez   środowisko Diabetologiczne. HPLC  którą zamierzalibyśmy zaoferować jest wykonywana w standardzie pełnej automatyzacji, jest badaniem  niezwykle dokładnym,  bardzo szybkim , pozbawionym konieczności wykonywania wstępnych hemolizatów, a tym samym zapewnia uniknięcie błędów wynikających z przygotowawczych  czynności manualnych.

HPLC  którą chcielibyśmy Państwu zaoferować ma certyfikat NGSP ( National Glycohemoglobin Standard Program, ) charakteryzuje ją znacznie szersza  niż w metodach turbidymetrycznych liniowość oznaczeń, lepsze zakresy pomiarowe,  najlepsza precyzja oznaczenia – nieosiągalna w metodach biochemicznych  ( CV% wg IFCC <0,5% , CV% wg NGSP <2,0% )  . Zapewnia uniknięcie wpływu na wynik  badania, m.in. takich interferencji jak  wysokie stężenia  HbF ,labilne postacie  HbA1c, hiperlipidemia, obecność we krwi nieprawidłowych hemoglobin, ( np. karbamylowanych lub acetylowanych ). Jest to zgodne z stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w zaleceniach dotyczących wymagań jakościowych dla tego badania na 2016 rok.

Zwracamy również uwagę, że w odniesieniu do  pewnych kombinacji testów przeprowadzanych jednocześnie z HbA1c na  analizatorach biochemicznych lub platformach immuno-biochemicznych  ,niezbędne jest (dla  uniknięcia efektu kontaminacji i osiągania prawidłowego wykonania badań ) - stosowanie specjalnych , dodatkowych cykli mycia, oraz częstsza wymiana kuwet pomiarowych.

Z tego względu wprowadzenie techniki HPLC może być dla Zamawiającego korzyścią  uzasadnioną zarówno pod względem  wysokiej jakości opieki diabetologicznej, jak również kosztów oraz czasu  analiz . Analizator ma  wewnętrzny system kontroli jakości a czas wykonania oznaczenia wynosi 1,6 minuty . Jeżeli analizator byłby włączony w sieć LIS , zostałby zabezpieczony przy pomocy UPS .Ponadto nasze materiały kontrolne  pozwalają na wykonanie kontroli na 2 poziomach , co dodatkowo potwierdza wysoką  dokładność pomiaru.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie zmian  w  treści umowy, w wysokości wadium oraz w opisie  zamówienia .

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 2:

Dot.: § 1, pkt. 1. 2 projektu umowy, Załącznik nr 4 do SIWZ:

- W związku z tym, że przedmiotem postępowania jest analizator biochemiczny, prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego analizatora immunochemii i gazometrii  z ww punktu.

Odp.

Zamawiający wykreśli powyższe zapisy.

Dot.: pkt. III. 2. 6 i 13 parametrów analizatora oraz pkt. III. 7 Opisu przedmiotu zamówienia:

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu (odczynnik, kalibrator i kontrola) do oznaczania kwasów żółciowych poz. 23. tabeli załącznik nr 1A do SIWZ, pochodzącego od innego producenta niż producent analizatora i pozostałych odczynników, kalibratorów i kontroli?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dot.: pkt. III. 2. 14 parametrów analizatora biochemicznego:

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tego jednego odczynnika (kwasy żółciowe) który nie wymaga rozpuszczania czy mieszania składników ale przed stawieniem do analizatora wymaga przelania zawartości buteleczek do odpowiedniej kasety? Zawartość buteleczek przelewana jest w całości (nie wymaga odmierzania konkretnej objętości), a odczynnik opatrzony jest kodem kreskowym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dot.: pkt. III. 2. 29 parametrów analizatora biochemicznego:

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pod pojęciem "Możliwość dodawania lub wymiany odczynników bez przerywania pracy analizatora" wymaga aby dostawianie odczynników odbywało się bez konieczności wprowadzania analizatora w tryb Standby lub Stop?

Odp.

Zamawiający potwierdza możliwość dodawania lub wymiany odczynników bez przerywania pracy analizatora, wymaga aby dostawianie odczynników odbywało się bez konieczności wprowadzania analizatora w tryb Standby lub Stop.

- Prosimy o doprecyzowanie czy podana przez Zamawiającego ilość  testów zawiera już oznaczenia przewidziane na kalibracje i kontrole?

Odp.

Zamawiający informuje, że podano liczbę oznaczeń bez uwzględnienia ilości potrzebnych do kalibracji testów i wykonania kontroli.

Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ

- Par. 1 ust. 1 3) - 4) i ust. 11 pkt 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny'' na ,,w ramach czynszu dzierżawnego''?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 1 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Par. 1 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Par. 6 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego zapisu.

- Par. 7 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 11 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru;

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy.

Zamawiający prosi o wykorzystanie aktualnych wzorów formularzy przy sporządzaniu oferty oraz proszę sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. Formularze cenowe (po zmianach) zostały opublikowane.

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 		…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Lucyna Gruszkowska		…………………………….....

- Członek komisji:		p. Barbara Pawłowska		………………………………..

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)