ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 22.01.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/1/2016

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/1/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1 (pakiet nr 5):

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu na mniejsze pakiety.

Odp. 2. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie zgadza się z uwagi na to, że rozdrabnianie przedmiotu zamówienia na kolejne mniejsze pakiety spowoduje utrudnienia dla personelu Zamawiającego przy ich realizacji.

Odp. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.

Odp. 4 i 6. Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w okresach trwałości poszczególnych pakietów odczynnikowych. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 10 do Siwz (Wzór umowy) i podaje aktualny zapis § 1 ust. 4 projektu umowy:

"4. Dostarczone odczynniki posiadają okres trwałości nie krótszy niż:

1) 4-6 tygodni - podłoża zawierające krew (pakiet nr 5)

2) 6-8 tygodni - pozostałe (pakiet nr 5)

3) 7 miesięcy dla Uricultów (pakiet nr 5)

4) 4 tygodnie - krwinek (pakiet nr 3)

od dnia otrzymania dostawy, pozwalający Kupującemu na ich wykorzystanie ww. okresie.

Dostawa odczynników z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Kupującym a ewentualne zastrzeżenia Kupującego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Sprzedawcę."

Odp. 5. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 2 (pakiet nr 3):

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Odp. Zamawiający wymaga krwinek do metody szkiełkowej (gotowych do użycia).

Zestaw pytań nr 3 (projekt umowy, pakiet 2):

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w okresach trwałości poszczególnych pakietów odczynnikowych. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 9 do Siwz (Wzór umowy) i podaje aktualny zapis § 1 ust. 5 projektu umowy:

"5. Dostarczone odczynniki posiadają okres trwałości nie krótszy niż 3 miesiące (pakiet nr 2) od dnia otrzymania dostawy, pozwalający Kupującemu na ich wykorzystanie ww. okresie.

Dostawa odczynników z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Kupującym a ewentualne zastrzeżenia Kupującego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Sprzedawcę."

Zestaw pytań nr 4 (pakiet 1):

Pytanie dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1 oddzielnego pakietu obejmującego testy zaplanowane do wykonywania w małych ilościach (FSH, LH, NTproBNP, Ca-125, CEA, Witamina D, Ferrytyna, Prokalcytonina, Przeciwciała antyHBc, Przeciwciała anty-HBs, Różyczka IgG, Cytomegalia IgG, Cytomegalia IgM, Toxo IgG, Toxo IgM, AMH lub części z nich) wykonywanych w systemie monotestowym, dostarczanych wraz z materiałem kontrolnym i kalibratorami w zestawie  oraz dostarczenie do ich wykonania oddzielnego, niedużego analizatora (o dalej podanych parametrach) mogącego również pełnić funkcję analizatora back-up (np. wykonanie Troponiny hs wysokoczułej)?

Uzasadnienie: Aby wykonywać testy w tak niedużych ilościach zgodnie z zaleceniami producentów działających  na rynku polskim, należałoby wykonywać codzienne kontrole (część testów zużytych na ich wykonanie)  oraz przy zachowaniu warunków czasu przydatności testu do użycia po otwarciu opakowania podawanych w ulotkach technicznych  zużyć opakowanie w ciągu 3-4 miesięcy, co skutkowałoby DODATKOWYM ZAKUPEM odczynników aby zachować JAKOŚĆ wydawanych wyników. W oferowanym systemie producent gwarantuje, że kontrole i rekalibracje wykonywane co 14 lub 28 dni (w zależności od testu) zapewniają wymaganą jakość a terminy ważności zestawów testowych są takie same po otwarciu opakowania i mogą być wielomiesięczne (niektóre nawet 12 miesięcy). Zatem możliwe jest precyzyjne wyliczenie kosztów przewidywanych badań.

Parametry proponowanego analizatora:

1.Aparat diagnostyczny –analizator immunochemiczny pracujący w metodzie enzymoimmunofluorescencji  musi być własnością Wykonawcy

2.Aparat nie musi być fabrycznie nowy – dopuszcza się  aparat 2-4 letni, wolny od wad.

3.Aparat wieloparametrowy, do badań immunochemicznych, do oznaczania proponowanych parametrów oraz TSH, TRP, CK-MB, D-Dimerów.

4.Odczynniki zachowują termin ważności po otwarciu opakowania do daty podanej na opakowaniu.

5.Stała gotowość aparatu do pracy.

6. Możliwość pracy w trybie rutynowym i trybie CITO.

7. Pożądana częstotliwość rekalibracji – nie częściej niż raz na 14 dni.

8. Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta.

9. Ilość oznaczeń wykonywanych równocześnie – minimalnie 12 ozn.

10. Oprogramowanie aparatu w języku polskim.

11. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej dostarczona w dniu dostawy aparatu. 12. Gwarancja w czasie dzierżawy aparatu. Karta gwarancja dostarczona w dniu dostawy aparatu. 13. Aktualny przegląd techniczny. Paszport techniczny aparatu diagnostycznego dostarczony w dniu dostawy aparatu.

14. Bezpłatny przegląd gwarancyjny i naprawy w okresie dzierżawy.

15. Reakcja serwisu (zgłoszenie-naprawa) do 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faksem. 16. Wstawienie innego aparatu na czas zakładanej naprawy awarii dłuższej niż 3 dni.

17. Przeszkolenie w obsłudze aparatu pracowników Laboratorium.

18. Aparat winien posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP oraz spełniać wymagania jakościowe określone w szczególności w ustawie o wyrobach medycznych. 19. Pożądane, aby aparat nie wymagał codziennej obsługi (używania buforów i płynów płuczących, kalibracji i czyszczenia).

Odp. Zamawiający nie zgadza się. Zamawiający oczekuje możliwości wykonywania pełnej listy badań określonych w formularzu cenowym. Zamawiający wymaga dzierżawy 2 jednakowych analizatorów w tym jeden jako backup.

W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie kolejnych zestawów pytań wraz z odpowiedziami. Prosimy o śledzenie strony www.bip.zozbrodnica.pl

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 		…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk			…………………………….....

- Członek komisji:		p. Barbara Pawłowska		………………………….........

DYREKTOR ZOZ Brodnica

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)