ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 12.12.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/20/2016

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/20/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup w formie ratalnej aparatu rtg z ramieniem C." – sprawa nr ZP/20/2016. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1 (dotyczy l.p. 30)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z obrotową anodą z dwoma ogniskami? Wirująca anoda jest bardziej zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem, przynoszącym użytkownikowi same korzyści. Dzięki wirowaniu następuje zwiększenie chłodzenia anody, jej mniejsze zużycie oraz daje możliwość dłuższej ekspozycji (np. przy fluoroskopii). Dodatkowo oferowana anoda ma ogniska mniejsze niż wymaga Zamawiający (0,3/0,6) co także wpływa w istotny sposób na jakość obrazu. Powyższe rozwiązanie jest korzystane dla Zamawiającego. Zgoda na nie umożliwi złożenie ważnej oferty przez innych istotnych oferentów, nie dyskryminując rozwiązania, które jest co najmniej równoważne a w większości przypadkach lepsze. W razie negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta, który jest nowy, niepowystawowy, przechowywany w magazynie z 2015 roku? Gwarancja oraz części zamienne są na warunkach wymaganych przez Zamawiającego. W zamian Zamawiający dostanie system o dużo wyższych parametrach, także z funkcją DSA, która zazwyczaj jest opcją dodatkowo płatną, niezbędną przy badaniach angiograficznych. Powyższe rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego. Podstawowe parametry oferowanego systemu znajdują się w poniższej tabelce. Parametry, które nie zostały poniżej ujęte są także spełnione:

| Parametr | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Oferowany system |
| --- | --- | --- |
| Rok produkcji: | 2016 | 2015 |
| Moc generatora | 2 kW | 15 kW |
| Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | Min. 16 mA | 48 mA |
| Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | Min. 10 mA | 150 mA |
| Skopia pulsacyjna | Min. 8p/s | 30 p/s |
| Pojemność cieplna anody | Min. 50 kHU | 304 kHU |
| Pojemność cieplna kołpaka | Min. 1000 kHU | 1209 kHU |
| Szybkość chłodzenia anody | 50 kHU/min | 6kHU |
| Liczba pól obrazowych | 2 | 3 |
| Funkcja DSA (angiografia) | Tak | Nie |

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zakres rotacji wokół osi wzdłużnej aparatu wynosił +-225 stopni? Jest to wartość uzyskiwana w posiadanym przez Zamawiającego aparacie i jej zmniejszenie mogłoby negatywnie wpłynąć na jakość pracy.

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w funkcję skopi ciągłej na poziomie 25kl/s zamiast pulsacyjnej ? Dodatkowo skopia ciągła w aparacie jest wyposażona w system obniżenia dawki o 60% względem normalnego trybu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści aparat, który w trybie skopii pulsacyjnej osiąga max. 8mA i aż 20mA w trybie radiografii?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści aparat z jednym monitorem dwudzielnym o przekątnej 27 cali                       i parametrach znacznie przewyższających te określone przez zamawiającego? Zaoferowany monitor o średnicy 27 cali pełni te same funkcjonalności co dwa monitory o średnicy 19 cali.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający będzie wymagał, by monitor/monitory na wózku miały większą luminancję na poziomie 400cd/m2? Obecnie określona luminancja jest zdecydowanie za mała, biorąc pod uwagę fakt, że zabiegi ortopedyczne wymagają mocnego, dodatkowego oświetlenia zewnętrznego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający będzie wymagał by aparat był wyposażony w funkcję autotransfer obrazu, który umożliwia przy wykonaniu kolejnej ekspozycji przerzucenie obrazu z lewego na prawy monitor? Podkreślamy, że jest to funkcja, którą posiada aparat będący obecnie na wyposażeniu Szpitala. Brak tej funkcji skutkuje koniecznością każdorazowego, ręcznego ustawiania obrazu referencyjnego na prawym monitorze.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści aparat, który zamiast napędu CD/DVD posiada nowocześniejsze rozwiązanie w postaci wyjścia USB, które pozwala korzystać z wielorazowych, mniejszych nośników pamięci i zapewnia znacznie wygodniejsze i szybsze zgrywanie zdjęć na pamięć typu Pendrive. Dodatkowo do aparatu oferujemy 8 nośników pamięci typu Pendrive o dużej pojemności.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający będzie wymagał, by przycisk nożny był wyposażony minimalnie w dwa przyciski  z funkcjami  wykonania skopi oraz zapisu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający będzie wymagał, by wózek z monitorami jak i samo RTG z ramieniem C był zasilany z jednego gniazdka sieciowego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 10:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni, od dnia zawarcia umowy. Określony przez Zamawiającego termin może okazać się niewystarczający.  Należy wziąć pod uwagę, że aparat RTG z ramieniem C, jako specjalistyczny sprzęt rentgenodiagnostyczny, produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty  i podpisaniu umowy, a więc termin ten może być niewystarczający. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary umowne.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na termin realizacji do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy.

Pytanie 11:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12:

Dotyczy  ust. 6 § 5 wzoru Umowy

Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że dla wymienionych elementów przedmiotu umowy gwarancja będzie wynosiła do 6 miesięcy, zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.

Wyjaśniamy, że Producent udziela 6 miesięcy gwarancji na wymienione części i podzespoły, w związku z tym  nie można liczyć od nowa nowego terminu gwarancji dla nowych części aparatu.

Odp.

Zamawiający wymaga pełnego zaoferowanego okresu gwarancji.

Pytanie 13:

ust. 3§ 5 akapit 1 wzoru Umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy  do 5 dni roboczych (dla naprawy niewymagającej sprowadzenia części zamiennych, licząc od dnia zgłoszenia.

Określony przez zamawiającego  czas na naprawę 3 dni roboczych, w którym należy uwzględnić również czas reakcji serwisu jest niemożliwy. Wyjaśniamy, że na czas reakcji serwisu składa się: przyjęcie zgłoszenia,  przyjazd serwisu na miejsce naprawy (czyli niezbędny czas na dojazd) celem dokonania naprawy. Natomiast naprawa podejmowana jest na miejscu, niezwłocznie po zdiagnozowaniu uszkodzenia.

Ponadto czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części  z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.

W związku z powyższym, prosimy o wydłużenie czasu na usunięcie uszkodzenia do 5 dni roboczych (dla naprawy niewymagającej sprowadzenia części zamiennych).

Odp.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 14:

Dotyczy pkt. VI. pdpkt.5.4 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie powyższego punktu, ponieważ Zamawiający powołuje się na zapisy części II pkt.2 SIWZ, gdzie takich zapisów  nie ma.

Odp.

Zamawiający poprawia zapis rozdziału VI. pdpkt.5.4 SIWZ na:

5.4. harmonogram spłat rat, o których mowa w SIWZ w rozdziale III pkt. 2.

Zestaw pytań nr 3:

- Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych w tym lekarzy, łóżek oraz hospitalizowanych wg stanu na ostatni zakończony rok oraz bieżący okres (kwartał), liczba operacji chirurgicznych w ostatnim roku.

Odp.

Dane na 30.11.2016r.

- lekarze – 81

- łóżka – 218

- ilość osób hospitalizowanych od 01.01.2016r. – 7 189

- ilość zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych od 01.01.2016r. – 1 451

- Czy Zamawiający dopuszcza, aby raty miesięczne płatne były do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza dla rozstrzygania ewentualnych sporów sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji umowy jest obowiązkiem Wykonawcy?

Odp.

Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji umowy leży po stronie Zamawiającego.

Zestaw pytań nr 4:

- Dotyczy SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy urządzenia fabrycznie nowego nierekondycjonowanego, niepowystawowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016r.

Odp.

Zamawiający potwierdza, iż wymaga dostawy urządzenia fabrycznie nowego nierekondycjonowanego, niepowystawowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016r.

- Dotyczy SIWZ pkt III. 1.3 Opis przedmiotu zamówienia:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wykonania jedynie testów akceptacyjnych (odbiorczych), czy również testów specjalistycznych zainstalowanego urządzenia?

Odp.

Zamawiający wymaga wykonania testów akceptacyjnych.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy” par.6 Kary Umowne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od ceny umowy netto?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy” par. 5 ust. 6

Celem doprecyzowania prosimy o potwierdzenie że Zamawiający przez istotną naprawę rozumie naprawę, której jednorazowy koszt przekracza 50% wartości urządzenia. Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie, że określenie podzespół lub moduł odnosi się do zespołu części takich jak generator, tor wizyjny lub zespół ramienia C, a jeżeli w okresie gwarancji usterka techniczna aparatu uniemożliwia jego eksploatację, to okres gwarancji na całe urządzenie ulega przedłużeniu w wymiarze 2 dni za każdy dzień przestoju aparatu.

Odp.

Określenie podzespół lub moduł oznacza: lampa, generator, tor wizyjny, zespół ramienia C lub ich elementy. Okres gwarancji i jego przedłużenie jest prawidłowo opisane w SIWZ.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy” par. 5 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego ustępu zapisu, tak aby cały ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„13. Sprzedający gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty podpisania protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres ten wynosi lat 5.”

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy” par. 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę określenia „spóźnia się” na „jest w zwłoce” i dodanie zapisu tak aby niniejszy ustęp otrzymał brzmienie:

„1. W przypadku, gdy Sprzedający jest w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy poza terminy określone w § 4 ust. 1, Kupujący ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% ceny umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki łącznie nie więcej niż 10% ww kwoty?”

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy” par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego ustępu zapisu, tak aby cały ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„2. Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 3 Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. łącznie nie więcej niż 10% ww kwoty.”

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy” par. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższym brzmieniu:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 5:

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 6:

- Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt. 5.5. części VI SIWZ oraz pkt. 1.3. b) rozdziału XIII SIWZ i dopuszczenie możliwości złożenia wraz z ofertą, na potwierdzenie kryterium dotyczącego kosztów serwisu pogwarancyjnego, kosztorysu przedstawiającego koszt serwisów pogwarancyjnych, uwzględniający min. 1 wizytę serwisanta w ciągu roku wraz z pełnym sprawdzeneim aparatury, wymianą materiałów eksploatacyjnych, przegląd techniczny wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego wykonanie ww. czynności. Postawiony przez Zamawiajacego wymóg przedstawienia faktury VAT znacznie zawęża krąg Wykonawców i zmniejsza konkurencyjność złożonych ofert.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- Prosimy Zamawiajacego o wykreślenie pkt. 5) części XVII SIWZ „Zmiany treści umowy” . Pragniemy zauważyć, że Zamawiajacy w przedmiotowym postępowaniu oczekuje jednorazowej dostawy w terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy i nie ma możliwości nie wyczerpania ilości dostaw w okresie obowiązywania umowy.

Odp.

Zamawiający wykreśla pkt. 5) części XVII SIWZ.

- Zwracamy się z prośba o zmianę nazwy postępowania w załączniku nr 3 do SIWZ, tj. oświadczeniu o niepodleganiu wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP i nadanie mu brzmienia: „Zakup w formia ratalnej aparatu RTG z ramieniem C – nr sprawy: ZP/20/2016”.

Odp.

Zamawiający potwierdza, iż popełnił błąd w zapisie i zmienia nazwę załącznika nr 3 na; „Zakup w formie ratalnej aparatu RTG z ramieniem C – nr sprawy: ZP/20/2016”.

- Czy Zamawiający dopuści kalkulację ceny oferty w oparciu o ostatnia ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu spłat rat po dostawie w zakresie dat płatności nie będzie wymagała aneksowania umowy.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminów zawartych w §5 ust. 3 odpowiednio do 5 dni roboczych i 10 dni roboczych.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §5 ustęp 6 wzoru umowy i nadanie mu treści: „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Sprzedający dostarczył Kupującemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie zgodnie z następującymi ustaleniami. W przypadku wymiany części lub zespołu na nową (nowy) gwarancja biegnie od nowa przez okres 6 miesięcy lub jeśli pozostały okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia jest dłuższy niż 6 miesięcy to gwarancja na dany podzespół lub element upływa z końcem upływu gwarancji na przedmiot zamówienia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać”. Usługi gwarancyjne de facto nie są bezpłatne a ich koszt przez każdego z Wykonawców jest uwzględniany w cenie oferty. Obecna treść wymogu w praktyce oznacza gwarancję dożywotnią oraz scedowanie całości obciążenia na Wykonawcę. Taka praktyka stanowi naruszenie natury stosunku zobowiązaniowego i znacząco narusza równowagę stron.

Odp.

Okres przeprowadzania czynności w okresie gwarancji został prawidłowo opisany w SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyraża zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych przez okres min. 5 lat od daty podpisania protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów §6 ust. 1 i zmianę sformułowania „opóźnia się” na „zwleka”.

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

- Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy o zmniejszenie kary określonej w §6 ust. 1 i 2 wzoru umowy do 0,1%.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Z uwagi na miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary zawartej w §6 ust. 3, 4 i 5 wzoru umowy do 5%.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Mając na uwadze równość stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę postanowień §6 ust. 7 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną Stronom przysługuje prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o odstąpienie od kumulacji kar umownych i wykreślenie postanowienia §6 ust.6.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy w §9 ustępu 10 o treści: „Z tytułu nieterminowej zapłaty Sprzedawcy przysługują od Kupującego odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.

Odp.

W projekcie umowy nie ma § 9.

- Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż spłata ratalna jest gwarantowana przez podmiot tworzący.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy zastawu rejestrowego.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszt ustanowienia zabezpieczenia.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy zastawu rejestrowego.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze umowę zastawu na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy zastawu rejestrowego.

- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy zastawu rejestrowego.

- Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy zastawu rejestrowego.

- Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia.

- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia.

- Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznika do odpowiedzi bilansu/rachunku zysków i strat za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odp.

Zamawiający posiada 100% majątku trwałego w nieodpłatnym użytkowaniu, który otrzymał od organu tworzącego jakim jest powiat.

- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku niezrealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu ponieważ spłata ratalna jest gwarantowana przez podmiot tworzący.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odpowiedzialność za Przedmiot Umowy przechodzi na Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający prosi o wykorzystanie aktualnych wzorów formularzy przy sporządzaniu oferty oraz proszę sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. Formularze cenowe (po zmianach) zostały opublikowane.

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 		…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Lucyna Gruszkowska		…………………………….....

- Członek komisji:		p. Kamil Zażdżyk			………………………….........

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)