## Arkusz1
Załącznik nr 1A do SIWZ
Znak sprawy: ZP/20/2016
Aparat (nazwa/model) ……………………………………………………...…...
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany
I RAMIĘ C
1 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 68 cm
2 | Odległość SID | ≥ 95 cm
3 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | ≥ 20 cm
4 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 42 cm
5 | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak
6 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 130°
7 | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | ≥ ±190°
8 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ ±10°
9 | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) | ≥ 76 cm
10 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak
11 | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak
12 | Blokada kół | Tak
13 | Ręczny włącznik promieniowania | Tak
14 | Przycisk nożny do włączania promieniowania | Tak
15 | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak
16 | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 85 cm
17 | Hamulce ruchów ramienia C | Tak
18 | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak
19 | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dotykowego monitora | Tak
20 | Waga ramienia C | ≤ 320 kg
II GENERATOR
21 | Generator wysokiej częstotliwości min. 15 kHz | Tak
22 | Moc generatora RTG | ≥ 2 kW
23 | Skopia pulsacyjna | ≥ 8 p/s
24 | Radiografia cyfrowa | Tak
25 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii | ≥ 110 kV
26 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 16 mA
27 | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 10 mA
28 | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | Tak
29 | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak
III LAMPA I KOLIMATORY
30 | Lampa z jednym lub dwoma ogniskami o stacjonarnej anodzie | Tak
31 | Wielkość ogniska | ≤ 0,6
32 | Filtracja wewnętrzna | ≥ 2,5 mm Al
33 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak
34 | Kolimator irysowy | Tak
35 | Symetryczna półprzepuszczalna przesłona szczelinowa | Tak
36 | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak
37 | Pojemność cieplna anody | ≥50 kHU
38 | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1000 kHU
39 | Prędkość chłodzenia anody | ≥ 50 kHU/min
IV WZMACNIACZ OBRAZU
40 | Średnica wzmacniacza obrazu | ≥ 9"
41 | Liczba pól obrazowych | ≥ 2
42 | Współczynnik DQE, nie mniejszy niż 60% | Tak
V SYSTEM TV
43 | Typ kamery: CCD | Tak
44 | Rozdzielczość kamery | ≥ 1024x1024
VI SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ
45 | Matryca przetwarzania obrazów | ≥ 1024x1024
46 | Głębia obrazu | ≥ 12 bit
47 | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy | ≥ 50.000
48 | Funkcja „Last Image Hold" | Tak
49 | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 9 obrazów | Tak
50 | Obraz lustrzany | Tak
51 | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | Tak
52 | System nanoszenia opisów | Tak
53 | System wpisywania danych pacjenta | Tak
54 | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak
VII WÓZEK Z MONITORAMI
55 | Liczba monitorów na wózku z ramieniem C lub na oddzielnym wózku z monitorami | ≥ 2
56 | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19" | Tak
57 | Luminacja monitorów | ≥ 200 cd/m2
58 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami lub wózku z ramieniem C | Tak
VIII ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE
59 | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM | Tak
60 | Możliwość rozszerzenia o funkcję DICOM | Tak
61 | Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | Tak
62 | Port USB | Tak
IX WYPOSAŻENIE DODATKOWE
63 | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak
64 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak