ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 04.08.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/7/2016

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/7/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dostawa monitorów kardiologicznych" – sprawa nr ZP/7/2016. Wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującym brzmieniu:

Zestaw pytań nr 1:

– Pkt.11 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość monitorowania EKG z kabla pięciożyłowego - 7 odprowadzeń, z trzyżyłowego - 1 odprowadzenie oraz z dziesięciożyłowego -12 odprowadzeń EKG. Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez większość producentów kardiomonitorów. Wymóg jednoczesnej prezentacji 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod jest charakterystyczny dla jednego producenta kardiomonitorów – firmy EMTEL co ma znaczący wpływ na ograniczenie konkurencji.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość monitorowania EKG z kabla trzyżyłowego - conajmniej 1 odprowadzenie. W tym celu zmieni treść SIWZ.

– Pkt. 15 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem rytmu serca z NIBP w zakresie 40-240 ud./min?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na podwyższenie dolnej granicy zakresu pomiaru rytmu serca tj. z 30 do 40 ud./min. Natomiast górny poziom zakresu pomiaru jak najbardziej spełnia wymagania Zamawiającego.

– Pkt. 18 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 120 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min,30 min, 60 min, pamięć wszystkich krzywych z ostatnich dwóch godzin w rozdzielczości 1 lub 5 sekund oraz pamięć ostatnich 500 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich monitorowanych wartości w postaci liczbowej oraz z zapisem krzywej związanej z alarmującym parametrem z możliwością przeniesienia danych na Pendrive? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta dodatkowo wszystkie dane w rozdzielczości 1 sekundowej z ostatnich 720 godzin są zapisywane na stanowisku centralnego monitorowania przez co funkcja przenoszenia danych jest bezużyteczna.

Odp. Zamawiający wymaga min. 96 h pamięci zapisu trendów z rozdzielczoscią nie gorszą niż 10 s. lub 1s. przez 1h, 1min przez min. 96h, dopuszcza się również rozdzielczość do wyboru 1min, 5min, 10 min,30 min, 60 min. Zamawiający wykreśli z wymagań obowiązek posiadania przez monitor funkcji przeniesienia danych na Pendrive. W tym celu zmieni treść SIWZ.

Zestaw pytań nr 2:

1.Dotyczy pkt. 7 "Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 96 godzin obserwacji pacjenta z rozdzielczością nie gorszą niż 10s"

Czy Zamawiający dopuści centralę z podglądem trendów wszystkich mierzonych parametrów ze 120 godzin obserwacji z rozdzielczością: 1 sek. przez 1 godzinę; 5 sek. przez 8 godzin; do wyboru- 1 min., 5min., 10min., 30min. przez 120 godzin?

Odp. Zamawiający wymaga min. 96 h pamięci zapisu trendów z rozdzielczością nie większą niż 10 s. lub 1s. przez 1h, do wyboru 1min, 5min, 10min, 30min, 60min. przez min. 96 godzin.

Monitory:
1.Dotyczy pkt. 2 "Chłodzenie konwekcyjne":

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy cicho działający monitor z wentylatorem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Dla dobra hospitalizowanych pacjentów Zamawiający pragnie ograniczać wszelkie hałasy związane z działaniem aparatury medycznej.

2. Dotyczy pkt. 11"Jednoczesna prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod"

Czy Zamawiający dopuści monitor prezentujący jedną z trzech krzywych przy rejestracji EKG z  3 elektrod oraz 7 krzywych przy rejestracji EKG z 5 elektrod?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość monitorowania EKG z kabla trzyżyłowego - conajmniej 1 odprowadzenie. W tym celu zmieni treść SIWZ.

3. Dotyczy pkt. 13 „Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-45s”

Czy Zamawiający dopuści monitor z alarmowaniem bezdechu w zakresie 15 – 40sek., z możliwością wyłączenia alarmu?

Odp. Zamawiający wymaga monitorowania i alarmowania bezdechu w zakresie 10 - 45sek. lub większym. W tym celu zmieni treść SIWZ.

4. Dotyczy pkt. 15 NIBP „Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min”

Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym moduł NIBP posiada pamięć 1000 pomiarów, zakres pomiarów to 10 – 270mmHg, mierzy puls prezentując go na ekranie, lecz producent nie podaje zakresu tego pomiaru?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

5. Dotyczy pkt. 18 „Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s”.

Czy Zamawiający dopuści monitor z podglądem trendów wszystkich mierzonych parametrów ze 120 godzin obserwacji z rozdzielczością: 1 sek.przez 1 godzinę; 1 min.przez 120 godzin?

Odp. Zamawiający wymaga min. 96 h pamięci zapisu trendów z rozdzielczością nie gorszą niż 10 sek. lub 1 sek. przez 1h i 1min przez min. 96 godzin. W tym celu zmieni treść SIWZ.

Zestaw pytań nr 3:

Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną centralę monitorującą z podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z 240 godzin obserwacji pacjenta?

Odp. Zamawiający wskazał w pkt 7 wymóg min. 96 godzin obserwacji pacjenta, więc parametr 240 godzin jak najbardziej spełnia wymagania zamawiającego.

PAKIET NR 2 - CENTRALA KARDIOLOGICZNA WRAZ Z 4 SZT. KARDIOMONITORÓW PRZYŁÓŻKOWYCH opis parametrów techniczno-użytkowych

Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością skonfigurowania przez personel min. 3 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych?

Odp. Zamawiający będzie wymagał conajmniej 3 różnych ustawień. W tym celu zmieni treść SIWZ.

Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o masie poniżej 6,7 kg?

Odp. Zamawiający będzie wymagał monitora o masie równej lub poniżej 6,7 kg. W tym celu zmieni treść SIWZ.

Punkt 11

Czy Zamawiający będzie wymagał, z uwagi na wymóg dostawy kardiomonitorów kardiologicznych, analizę minimum 20 arytmii?

Odp. Zamawiający nie wymaga analizy 20 arytmii.

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z pomiarem akcji serca w zakresie 30-300 ud/min?

Odp. Zamawiajacy będzie wymagał pomiaru akcji serca w zakresie 30 - 300 ud/min. lub większym

W tym celu zmieni treść SIWZ.

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor bez funkcji jednoczesnej prezentacji 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość monitorowania EKG z kabla trzyżyłowego - conajmniej 1 odprowadzenie. W tym celu zmieni treść SIWZ. W tym celu zmieni treść SIWZ.

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z pomiarem częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie 3-150 odd/min.?

Odp. Zamawiający będzie wymagał pomiaru częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie 3 - 150 odd/min lub większym. W tym celu zmieni treść SIWZ.

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z monitorowaniem i alarmowaniem bezdechu w zakresie 10-40s.?

Odp. Zamawiający będzie wymagał funkcji monitorowania i alarmowania bezdechu w zakresie 10 - 40 lub większym.

Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z MODUŁEM saturacji z pomiarem saturacji w zakresie od 0-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych w technologii Philips FAST kompatybilną w zakresie czujników z technologiami Nellcor lub Massimo?

Odp. Zamawiający dopuszcza również inne rozwiązania techniczne i technologie producentów sprzętu w zakresie pomiaru saturacji. Zamawiający dopuszcza większy zakres pomiaru.

Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z MODUŁEM ciśnienia nieinwazyjnego z pomiarem automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie 1 - 120 min.?

Odp. Zamawiający będzie wymagał modułu ciśnienia nieinwazyjnego z pomiarem automatycznym z regulowanym interwałem w zakresie 1-120 ud/min lub większym. W tym celu zmieni treść SIWZ.

Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z funkcją NIBP z pomiarem rytmu serca w zakresie 40-300 ud./min.?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na podwyższenie dolnej granicy zakresu pomiaru rytmu serca tj. z 30 do 40 ud./min. Natomiast górny poziom zakresu pomiaru jak najbardziej spełnia wymagania Zamawiajacego.

Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z funkcją trendów  graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów z 240 godzin?

Odp. Zamawiajacy wymaga min. 96 h pamięci zapisu trendów.

Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z ciągłym zapisem w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 48 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający jasno określił w specyfikacji w pkt 18, że wymaga min. 96 h pamięci zapisu trendów.

Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor bez możliwości przeniesienia danych pacjenta na pendrive w celu ochrony danych osobowych pacjenta? Dane powyższe są dostępne w centralnej stacji monitorującej?

Odp. Zamawiający wykreśli z wymagań obowiązek posiadania przez monitor funkcji przeniesienia danych na Pendrive. Możliwość przeglądania i drukowania zapisu trendów ma mieć centrala. W tym celu zmieni treść SIWZ.

Zestaw pytań nr 4:

- 1. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z jednoczesną prezentacją 3 odprowadzeń EKG  przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod, w komplecie kabel 5-żyłowy? Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż zapis 6 odprowadzeń z 3 elektrod nie ma wartości klinicznej, ponieważ jest oparty jedynie na algorytmie stworzonym przez producenta do symulacji EKG.

Odp. Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z jednoczesną prezentacją 3 odprowadzeń przy rejestracji z 3 elektrod.

- 2. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z monitorowaniem i alarmowaniem bezdechu w zakresie min. 10-60s? Biorąc pod uwagę zakres normalnych oddechów czyli ok. 11-12/min., minimalny wymagany zakres 5s jest standardowym czasem pomiędzy oddechami.

Odp. Zamawiający wymaga monitorowania i alarmowania bezdechu w zakresie conajmniej 10 - 40sek. lub większym. W tym celu zmieni treść SIWZ.

Prosimy o uwzględnienie zmian w swoich ofertach.

Na stronie internetowej Zamawiajacgo został opublikowany Zał. nr 6 do SIWZ - Formularz spełniania parametów techniczno - użytkowych po zmianach wprowadzonych niniejszym dokumentem, prosimy o wykorzystanie załączonego wzoru.

Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa

wz.    Robert Skowronek

lek. specj. pediatrii i neonatologii

(oryginalny podpis w aktach sprawy)awy