ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Nr sprawy: ZP/7/2016

FORMULARZ SPEŁNIANIA PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

PAKIET NR 2 - CENTRALA KARDIOLOGICZNA WRAZ Z 4 SZT. KARDIOMONITORÓW PRZYŁÓŻKOWYCH.

Producent:			……………………………………………………..

Oferowany model/typ:	……………………………………………………..

Centrala monitorująca -  1 szt.

| Lp. | Opis parametrów techniczno - użytkowych | Wymagane warunki spełnienia TAK/NIE | Wartość oferowana (wypełnia wykonawca) | Nr strony oferty potwierdzającej wartość deklarowanego parametru (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, niepowystawowy, nieużywany, | TAK |  |  |
|  | Praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca 4 monitory kardiologiczne | TAK |  |  |
|  | Płaski ekran kolorowy minimum 19" TFT o wysokiej rozdzielczości z niezależną konfiguracją ekranu, obsługa za pomocą myszki i klawiatury. | TAK, podać |  |  |
|  | Ilość wyświetlanych jednocześnie przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 | TAK, podać |  |  |
|  | Ilość wyświetlanych jednocześnie parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego) | TAK |  |  |
|  | Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 96 godzin obserwacji pacjenta z rozdzielczością nie gorszą niż 10s | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów | TAK |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek | TAK, podać |  |  |
|  | Konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG) | TAK |  |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze przyłóżkowym) | TAK |  |  |
|  | Drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeglądania pełnego archiwum danych co najmniej z 96 godzin | TAK, podać |  |  |
|  | Deklaracje CE | TAK (załączyć) |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  | xxxxx |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  | xxxxx |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  | xxxxx |
|  | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim | TAK |  | xxxxx |
|  | Zasilanie sieciowe 230[V], 50[Hz] | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  | xxxxx |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach conajmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów techniczno - użytkowych”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W rubryce „Wartość oferowana” odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK (spełnianie warunku) albo NIE (nie spełnianie warunku). W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości parametru.

___________________________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej (nych)

do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET NR 2 - CENTRALA KARDIOLOGICZNA WRAZ Z 4 SZT. KARDIOMONITORÓW PRZYŁÓŻKOWYCH.

Producent:			……………………………………………………..

Oferowany model/typ:	……………………………………………………..

Kardiomonitory - 4 szt.

|  | Opis parametrów techniczno - użytkowych | Wymagane warunki spełnienia TAK/NIE | Wartość oferowana (wypełnia wykonawca) | Nr strony oferty potwierdzającej wartość deklarowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, nie- powystawowy, nieużywany. | TAK |  |  |
| 2 | Chłodzenie konwekcyjne. | TAK |  |  |
| 3 | Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora. | TAK |  |  |
| 4 | Zasilany z sieci 230V / 50Hz lub z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. | TAK, podać |  |  |
| 5 | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. Ekran wbudowany w monitor. | TAK, podać |  |  |
| 6 | Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych. | TAK, podać |  |  |
| 7 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci wraz z pozostałymi kardiomonitorami oraz centralną stacją nadzorowania kardiologicznego. | TAK |  |  |
| 8 | Niska waga monitora ułatwiająca transport, ciężar monitora równy lub poniżej 6,0 kg. | TAK, podać |  |  |
| 9 | Funkcja zatrzymania obrazu w przypadku nieprawidłowych zapisów EKG | TAK |  |  |
| 10 | Przyciski skrótu na ekranie monitora, umożliwiające szybki dostęp do poszczególnych funkcji | TAK |  |  |
| 11 | MODUŁ EKG/ST/Arytm /Resp Możliwość wybrania jednej z min. 4 prędkości dla fali EKG Pomiar EKG. Jednoczesna prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. W komplecie kabel EKG 3-żyłowy. | TAK |  |  |
| 12 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie | TAK, podać |  |  |
| 13 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. Prezentacja krzywej oddechu. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-45s. | TAK, podać |  |  |
| 14 | MODUŁ saturacji Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych | TAK |  |  |
| 15 | MODUŁ ciśnienia nieinwazyjnego Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie. Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min W komplecie przewód interfejsowy i 2 rozmiary mankietów dla dorosłych. | TAK |  |  |
| 16 | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. | TAK |  |  |
| 18 | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s. Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive | TAK |  |  |
| 19 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim. | TAK |  | xxxxx |
| 20 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  | xxxxx |
| 21 | Deklaracje CE | TAK (załączyć) |  |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  | xxxxx |
| 23 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  | xxxxx |
| 24 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  | xxxxx |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach conajmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów techniczno - użytkowych”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W rubryce „Wartość oferowana” odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK (spełnianie warunku) albo NIE (nie spełnianie warunku). W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości parametru.

___________________________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej (nych)

do reprezentowania Wykonawcy