ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,    87-300 Brodnica,      tel.  56 66 89 100,     tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 04.08.2016r.

Sprawa nr ZP/7/2016

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 2 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/7/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z pózn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dostawa monitorów kardiologicznych" – sprawa nr ZP/7/2016., w związku z udzielonymi odpowiedziami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. W załączniku nr 6 do SIWZ "Formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych" w następujących pozycjach tabeli formularza dokonuje się zmian treści:

część dotycząca 1 centrali kardiologicznej:

1) w poz. nr 7 formularza:

a) było: "Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 96 godzin obserwacji pacjenta z rozdzielczością nie gorszą niż 10s"

b) jest: "Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 96 godzin obserwacji pacjenta z rozdzielczością nie gorszą niż 10s lub 1s. przez 1 h i do wyboru 1 min. 5 min. 10 min. 30 min przez min. 96 godzin"

część dotycząca 4 kardiomonitorów:

2) w poz. nr 6 formularza:

a) było: "Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych."

b) jest: "Możliwość skonfigurowania przez personel min. 3 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych."

3) w poz. nr 8 formularza:

a) było: "Niska waga monitora ułatwiająca transport, ciężar monitora równy lub poniżej 6,0 kg"

b) jest: "Niska waga monitora ułatwiająca transport, ciężar monitora równy lub poniżej 6,7 kg"

4) w poz. nr 11 formularza:

a) było:

"Możliwość wybrania jednej z min. 4 prędkości dla fali EKG

Pomiar EKG.

Jednoczesna prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod.

Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii.

Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min.

W komplecie kabel EKG 3-żyłowy."

b) jest: "Możliwość wybrania jednej z min. 4 prędkości dla fali EKG

Pomiar EKG.

Prezentacja conajmniej 1 odprowadzenia EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod.

Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii.

Pomiar akcji serca w zakresie 30-300 ud/min. lub większym

W komplecie kabel EKG 3-żyłowy."

5) w poz. nr 13 formularza:

a) było: "Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min.

Prezentacja krzywej oddechu.

Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-45s."

b) jest: "Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie 3-150 odd/min. lub większym.

Prezentacja krzywej oddechu.

Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie 10-40s. lub większym"

6) w poz. nr 14 formularza:

a) było:

"Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo

Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2.

Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2.

W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych"

b) jest:

"Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% lub większym przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo lub inne równoważne technologie.

Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2.

Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2.

W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych"

7) w poz. nr 15 formularza:

a) było:

"Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.

Pomiar ręczny i automatyczny.

Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min.

Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów.

Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.

Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie.

Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min

W komplecie przewód interfejsowy i 2 rozmiary mankietów dla dorosłych."

b) jest:

"Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.

Pomiar ręczny i automatyczny.

Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie 1 - 120 min lub większym.

Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów.

Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.

Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie.

Pomiar rytmu serca: w zakresie 30-240 ud./min lub większym

W komplecie przewód interfejsowy i 2 rozmiary mankietów dla dorosłych."

8) w poz. nr 18 formularza:

a) było:

"Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s.

Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive"

b) jest:

"Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s lub rozdzielczości 1 s. przez 1 godzinę, 1 min. przez minimum 96 godzin.

Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych."

2. W załączniku nr 8 do SIWZ "projekt umowy" w § 3 ust. 1 dokonuje sie następującej zmiany treści o następującej treści:

a) było: "Zapłata za zrealizowany przedmiot umowy zostanie dokonana jednorazowo w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy i złożenia prawidłowo wystawionej faktury Kupującemu."

b) jest :"Zapłata za zrealizowany przedmiot umowy zostanie dokonana w trzech transzach (1/3 wartości dostawy po 30 dniach, 1/3 wartości dostawy po 60 dniach i 1/3 wartości dostawy po 90 dniach) od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury Kupującemu,"

- Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa

wz.    Robert Skowronek

lek. specj. pediatrii i neonatologii

- (oryginalny podpis w aktach sprawy)

DYREKTOR ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)