ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 01.07.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/8/2016

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/8/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej dla oddziału neonatologii – sprawa nr ZP/8/2016. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1: dot. SIWZ pkt IV oraz zał. nr 6 do SIWZ § 4- termin wykonania

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia, w zakresie pakietu nr 1 oraz pakietu nr 2, na 7 tygodni od zawarcia umowy (49 dni kalendarzowych).

Powyższe podyktowane jest wydłużonym czasem produkcji wynikającym z konieczności dostosowania indywidualnego zamówienia do specyfikacji technicznej Zamawiającego. Pozytywne ustosunkowanie się do prośby umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty firmie będącej światowym liderem na rynku sprzętu medycznego.

Odp.

Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie 2:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie i ewentualne dokonanie stosownych zmian w siwz charakteru załącznika nr 5, tj. czy stanowi on merytoryczną treść oferty (czyli nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z zakazem zmiany treści oferty, wynikającym z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp), czy też tzw. dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, podlegający uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Obecne zapisy SIWZ nie pozwalają na jednoznaczne określenie tego dokumentu.

Z jednej strony bowiem Zamawiający wyraźnie określa jego charakter, jako dokumentu określonego w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, który może być uzupełniony na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, określając w siwz:

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz warunków przedmiotu zamówienia.

(…)

5. W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom przedmiotu zamówienia ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty:

1) formularza spełniania warunków techniczno - użytkowych (zał. nr 5 SIWZ);

Z drugiej strony Zamawiający określa w pkt III.3 SIWZ, że:

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi spełniać warunki określone w załączniku nr 5 do SIWZ pt. Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych (odpowiedni pakiet) oraz musi być objęty min. 36 miesięczną gwarancją. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. W celu potwierdzenia i weryfikacji informacji podanych w tym formularzu, do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w postaci materiałów producenta, katalogów, folderów zawierających parametry sprzętu, co nadaje załącznikowi nr 5 charakter merytorycznej treści oferty, nie podlegającej uzupełnieniu, w której zaoferowane parametry mają być potwierdzone załączonymi materiałami informacyjnymi w postaci materiałów producenta, katalogów, folderów zawierających parametry sprzętu.

Odp.

Załącznik nr 5 do SIWZ ma charakter dokumentu określonego zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt. 2, stanowiący oczekiwania co do przedmiotu zamówienia. Według Zamawiającego podlega uzupełnieniu zgodnie z art. 26, ust. 3.

Pytanie 3:

W pkt VI, ppkt 6.4 siwz Zamawiający wymaga:

4) Na potwierdzenie kryterium dotyczącego kosztów serwisu pogwarancyjnego Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnej (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert) faktury określającej koszt min. 1 wizytę serwisanta w ciągu roku z pełnym sprawdzeniem aparatury, wymianą materiałów eksploatacyjnych, przegląd techniczny wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego wykonanie ww. czynności.

Jednocześnie w pkt XIII siwz zamawiający określił jakimi kryteriami będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego z niniejszego postępowania,

2) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceni oferty wg następujących kryteriów oceny:

1) cena – waga kryterium 90 %

Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 80 pkt. Oferty o wyższych cenach otrzymają proporcjonalnie mniej pkt.

cena oferty najtańszej

cena (ilość pkt) = ----------------------------------------------- x 80

cena badanej oferty

Ocena uzyskana z wyliczenia ilości punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2) Roczny koszt serwisu po okresie gwarancyjnym – waga kryterium 20 %

- w tym kryterium oceniany będzie roczny koszt serwisu po okresie gwarancji, uwzględniający min. 1 wizytę serwisanta w ciągu roku z pełnym sprawdzeniem aparatury, wymianą materiałów eksploatacyjnych, przegląd techniczny wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego wykonanie ww. czynności.

koszt oferty najtańszej

koszty serwisu (ilość pkt) = ----------------------------------------------- x 20

koszt badanej oferty

- oferta w tym kryterium będzie oceniana na podstawie informacji o kosztach określonych w formularzu ofertowym pod rygorem odrzucenia oferty. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnej (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert) faktury określającej koszt min. 1 wizytę serwisanta w ciągu roku z pełnym sprawdzeniem aparatury, wymianą materiałów eksploatacyjnych, przegląd techniczny wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego wykonanie ww. czynności.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o:

- Jednoznaczne określenie (a w konsekwencji dokonanie stosownych zmian w siwz) wagi przyjętych kryteriów ofert. Obecnie cenie nadano 90% wagi, choć już ze sposobu liczenia punktów oraz treści ogłoszenia wynika, że waga ta powinna stanowić 80%.

- Rezygnację z wymogu określonego w pkt VI, ppkt 6.4 siwz załączenia do oferty aktualnej (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert) faktury określającej koszt min. 1 wizytę serwisanta w ciągu roku z pełnym sprawdzeniem aparatury, wymianą materiałów eksploatacyjnych, przegląd techniczny wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego wykonanie ww. czynności.

- Rezygnację z wymogu (określonego w pkt XIII ppkt 1.2 lit. b zdanie 2) potwierdzania, określonej w formularzu oferty informacji o kosztach serwisu, poprzez złożenie aktualnej (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert) faktury określającej koszt min. 1 wizyty serwisanta w ciągu roku z pełnym sprawdzeniem aparatury, wymianą materiałów eksploatacyjnych, przeglądem technicznym wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego wykonanie ww. czynności.

- Dokonanie stosownych zmian w siwz poprzez skreślenie pkt VI, ppkt 6.4 siwz oraz pkt XIII ppkt 1.2 lit. b zdanie 2, tj.: Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnej (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert) faktury określającej koszt min. 1 wizytę serwisanta w ciągu roku z pełnym sprawdzeniem aparatury, wymianą materiałów eksploatacyjnych, przegląd techniczny wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego wykonanie ww. czynności.

- Usunięcie z załącznika nr 1 do SIWZ oferta pkt 1. tabela pkt 2 w zakresie pakietu 1 i 2 „roczny koszt serwisów pogwarancyjnych”. Wartość ta nie jest bowiem czynnikiem cenotwórczym kształtującym ostateczną wartość brutto oferty Wykonawcy.

Jednocześnie Wykonawca wyjaśnia, że jego wnioski o zmianę treści siwz, zawarte w pkt 2–5 powyżej, uzasadnione są koniecznością oceny ofert w kryterium koszt serwisu na podstawie oświadczenia wykonawcy, złożonego w formularzu oferty i uwzględniającego specyfikę tego postępowania oraz wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne aparatury medycznej. Obecne zapisy zmuszają Wykonawcę do zadeklarowania kosztów serwisu oferowanych dla innych podmiotów w kontraktach o różniących się wymaganiach i ryzykach, a także stanowią ograniczenie swobody działalności gospodarczej poprzez narzucenie Wykonawcy obowiązku stosowania stałych cen.

Odp.

W pkt. 1 Zamawiający potwierdza, iż zaistniała omyłka pisarska i zmienia zapis na:

1) cena – waga kryterium 80 %.

W pkt. 2-5, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów SIWZ. Zamawiający ma prawo dowolnie kształtować pozacenowe kryteria oceny ofert i na etapie zakupu sprzętu ma prawo weryfikować koszty jego przyszłej eksploatacji.

Pytanie 4:

W celu zapewnienia porównywalności ofert Wykonawca wnosi o wskazanie zakresu koniecznych informacji, które mają być podane w Formularzu oferty w miejscu:

........................................

(Wypełnia Wykonawca)

tj. w Pakiecie 1 poz. 1. Stanowiska do resuscytacji noworodków i pakiecie 2 poz. 1 Inkubator.

Jednocześnie Wykonawca sugeruje, by były to dane wymagane w załączniku nr 5, tj.np.

- Pełna nazwa urządzenia, typ lub model

Odp.

Zamawiający potwierdza, iż w Formularzu oferty w w/w miejscu należy wpisać: pełną nazwę urządzenia jego typ lub model, są to dane wymagane również w zał. Nr 5.

Pytanie 5:

dot. zał nr 6 do SIWZ umowa § 5 ust.3

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu naprawy do pięciu dni w przypadku braku konieczności sprowadzania części z zagranicy oraz do 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ dotyczące czasu naprawy do 3 dni roboczych przy braku konieczności sprowadzenia części z zagranicy oraz do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy

Pytanie 6:

Wykonawca wnosi o dodanie do § 6 projektu umowy (załącznik nr 6 do siwz) ust. 8 o następującym brzmieniu:

Łączna wysokość kar umownych, które mogą być naliczone w związku z realizacją niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% ceny umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

Powyższy zapis ma na celu zapobiegnięcie naliczaniu kar umownych w wygórowanej wysokości, co tym samym przywróci równowagę stron, gwarantowaną cywilnoprawnym charakterem umowy w sprawie zamówienia publicznego

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza w/w zmian.

Pytanie 7:

dot. zał. nr 5 do SIWZ w zakresie pakietu nr 1 i pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie kolumny „warunek graniczny“ lub alternatywnie określenie warunku granicznego dla poszczególnych parametrów.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza w/w zmian.

Pytanie 8:

dot. zał. nr 5 do SIWZ w zakresie pakietu nr 1 i pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski o spełnianiu parametrów technicznych.

Powyższe podyktowane jest faktem, iż nie wszystkie parametry znajdują swoje odzwierciedlenie w dostępnych materiałach marketingowych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2

PAKIET NR 2 – Inkubator

- Dotyczy pkt. 4 i 5: Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 5 dużych drzwiczek z wyciszonymi zamkami z 3 stron inkubatora, oraz jednym otworem z przesłoną irysową z czwartej strony inkubatora?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści inkubator o długości materacyka 65 cm, co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 8 niezależnych otworów z uszczelkami, co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 11: Czy podany przez Zamawiającego poziom hałasu wewnątrz inkubatora dotyczy pracy w pełni funkcjonującego inkubatora tj. z nawilżaniem oraz podażą tlenu (automatyką stężenia tlenu)?

Odp.

Podany przez Zamawiającego poziom hałasu wewnątrz inkubatora poniżej 47 dB dotyczy pracy inkubatora z nawilżaniem bez podaży tlenu.

- Dotyczy pkt. 11: Czy według zaleceń Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz publikacjami na temat poziomu hałasu, Zamawiający w trosce o stan słuchu najmniejszych pacjentów u których aparat słuchowy jest bardzo wrażliwy na otaczający je hałas, będzie wymagał poziom hałasu wewnątrz inkubatora nie przekraczający 45 dB?

Poziom hałasu jaki odczuwa noworodek umieszczony w inkubatorze określany jest ciśnieniem akustycznym.

Jak noworodek odczuwa zmiany poziomu hałasu

- Ciśnienie akustyczne – wyraża się za pomocą logarytmicznej jednostki miary poziomu ciśnienia akustycznego w dB.

Px

Pa – ciśnienie akustyczne (dB) = 20 x log  ---------

Po

Po – 2 x 10-5 ciśnienie akustyczne odniesienia - próg słyszalności

Px – rzeczywiste ciśnienie akustyczne

Px

rzeczywiste ciśnienie akustyczne odczuwane przez noworodka [%]

150%

26%

Pa

0%

poziom hałasu [dB]

45

46

50

Poziom hałasu 45dB odpowiada poziomowi dźwięku cichej rozmowy. Jeżeli poziom hałasu wzrośnie o 1 dB to rzeczywiste ciśnienie akustyczne odczuwane  przez noworodka wzrośnie o 26%, przy wzroście poziomu hałasu o 5 dB noworodek odczuje to jako wzrost ciśnienia akustycznego o 150%. To oznacza, że do noworodka dociera wtedy hałas taki jak panuje w hali fabrycznej. Noworodek ma przebywać w tym hałasie niejednokrotnie kilka tygodni, to oczywiście musi odbić się na jego słuchu.

Wpływ hałasu na rozwój noworodka był opisywany w Postępach Neonatologii.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy pkt. 12: Czy zgodnie z zasadą „minimal handling” Zamawiający zgodzi się, iż nowoczesny inkubator powinien być wyposażony w szufladę na kasety RTG wysuwaną obustronnie bez konieczności otwierania ścianek bocznych inkubatora a co za tym idzie bez konieczności niepotrzebnej ingerencji w przedział noworodka?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy pkt. 14: Czy zgodnie z zasadą „minimal handling” Zamawiający zgodzi się, iż nowoczesny inkubator powinien być wyposażony w regulację nachylenia materacyka bez konieczności otwierania ścianek bocznych, ani też drzwiczek inkubatora, a co za tym idzie bez konieczności niepotrzebnej ingerencji w przedział noworodka?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści szufladę na kasety RTG bez naniesionej podziałki (skali)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w cztery kółka, z których dwa wyposażone są w blokadę?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści inkubator bez dodatkowych uchwytów do przemieszczania inkubatora?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem regulacji od 23ºC, skoro temperatura na oddziale noworodkowym wynosi powyżej  23ºC?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 42: Czy Zamawiający wymaga aby ekran zawierający komunikaty w języku polskim obsługiwany był za pomocą kolorowego ekranu dotykowego?

Odp.

Zamawiający wymaga aby komunikaty na ekranie były w języku polskim, natomiast nie wymaga aby ekran był dotykowy.

- Czy Zamawiający wymaga kurtyny ciepłego powietrza zapobiegającej wychłodzeniu noworodka podczas otwarcia ścianki bocznej inkubatora, uruchamianą automatycznie w momencie otwarcia ścianki bocznej inkubatora?

Odp.

Zamawiający wymaga.

Zestaw pytań nr 3

Pytanie 1 do pakietu nr 1 – Stanowisko do resuscytacji – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji o następujących parametrach technicznych:

- Moc znamionowa promiennika 450W

- Moc oświetlenia 20W

- Maksymalna światłość dla odległości pomiędzy kratownicą promiennika a materacem 68 cm (26,8 cala) wynosi 400 lux

- Materacyk o wymiarach 62 x 72 cm

- 4 odchylane ścianki boczne

- podstawa na kółkach samonastawnych z możliwością blokady o średnicy 10 cm

- wygodne uchwyty do przemieszczania z przodu inkubatora

- przyciski sterowania wysokością umieszczone po jednej stronie inkubatora z dodatkowym zabezpieczeniem przypadkowej zmiany wysokości w czasie działań resuscytacyjnych

- regulacja temperatury: Ustawienie temperatury od 34,5ºC do 37,5ºC

- ssak montowany z boku inkubatora, zasilany gazami medycznymi

- ssak – ciśnienie ssania w zakresie min. od 0 do - 1000 mbar

- blender montowany z boku inkubatora z płynną regulacją stężenia tlenu w zakresie 21%-100%

- układ podaży oddechów, sterowany ręcznie na zastawce PEEP

- szafka na akcesoria dostępna nawet po odchyleniu ścianki przedniej inkubatora

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4

Pakiet 1 - Stanowiska do resuscytacji - 2 szt. – Załącznik nr 5 do SIWZ

- Do punktu 5: Czy Zamawiający dopuści promiennik o mocy 360W ? Moc ta wystarczy do odpowiedniego nagrzania pacjenta, pozwala natomiast ograniczyć zużycie energii.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Do punktu 7: Czy Zamawiający dopuści materacyk o wymiarach 66x48cm ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Do punktu 10,11: Prosimy o dopuszczenie rozwiązań, które nie wymagają obrotu głowicy promiennika. Na rynku istnieją rozwiązania, które pozwalają realizować wszystkie zadania inkubatora otwartego (termoregulacja, resuscytacja, codzienne procedury, zdjęcia rentgenowskie itp.), przy okazji nie nagrzewać osób opiekujących.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Do punktu 13: Czy Zamawiający dopuści pojedyncze kółka o średnicy ok. 10cm ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Do punktu  20: Czy Zamawiający dopuści zintegrowaną tacę na akcesoria znajdującą się w szufladzie o nośności ok. 6,8 kg ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Do punktu 22: Czy Zamawiający dopuści automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka w zakresie 34 – 37,5 ⁰C ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Do punktu 23: Czy Zamawiający dopuści pomiar i wyświetlanie temperatury w zakresie 30-42 °C ? Tak niski zakres od 18 °C nie ma zastosowania klinicznego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Do punktu 31: Czy Zamawiający dopuści regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie 0 – 45 ± 5 cmH2O ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Do punktu 35: Czy Zamawiający dopuści stanowisko z możliwością prowadzenia wspomagania oddechowego tylko nieinwazyjnie ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2 - Inkubator – Załącznik nr 5 do SIWZ

- Do punktu 4: Czy Zamawiający dopuści inkubator z pięcioma dużymi drzwiczkami z wyciszonymi zamkami ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Do punktu 5: Czy Zamawiający dopuści inkubator z drzwiczkami z cichym zamkiem z 3 stron inkubatora ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Do punktu 7: Czy Zamawiający dopuści materacyk o szerokości 48cm oraz długości 66cm ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Do punktu 8: Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 8 uszczelnionych przepustów z wyjmowanymi uszczelkami ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Do punktu 11: Czy Zamawiający dopuści inkubator z hałasem we wnętrzu do 49dB ?

Odp.

Zamawiający wymaga hałasu wewnątrz inkubatora na poziomie poniżej 47 dB podczas pracy inkubatora z nawilżaniem bez podaży tlenu.

- Do punktu 18: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w szafkę na akcesoria o pojemności około 48l ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Do punktu 22: Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem regulacji temperatury skóry 35-37,5°C?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Do punktu 27: Czy Zamawiający dopuści inkubator z automatycznym utrzymywaniem zadanej wilgotności powietrza w zakresie 30-90% ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Do punktu 31,32: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną wagą umożliwiającą pomiar masy ciała pacjentów w zakresie 300 – 8000g oraz z rozdzielczością do wyboru 5 lub 10 g?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

WZÓR UMOWY (Załącznik nr 6 do SIWZ)

- Par. 5 ust. 3 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ dotyczące czasu naprawy do 3 dni roboczych przy braku konieczności sprowadzenia części z zagranicy oraz do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy

Na etapie przygotowania oferty (Formularz spełniania warunków techniczno – użytkowych) Zamawiający prosi o powołanie się na udzieloną odpowiedź.

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Robert Skowronek

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)