## Stanowiska do resuscytacji
Znak sprawy: ZP/8/2016
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………….
Producent, podać pełną nazwę i adres ………………………………………………………………………..
Kraj produkcji …………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji …………………………………………………………..
Stanowiska do resuscytacji - 2 szt.
Lp. | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Parametry oferowane | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ogólne
1 | Noworodkowe stanowisko resuscytacyjne
2 | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu
3 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce
4 | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka
5 | Promiennik min. 450W
6 | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe min.0,11 lumenów/cm2
7 | Materacyk o wymiarach min.53x66cm
8 | Odchylane ścianki boczne
9 | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +100 do -100
10 | Promiennik odchylany na boki w celu ułatwienia dostępu do pacjenta, np. do wykonania zdjęć RTG
11 | Po odchyleniu promiennika ciepło z niego jest nadal emitowane
Podstawa
12 | Na kółkach z hamulcami
13 | Kółka o min. średnicy 10cm
14 | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora z przodu i z tyłu inkubatora
15 | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością
16 | Pedały sterowania wysokością umieszczone po obydwu stronach inkubatora
17 | Zintegrowane rury do mocowania pomp lub monitorów
18 | Zintegrowana taca na akcesoria reanimacyjne
19 | Zintegrowana taca na akcesoria kompatybilna z wkładem organizującym do szuflady
20 | Wymiary tacy na akcesoria min.33x22cm, maksymalna nośność 2,2kg
Regulacja temperatury
21 | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza
22 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka w zakresie min. 34 – 380C
23 | Mierzona i wyświetlana temperatura skóry pacjenta min.18-430C
24 | W komplecie 2 wielorazowy czujnik temperatury skóry
25 | 50 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury
26 | Tryb automatycznego nagrzewania
Ssak
27 | Zintegrowany ssak sterowany z kolumny inkubatora, zasilany gazem podłączonym do inkubatora
28 | Ciśnienie ssania w zakresie min. od 0 do 150 mmHg
Zintegrowany moduł resuscytacyjny
29 | Zintegrowany, sterowany z kolumny inkubatora, mikser tlen/powietrze z płynną regulacją stężenia tlenu w zakresie 21%-100%
30 | Układ podaży oddechów, sterowany z kolumny inkubatora
31 | Regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie min. od 0 do 50 cmH2O
32 | Przepływ regulowany w zakresie min. od 0 do 15 l/min
33 | Zintegrowany w kolumnie inkubatora manometr
34 | Możliwość podłączenia worka samo rozprężnego lub wąsów tlenowych
35 | Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego nieinwazyjnie i inwazyjnie
36 | Możliwość jednoczesnego wspomagania oddechowego bliźniąt
Układy alarmowe
37 | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu
38 | Alarm przypominający o weryfikacji stanu pacjenta w przypadku pracy z manualnym programowaniem mocy promiennika
39 | Wysoka temperatura – temperatura skóry pacjenta ≥390C
40 | Alarm temperatury skóry – odchyłka +/- 10C od wartości nastawionej
Wymagania dodatkowe
41 | Wbudowany w kolumnę inkubatora zegar APGAR
42 | Uruchamianie zegara APGAR jednym przyciskiem
43 | Automatyczne sygnały dźwiękowe zegara APGAR po 1,5 oraz 10 minutach resuscytacji
44 | Obustronnie dostępna głęboka szafka na akcesoria
45 | Szafka na akcesoria dostępna nawet po odchyleniu wszystkich ścianek bocznych

## Inkubator
Znak sprawy: ZP/8/2016
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model ……………………………………………………………………….
Producent, podać pełną nazwę i adres ………………………………………………………………………..
Kraj produkcji …………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji …………………………………………………………..
Inkubator
Lp. | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Parametry oferowane | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ogólne
1 | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu
2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce
Kopuła
3 | Dostęp do wnętrza z 4 stron
4 | Duże drzwiczki z wyciszonymi zamkami min. 5 szt
5 | Drzwiczki z cichym zamkiem z 4 stron inkubatora lub z 3 stron i otworem z przesłoną z czwartej strony
6 | Odchylana przednia i tylna ścianka
7 | Wymiary materacyka: szerokość przynajmniej 35cm, długość przynajmniej 65 cm
8 | Otwory – uszczelnione przepusty w wyjmowanymi uszczelkami do wprowadzania rur respiratora, cewników i przewodów monitorowania, przynajmniej 8 niezależnych otworów z uszczelkami
9 | Podwójne ścianki
10 | Możliwość wyjęcia dziecka z inkubatora bez odłączania przewodów i drenów
11 | Hałas we wnętrzu <47 dB
12 | Przystosowany do zdjęć rentgenowskich – kaseta rtg wkładana do szuflady pod materacykiem bez dotykania dziecka.
13 | Materacyk wysuwany poza obrys kopuły inkubatora
14 | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej +/- 120
15 | Przystosowany do zdjęć rentgenowskich – kaseta z rtg wkładana do szuflady pod materacykiem bez dotykania dziecka.
Podstawa
16 | Na kółkach z hamulcami
17 | wykreślony
18 | Wyposażona w szafkę na akcesoria o pojemności min. 48 litrów
Regulacja temperatury
19 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury powietrza
20 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka
21 | Zakres regulacji temperatury powietrza min. 230-390C
22 | Zakres regulacji temperatury skóry min. 340-380C
23 | Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem temperatury powietrza i skóry >37°
24 | Możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch temperatur skóry
25 | W komplecie 2 czujniki temperatury skóry i 50 plasterków do mocowania czujnika
Nawilżanie powietrza
26 | Bezpieczny nawilżacz, opisać pod kątem bezpieczeństwa stosowania
27 | Automatyczne utrzymywanie zadanej wilgotności powietrza, w zakresie min. 30-95% programowane co 1%
28 | Świetlny i dźwiękowy alarm braku wody
Tlenoterapia
29 | Inkubator wyposażony w serwosystem sterowania stężeniem tlenu pod kopułą
30 | Programowanie stężenia tlenu pod kopułą w zakresie min. 21-65% programowane co 1%
Wbudowana waga
31 | Pomiar masy ciała pacjentów w zakresie od min. 300 do 7000g
32 | Rozdzielczość wyświetlania masy ciała – 1g, 5g lub 10g
33 | Funkcja pomiaru bez tarowania
Inne
34 | Wieszak na giętkim ramieniu do mocowania rur respiratora/CPAP wewnątrz inkubatora.
35 | Wieszak na giętkim ramieniu do mocowania rur respiratora/CPAP wewnątrz inkubatora przymocowany do tacy materacyka – podczas wysuwania materacyka wyjeżdża razem z nim
36 | Wysięgnik na kroplówki zintegrowany z inkubatorem
37 | Półka na monitor zintegrowana z inkubatorem
38 | Zestaw akcesoriów do pozycjonowania noworodka obejmujący gniazdko typu Hug-it, rogalik i 4 poduszeczki
39 | Jednocześnie wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej
Układy alarmowe
40 | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości
41 | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu, podać sposób realizacji
42 | Komunikaty tekstowe po polsku opisujące przyczynę alarmu
43 | Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury powietrza i skóry
44 | Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku stężenia tlenu
45 | Alarmy techniczne sygnalizujące uszkodzenie lub odłączenie