## Arkusz1
Załącznik nr 1
FORMULARZ SPEŁNIANIA PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
Producent: ……………………………………………………...………..
Oferowany model/typ: ……………………………………………………..
Lp. | Opis parametrów techniczno - użytkowych | Wymagane warunki spełnienia TAK/NIE | Wartość oferowana - Wypełnia Wykonawca | Nr strony załączonego folderu w ofercie, potwierdzającej wartość deklarowanego parametru
1 | Sprzęt w pełni sprawny, funkcjonalny, rok produkcji sprzętu (wszystkich elementów) nie starszy niż 2014r.
2 | Menu obsługi monitorów w języku polskim
3 | Wzmacniacz obrazu min. 9 cali
4 | Cyfrowe przetwarzanie obrazu min. 12 bit
5 | Pola obrazowania: 6”, 9”,
6 | Wbudowany miernik dawki
7 | Wbudowany videoprinter
8 | Programy anatomiczne dostępne na klawiaturze celem dobrania parametrów wiązki do rodzaju zabiegu
9 | Ruch orbitalny min. 130 stopni
10 | Ruch w osi poziomej min. 190 stopni
11 | Ruch pionowy zmotoryzowany min. 20 cm.
12 | SID min. 100 cm
13 | Pojemność cieplna anody, 50 kHu
14 | Moc lampy min. 1,4 kW
15 | Generator Min. 1,4 kW
16 | Prąd dla trybu Fluoro Min. 8 mA
17 | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej Min. 12mA
18 | Zakres napięcia Min 40-110kV
19 | Ognisko 0,6mm
20 | Filtr Min. 3mm Al.
21 | Kolimator IRIS/Slot
22 | Wirtualny kolimator bez promieniowania
23 | Wózek z 2 monitorami min.18 cali
24 | Luminancja monitorów Min. 200 cd/m2
25 | Klawiatura membranowa na wózku
26 | Pakiet DICOM – Storage, Worklist
27 | Laser w obudowie wzmacniacza
28 | Napęd CD/DVD
29 | Rozdzielczość matrycy CCD Min. 1000x1000
30 | Pamięć wewnętrzna aparatu Min. 150 zdjęć
31 | Waga ramienia C Max.260 kg
32 | Wszystkie ruchy aparatu zbalansowane
33 | Zasilanie 230V/50Hz
34 | Włącznik nożny
35 | Wykonanie testów akceptacyjnych przed zakupem urządzenia przez firmy lub osoby uprawnione wskazane przez Zamawiającego
36 | Gwarancja min. 12 miesięcy
1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach conajmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów techniczno - użytkowych”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty. 2. W rubryce „Wartość oferowana” odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK (spełnianie warunku) albo NIE (nie spełnianie warunku). W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości parametru.