ZAŁĄCZNIK NR 1

Nr  sprawy: ZO/2/2017

Formularz spełniania warunków technicznych

Dostawa odczynników do RKZ, oksymetrii, metabolitów, elektrolitów 
wraz z dzierżawą dwóch analizatorów

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Analizator do badań parametrów krytycznych

| 1 | Producent: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Oferowany model/typ: |  |

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

| Warunki techniczno - jakościowe dla analizatorów do rkz, oksymetrii, elektrolitów, metabolitów: |  | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa analizatory parametrów krytycznych, rok produkcji co najmniej 2016. (jeśli zostaną zaoferowane analizatory używane muszą być one w pełni sprawne, po pełnym przeglądzie technicznym). |  | xxxxxxx |
| 2 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, sO2, Na+, K+, Ca++ (zakres pomiarowy Ca++ od 0,1 mmol/L), Cl‾, glukoza, mleczany |  |  |
| 3 | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory |  |  |
| 4 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary |  |  |
| 5 | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 70μl dla pełnego panelu |  |  |
| 6 | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. |  |  |
| 7 | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych nie mniejsza niż. 30 dni liczona od daty zainstalowania w aparacie |  |  |
| 8 | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów |  |  |
| 9 | Detektor kodów paskowych dla odczynników |  |  |
| 10 | Detektor kodów paskowych dla próbek badanych |  |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |  |
| 12 | Urządzenie UPS podtrzymujące pracę analizatora w przypadku przerwy w zasilaniu trwającej przynajmniej 30 min. |  |  |
| 13 | Dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową Eskulap (koszt podłączenia do LIS po stronie wykonawcy) |  |  |
| 14 | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych |  |  |
| 15 | Przeszkolenie całego personelu (14 osób) w siedzibie zamawiającego w zakresie obsługi analizatora w trakcie jego pracy przez co najmniej 2 dni w okresie tygodnia |  | xxxxxxx |
| 16 | Sporządzenie raportu po instalacji i szkoleniu zawierającego oświadczenie o sprawności dostarczonych analizatorów i oprogramowania |  | xxxxxxx |

….................................                         ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy