ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, tel.  56 66 89 100, tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 13.11.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZO/21/2017

Pytania i odpowiedzi nr 2

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa 2 szt. łóżek intensywnej opieki medycznej oraz 6 szt. wózków do transportu chorego” - sprawa numer ZO/21/2017.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na Dostawa 2 szt. łóżek intensywnej opieki medycznej oraz 6 szt. wózków do transportu chorego  - sprawa ZO/21/2017, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Dotyczy: Łóżka intensywnej terapii – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka intensywnej terapii o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego, według poniższego opisu? Proponowane łóżka posiadają parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia (Intensywna terapia), zapewnią komfort pracy przy pacjencie oraz umożliwią prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych opisanych przez Zamawiającego.

- Rok produkcji: nie starsze niż 2017

- Kolumnowe łóżko wytworzone w technologii antybakteryjnej (w lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji: nie starsze niż 2017

- Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, lakierowanych metodą proszkową, odporną na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz środki dezynfekcyjne.

- Konstrukcja łóżka o oparta na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym zapewniającym wysoką stabilność łóżka

- Leże łóżka w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty, z czego 3 są ruchome. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji

- Wszystkie segmenty leża (segment oparcia pleców, segment miednicy, segment uda, segment podudzia) wypełnione odejmowanymi płytami HPL - łatwymi do dezynfekcji i utrzymania w czystości, o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca.

- Narożniki segmentów oparcia pleców oraz podudzia zakończone metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi materac przed przemieszczaniem wzdłuż oraz na boki (w kształcie litery „L”)

- Segment oparcia pleców w pełni przezierny dla promieni RTG, pozwalający wykonywać zdjęcia bezpośrednio na łóżku za pomocą mobilnych urządzeń

- Segment oparcia pleców umożliwiający wykonywanie zdjęć również w pozycji siedzącej

- Łóżko wyposażone w cztery ergonomiczne barierki boczne (dwie po każdej stronie), zabezpieczające pacjenta na całej długości leża

- Barierki wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części, zaokrąglone (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów)  łatwe do dezynfekcji i  utrzymania w czystości

- Barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego

- System opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny

- Barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej

- Barierki oraz szczyty łóżka posiadające wyprofilowane, wygodne uchwyty ułatwiające pacjentowi wstawanie z łóżka. Uchwyty do wstawania dostępne również po opuszczeniu barierek

- Wysokość barierek bocznych 43 cm w celu umożliwienia zastosowania systemu przeciwodleżynowego

- Konstrukcja barierek bocznych zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu, zgodne z normą EN 60601-2-52 bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie (system antyurazowy oraz antyzakleszczeniowy kończyn górnych oraz dolnych)

- Możliwość opuszczenia barierek poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający transfer pacjenta, a także wstawanie oraz siedzenie na łóżku

- Łóżko wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia: oparcia pleców, pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga. Wskaźniki znajdujące się na barierkach bocznych, widoczne niezależnie od pozycji barierek

- W czterech narożnikach tuleje do mocowania wieszaka kroplówki lub wyposażenia dodatkowego

- Sterowanie funkcjami łóżka wbudowane w barierki boczne (przyciski membranowe). Panele sterujące dla personelu od strony zewnętrznej oraz dla pacjenta od strony wewnętrznej. Panele wyposażone w przyciski bezpieczeństwa, aktywujące funkcje sterowania w sposób świadomy. Sterowanie następującymi funkcjami:

- regulacja segmentu oparcia pleców

- regulacja segmentu uda

- regulacja wysokości leża

- włączanie nocnego podświetlenia łóżka

Przyciski w barierkach wysokiej jakości, zabezpieczone przed przedostawaniem się płynów i odklejaniem

- Barierki wyposażone w diody LED informujące o osiągnięciu najniższego położenia łóżka (diody od strony zewnętrznej i wewnętrznej)

- Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą podświetlanego, przewodowego pilota dla pacjenta:

- regulacja segmentu oparcia pleców

- regulacja segmentu uda

- regulacja wysokości leża

- regulacja funkcji autokontur

- włączanie oświetlenia nocnego

- Łóżko wyposażone w dotykowy ekran LCD służący jako panel sterowniczy dla personelu do zarządzania wszystkimi funkcjami łóżka. Ekran LCD zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. Ekran LCD z możliwością ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu

- Dotykowy ekran LCD z dostępem tylko dla personelu medycznego zabezpieczony immobilizerem

- Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą dotykowego ekranu LCD dla personelu:

- regulacja segmentu oparcia pleców

- regulacja segmentu uda

- regulacja wysokości leża

- regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

- regulacja przechyłów bocznych

- możliwość blokowania poszczególnych funkcji

- zarządzanie systemem pomiaru masy pacjenta

- Dotykowy ekran LCD dla personelu posiadający zaprogramowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku):

- pozycja egzaminacyjna

- pozycja antyszokowa

- pozycja kardiologiczna

- pozycja reanimacyjna (CPR)

Funkcje ratunkowe i pomocnicze dostępne w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji

- Łóżko wyposażone w funkcję przechyłów bocznych. Możliwość realizowana przechyłów  wyłącznie przy podniesionych barierkach. Łóżko posiadające alarm „niedomkniętej barierki” i brak możliwości wykonania przechyłów bocznych podczas nieprawidłowego zabezpieczenia pacjenta

- Automatyczne wykrywanie pozycji horyzontalnej podczas powrotu z przechyłów bocznych oraz przechyłów wzdłużnych

- Funkcja „podwójnej autoregresji” 165 mm (+/ 10 mm) zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda)

- Zakres elektrycznych regulacji:

- segment oparcia pleców: 0 - 70° (+/- 5°) z funkcją autoregresji

- segment uda:  0 – 45° (+/- 2°) z funkcją autoregresji

- pozycja Trendelenburga: 0 – 18° (+/- 2°)

- pozycja anty-Trendelenburga: 0 – 18° (+/- 2°)

- regulacja przechyłów bocznych: 0 – 20° (+/- 2°)

- regulacja wysokości leża w zakresie od 420 do 820 mm (+/- 10 mm)

- Regulacja segmentu podudzia za pomocą rastomatu w  zakresie 0 – 18° (+/- 2°)

- Segment oparcia pleców wyposażony w funkcję szybkiej, manualnej pozycji CPR. Dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem ostrzegawczym, np. pomarańczowy, umiejscowione pod segmentem oparcia pleców, w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem

- Narożniki łóżka wyposażone w duże krążki odbojowe o wysokości 6 cm, zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami

- Szczyty łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów)  łatwe do dezynfekcji i  utrzymania w czystości

- Szczyty łóżka z możliwością szybkiego demontażu oraz blokowania (np. na czas transportu łóżka). Blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni w celu wyeliminowania przypadkowego odbezpieczenia. Szczyty łóżek całkowicie przylegające do ramy leża (bez szczelin), w celu wyeliminowania urazów kończyn

- Możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach oraz barierkach bocznych (10 kolorów do wyboru)

- Dopuszczalne obciążenie łóżka we wszystkich pozycjach 250 kg

- Układ elektryczny wyposażony w akumulator pozwalający na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania

- Podstawa łóżka wyposażona w system centralnej blokady oraz koło kierunkowe, antystatyczne (koła podwójne o średnicy 150 mm)

- Dźwignia hamulca centralnego wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie)

- Łóżko wyposażone w piąte koło umiejscowione w centralnym miejscu, ułatwiające manewrowanie łóżkiem. Piąte koło działające na zasadzie dociskania do podłoża i odciążania konstrukcji (np. sprężyny gazowe)

- Podstawa łóżka w całości osłonięta estetyczną osłoną tworzywową z wyprofilowanymi miejscami np. na rzeczy pacjenta oraz sprzęt podczas transportu. Osłona posiadająca możliwość uniesienia, w celu dezynfekcji trudno dostępnych miejsc (bez konieczności użycia narzędzi)

- Wymiary:

- długość całkowita łóżka nie większa niż 2200 mm

- szerokość całkowita łóżka z uniesionymi barierkami (np. podczas transportu) nie większa niż 970 mm

- prześwit pomiędzy podstawą, a podłożem min. 170 mm (np. w celu współpracy łóżka z podnośnikiem pacjenta)

- Łóżko z możliwością przedłużenia o 200 mm. Dopuszczalne obciążenie elementu przedłużenia 140 kg

- Metalowe uchwyty do zawieszania worków urologicznych oraz drenażowych  umiejscowione po obu stronach łóżka (zamontowane na stałe, poniżej ramy leża) z możliwością dowolnego zawieszania wyposażenia - płynnie - na różnej odległości, adekwatnie do wzrostu leżącego pacjenta

- Metalowe uchwyty do mocowania pasów unieruchamiających, zlokalizowane w okolicach nadgarstków oraz kończyn dolnych (zamontowane na stałe, poniżej ramy leża)

- Wysuwana spod leża półka na pościel wykończona płytą HPL pełną (możliwość odłożenia drobnych przedmiotów). Półka wysuwana na prowadnicach o pełnym wysuwie

- Cały układ elektryczny o klasie szczelności IP66

- Łóżko wyposażone w wbudowany system pomiaru masy pacjenta z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. System posiadający następujące funkcje:

- Automatyczne tarowanie

- Zapamiętywanie wagi pacjenta (np. poranny pomiar w stosunku do aktualnego wyniku - wyświetlany za pomocą jednego przycisku)

- Funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- Automatyczne kalibrowanie wagi

- Funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta

- Wybieranie dokładności ważenia: 100g / 500g

- Zakres ważenia, min. 0,1 kg - 250 kg

- Przechodzenie wagi w tryb czuwania po ok. 20 sekundach z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle” Dotykowy ekran LCD do zarządzania systemem pomiaru masy z dostępem tylko dla personelu medycznego zabezpieczony immobilizerem. Ekran LCD z możliwością ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu

- Łóżko wyposażone w materac szpitalny, wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m3, o grubości 10 cm. Szerokość i długość materaca dopasowane do wymiarów leża. Pokrowiec  w kolorze białym lub beżowym z zamkiem z 2 stron. Dodatkowa zakładka zabezpieczająca zamek przez zamoczeniem. Materiał pokrowca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu i posiadający następujące właściwości:

- wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)

- odporny na przenikanie mikroorganizmów

- odporny na zginanie

- materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych

- paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze

- przepuszczalność powietrza: >1000g/m2/24h

- skład: 40% poliester + 60% poliuretan gęstość materiału: 150 ± 5% g/m2

- kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m

- pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5)

- Okres gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim – do oferty dołączone stosowne oświadczenie producenta

- Oświadczenie producenta potwierdzające antybakteryjność lakieru (dołączone do oferty)

- Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta

- Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne

Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza łóżko o powyższych parametrach pod warunkiem, że Wykonawca zastosuje antybakteryjną nanotechnologię srebra w lakierze i załączy Certyfikat lub oświadczenie na ten temat do oferty.

Zamawiający prosi aby Wykonawca na etapie przygotowania oferty powołał się na powyższą odpowiedz.

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)

L.G. (56 668 91 20)

13.11.2017r.