## Łóżka IT
Załącznik nr 3
Znak sprawy: ZO/21/2017
Nazwa urządzenia……………………………………………………………………….
Producent, podać pełną nazwę i adres………………………………………………... ………………………………………………………………………..
Kraj produkcji…………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji ………………………………………………...…………………………..
Formularz parametrów technicznych
Łóżka intensywnej terapii - 2 szt.
Lp. | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1. | Rok produkcji: nie starsze niż 2017 | Tak
2. | Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji: nie starsze niż 2017. | Tak
3. | Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm | Tak
4. | Długość łóżka max. 2300 mm | Tak
5. | Leże z możliwością przedłużenia o min. 200 mm od długości bazowej | Tak
6. | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | Tak
7. | Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C i umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu zastosowania terapii ułożeniowej. | Tak
8. | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | Tak
9. | Elektryczna regulacja wysokości leża | Tak
10. | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 490 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak
11. | Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 880 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak
12. | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do min. 70o | Tak
13. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15o (±3o) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) | Tak
14. | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15o (±3o) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) | Tak
15. | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do min. 40º | Tak
16. | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda | Tak
17. | Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego. W najniższym położeniu, przy wypoziomowanej ramie leża, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 5°. Przy wypoziomowanej ramie leża na wysokości powyżej 635 mm, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 25°(-1o). | Tak
18. | Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w poręczach). | Tak
19. | Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 0° w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego do drugiego. | Tak
20. | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm | Tak
21. | Funkcja autoregresji segmentu uda min. 90 mm | Tak
22. | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. | Tak
23. | Centralny panel sterujący z ekranem dotykowym wyposażonym we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka. | Tak
24. | Ekran dotykowy z trzema menu: | Tak
a) | menu do sterowania kolumnami (wysokość leża, przechyły Tr/aTr, przechyły boczne), | Tak
b) | menu do sterowania segmentami leża (oparcie pleców, segment ud, autokontur) | Tak
c) | menu do sterowania pozycją Fowlera i pozycją do badań. | Tak
25. | W trakcie regulacji elektrycznych funkcji łóżka z centralnego panelu sterującego, na ekranie dotykowym prezentowana jest ikona regulowanej funkcji wraz z aktualnym parametrem | Tak
26. | Przyciski funkcyjne centralnego panelu sterującego podświetlane. Natężenie podświetlenia (kontrastowość przycisków i ekranu dotykowego) dostosowujące się do warunków oświetlenia panujących w otoczeniu łóżka. | Tak
27. | Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka: | Tak
a) | regulacja wysokości leża | Tak
b) | regulacja kąta nachylenia segmentu pleców | Tak
c) | regulacja kąta nachylenia segmentu ud | Tak
d) | funkcja autokontur | Tak
e) | regulacja pozycji Trendelenburga | Tak
f) | regulacja pozycji anty-Trendelenburga | Tak
g) | regulacja przechyłów bocznych | Tak
h) | pozycja „krzesła kardiologicznego” | Tak
i) | pozycja CPR | Tak
j) | pozycja antyszokowa | Tak
k) | pozycja do badań | Tak
l) | pozycja Fowlera | Tak
28 | Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | Tak
29 | Pozycja CPR uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | Tak
30 | Pozycja antyszokowa uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | Tak
31 | Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu dotykowym oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (góra lub dół). | Tak
32 | Pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) uzyskiwana poprzez wybór funkcji na panelu dotykowym oraz poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku na panelu centralnym. | Tak
33 | Informacja na ekranie dotykowym, wyświetlana w czasie rzeczywistym, czy segmenty leża znajdują się w ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler Standard czy Fowler High. | Tak
34 | Możliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka: | Tak
a) | stan I – wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) nieaktywne, brak możliwości regulacji elektrycznych funkcji łóżka | Tak
b) | stan II - możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżek ze wszystkich sterowników (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) | Tak
c) | stan III – centralny panel sterujący w trybie „stand by”. Możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego i paneli w poręczach bocznych, a z centralnego panelu sterującego możliwe sterowanie funkcjami CPR, antyszokową i krzesła kardiologicznego. | Tak
35 | Tryb „stand by” pojawiający się po 3 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. | Tak
36 | Układ sterowania zapewniający możliwość ustawiania czasu przejścia centralnego panelu sterującego w stan „stand by” po 5 minutach lub po 10 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. | Tak
37 | Wyjście centralnego panelu sterującego ze stanu „stand by” po naciśnięciu jednego z następujących przycisków sterujących: | Tak
a) | włącz/wyłącz, | Tak
b) | CPR, | Tak
c) | pozycja antyszokowa, | Tak
d) | krzesło kardiologiczne. | Tak
38 | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (centralny panel sterujący, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych). | Tak
39 | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikoną zamkniętej kłódki, blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z centralnego panelu sterującego: | Tak
a) | pozycja CPR | Tak
b) | pozycja antyszokowa | Tak
c) | pozycja „krzesła kardiologicznego” | Tak
40 | Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka. | Tak
41 | Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego: | Tak
a) | regulacja wysokości leża | Tak
b) | regulacja kąta nachylenia segmentu pleców | Tak
c) | regulacja kąta nachylenia segmentu ud | Tak
d) | funkcja autokontur
42 | Układ sterowania zapewniający możliwość zablokowania regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego. | Tak
43 | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu: | Tak
a) | regulacja wysokości leża | Tak
b) | regulacja kąta nachylenia segmentu pleców | Tak
c) | regulacja kąta nachylenia segmentu ud | Tak
d) | autokontur, | Tak
44 | oraz tylko od strony personelu: | Tak
a) | regulacja pozycji Trendelenburga | Tak
b) | regulacja pozycji anty-Trendelenburga | Tak
45 | Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu możliwe po świadomym naciśnięciu, na panelu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji | Tak
46 | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego | Tak
47 | Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą | Tak
48 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka | Tak
49 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Jednoczęściowa osłona podwozia wykonana z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | Tak
50 | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | Tak
51 | Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg | Tak
52 | Układ jezdny z pięcioma kołami o średnicy min. 150 mm – piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem | Tak
53 | Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka | Tak
54 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | Tak
55 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | Tak
56 | Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża | Tak
57 | Rama leża wyposażona w poziomicę | Tak
58 | Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe | Tak
59 | Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne | Tak
60 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | Tak
61 | Listwy do mocowania wyposażenia mocowane po obu stronach ramy leża | Tak
62 | Poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, dzielone. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | Tak
63 | Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | Tak
64 | Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia. Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi. | Tak
65 | Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta w wysuwaną półkę na pościel | Tak
66 | Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: | Tak
a) | DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, | Tak
b) | zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05, | Tak
c) | Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, | Tak
d) | Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami. | Tak
67 | Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z dodatkowego panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. | Tak
68 | Dane techniczne systemu ważącego: | Tak
a) | działka odczytowa: 0,1 kg, | Tak
b) | dokładność pomiaru: 0,1 kg, | Tak
c) | maksymalne obciążenie: 250,0 kg, | Tak
d) | Klasa dokładności: III | Tak
69 | Funkcje sytemu ważącego: | Tak
a) | tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, | Tak
b) | wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, | Tak
c) | przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, | Tak
d) | funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, | Tak
e) | wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, | Tak
f) | wskaźnik stabilności pomiaru masy, | Tak
g) | wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, | Tak
h) | wskazanie przeciążenia wagi, | Tak
i) | zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia | Tak
70 | Udźwig łóżka min. 250 kg | Tak
71 | Elementy wyposażenia łóżka: materac w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. | Tak
72 | Okres gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim – do oferty dołączyć stosowne oświadczenie producenta. | Tak
73 | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | Tak
74 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak
75 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak
76 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | Tak

## Wózki do transportu
Załącznik nr 3
Znak sprawy: ZO/21/2017
Nazwa urządzenia……………………………………………………………………….
Producent, podać pełną nazwę i adres………………………………………………... ………………………………………………………………………..
Kraj produkcji…………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji ………………………………………………...…………………………..
Formularz parametrów technicznych
Wózki do transportu chorego - 6 szt.
Lp. | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | Rok produkcji: nie starsze niż 2017 | Tak
2 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak
3 | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) | Tak
4 | Długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm) | Tak
5 | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. | Tak
6 | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | Tak
7 | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | Tak
8 | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. | Tak
9 | Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie. | Tak
10 | Leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | Tak
11 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | Tak
12 | Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka). | Tak
13 | Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej. | Tak
14 | Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu. | Tak
15 | Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku | Tak
16 | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna | Tak
17 | Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-42° (± 3°) - regulacja płynna | Tak
18 | Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe | Tak
19 | Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. | Tak
20 | Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. | Tak
21 | Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 | Tak
22 | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. | Tak
23 | Wózek wyposażony w elastyczne listwy odbojowe zapobiegające przed uderzeniami | Tak
24 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | Tak
25 | Wyposażenie wózka: | Tak
a) | wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, | Tak
b) | materac składający się: wkład z pianki poliuretanowej w obiciu tapicerskim, wkład to zimna pianka poliestrowa, grubość materaca min. 8 cm | Tak
26 | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak
27 | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. | Tak
28 | Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi. | Tak
29 | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole | Tak
30 | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS, umożliwia nam zamontowanie butli z tlenem oraz pełni funkcję kosza na podręczne rzeczy pacjenta. | Tak
31 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg potwierdzone przez niezależny instytut badawczy | Tak
32 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary. | Tak
33 | Deklaracja zgodności lub certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, | Tak
34 | Powiadomnienie lub Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, | Tak
35 | Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, | Tak
36 | Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak