ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, tel.  56 66 89 100, tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 25.07.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZO/16/2017

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa aparatów do znieczulenia ogólnego” - sprawa numer ZO/16/2017.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę aparatów do znieczulenia ogólnego - sprawa ZO/16/2017, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

WZÓR UMOWY – Załącznik nr 2

- Par 4 ust 4. - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co  wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Par 4 ust 4. warunków umowy, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu wynikającego 
z § 4 ust. 3.”

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów Ogłoszenia.

Formularz wymagań technicznych – Załącznik nr 4

- Do punktu 29: Czy Zamawiający dopuści oraz czy będzie wymagał większego, 15 calowego ekranu o wysokiej rozdzielczości 1024x768 pikseli, umożliwiającego czytelną prezentację parametrów wentylacji oraz obsługiwany poprzez ekran dotykowy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Do punktu 42: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający regulację ciśnienia wdechowego w zakresie 5-60cmH2O? Jest to zakres praktycznie identyczny jak wymagany, minimalna różnica wynika z zastosowania innych jednostek.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Do punktu 48: Czy Zamawiający dopuści regulację alarmu niskiej i wysokiej objętości oddechowej dolnej: WYŁ, 1 do 1500ml oraz górnej: 20 do 1600 ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Do punktu 49: Czy Zamawiający dopuści regulację alarmu niskiej i wysokiej minutowej objętości oddechowej: dolna: WYŁ, 0,1 do 10 l/min oraz górnej: WYŁ, 0,5 do 30 l/min?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Do punktu 82: Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy NIBP dla dzieci od 25 do 190 mmHg oraz 15 do 140 mmHg dla niemowląt?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Do punktu 86: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający regulację krokową prądu stymulacji w trybie ręcznym z krokiem co 1mA, co jest rozwiązaniem dokładniejszym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający prosi o powołanie się na powyższe odpowiedzi podczas wypełniania formularza parametrów technicznych.

Za-ca dyrektora ds. medycznych

Robert Skowronek

(oryginalny podpis w aktach sprawy)