## Załącznik nr 4 do ogłoszenia

## Formularz Wymagań Technicznych

## 2 szt. Aparatów rekondycjonowanych do znieczulenia ogólnego z monitorem pacjenta wyposażonych w fabrycznie nowe pompy wolumetryczne

| Lp | Parametry jakościowo - techniczne | Żądanie Zamawiającego | TAK/NIE | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 1 | Producent aparatu: | TAK |  |  |
| 2 | Model i rok produkcji aparatu: | TAK |  |  |
| 3 | Producent monitora: | TAK |  |  |
| 4 | Model monitora: | TAK |  |  |
| 5 | Producent pompy wolumetrycznej: | TAK |  |  |
| 6 | Model pompy wolumetrycznej: | TAK |  |  |
| 7 | Konfiguracja stanowiska: Aparat podstawowy, Pochłaniacz dwutlenku węgla, Respirator, Monitor, Pompa wolumetryczna | TAK |  |  |
| 8 | Na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w aparat akumulatory pozwalające na pracę min 30 min w przypadku zaniku zasilania sieciowego. | TAK |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 | Zasilanie gazowe O2, N2O i powietrze z sieci centralnej | TAK |  |  |
| 11 | Uchwyt dla butli O2 i N2O oraz odpowiednie reduktory | TAK |  |  |
| 12 | Min. 2 szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |  |
| 13 | Ssak injektorowy wbudowany w aparat z regulacją siły ssania oraz zbiornik na wydzielinę | TAK |  |  |
| 14 | Pneumatyczno-mechaniczne zabezpieczenie przed podaniem mieszaniny gazów powodującej hipoksję na poziomie 23 lub 25% | TAK |  |  |
| 15 | Półka lub blat do pisania | TAK |  |  |
| 16 | Podświetlenie blatu do pisania (do zabiegów laparoskopowych) – oświetlenie wbudowane w aparat | TAK |  |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |  |  |
| 17 | Elektroniczny mikser gazów. Regulacja przepływu całkowitego oraz zawartości tlenu w mieszaninie O2+AIR i O2+N2O | TAK |  |  |
| 18 | Kalibracja i dokładność przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi przepływami | TAK |  |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |  |
| 19 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |  |
| 20 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa regulowana w zakresie min 0,8-70 cmH2O | TAK |  |  |
| 21 | Pochłaniacz dwutlenku węgla | TAK |  |  |
| 22 | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |  |
| 23 | Pomiar i obrazowanie stężenia tlenu w gazach oddechowych na ekranie respiratora | TAK |  |  |
| 24 | Pomiar i obrazowanie stężenia N2O w gazach oddechowych na ekranie respiratora | TAK |  |  |
| 25 | Pomiar i obrazowanie stężenia CO2 w gazach oddechowych na ekranie respiratora | TAK |  |  |
| 26 | Pomiar i obrazowanie stężenia anestetyków z automatyczną identyfikacją środka w gazach oddechowych na ekranie respiratora | TAK |  |  |
| 27 | Możliwości sterylizacji elementów wielorazowego użytku układu oddechowego | TAK |  |  |
| 28 | Czujniki przepływu w gałęzi wdechowej i wydechowej | TAK |  |  |
| RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |  |  |
| Respirator anestetyczny. Tryb wentylacji |  |  |  |  |
| 29 | Respirator z napędem pneumatycznym, sterowany elektronicznie. Ekran respiratora o przekątnej min 31cm wbudowany w aparat. Obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne oraz klawisze. | TAK |  |  |
| 30 | Tryb ręczny | TAK |  |  |
| 31 | Wentylacja objętościowo-zmienna z kompensacją objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 32 | Wentylacja ciśnieniowo-zmienna | TAK |  |  |
| 33 | VC-SIMV | TAK |  |  |
| 34 | PC-SIMV | TAK |  |  |
| 35 | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP | TAK |  |  |
| 36 | Szczytowy przepływ gazu: minimu 120 l/min + przepływ świeżych gazów | TAK |  |  |
| 37 | Zakresu ustawień zastawki sterowania przepływem minimum 1 do 120 l/min | TAK |  |  |
| 38 | Zakres kompensacji przepływu minimum 200 ml/min do 15 l/min | TAK |  |  |
| Respirator anestetyczny. Regulacje |  |  |  |  |
| 39 | Regulacja stosunku wdech wydech minimum 2:1 do 1:8 (skok co 0,5) | TAK |  |  |
| 40 | Regulacja częstości oddechu minimum 4-100 l/min | TAK |  |  |
| 41 | Regulacja objętości oddechu minimum 20-1500 ml | TAK |  |  |
| 42 | Regulacja ciśnienia wdechowego minimum 5-60 mbar | TAK |  |  |
| 43 | Regulacja wartości PEEP min. 4-30 cmH2O | TAK |  |  |
| 44 | Regulacja czasu wdechu (SIMV) minimum 0,2 do 5 s | TAK |  |  |
| 45 | Wyzwalanie przepływem minimun 1 do 10 l/min | TAK |  |  |
| 46 | Okno czasowe wyzwalania minimum 0 do 80% | TAK |  |  |
| 47 | Poziom zakończenia wdechu minimum 5 do 50% | TAK |  |  |
| Respirator anestetyczny. Alarmy. |  |  |  |  |
| 48 | Niskiej i wysokiej objętości oddechowej dolna: WYŁ, 0 do 1500 ml górna: 20 do 1600 ml, WYŁ | TAK |  |  |
| 49 | Niskiej i wysokiej minutowej objętości oddechowej dolna: WYŁ, 0 do 10 l/min górna: 0 do 30 l/min, WYŁ | TAK |  |  |
| 50 | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| 51 | Niskiego i wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| 52 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 53 | Braku zasilania w gazy lub niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |  |
| 54 | Wdechowego stężenia tlenu dolny: 18 do 100% górny: 19 do 100%, WYŁ | TAK |  |  |
| 55 | Stoper okresu uciszenia alarmu: min 120-0 s | TAK |  |  |
| Respirator anestetyczny. Pomiar i obrazowanie |  |  |  |  |
| 56 | Pomiar i obrazowanie częstotliwości oddechowej | TAK |  |  |
| 57 | Pomiar i wyświetlanie wartości cyfrowej ciśnienia Plateau | TAK |  |  |
| 58 | Pomiar i obrazowanie ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |  |
| 59 | Pomiar i obrazowanie objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 61 | Minutowej objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 62 | Wyświetlanie krzywej O2 i CO2 na ekranie respiratora | TAK |  |  |
| 63 | Obrazowanie krzywej oddechowej ciśnienie/czas | TAK |  |  |
| 64 | Obrazowanie krzywej oddechowej objętość/czas | TAK |  |  |
| Respirator anestetyczny. Inne |  |  |  |  |
| 65 | Wbudowane porty komunikacyjne: Interfejs szeregowy zgodny z RS-232C, Ethernet, Port systemu współpracy z urządzeniami zewnętrznymi D-O, Port USB | TAK |  |  |
| 66 | Uchwyt do zamontowania min 2 parowników z mocowaniem typu Selectatec | TAK |  |  |
| 67 | Dodatkowy wbudowany przepływomierz do tlenu | TAK |  |  |
| 68 | Linia pomiarowa do pomiaru gazów anestetycznych (min. 5 szt.) | TAK |  |  |
| 69 | Zestaw drenów o dł. min 3 m. do zasilania z centralnych gazów: O2, N2O i powietrze; końcówka AGA | TAK |  |  |
| 70 | Dren wielorazowy do odprowadzenia gazów | TAK |  |  |
| Monitor pacjenta |  |  |  |  |
| Monitor pacjenta. Wymagania ogólne. |  |  |  |  |
| 71 | Monitor o budowie modułowej z możliwością zmiany położenia i zamocowania ekranu. Odłączana klawiatura sterująca. | TAK |  |  |
| 72 | Kolorowy ekran LCD, przekątna ekranu min. 15 cala | TAK |  |  |
| 73 | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych: Minimum 5 | TAK |  |  |
| Monitor pacjenta. Parametry mierzone |  |  |  |  |
| 74 | Pomiar EKG z min. 5 odprowadzeń, analiza arytmii w zakresie podstawowym, analiza wybranych krzywych, w komplecie filtr zakłóceń w.cz., przewód EKG | TAK |  |  |
| 75 | Impedancyjny pomiar częstości oddechów w zakresie minimum 4-120 /min | TAK |  |  |
| 76 | Częstość oddechów (respiracja impedancyjna), prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie | TAK |  |  |
| 77 | Pulsoksymetria dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
| 78 | Pomiar temperatury w komplecie czujnik temperatury i temperatury głębokiej – prezentacja 2 temperatur lub 1 z temperatur i różnicy | TAK |  |  |
| 79 | Zakres pomiarowy temperatury minimum 10 do 45°C | TAK |  |  |
| 80 | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną z 2 torów przez monitor | TAK |  |  |
| 81 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (preferowane z układem eliminacji artefaktów), przewód i 3 mankiety | TAK |  |  |
| 82 | Zakres pomiarowy NIBP minimum: - dorośli 25 do 260 mmHg, - dzieci 25 do 195 mmHg, - niemowlęta 15 do 145 mmHg | TAK |  |  |
| 83 | Pomiar SpO2 w zakresie minimum 40-100% | TAK |  |  |
| 84 | Moduł NMT wraz z niezbędnymi akcesoriami pomiarowymi | TAK |  |  |
| 85 | Tryby stymulacji NMT: TOF, Salwa podwójna (3,3), DBS, 1 skurcz, ST, PTC | TAK |  |  |
| 86 | Zakres prądu stymulacji: - supramaksymalny 10 do 70 mA, - ręczny 10 do 70 mA z regulacją krokową co 5 mA | TAK |  |  |
| Monitor pacjenta. Parametry inne |  |  |  |  |
| 87 | Ustawienie granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
| 88 | Alarmy z hierarchią ważności | TAK |  |  |
| 89 | Alarmy optyczne i akustyczne przy przekroczeniu | TAK |  |  |
| Pompa wolumetryczna |  |  |  |  |
| Pompa wolumetryczna. Wymagania ogólne |  |  |  |  |
| 90 | Pompa infuzyjna objętościowa, fabrycznie nowa. | TAK |  |  |
| 91 | Zastosowanie: opieka nad noworodkiem, transfuzja krwi, żywienie | TAK |  |  |
| 92 | Pompa perystaltyczna współpracująca z liniami infuzyjnymi wszystkich wiodących producentów. | TAK |  |  |
| 93 | Wbudowany wewnętrzny akumulator NiMH pozwalający na pracę min. 5h przy przepływie 25 ml/h. | TAK |  |  |
| 94 | Czas całkowitego ładowania akumulatora nie dłuższy niż 16h. | TAK |  |  |
| 95 | Waga pompy wraz z akumulatorem nie większa niż 2.0kg. | TAK |  |  |
| Pompa wolumetryczna. Parametry podaży |  |  |  |  |
| 96 | Prędkość infuzji programowalna w zakresie 0.1 – 1000 ml/h z dokładnością 0.1 ml/h. | TAK |  |  |
| 97 | Objętość infuzji programowalna w zakresie 0.1 – 999.9 ml z krokami 0.1 ml. | TAK |  |  |
| 98 | Czas infuzji programowalny w minimalnym zakresie 1 min – 100 h. | TAK |  |  |
| 99 | Automatyczna kalkulacja prędkości infuzji po wprowadzeniu żądanej objętości oraz czasu podaży. | TAK |  |  |
| 100 | Możliwość podaży dawki Bolus (automatycznie lub manualnie). | TAK |  |  |
| 101 | Prędkość podaży dawki Bolus programowalna w zakresie 0.1 – 1200 ml/h. | TAK |  |  |
| 102 | Objętość dawki Bolus programowalna w zakresie 0.1 – 999 ml. | TAK |  |  |
| 103 | Dokładność podaży +/- 5 %. | TAK |  |  |
| 104 | Tryb pracy KVO (Keep Vein Open) z możliwością deaktywacji na żądanie użytkownika. | TAK |  |  |
| Pompa wolumetryczna. Alarmy oraz zabezpieczenia |  |  |  |  |
| 105 | Detektor pęcherzyków powierza w linii. | TAK |  |  |
| 106 | Ultradźwiękowy licznik kropli (z możliwością odłączenia i pracy bez niego) o dokładności 10 – 65 kropli na ml. | TAK |  |  |
| 107 | Wizualny wskaźnik ciśnienia okluzji. | TAK |  |  |
| 108 | Minimum 10 zaprogramowanych limitów ciśnienia okluzji z możliwością ręcznej regulacji przez użytkownika w zakresie 100 – 1000 mbar. | TAK |  |  |
| 109 | Wizualne oraz dźwiękowe alarmy: okluzji, powietrza w linii, nieprawidłowej liczby kropli na ml, bliskiego końca infuzji, końca infuzji, niskiego stanu naładowania akumulatora, rozładowania akumulatora, błędu, serwis, awarii technicznej. | TAK |  |  |
| 110 | Wyświetlanie danych: szybkość podania, objętość podana, objętość przeznaczona do podania, pozostała objętość, czas infuzji, pozostały czas, graficzny wskaźnik ciśnienia, pojemność baterii, poziom okluzji, nazwa leku. | TAK |  |  |
| 111 | Blokada klawiatury zabezpieczona kodem. | TAK |  |  |
| Parametry dodatkowe/inne |  |  |  |  |
| 112 | Minimum dwa duże min. 4-cyfrowe, czytelne wyświetlacze LED lub 1 zbiorczy LCD. | TAK |  |  |
| 113 | Intuicyjna obsługa za pomocą maksymalnie 8 przycisków (funkcyjnych oraz numerycznych). | TAK |  |  |
| 114 | Wbudowana biblioteka leków na minimum 160 zaprogramowanych pozycji oraz minimum 30 pozycji do wprowadzenia przez użytkownika | TAK |  |  |
| 115 | Wewnętrzna pamięć pozwalająca na zapisanie do 400 zdarzeń obejmujących parametry infuzji, Bolusa, alarmy oraz komunikaty o błędach technicznych. | TAK |  |  |