## Arkusz1
Załącznik nr 3
Znak sprawy: ZO/17/2017
Nazwa urządzenia……………………………………………………………………….
Producent, podać pełną nazwę i adres………………………………………………... ………………………………………………………………………..
Kraj produkcji…………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji ………………………………………………...…………………………..
Formularz parametrów technicznych
Lp. | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej 4,5 kg | Tak
2. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak
3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak
4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | Tak
5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak
6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 400 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak
7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak
8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: | Tak
a) | EKG; | Tak
b) | Odchylenie odcinka ST; | Tak
c) | Liczba oddechów (RESP); | Tak
d) | Saturacja (Spo2); | Tak
e) | Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); | Tak
f) | Temperatura | Tak
9. | Pomiar EKG | Tak
a) | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | Tak
b) | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak
c) | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | Tak
d) | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak
e) | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak
f) | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak
g) | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. | Tak
h) | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych bądź w postaci odpowiednich wartości liczbowych dla każdego kanału jednocześnie. | Tak
i) | Monitorowanie odcinka QT | Tak
j) | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: | Tak
Bradykardia
Tachykardia
Asystolia
Tachykardia komorowa
Migotanie komór
Migotanie przedsionków
Stymulator nie przechwytuje
Stymulator nie generuje impulsów
Salwa komorowa
PVC/min wysokie
10. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak
a) | Zakres pomiaru: minimum 5 - 120 oddechów /min | Tak
b) | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak
c) | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. | Tak
d) | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak
11. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak
a) | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak
b) | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 25÷300/min. | Tak
c) | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak
d) | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak
e) | Alarm desaturacji | Tak
12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak
a) | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak
b) | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. | Tak
c) | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | Tak
d) | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | Tak
e) | Tryb pomiaru: | Tak
Auto
Ręczny.
f) | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. | Tak
g) | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak
13. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak
a) | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | Tak
b) | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | Tak
14. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak
a) | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak
b) | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak
c) | Mankiet do pomiaru NIBP: średni | Tak
d) | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak
15. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak
16. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak
a) | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak
b) | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak
c) | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 3 czasów do wyboru. | Tak
d) | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak
e) | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 5 poziomów do wyboru) | Tak
17. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak
18. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak
19. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów).
20. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak
a) | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 3,5 godziny. | Tak
b) | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6,5 godzin. | Tak
c) | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak
21. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak
a) | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak
b) | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak
c) | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak
d) | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak
e) | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak
f) | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: | Tak
- rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO;
- BIS;
- NMT;
- EEG
22. | Port USB | Tak
23. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak
24. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak
25. | Wózek jezdny z półką do postawienia kardiomonitora z koszykiem na akcesoria lub z szufladą na akcesoria | Tak