ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Sprawa nr ZP/14/2017                                         		     Brodnica, dn. 15.12.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/14/2017

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. " Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów z podziałem na pakiety.– sprawa nr ZP/14/2017, ze względu na potrzebę zmiany treści SIWZ, dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

1. W SIWZ – Strona 5, pkt. VI. 4 SIWZ – dokonuje się zmiany:

a) było: " 4.8. Wydruk wyników badań w postaci raportów w formacie A4 zgodnymi z wytycznymi zawartymi w Rozporządzenia Ministra Zdrowia (dotyczących standardów jakości w laboratorium medycznym), zawierający wyniki badań, dane zleceniodawcy, pacjenta, zakresy wartości referencyjnych skorelowane z danymi demograficznymi pacjenta; Wydruk zawierający 3 histogramy: RBC, WBC, PLT oraz „flagowane” wyniki poza wartościami prawidłowymi; Wydruk zawierający oznakowanie wyników patologicznych i pola do podpisów: osoby wykonującej oznaczenie i autoryzującej wyniki badania (dot. wyłącznie pakietu nr 1)."

b) jest:

"4.8. Wydruk wyników badań w postaci raportów w formacie A4 zgodnymi z wytycznymi zawartymi w Rozporządzenia Ministra Zdrowia (dotyczących standardów jakości w laboratorium medycznym), zawierający wyniki badań, dane zleceniodawcy, pacjenta, zakresy wartości referencyjnych skorelowane z danymi demograficznymi pacjenta; Wydruk zawierający 3 histogramy: RBC, WBC, PLT oraz „flagowane” wyniki poza wartościami prawidłowymi; Wydruk zawierający oznakowanie wyników patologicznych i pola do podpisów: osoby wykonującej oznaczenie i autoryzującej wyniki badania (dot. wyłącznie pakietu nr 1).

- 4.9. Oświadczenie o spełnieniu przez zaoferowane produkty wymagań SIWZ – wg. Załącznika nr 5 do SWIZ.

- 4.10. Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych – pakiet nr 1 – wg załącznika nr 6 do SIWZ (jeśli Wykonawca składa ofertę na pakiet nr 1).

- 4.11. Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych – pakiet nr 2 – wg załącznika nr 7 do SIWZ (jeśli Wykonawca składa ofertę na pakiet nr 2).”

2. W SIWZ – Strona 14, Załączniki do SIWZ: – dokonuje się zmiany:

a) było:

" Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1A: Formularz Cenowy

##### Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu  
         warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt  5 ustawy Pzp

Załącznik nr 4: Wzór umowy"

b) jest:

" Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1A: Formularz Cenowy

##### Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu  
         warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt  5 ustawy Pzp

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Oświadczenie o spełnianiu przez zaoferowane produkty warunków postępowania

Załącznik nr 6: Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych (pakiet nr 1)

Załącznik nr 7: Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych (pakiet nr 2)”

3. Zamawiający informuje, że omyłkowo nie załączył wszystkich załączników do SIWZ, które załączono poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Nr  sprawy:   ZP/14/2017

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU PRZEZ ZAOFEROWANE PRODUKTY 
WYMAGAŃ SIWZ

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa*: ...................................................................................................................................

Adres*: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowane w ofercie dostawy spełniają warunki przedmiotu zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

1. Zaoferowane w ofercie odczynniki są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i/lub Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r, w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Wykonawca dostarczy na każde żądanie Zamawiającego deklarację zgodności CE i/lub certyfikat zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną i/lub rejestrację Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Wykonawca posiada karty charakterystyk preparatów niebezpiecznych – dla odczynników posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin i przekaże je Zamawiającemu w przypadku podpisania z nim umowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

….................................                         ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Nr  sprawy:   ZP/14/2017

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów na okres 36 miesięcy;

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa*: ...................................................................................................................................

Adres*: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

Analizator do badań hematologicznych:

| 1 | Producent: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Oferowany model/typ: |  |

Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów na okres 36 miesięcy

| Warunki graniczne dla analizatora przeznaczonego do badań hematologicznych (tzw. morfologia krwi) |  | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwa analizatory całkowicie automatyczne: - główny, fabrycznie nowy - rok produkcji 2017 - pomocniczy, nowy lub używany, nie starszy niż 2014 Oba analizatory wyposażone w automatyczny podajnik z mieszalnikiem na min. 20 próbek oczekujących na analizę, ze zintegrowanym układem pneumatycznym |  |
| 2 | Wyposażenie jednostki sterującej analizatorów w monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 17 oraz zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |
| 3 | Dla obu analizatorów automatyczny pomiar, analiza i raportowanie co najmniej 24 następujących parametrów: RBC, HGB (oznaczanie metodą bezcjankową), HCT, MCV, MCHC, MCH, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PLC-R, PCT, WBC (bezwzględna liczba i udział procentowy NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO. Dodatkowo dla analizatora głównego raportowanie parametru IG (%,#). |  |
| 4 | Dla analizatora głównego wymagane: - oznaczanie parametrów retikulocytarnych RET (%,#) - w pełni automatyczny pomiar parametrów RET w oparciu o cytometrię przepływową, bez wstępnego przygotowania próbki (rozcieńczania czy manualnego wybarwiania próbki) - optyczny pomiar płytek eliminujący możliwość interferencji z krwinkami czerwonymi, wynik pomiaru jako parametr diagnostyczny wysyłany do systemu LIS Musi istnieć również możliwość: - oceny erytroblastów /NRBC/ w wartościach bezwzględnych i procentowych /#,%/ - oznaczania w płynach z jam ciała i w płynie mózgowo-rdzeniowym, co najmniej liczby leukocytów, z ich zróżnicowaniem na jedno- i wielojądrzaste, parametry diagnostyczne przesyłane do systemu LIS |  |
| 5 | Wydajność dla obu analizatorów nie mniejsza niż 60 oznaczeń na godzinę |  |
| 6 | Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego |  |
| 7 | Minimalne zakresy liniowości dla obu analizatorów (z jednej analizy bez rozcieńczania): WBC-400x103 /μl, PLT-4000x103 /μl |  |
| 8 | Możliwość wykonania oznaczeń z krwi kapilarnej (mikrometoda, próbki pediatryczne) z objętości nie przekraczającej 30μl. Analizatory muszą mieć możliwość oznaczenia pełnej 24-parametrowej morfologii CBC+5DIFF w trybie kapilarnym |  |
| 9 | Możliwość oznaczania pojedynczych próbek |  |
| 10 | Automatyczne mycie sondy aspirującej materiał (zewnętrzne i wewnętrzne) po każdym pobraniu |  |
| 11 | Prezentacja wyników w formie liczbowej i graficznej za pomocą ekranu |  |
| 12 | Pamięć wewnętrzna analizatorów minimum 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta |  |
| 13 | Flagowanie wyników patologicznych w zakresie WBC, RBC, PLT |  |
| 14 | Wbudowany system kontroli jakości oparty o reguły Westgarda, z wykresami Levey-Jeningsa |  |
| 15 | Wydruk wyników badań w postaci raportów w formacie A4 zgodnymi z wytycznymi zawartymi w Rozp. Ministra Zdrowia (dotyczących standardów jakości w laboratorium medycznym), zawierający wyniki badań, dane zleceniodawcy, pacjenta, zakresy wartości referencyjnych skorelowane z danymi demograficznymi pacjenta |  |
| 16 | Wydruk zawierający 3 histogramy: RBC, WBC, PLT oraz „flagowane” wyniki poza wartościami prawidłowymi wg poz. 15 |  |
| 17 | Wydruk zawierający oznakowanie wyników patologicznych i pola do podpisów: osoby wykonującej oznaczenie i autoryzującej wyniki badania w poz. 15 |  |
| 18 | Swobodny dostęp do drukowania kopii wyniku |  |
| 19 | Archiwizacja pełnych raportów z wyników badań z danymi zleceniodawcy oraz z danymi numerycznymi |  |
| 20 | Wydruk raportów z kontroli jakości z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników badań kontrolnych |  |
| 21 | Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. Opakowania odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytywania na pokładzie analizatora. |  |
| 22 | Urządzenie UPS podtrzymujące pracę analizatorów w przypadku przerwy w zasilaniu trwającej przynajmniej 30 min. |  |
| 23 | Dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową Eskulap (koszt podłączenia do LIS po stronie wykonawcy) |  |
| Wymagania dotyczące odczynników i materiałów kontrolnych |  | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać |
| 24 | Gotowe do użycia odczynniki bez konieczności wstępnej ich preparatyki, w całości pozbawione cyjanków, z długim terminem ważności |  |
| 25 | Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej producenta analizatorów, dostępna w probówkach systemu zamkniętego, dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem. Materiał kontrolny dla parametrów hematologicznych – 3 poziomy – N (normalny), L (niski), H (wysoki). |  |
| 26 | Włączenie aparatów do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów on-line, wyniki kontroli dostępne w Internecie chwilę po ich wykonaniu, z natychmiastową informacją o błędach |  |
| 27 | Objętość krwi kontrolnej dla każdego poziomu min. 2 ml w próbce, umożliwiająca równoczesne zużycie całego opakowania z gwarancją regularnego jej dostaczania. |  |
| Konserwacja i wymagania serwisowe |  | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać |
| 28 | Wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis aparatu w okresie trwania umowy |  |
| 29 | Minimalna ilość czynności konserwacyjnych – nie więcej jak raz dziennie (dołączyć formularz z wykazem czynności konserwacyjnych w formie miesięcznej karty konserwacji) |  |
| 30 | Naprawy wszystkich awarii, analizatora, komputera, oprogramowania, drukarki zgłoszonych przez użytkownika |  |
| 31 | Przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii |  |
| 32 | Bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1x w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy |  |
| 33 | Przeszkolenie całego personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora w trakcie jego pracy |  |
| 34 | Sporządzenia raportu po instalacji i szkoleniu zawierającego oświadczenie o sprawności dostarczonego analizatora i oprogramowania i o właściwej jakości dostarczonych odczynników i materiałów kontrolnych |  |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Nr  sprawy:   ZP/14/2017

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 2 – Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów eksploatacyjnych do badań koagulologii wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy;

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa*: ...................................................................................................................................

Adres*: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

Analizator do badań koagulologii

| 1 | Producent: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Oferowany model/typ: |  |

Dzierżawa analizatora do hemostazy oraz dostawy odczynników na okres 36 miesięcy

| Warunki graniczne dla analizatora do hemostazy |  | Potwierdzenie spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy; rok produkcji 2017 |  |
| 2 | Wydajność aparatu około 40-60 testów na godzinę |  |
| 3 | Praca metodą mikro (objętość próbki) |  |
| 4 | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbki pierwotnej bez konieczności przenoszenia osocza do naczyń reakcyjnych |  |
| 5 | Oznaczenia parametrów hemostazy metodami: chromogenną, koagulacyjną i immunologiczną |  |
| 6 | Możliwość oznaczania PT, APTT, Fibrynogenu i D-dimerów w jednym biegu aparatu i czasie oznaczenia poniżej 15 minut |  |
| 7 | Automatyczna kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika |  |
| 8 | Automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych jednorazowych kuwet |  |
| 9 | Automatyczne rozcieńczanie próbek |  |
| 10 | Podgląd krzywych reakcyjnych |  |
| 11 | Wbudowana drukarka |  |
| 12 | Aparat wyposażony w kolorowy dotykowy ekran LCD |  |
| 13 | Możliwość wprowadzenia danych do analizatora poprzez zewnętrzny skaner kodów kreskowych |  |
| 14 | Możliwość odczytu kodów 2D |  |
| 15 | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy czytnika barkodów |  |
| 16 | Pojemność bazy danych wyników pacjentów minimum 1500 próbek |  |
| 17 | Aparat posiada znak CE |  |
| 18 | Dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową Eskulap (koszt podłączenia do LIS po stronie wykonawcy) |  |
| 19 | Bezpłatny udział w kontroli zewnętrznej przez cały czas trwania umowy (Randox) |  |
| Wymagania dotyczące odczynników i materiałów kontrolnych |  |  |
| 20 | Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania (gwarancja producenta) |  |
| 21 | Tromboplastyna ludzka nie rekombinowana o ISI zbliżonym do 1,0 (±0,1) |  |
| 22 | Fibrynogen metodą Clauss`a bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 110 do 800 mg/dl |  |
| 23 | Możliwość wprowadzenia własnej kontroli |  |
| Konserwacja i wymagania serwisowe |  |  |
| 26 | Wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis aparatu w okresie trwania umowy |  |
| 27 | Minimalna ilość czynności konserwacyjnych (dołączyć formularz z wykazem czynności konserwacyjnych w formie miesięcznej karty konserwacji) |  |
| 28 | Naprawy wszystkich awarii, analizatora, komputera, oprogramowania, drukarki zgłoszonych przez użytkownika |  |
| 29 | Bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1x w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy |  |
| 30 | Przeszkolenie całego personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora |  |
| 31 | Sporządzenia raportu po instalacji i szkoleniu zawierającego oświadczenie o sprawności dostarczonego analizatora i oprogramowania i o właściwej jakości dostarczonych odczynników i materiałów kontrolnych |  |

Dyrektor ZOZ

mgr Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)