## Pakiet nr 1
Załącznik nr 3
Znak sprawy: ZO/3/2018
Nazwa urządzenia……………………………………………………………………….
Producent, podać pełną nazwę i adres………………………………………………... ………………………………………………………………………..
Kraj produkcji…………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji ………………………………………………...…………………………..
Formularz parametrów technicznych
Pakiet nr 1 Dostawa dermatomu
Lp. |  | Parametry wymagane | Warunek konieczny
1 | Dermatom zasilany akumulatorowo | dermatom zasilany akumulatorowo z głowicą typu Wagner | TAK
2 |  | tytanowa, prosta obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | TAK
3 |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 220W | TAK
4 |  | oscylacje ostrza regulowane w zakresie od 0 do 6500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści | TAK
5 |  | szerokośc cięcia regulowana od 8 mm do 78mm | TAK
6 |  | grubość cięcia regulowana 0,2 mm do 1,2 mm co 0,1 mm | TAK
7 |  | ostrza mocowane beznarzędziowo | TAK
8 |  | system umożliwiający zamienne wykorzystanie posiadanych przez Zamawiającego akumulatorów o podanych poniżej parametrach | TAK
9 |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,05Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie | TAK
10 |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie | TAK
11 |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką elektroniczną z systemem diagnozowania akumulatorów | TAK
12 |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej | TAK
13 |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | TAK
14 |  | skok ostrza 3,1 mm | TAK
15 |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | TAK
16 | Siatkownica | siatkownica do powiekszania powierzchni przeszczepów skóry | TAK
17 |  | współpraca z trzema różnymi matrycami | TAK
18 |  | walec tnący w zestawie | TAK
19 |  | możliwość samodzielnej wymiany walca tnącego | TAK
20 |  | korba z grzechotką w zestawie | TAK
21 |  | regulacja siły dosicku walca do matrycy | TAK
22 |  | śruba mikrometryczna | TAK
23 |  | wymiary 150x195x105 mm | TAK
24 |  | waga 4600 g | TAK
25 | Kosz stalowy do dermatomu | kosz stalowy, perforowany | TAK
26 |  | wymiary zewnętrzne 406/256/106 mm | TAK
27 |  | uchwyt napędu/piły 1 szt. | TAK
28 |  | uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt. | TAK
29 |  | uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt. | TAK
30 | Kosz stalowy do siatkownicy | kosz stalowy, perforowany | TAK
31 |  | wymiary zewnętrzne 406/256/106 mm | TAK
32 |  | uchwyt siatkownicy, korby z grzechotką, walca tnącego | TAK
33 | Kontenery do dermatomu i siatkownicy | pokrywa kontenera wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm o wym. 470x295x35 mm (+/- 3 mm) zaopatrzona w wymienny filtr z PTFE z walidacją na min. 5000 cykli sterylizacyjnych zabezpieczony od zewnątrz pokrywą stalową w kolorze złotym, wanna do kontenera o wymiarach 470x275x135mm (+/- 3 mm) wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | TAK
34 | Ostrza dermatomu | ostrza do dermatomu jednorazowego użytku kompatybilne z głowicą typu Wagner oferowanego dermatomu,pakowane pojedynczo, sterylnie po 10 szt. w op. zb. | TAK
35 | Płyta nośna siatkownicy | płyta nośna do nacinania skóry przeszczepu, jednorazowego użytku, dostępna z podziałkami 1:1,5 / 1:3 / 1:6 (do wyboru przez Zamawiającego), pakowana sterylnie, pojedynczo, po 10 szt. w op. zb. | TAK
36 |  | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy | TAK
37 |  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | TAK
38 |  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK
39 |  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK
40 |  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK
41 |  | Opis urządzenia, intrukcja obsługi, instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
42 |  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem | TAK
|  | …................................. …………………………………. |  | ….............................................................
Miejscowość i data Podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 3
Znak sprawy: ZO/3/2018
Nazwa urządzenia……………………………………………………………………….
Producent, podać pełną nazwę i adres………………………………………………... ………………………………………………………………………..
Kraj produkcji…………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji ………………………………………………...…………………………..
Formularz parametrów technicznych
Pakiet nr 2 Dostawa videokolonoskopu
Lp. |  | Parametry wymagane | Warunek konieczny
1 | Videokolonoskop | Średnica kanału roboczego: min 4,2mm | TAK
2 |  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max. 13,2mm | TAK
3 |  | Długość robocza sondy wziernikowej: min 1500 mm | TAK
4 |  | Kąt widzenia - min 140o | TAK
5 |  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra - 180° b) dół - 180° c) prawo - 160° d) lewo - 160° | TAK
6 |  | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK
7 |  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | TAK
8 |  | Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model urządzenia | TAK
9 |  | Chip CCD w końcówce endoskopu | TAK
10 |  | Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videokolonoskopu | TAK
12 |  | System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu | TAK
13 |  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK
14 |  | Pełna kompatybilność z posiadaną myjnią-dezynfektorem serii ETD2 | TAK
15 |  | Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem wizyjnym serii EPK-100p | TAK
36 |  | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy | TAK
37 |  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | TAK
38 |  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK
39 |  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK
40 |  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK
41 |  | Opis urządzenia, intrukcja obsługi, instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
42 |  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem | TAK
| …................................. …………………………………. |  |  | ….............................................................
Miejscowość i data Podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy