Załącznik nr 15 do Siwz

Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2F

Dostawa respiratora

| Pełna nazwa urządzenia / model, typ, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji aparatu |  |

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1) | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, fabrycznie nowy, rok produkcji 2014r., nie powystawowy, nie używany | TAK |  |  |
| 2) | Respirator dla dorosłych i dzieci o wadze powyżej 5 kg | TAK |  |  |
| 3) | # Waga respiratora (bez podstawy), max. 18 kg | TAK, podać |  |  |
| 4) | Aparat ma wbudowane własne źródło powietrza (kompresor, turbina) o wydajności umożliwiającej pracę ciągłą respiratora w całym zakresie nastawianych parametrów oddechowych | TAK Turbina/Kompresor |  |  |
| 5) | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu. [bar] | TAK 2,8 do 6 bar |  |  |
| 6) | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej, 2 koła z blokadą | TAK |  |  |
| 7) | Mieszalnik elektroniczno-pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo | TAK |  |  |
| 8) | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz +/- 10% | TAK |  |  |
| 9) | Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie do podtrzymania pracy aparatu w pełnym zakresie nastawianych parametrów oddechowych wraz z wbudowanym źródłem powietrza. (dotyczy zasilania całego aparatu tj. kompresora lub turbiny i elektroniki respiratora). | TAK Min 360 min |  |  |
| 10) | Rodzaj wbudowanego akumulatora: niklowo-wodorkowy (mało podatny na efekt pamięciowy) | TAK (podać rodzaj) |  |  |
| 11) | # Wbudowany napęd nebulizatora pneumatycznego, synchronizowanego z oddechem z możliwością zaprogramowania czasu nebulizacji. | TAK 1-60 min. |  |  |
| 12) | # Wybór rodzaju nawilżania (aktywny / filtr HME) | TAK |  |  |
| 2 | # TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
| 1) | Wentylacja objętościowo-kontrolowana | TAK |  |  |
| 2) | Wentylacja ciśnieniowo-kontrolowana | TAK |  |  |
| 3) | Wentylacja ciśnieniowo-kontrolowana z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | TAK |  |  |
| 4) | Wentylacja dwupoziomowa typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK |  |  |
| 5) | CMV / Assist – IPPV | TAK |  |  |
| 6) | SIMV w opcji PCV,VCV | TAK |  |  |
| 7) | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV / ASB | TAK |  |  |
| 8) | Możliwość ustawienia PEEP / CPAP | TAK |  |  |
| 9) | Wdech manualny o programowanych parametrach, wyzwalany osobnym i tylko do tego przeznaczonym przyciskiem na respiratorze - ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisku mającego dodatkowe „podwójne” działanie (np. „wstrzymanie oddechu”) | TAK |  |  |
| 10) | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów (tryb i nastawy) | TAK |  |  |
| 11) | Możliwość wentylacji pacjentów z nieuszczelnionymi rurkami tracheostomijnymi, intubacyjnymi lub przez maskę | TAK |  |  |
| 12) | Westchnienia automatyczne | TAK |  |  |
| 13) | Oddech 100% 02 z automatycznym wyłączeniem po kilku minutach | TAK |  |  |
| 3 | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |  |
| 1) | Częstość oddechów [oddechów/min] | TAK min. 2-80 oddechów/min |  |  |
| 2) | Objętość pojedynczego oddechu VCV [ml] | TAK min. 50 – 2000 ml |  |  |
| 3) | Przepływ wdechowy regulowany dla oddechów obowiązkowych objętościowo-kontrolowanych [l/min] | TAK 10 – 140 l/min |  |  |
| 4) | Możliwość wyboru kształtu przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo-kontrolowanych (VCV) | TAK Min kwadratowa i opadająca |  |  |
| 5) | Czas wdechu [s] | TAK 0,3-10,0 |  |  |
| 6) | Czas Plateau. Respirator musi posiadać możliwość ustawienia pauzy wdechowej w wentylacji objętościowo kontrolowanej. [s] | TAK 0,1 - 2 |  |  |
| 7) | Manualne przedłużenie fazy wdechowej. [s] Wymagany osobny przycisk na respiratorze umożliwiający pomiar ciśnienia plateau. | TAK 0-6 |  |  |
| 8) | Manualne przedłużenie fazy wydechowej. [s] Wymagany osobny przycisk na respiratorze umożliwiający pomiar ciśnienia autoPEEP. | TAK 0-6 |  |  |
| 9) | Przepływ bazowy nastawiany ręcznie [l/min] | TAK 10-20 |  |  |
| 10) | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie [%] | TAK 21-100% |  |  |
| 11) | Ciśnienie wdechowe PCV [cmH2O] | TAK 1-100 cmH2O |  |  |
| 12) | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB [cmH2O] | TAK 0-60 cmH2O |  |  |
| 13) | PEEP / CPAP [cmH2O] | TAK 0-35 cmH2O |  |  |
| 14) | Wysoki poziom ciśnienia przy BiPAP, Bi-Level, APRV [cmH2O] | TAK 0-60 cmH2O |  |  |
| 15) | Niski poziom ciśnienia przy BiPAP, BiLevel, APRV [cmH2O] | TAK 0-45 cmH2O |  |  |
| 16) | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BiPAP, BiLevel, APRV [s] | TAK 0,3-30 s |  |  |
| 17) | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BiPAP, BiLevel, APRV [s] | TAK 0,3-30 s |  |  |
| 18) | Możliwość regulacji wspomagania oddechu spontanicznego ciśnienia na obu poziomach ciśnienia przy BiPAP, BiLevel, APRV | TAK |  |  |
| 19) | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB [%] | TAK min zakres 5-70% |  |  |
| 20) | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta [l/min] | TAK 1-20 l/min |  |  |
| 21) | Regulowany niezależnie od nastaw respiratora mechaniczny zawór bezpieczeństwa | TAK 20 – 130 cm H2O |  |  |
| 4 | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
| 1) | Pomiar parametrów za pomocą czujników zewnętrznych lub wbudowanych w aparat łatwo dostępnych dla użytkownika w celu sterylizacji lub wymiany. | TAK |  |  |
| 2) | Przetwornik przepływu wielokrotnego użytku przystosowany do sterylizacji w autoklawie. | TAK |  |  |
| 3) | Kolorowy monitor, LCD aktywna matryca TFT, wbudowany (zintegrowany) łącznie z respiratorem w jednej obudowie (na płycie czołowej), do obrazowania wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK min 10” (opisać) |  |  |
| 4) | Graficzna, jednoczesna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu | TAK |  |  |
| 5) | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość i objętość-przepływ. | TAK |  |  |
| 6) | Możliwość zatrzymania krzywych otwartych i zamkniętych w celu analizy z odczytem wartości cyfrowych z wykresu za pomocą kursora | TAK |  |  |
| 7) | Integralny pomiar stężenia tlenu. | TAK |  |  |
| 8) | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |  |
| 9) | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |  |
| 10) | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
| 11) | Objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |  |
| 12) | Całkowita objętość wentylacji minutowej | TAK |  |  |
| 13) | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. | TAK |  |  |
| 14) | Ciśnienie szczytowe (PIP) | TAK |  |  |
| 15) | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (MAP) | TAK |  |  |
| 16) | Stosunek wdech/wydech I:E | TAK |  |  |
| 17) | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 18) | Podatność statyczna płuc pacjenta | TAK |  |  |
| 19) | Czas wdechu | TAK |  |  |
| 20) | Indeks dyszenia RSB (f/Vt) | TAK |  |  |
| 21) | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |  |
| 22) | Rejestr zdarzeń | TAK |  |  |
| 23) | Zapis trendów wszystkich mierzonych parametrów w respiratorze | TAK 24 h |  |  |
| 24) | Obrazowanie w respiratorze trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK |  |  |
| 5 | ALARMY |  |  |  |
| 1) | Hierarchia alarmów w zależności od ważności min.2 kategorie | TAK |  |  |
| 2) | Brak zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 3) | Rozładowanie baterii | TAK |  |  |
| 4) | Niskie ciśnienie tlenu zasilającego | TAK |  |  |
| 5) | Za niskie lub zbyt wysokie stężenie tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |  |
| 6) | Całkowita objętość minutowa ( niska) | TAK |  |  |
| 7) | Wysokie ciśnienie wdechowe | TAK |  |  |
| 8) | Niskie ciśnienie wdechowe lub rozłączenie układu | TAK |  |  |
| 9) | Wysoka częstość oddechów | TAK |  |  |
| 10) | Bezdech z regulacją czasu obserwacji [s] | TAK Min. 10-60 |  |  |
| 11) | Pamięć alarmów | TAK opisać |  |  |
| 6 | INNE POŻADANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1) | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów. Wymaga się możliwości zablokowania ekranu dotykowego za pomocą specjalnie wydzielonego przycisku na respiratorze. | TAK (opisać) |  |  |
| 2) | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk (touch screen). Funkcja dotyku powinna działać również, gdy obsługa zakłada rękawiczki ochronne. | TAK |  |  |
| 3) | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK |  |  |
| 4) | Testy sprawdzające działanie aparatu | TAK (wymienić rodzaj) |  |  |
| 5) | # Gniazdo do podłączenia bezpośrednio drukarki do respiratora | TAK |  |  |
| 6) | # Porty do komunikacji respiratora z urządzeniami zewnętrznymi | TAK wymienić |  |  |
| 7) | # System kodów informujących o występujących zakłóceniach w pracy respiratora min 200 kodów | TAK |  |  |
| 8) | # Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu (NO) | TAK |  |  |
| 7 | # WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1) | Układ oddechowy jednorazowego użytku jednorurowy, dwuświatłowy z membraną. | TAK 3 komplety |  |  |
| 2) | Filtr oddechowy HME | TAK 10 sztuk |  |  |
| 3) | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK 1 sztuk |  |  |
| 4) | Przetwornik przepływu | TAK 1 sztuka |  |  |
| 5) | Elementy zaworu wydechowego podlegające sterylizacji | TAK 1 komplet |  |  |
| 6) | Nebulizator jednorazowego użytku | TAK 5 sztuk |  |  |
| 7) | Maski do nieinwazyjnej wentylacji (3 rozmiary) | TAK 1 komplet |  |  |
| 8) | Płucko testowe | TAK 1 sztuka |  |  |
| 9) | Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję pomiaru dwutlenku węgla EtCO2 | TAK |  |  |
| 10) | Możliwość rozbudowy o półkę do zamocowania pulsoksymetru na czas transportu | TAK |  |  |
| 8 | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1) | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |  |
| 2) | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa przy aparacie) | TAK |  |  |
| 3) | Oryginalny prospekt aparatu z parametrami technicznymi respiratora | TAK załączyć |  |  |
| 4) | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK Podać, załączyć kopię |  |  |
| 5) | Okres dostępności części zamiennych min 10 lat | TAK |  |  |
| 6) | Zagwarantowanie szkolenia w zakresie obsługi | TAK |  |  |
| 7) | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski min. 3 punkty | TAK Podać |  |  |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów technicznych”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W rubryce „wartość oferowana”odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.