## Formularz spełniania parametrów
Załącznik nr 16 do Siwz
Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 3
Wielorzędowy tomograf komputerowy
Tomograf komputerowy
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model/typ:
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Wymagania ogólne | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
1 | Tomograf komputerowy nowy, nie używany ani nie fabrycznie rekondycjonowany | tak, podać |  | xxxxx
2 | System zapewniający jednoczesną (w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor) akwizycję minimum 16 submilimetrowych nienakładających się warstw dla skanu spiralnego i aksjalnego | tak |  | ≥32 – 10 pkt. <32 – 0 pkt.
3 | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (odniesiona do izocentrum) w akwizycji minimum 32 najszerszych możliwych do uzyskania warstw ≥ 20 [mm]. | tak, podać |  | ≥24 – 2 pkt. <24 – 0 pkt.
4 | Tomograf umożliwiający zbadanie w skanie spiralnym obszaru pacjenta z urazem wielonarządowym bez konieczności przekładania go na stole, min. 170 cm | tak, podać |  | ≥175 – 2 pkt. <175 – 0 pkt.
5 | Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej, umożliwiającej redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu | tak, podać |  | xxxxx
6 | Konsola lekarska, niezależna od TK, połączona z TK przez sieć komputerową, umożliwiająca ocenę obrazów z TK w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiające pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu | tak, podać |  | xxxxx
II | GANTRY/STÓŁ | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx
1 | Średnica otworu gantry [cm] | tak, podać |  | xxxxx
2 | Kąt pochylania gantry | tak, podać |  | xxxxx
3 | Częstotliwość próbkowania danych 1 elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360° [projekcji/obrót/element] | tak, podać |  | ≥4600- 2 pkt. <4600 - 0 pkt.
4 | Możliwość sterowania pochylania gantry: - z obu stron gantry, - z konsoli w sterowni, - automatycznie z programu badania | tak, podać |  | xxxxx
5 | Wskaźnik zatrzymania oddechu oraz możliwość nagrywania poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołów badań. | tak, podać |  | xxxxx
6 | Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokladności pozycjonowania min. 200 kg | tak, podać |  | xxxxx
7 | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi | tak, podać |  | xxxxx
III | GENERATOR / LAMPA RTG | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | Rzeczywista moc generatora min. 50 kW | tak, podać |  | ≥60 kW – 10 pkt. <60 – 0 pkt.
2 | Zakres napięć anody, rozumiany jako różnica pomiędzy oferowanym maksymalnym i minimalnym napięciem, możliwych do zastosowania w protokołach badań [kV] | tak, podać |  | xxxxx
3 | Maksymalna użytkowa wartość prądu anodowego dla małego i dużego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV min. 440 mA | tak, podać |  | ≥500 mA – 2 pkt. <500 mA – 0 pkt.
4 | Maksymalny zakres prądu anodowego dla małego i dużego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań, min. 400 mA | tak, podać |  | ≥480 mA – 2 pkt. <480 mA – 0 pkt.
5 | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min. 6,0 MHU | tak, podać |  | ≥8 MHU – 10 pkt. <8 MHU – 0 pkt
6 | Szybkość chłodzenia anody min. 1500 kHU/min | tak, podać |  | ≥1600 kHU – 2 pkt. <1600 kHU – 0 pkt.
7 | Prędkość obrotowa anody [rpm] | tak, podać |  | ≥6200 rpm – 2 pkt. <6200 rpm – 0 pkt.
IV | PARAMETRY SKANU | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,5 [s] | tak, podać |  | xxxxx
2 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 16 warstw ≥ 0,5 mm | tak, podać |  | xxxxx
3 | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 | tak, podać |  | 1024 x 1024 - 10 pkt 768 x 768 - 2 pkt 512 x 512 - 0 pkt
4 | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), min. 16 obrazów/s | tak, podać |  | xxxxx
5 | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, min. 50 cm | tak, podać |  | xxxxx
6 | Zakres współczynnika pitch, rozumianego jako stosunek przesuwu stołu na jeden pełny skan do kolimacji całkowitej detektora, | tak, podać |  | ≥1.5 - 2 pkt. <1.5 - 0 pkt.
7 | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 20 mm | tak, podać |  | xxxxx
8 | Zakres dynamicznych badań naczyniowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 20 mm | tak, podać |  | xxxxx
9 | Ilość projekcji skanu topograficznego min. AP, LAT podać | tak, podać |  | xxxxx
V | PARAMETRY JAKOŚCIOWE | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx
1 | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,yz dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,35 mm z dokładnością 2% | tak, podać |  | xxxxx
2 | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w czasie pełnego skanu dla min. 16 warstw w trybie skanu spiralnego w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm dla płaszczyzny x,y min. 15 lp/cm | tak, podać |  | xxxxx
3 | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥110kV i grubości warstwy 10 mm, min. 3 mm | tak, podać |  | xxxxx
4 | Podać dawkę [mGy/100mAs] dla CTDI 100 dla peryferii fantomu body (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt) max. 10 mGy/100mAs | tak, podać |  | ≤7,50mGy/100 mAs – 2 pkt >7,50 mGy/100mAs – 0 pkt.
5 | Podać dawkę [mGy/100mAs] dla CTDI 100 dla peryferii fantomu head (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt) max. 15 mGy/100mAs | tak, podać |  | ≤12,60 mGy100 mAs – 2 pkt >12,60 mGy/100 mAs – 0 pkt.
6 | Podać dawkę [mGy/100mAs] dla CTDI 100 dla środka fantomu body (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt) max. 7 mGy/100mAs | tak, podać |  | ≤3,80 mGy/100 mAs – 2 pkt >3,80 mGy/100 mAs – 0 pkt.
7 | Podać dawkę [mGy/100mAs] dla CTDI 100 dla środka fantomu head (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt) max. 13 mGy/100mAs | tak, podać |  | ≤11,40 mGy/100 mAs – 2 pkt >11,40 mGy/100 mAs – 0 pkt.
8 | Modulacja promieniowania dla każdego pacjenta na podstawie planu badania przez sugerowanie najniższego ustawienia mAS | tak |  | xxxxx
9 | Modulacja promieniowania rtg w sposób automatyczny zgodnie z ruchem rotacyjnym lampy, pozwalająca zwiększyć moc promieniowania w obszarach jego większego tłumienia (projekcja boczna), a zmniejszyć ją w obszarach o mniejszym tłumieniu (projekcja AP). | tak |  | xxxxx
10 | Modulacja dawki wzdłuż obszaru skanowania, dostosowując moc promieniowania wzdłuż obszaru skanowania, pozwalająca zwiększyć moc w obszarach większego tłumienia (ramiona, miednica), a zmniejszyć ją w obszarach o mniejszym tłumieniu (szyja, kończyny dolne). | tak |  | xxxxx
11 | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | tak, podać |  | xxxxx
12 | Zabezpieczenie hasłem protokołów skanowania zapewniające spójnośc pracy | tak |  | xxxxx
13 | Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki | tak |  | xxxxx
14 | Komunikat o dawce wyświetlający się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP. | tak |  | xxxxx
15 | Tabela z zestawieniem dawek umożliwiająca gromadzenie informacji o dawce podanej danemu pacjentowi dla każdej pozyskanej serii i rejestrowanie całkowitej dawki przyjętej podczas badania | tak |  | xxxxx
16 | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną (np. AIDR3D, iDose4, Safire, Veo lub inne, nazwa wg nomenklatury producenta) | tak |  | xxxxx
17 | Zaawansowany rekonstruktor iteracyjny pracujący zarówno w przestrzeni obrazu jak i w przestrzeni danych surowych, dokonujący poprawy jakości obrazowania w oparciu o analizę modelu anatomicznego, umożliwiający redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu, (VEO, iDose4, ADIR-3D lub równoważny) | tak |  | xxxxx
18 | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji umożliwiający obniżenie dawki promieniowania nawet do 80% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu poprawę rozdzielczości przestrzennej oraz do 68% niezależnie od użytej dawki promieniowania | tak |  | xxxxx
19 | Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tege samego zestawu danych surowych | tak, podać |  | ≥7 - 5 pkt. ≥5 rpm - 2 pkt. <5 rpm - 0 pkt.
20 | Iteracyjny algorytm redukcji artefaktów w obrazach CT spowodowanych przez obiekty metalowe, głównie implanty ortopedyczne | tak |  | xxxxx
VI | KONSOLA OPERATORSKA | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx
1 | Stanowisko operatorskie - konsola akwizycyjna | tak |  | xxxxx
2 | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat min 19" | tak |  | xxxxx
3 | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | tak, podać |  | xxxxx
4 | Archiwizacja badań pacjentów na DVD w standardzie DICOM 3.0 | tak |  | xxxxx
6 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: | tak |  | xxxxx
a | - Send/Receive |  |  | xxxxx
b | - Basic Print |  |  | xxxxx
c | - Query/ Retrieve |  |  | xxxxx
d | - Storage Commitment |  |  | xxxxx
e | - Worklist |  |  | xxxxx
VII | OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI OPERATORSKIEJ | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | MIP (Maximum Intensity Projection) | tak |  | xxxxx
2 | SSD (Surface Shaded Display) | tak |  | xxxxx
3 | VIP (Volume Intensity Projection) | tak |  | xxxxx
4 | VR (Volume Rendering ) | tak |  | xxxxx
5 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej. | tak |  | xxxxx
6 | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | tak |  | xxxxx
7 | Możliwość archiwizacji, dokumentacji, automatycznej rekonstrukcji w tle (w trakcie skanowania) | tak |  | xxxxx
8 | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | tak |  | xxxxx
9 | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością archiwizacji | tak |  | xxxxx
10 | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym badań pediatrycznych niskodawkowych) z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | tak |  | xxxxx
11 | Algorytm rekonstrukcji poprawiający rozdzielczość niskokontrastową oraz redukujący ilość szumu w obrazie | tak |  | xxxxx
12 | Redukcja artefaktów od elementów metalowych | tak, podać |  | xxxxx
VIII | KONSOLA LEKARSKA | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | KONSOLA LEKARSKA | tak |  | xxxxx
2 | Stanowisko diagnostyczne - konsola lekarska – dedykowana do oglądania i przetwarzania badań z tomografii komuterowej z możliwością upgradu o aplikacje do badań rezonansu magnetycznego lub medycyny nuklearnej, dwumonitorowa. | tak |  | xxxxx
3 | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19 " | tak, podać |  | xxxxx
4 | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: | tak |  | xxxxx
a | - Send/Receive |  |  | xxxxx
b | - Basic Print |  |  | xxxxx
c | - Query/ Retrieve |  |  | xxxxx
d | - Storage Commitment |  |  | xxxxx
5 | Funkcjonalność konsoli polegająca na automatycznym i manualnym wysyłaniu badań na zdefeniniowane serwery PACS, | tak |  | xxxxx
IX | OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI LEKARSKIEJ | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | MIP (Maximum Intensity Projection) | tak |  | xxxxx
2 | SSD (Surface Shaded Display) | tak |  | xxxxx
3 | VIP (Volume Intensity Projection) | tak |  | xxxxx
4 | VR (Volume Rendering ) | tak |  | xxxxx
5 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej. | tak |  | xxxxx
6 | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | tak |  | xxxxx
7 | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | tak |  | xxxxx
8 | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość) | tak |  | xxxxx
9 | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | tak |  | xxxxx
10 | Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii z możliwością obliczeń i pomiarów, zapewniające automatyczną segmentację jelita grubego i określenie osi centralnej. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, z synchronizacją w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach). Możliwość prezentacji w trybie „filet view” oraz rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi umożliwiając lekarzowi obejrzenie 100% powierzchni okrężnicy. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej | tak |  | xxxxx
11 | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | tak |  | xxxxx
12 | Możliwość oceny perfuzji narządów miąższowych w całej ich objętości (dot. m.in. wątroby, nerek) dla jednego środka cieniującego z możliwością prezentacji wyników w formie kolorowych map min. perfuzji, objętość krwi, TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) | tak |  | xxxxx
13 | Tryb transparentnego podglądu, który umożliwia wyświetlanie struktur ciała (np. naczyń krwionośnych) w stosunku do objętości 3D i umożliwia oglądanie obrazu odniesienia w wysokiej rozdzielczości | tak |  | xxxxx
14 | Program do wizualizacji kości skroniowych wraz z rekonstrukcją 3DProgram do wizualizacji kości skroniowych wraz z rekonstrukcją 3DProgram do wizualizacji kości skroniowych wraz z rekonstrukcją 3D | tak |  | xxxxx
15 | Oprogramowanie do obrazowania powietrzności zatok obocznych nosa w 3D | tak |  | xxxxx
16 | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT | tak |  | xxxxx
17 | Aplikacja do badań perfuzyjnych mózgu zawierająca algorytmy korekcji ruchu i redukcji szumów, a także automatycznie wykrywa naczynie tętnicze i żylne w mózgu oraz możliwość porówania dwóch półkul mózgu jednocześnie | tak |  | xxxxx
18 | Możliwość jednoczesnego porównania kilku zestawów danych tego samego pacjenta (np. porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znacznym odstępie czasowym niezależnie od producenta aparatu TK) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie | tak |  | xxxxx
19 | Możliwość jednoczesnego porównania kilku zestawów danych różnych pacjentów (np. porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znacznym odstępie czasowym) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie | tak |  | xxxxx
20 | Możliwość oceny porównawczej zmian ogniskowych w płucach pomiędzy badaniami wykonanymi w znacznym odstępie czasowym (baseline-follow up) | tak |  | xxxxx
21 | Automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia | tak |  | xxxxx
22 | Pakiet oprogramowania do planowania wprowadzania stentu i ogólnej analizy naczyń umożliwiający usuwania struktur kostnych typu Bone Removal, automatyczne etykietowanie naczyń i wyznaczanie osi centralnej, rozwinięcie wzdluż osi centralnej naczynia, pomiar średnicy, a także wydzielanie i określanie odcinka naczynia w celu szybkiego wykonania typowych pomiarów, takich jak średnica światła, poprzeczny pomiar światła naczynia oraz długość) Pakiet oprogramowania do planowania wprowadzania stentu i ogólnej analizy naczyń umożliwiający usuwania struktur kostnych typu Bone Removal, automatyczne etykietowanie naczyń i wyznaczanie osi centralnej, rozwinięcie wzdluż osi centralnej naczynia, pomiar średnicy, a także wydzielanie i określanie odcinka naczynia w celu szybkiego wykonania typowych pomiarów, takich jak średnica światła, poprzeczny pomiar światła naczynia oraz długość) | tak |  | xxxxx
23 | Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy | tak |  | xxxxx
24 | Usprawnione wstępne przetwarzanie obrazów bez udziału użytkownika, przyspieszające analizę obrazów wielomodalnych, np. automatyczne usuwanie struktur kostnych i segmentacja naczyń | tak |  | xxxxx
X | GWARANCJA I SERWIS | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia min. 24 miesięcy | tak |  | xxxxx
2 | Okres gwarancji na system TK bez limitu skanów, w tym gwarancja na lampę RTG - min 36 miesięcy | tak |  | xxxxx
3 | Termin rozpoczęcia biegu pełnej gwarancji liczony jest od momentu oddania do eksploatacji całego zestawu po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego | tak |  | xxxxx
4 | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia | tak |  | xxxxx
5 | Zdalna diagnostyka przez modem, router ISDN lub internet | tak |  | xxxxx
6 | W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu przez Serwis | tak |  | xxxxx
7 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 12 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w tym zdalna diagnostyka (jeśli jest dostępna). Za czas reakcji Zamawiający uważa czas, który upłynie od zgłoszenia awarii do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do realizacji | tak |  | xxxxx
8 | Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany lub naprawy niesprawnego sprzętu w ramach ceny. Czas naprawy niesprawności urządzenia przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od zgłoszenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy nie dłuższy niż 5 dni roboczych. | tak |  | xxxxx
9 | Przeglądy konserwacyjne systemu TK wymagane przez producenta wliczone w cenę w okresie gwarancji, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak |  | xxxxx
10 | Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji trwającego powyżej terminu określonego w Umowie. | tak |  | xxxxx
11 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych | tak |  | xxxxx
12 | Po upływie okresu gwarancji, możliwość wykupienia pełnej opieki serwisowej | tak |  | xxxxx
13 | Po upływie okresu gwarancji udostępnienie kodów źródłowych Zamawiającemu | tak |  | xxxxx
XI | SZKOLENIA | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | Instruktaż stanowiskowy w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatami w wymiarze: * min. 5 dni szkolenie wstępne po 6 godzin; * min 5 dni po 6 godzin szkolenie uzupełniające na wniosek Zamawiającego w okresie 3 miesięcy od od szkolenia wstępnego. | tak |  | xxxxx
2 | Szkolenia aplikacyjne są przeprowadzane po odbiorze systemu do eksploatacji przez Sanepid. | tak |  | xxxxx
3 | Pierwszy etap szkolenia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji. | tak |  | xxxxx
4 | W celu zapewnienia efektywności szkolenia konieczne będzie wykonywanie badań z udziałem pacjentów w trakcie trwania szkolenia. | tak |  | xxxxx
XII | INNE | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | Umożliwienie bezpłatnej konfiguracji urządzenia TK celem podłączenia urządzenia do serwera PACS w momencie instalacji urządzenia lub w okresie późniejszym. | tak |  | xxxxx
Cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym lampy RTG
Cyfrowy aparat RTG
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model/typ:
Lp. | Opis parametrów technicznych | Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych | Parametry i wartości oferowane podać | Punktacja | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | WARUNKI PODSTAWOWE
1 | Aparat wyprodukowany w 2014 roku, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  | xxxxx
2 | Aparat RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta. | Tak |  | xxxxx
3 | Szkolenie z zakresu obsługi systemu zgodnie z wymaganiami producenta | Tak |  | xxxxx
4 | Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego przedmiotu zamówienia 2 kpl. wraz z dostawą | Tak |  | xxxxx
5 | Wykonanie testów akceptacyjnych dla oferowanego urządzenia. | Tak |  | xxxxx
B | GENERATOR
1 | Generator typu HF | Tak |  | xxxxx
2 | Moc generatora | ≥ 50 kW, podać |  | xxxxx
3 | Zakres napięć | ≥ 40 – 150 kV, podać |  | xxxxx
4 | Zakres mAs | min. mAs ≤ 0,5 mAs, podać |  | xxxxx
5 | Zakres mAs | max. mAs ≥ 850 mAs, |  | xxxxx
6 | Zakres prądów | min. mA ≤ 20 mA, podać |  | xxxxx
7 | Zakres prądów | max. mA ≥ 625 mA, podać |  | xxxxx
8 | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms podać |  | xxxxx
9 | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | Tak |  | xxxxx
10 | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC | ≥ 500 programów, podać |  | xxxxx
11 | Zasilanie | 3x400V / 50 Hz |  | xxxxx
C | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG
1 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/- 125°, podać |  | xxxxx
2 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ +/- 180°, podać |  | xxxxx
3 | Zakres ruchu pionowego kolumny | ≥ 160 cm , podać |  | xxxxx
4 | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥ 340 cm, podać |  | xxxxx
5 | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 250 cm, podać |  | xxxxx
6 | Cyfrowy wyświetlacz LCD z informacją o parametrach: kąt lampy, SID, filtr, typ badania, kolimacja | Tak |  | xxxxx
7 | Automatyczna i ręczna kolimacja | Tak |  | xxxxx
D | LAMPA RTG
1 | Ogniska lampy | ≤ 0,6/1,2 mm, podać |  | xxxxx
2 | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU, podać |  | xxxxx
3 | Pojemność cieplna lampy | ≥ 1,7 MHU, podać |  | xxxxx
4 | Prędkość wirowania anody | ≥ 8000 obr/min |  | xxxxx
5 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 105 kHU/min, podać |  | xxxxx
6 | Moc ogniska małego | ≥33 kW, podać |  | xxxxx
7 | Moc ogniska dużego | ≥ 100 kW, podać |  | xxxxx
8 | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | Tak |  | xxxxx
9 | Filtracja własna | ≥ 2 mm Al., podać |  | xxxxx
10 | Filtry dodatkowe | ≥3, podać |  | xxxxx
E | DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W RUCHOMYM – JEZDNYM STATYWIE
1 | Minimalny rozmiar detektora CsI na stale zabudowanego w ruchomym statywie | 43 x 43 cm |  | xxxxx
2 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 8,0 Mp podać |  | xxxxx
3 | Rozmiar piksela | ≤ 150 µm, podać |  | xxxxx
4 | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit, podać |  | xxxxx
5 | DQE dla 1,0 Lp/mm | ≥ 44 %, podać |  | xxxxx
6 | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,3 lp/mm, podać |  | xxxxx
7 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa dla zabudowanego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystywania kratki przeciwrozproszeniowej | Tak |  | xxxxx
8 | Oscylacyjna kratka przeciwrozproszeniowa nie wymagająca późniejszego procesu usuwania jej z obrazu rtg za pomocą specjalistycznego oprogramowania | Tak |  | xxxxx
F | STÓŁ PACJENTA MOCOWANY NA STAŁE DO PODŁOGI
1 | Długość obszaru przenikalnego dla promieniowania rentgenowskiego | ≥ 200 cm |  | xxxxx
2 | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji | ≥ 200 kg podać |  | xxxxx
3 | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego | ≥ 40 cm podać |  | xxxxx
4 | Minimalna odległość blatu od podłogi | ≤ 55 cm podać |  | xxxxx
5 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥90 cm podać |  | xxxxx
6 | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kV | ≤ 1,4 mm Al.podać |  | xxxxx
7 | Długość płyty pacjenta | ≥ 250 cm podać |  | xxxxx
8 | Szerokość płyty pacjenta | ≥ 75 cm |  | xxxxx
|  | podać |  | xxxxx
9 | Pływająca płyta pacjenta | Tak |  | xxxxx
10 | Przesuw wzdłużny blatu | ≥ 38 cm |  | xxxxx
|  | podać |  | xxxxx
11 | Przesuw poprzeczny blatu | ≥ 38 cm |  | xxxxx
|  | podać |  | xxxxx
12 | Przyciski nożne do ruchu stołu | Tak |  | xxxxx
G | RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH
1 | Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie i poziomie.- poziomy wzdłuż osi stołu- pionowy ( góra – dół ) | Tak, podać ≥ 340 cm ≥ 150 cm |  | xxxxx
2 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości | Tak |  | xxxxx
3 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min ( + 45º / - 23º ) do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości( projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole rtg) | Tak |  | xxxxx
4 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu rtg, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu rtg (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan ) | Tak |  | xxxxx
5 | Zmotoryzowane pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15º / + 90 º. | Tak, podać |  | xxxxx
6 | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym | Tak |  | xxxxx
7 | Możliwość sterowania ruchami statywu za pomocą przycisków umieszczonych na statywie | Tak |  | xxxxx
8 | Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu (auto tracking). | Tak |  | xxxxx
9 | Automatyczne podążanie detektora za lampą przy promieniu prostopadłym i skośnym | Tak |  | xxxxx
10 | Możliwość ustawiania śledzenia detektora na podstawie górnej i dolnej krawędzi oraz środka | Tak |  | xxxxx
11 | Kieszeń do przechowywania 2 kratek przeciwrozproszeniowych w momencie gdy nie są używane do ekspozycji | Tak |  | xxxxx
12 | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora | ≤ 35 cm podać |  | xxxxx
13 | Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora. | ≥ 175 cm podać |  | xxxxx
14 | Maksymalna dopuszczalna waga obciążenia statywu w pozycji poziomej ≥30 kg | Tak |  | xxxxx
15 | Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych spośród 5 komór zamontowanych w statywie ( AEC 5 komorowe ) | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
16 | Automatyczny dobór ilości wykonywanych zdjęć do obszaru badania | Tak |  | xxxxx
17 | Stojak do wykonywania zdjęć kości długich wyposażony w wbudowaną linijkę oraz podest dla pacjenta. | Tak |  | xxxxx
18 | Zestaw 2 filtrów do optymalizacji jakości obrazu w czasie prowadzenia procedur ze zszywaniem obrazów kręgosłupa | Tak |  | xxxxx
H | KONSOLA TECHNIKA
1 | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. (Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tgz. Ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora ). | Tak |  | xxxxx
2 | Dotykowy monitor LCD 19', min 1280x1024 | Tak |  | xxxxx
3 | Pojemność dysku obrazowego | ≥ 4 000 obrazów podać |  | xxxxx
4 | Normalny czas od zakończenia akwizycji obrazu do wyświetlenia na monitorach | ≤ 5 s |  | xxxxx
5 | Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od wskazanego myszką obszaru anatomicznego | Tak |  | xxxxx
6 | Przeglądnie obrazów w trybie pełnoekranowym z możliwością regulacji jasności i kontrastu bez wpływu tych zmian na w/w parametry poza trybem pełnoekranowym | Tak |  | xxxxx
7 | Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy pacjentami oraz pomiędzy badaniami tego samego pacjenta z przetwarzaniem obrazu pod kątem badania docelowego | Tak |  | xxxxx
8 | Automatyczne i ręczne składanie zdjęć z możliwością ręcznej korekty obrazu złożonego automatycznie | Tak |  | xxxxx
9 | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego | Tak |  | xxxxx
10 | Możliwość pomiarów długości, kątów wraz z kalibracją | Tak |  | xxxxx
11 | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R | Tak |  | xxxxx
12 | Możliwość obracania i powiększania obrazu. | Tak |  | xxxxx
13 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, -DICOM Storage commitment, -automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefeniniowane serwery PACS, -możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS | Tak |  | xxxxx
14 | Interfejs użytkownika w języku polskim lub piktogramy (ikony) | Tak podać i opisać |  | xxxxx
15 | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów | Tak |  | xxxxx
16 | Nagrywarka CD i/lub DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM | Tak podać i opisać |  | xxxxx
17 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | Tak podać i opisać |  | xxxxx
I | STACJA LEKARSKA DIAGNOSTYCZNO OPISOWA 3 MONITOROWA
1 | Komputer sterujący z kartą medyczną (trzymonitorową) | Min. 3,4GHz 2x4GB ECC 1TB DVD+/-RW MCR Win7 Pro 32 bit lub 64 bit PL |  | xxxxx
J | MONITORY DIAGNOSTYCZNE MONOCHREMATYCZNE 2 MP
1 | Ilość monitorów | ≥ 2 szt. |  | xxxxx
2 | Wielkość przekątnej ekranu | ≥ 21,3 cala (54 cm) |  | xxxxx
3 | Typ ekranu | LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED |  | xxxxx
4 | Rozdzielczość naturalna | ≥ 1200 x 1600 |  | xxxxx
5 | Wielkość plamki | 0,270 mm |  | xxxxx
6 | Jasność maksymalna | ≥ 1200 cd/m2Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. |  | xxxxx
7 | Kontrast panela | ≥ 1400:1 |  | xxxxx
8 | Odcienie szarości | ≥ 1024 z 16369 tonów |  | xxxxx
9 | Kąty widzenia | ≥ 176 /176 w pionie i poziomie |  | xxxxx
10 | Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) | ≤ 40 ms |  | xxxxx
11 | Kalibracja monitora | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. |  | xxxxx
12 | Wymagania dodatkowe | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. |  | xxxxx
13 | Wymagania dodatkowe | Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora . |  | xxxxx
14 | Pomiar czasu pracy | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. |  | xxxxx
15 | Definiowane tryby pracy monitora | 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. |  | xxxxx
16 | Złącza | Min. 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream |  | xxxxx
17 | Częstotliwości odświeżania | 31-100 kHz, 59-61 Hz |  | xxxxx
18 | Kable | Komplet kabli zasilających i połączeniowych |  | xxxxx
19 | Wymagania dodatkowe | Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np.CT,CR |  | xxxxx
20 | Wymagania dodatkowe | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem |  | xxxxx
21 | Wymagania dodatkowe | Czujnik mierzący jasność otoczenia |  | xxxxx
22 | Wymagania dodatkowe | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD |  | xxxxx
23 | Zgodny z standardem | CE ( Medical Device Directive ) |  | xxxxx
K | KOLOROWY MONITOR OPISOWY
1 | Ilość monitorów | ≥ 1szt. |  | xxxxx
2 | Wielkość monitora | ≥ 23” |  | xxxxx
3 | Parametry monitora | Min. Wide (16:9), TN blue LED, FlexStand, czarny |  | xxxxx
L | OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA STACJI
1 | Możliwość importowania obrazów z płyty DICOM , z dowolnego folderu, z systemu PACS | Tak |  | xxxxx
2 | Możliwość importowania obrazów w formacie .JPEG oraz .TIFF | Tak |  | xxxxx
3 | Możliwość zmiany jasności i kontrastu obrazu w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level) | Tak |  | xxxxx
4 | Możliwość umieszczania na obrazie adnotacji tekstowych i graficznych w standardzie DICOM | Tak |  | xxxxx
5 | Możliwość wyświetlenia jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań | Tak |  | xxxxx
6 | Możliwość oznaczania istotnych obrazów w badaniu (DICOM Key Image) | Tak |  | xxxxx
7 | Funkcje pomiarowe i statystyczne (pomiary kątów, odległości, gęstości, powierzchni) | Tak |  | xxxxx
8 | Funkcja wyświetlenia/kasowania adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | xxxxx
9 | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | xxxxx
10 | Funkcje filtrowania (wyostrzanie krawędzi, interpolacja) | Tak |  | xxxxx
11 | Funkcja obrotu, odbicia lustrzanego, negatywu | Tak |  | xxxxx
12 | Funkcja wyświetlania badania w formie filmu | Tak |  | xxxxx
13 | Możliwość podziału ekranu w dowolnej konfiguracji w celu wyświetlania wielu obrazów | Tak |  | xxxxx
14 | Możliwość konfiguracji “Hanging protocols” dla każdego użytkownika osobno i synchronicznego podglądu obrazów z wybranych badań | Tak |  | xxxxx
15 | Funkcja bezstopniowego powiększenia oraz powiększenia wycinka obrazu, powiększenie 1:1 | Tak |  | xxxxx
16 | Funkcja kolimacji obrazu badania | Tak |  | xxxxx
17 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | xxxxx
18 | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | Tak |  | xxxxx
19 | Możliwość zapisania układów prezentacji badań dla każdego użytkownika | Tak |  | xxxxx
20 | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika: | Tak |  | xxxxx
21 | Możliwość export obrazów (JPEG) oraz obsługi wydruków papierowych wysokiej jakości | Tak |  | xxxxx
22 | Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości – do 2Mp | Tak |  | xxxxx
23 | Funkcja rekonstrukcji MPR/MIP | Tak |  | xxxxx
24 | Oprogramowanie w języku Polskim wraz z pomocą kontekstową | Tak |  | xxxxx
25 | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa | Tak |  | xxxxx
26 | Możliwość zintegrowania oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem PACS, RIS i HIS | Tak |  | xxxxx
Ł | GWARANCJA I SERWIS
1 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia min. 24 miesięcy | tak |  | xxxxx
2 | Termin rozpoczęcia biegu pełnej gwarancji liczony jest od momentu oddania do eksploatacji całego zestawu po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego | tak |  | xxxxx
3 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 12 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w tym zdalna diagnostyka (jeśli jest dostępna). Za czas reakcji Zamawiający uważa czas, który upłynie od zgłoszenia awarii do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do realizacji | tak |  | xxxxx
4 | Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany lub naprawy niesprawnego sprzętu w ramach ceny. Czas naprawy niesprawności urządzenia przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od zgłoszenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy nie dłuższy niż 5 dni roboczych. | tak |  | xxxxx
5 | Przeglądy konserwacyjne systemu RTG wymagane przez producenta wliczone w cenę w okresie gwarancji, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak |  | xxxxx
6 | Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji trwającego powyżej terminu określonego w Umowie. | tak |  | xxxxx
7 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych | tak |  | xxxxx
8 | Po upływie okresu gwarancji, możliwość wykupienia pełnej opieki serwisowej | tak |  | xxxxx
9 | Po upływie okresu gwarancji udostępnienie kodów źródłowych Zamawiającemu | tak |  | xxxxx
M | SZKOLENIA
1 | Instruktaż stanowiskowy w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatami w wymiarze: * min. 5 dni szkolenie wstępne po 6 godzin; * min 5 dni po 6 godzin szkolenie uzupełniające na wniosek Zamawiającego w okresie 3 miesięcy od od szkolenia wstępnego. | tak |  | xxxxx
2 | Szkolenia aplikacyjne są przeprowadzane po odbiorze systemu do eksploatacji przez Sanepid. | tak |  | xxxxx
3 | Pierwszy etap szkolenia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji. | tak |  | xxxxx
N | INNE
1 | Umożliwienie bezpłatnej konfiguracji urządzenia RTG celem podłączenia urządzenia do serwera PACS w momencie instalacji urządzenia lub w okresie późniejszym. | tak |  | xxxxx
W przypadku parametru granicznego – wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełniania warunku słowem „Tak” i ewentualnie podania wartości/opisu – jeśli jest to wymagane.
W przypadku parametru granicznego będącego jednocześnie parametrem ocenianym – wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” oraz podania oferowanej wartości parametru.
Wartość parametru będzie oceniana wg zasad opisanych w kolumnie „punktacja”
W przypadku parametru granicznego będącego jednocześnie parametrem ocenianym – wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” oraz podania oferowanej wartości parametru.
…….………………………..………………………………….
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)