## Formularz spełniania parametrów
Załącznik nr 16 do Siwz
Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 3
Wielorzędowy tomograf komputerowy
Tomograf komputerowy
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model/typ:
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Wymagania ogólne | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
1 | Tomograf komputerowy nowy, nie używany ani nie fabrycznie rekondycjonowany | tak, podać |  | xxxxx
2 | System zapewniający jednoczesną (w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor) akwizycję minimum 16 submilimetrowych nienakładających się warstw dla skanu spiralnego i aksjalnego | tak |  | ≥32 – 10 pkt. <32 – 0 pkt.
3 | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (odniesiona do izocentrum) w akwizycji minimum 32 najszerszych możliwych do uzyskania warstw ≥ 19 [mm]. | tak, podać |  | ≥24 – 2 pkt. <24 – 0 pkt.
4 | Tomograf umożliwiający zbadanie w skanie spiralnym obszaru pacjenta z urazem wielonarządowym bez konieczności przekładania go na stole, min. 170 cm | tak, podać |  | ≥175 – 2 pkt. <175 – 0 pkt.
5 | Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej, umożliwiającej redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu | tak, podać |  | xxxxx
6 | Konsola lekarska, niezależna od TK, połączona z TK przez sieć komputerową, umożliwiająca ocenę obrazów z TK w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiające pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu | tak, podać |  | xxxxx
II | GANTRY/STÓŁ | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx
1 | Średnica otworu gantry [cm] | tak, podać |  | xxxxx
2 | Kąt pochylania gantry | tak, podać |  | xxxxx
3 | Częstotliwość próbkowania danych 1 elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360° [projekcji/obrót/element] | tak, podać |  | ≥4600- 2 pkt. <4600 - 0 pkt.
4 | Możliwość sterowania pochylania gantry: - z obu stron gantry, - z konsoli w sterowni, - automatycznie z programu badania | tak, podać |  | xxxxx
5 | Wskaźnik zatrzymania oddechu oraz możliwość nagrywania poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołów badań. | tak, podać |  | xxxxx
6 | Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokladności pozycjonowania min. 200 kg | tak, podać |  | xxxxx
7 | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi | tak, podać |  | xxxxx
III | GENERATOR / LAMPA RTG | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | Rzeczywista moc generatora min. 50 kW | tak, podać |  | ≥60 kW – 10 pkt. <60 – 0 pkt.
2 | Zakres napięć anody, rozumiany jako różnica pomiędzy oferowanym maksymalnym i minimalnym napięciem, możliwych do zastosowania w protokołach badań [kV] | tak, podać |  | xxxxx
3 | Maksymalna użytkowa wartość prądu anodowego dla małego i dużego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV min. 440 mA | tak, podać |  | ≥500 mA – 2 pkt. <500 mA – 0 pkt.
4 | Maksymalny zakres prądu anodowego dla małego i dużego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań, min. 400 mA | tak, podać |  | ≥480 mA – 2 pkt. <480 mA – 0 pkt.
5 | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min. 6,0 MHU | tak, podać |  | ≥8 MHU – 10 pkt. <8 MHU – 0 pkt
6 | Szybkość chłodzenia anody min. 1300 kHU/min | tak, podać |  | ≥1600 kHU – 2 pkt. <1600 kHU – 0 pkt.
7 | Prędkość obrotowa anody [rpm] | tak, podać |  | ≥6200 rpm – 2 pkt. <6200 rpm – 0 pkt.
IV | PARAMETRY SKANU | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,6 [s] | tak, podać |  | xxxxx
2 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 16 warstw ≥ 0,5 mm | tak, podać |  | xxxxx
3 | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 | tak, podać |  | 1024 x 1024 - 10 pkt 768 x 768 - 2 pkt 512 x 512 - 0 pkt
4 | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), min. 15 obrazów/s | tak, podać |  | xxxxx
5 | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, min. 50 cm | tak, podać |  | xxxxx
6 | Zakres współczynnika pitch, rozumianego jako stosunek przesuwu stołu na jeden pełny skan do kolimacji całkowitej detektora, | tak, podać |  | ≥1.5 - 2 pkt. <1.5 - 0 pkt.
7 | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 19 mm | tak, podać |  | xxxxx
8 | Zakres dynamicznych badań naczyniowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 19 mm | tak, podać |  | xxxxx
9 | Ilość projekcji skanu topograficznego min. AP, LAT podać | tak, podać |  | xxxxx
V | PARAMETRY JAKOŚCIOWE | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx
1 | Skreślony |  |  | xxxxx
2 | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w czasie pełnego skanu dla min. 16 warstw w trybie skanu spiralnego w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm dla płaszczyzny x,y min. 15 lp/cm | tak, podać |  | xxxxx
3 | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥110kV i grubości warstwy 10 mm, min. 3 mm | tak, podać |  | xxxxx
4 | Podać dawkę [mGy/100mAs] dla CTDI 100 dla peryferii fantomu body (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt) max. 10 mGy/100mAs | tak, podać |  | ≤7,50mGy/100 mAs – 2 pkt >7,50 mGy/100mAs – 0 pkt.
5 | Podać dawkę [mGy/100mAs] dla CTDI 100 dla peryferii fantomu head (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt) max. 15 mGy/100mAs | tak, podać |  | ≤12,60 mGy100 mAs – 2 pkt >12,60 mGy/100 mAs – 0 pkt.
6 | Podać dawkę [mGy/100mAs] dla CTDI 100 dla środka fantomu body (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt) max. 7 mGy/100mAs | tak, podać |  | ≤3,80 mGy/100 mAs – 2 pkt >3,80 mGy/100 mAs – 0 pkt.
7 | Podać dawkę [mGy/100mAs] dla CTDI 100 dla środka fantomu head (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt) max. 13 mGy/100mAs | tak, podać |  | ≤11,40 mGy/100 mAs – 2 pkt >11,40 mGy/100 mAs – 0 pkt.
8 | Modulacja promieniowania dla każdego pacjenta na podstawie planu badania przez sugerowanie najniższego ustawienia mAS | tak |  | xxxxx
9 | Modulacja promieniowania rtg w sposób automatyczny zgodnie z ruchem rotacyjnym lampy, pozwalająca zwiększyć moc promieniowania w obszarach jego większego tłumienia (projekcja boczna), a zmniejszyć ją w obszarach o mniejszym tłumieniu (projekcja AP). | tak |  | xxxxx
10 | Modulacja dawki wzdłuż obszaru skanowania, dostosowując moc promieniowania wzdłuż obszaru skanowania, pozwalająca zwiększyć moc w obszarach większego tłumienia (ramiona, miednica), a zmniejszyć ją w obszarach o mniejszym tłumieniu (szyja, kończyny dolne). | tak |  | xxxxx
11 | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | tak, podać |  | xxxxx
12 | Zabezpieczenie hasłem protokołów skanowania zapewniające spójnośc pracy | tak |  | xxxxx
13 | Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki | tak |  | xxxxx
14 | Komunikat o dawce wyświetlający się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP. | tak |  | xxxxx
15 | Tabela z zestawieniem dawek umożliwiająca gromadzenie informacji o dawce podanej danemu pacjentowi dla każdej pozyskanej serii i rejestrowanie całkowitej dawki przyjętej podczas badania | tak |  | xxxxx
16 | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną (np. AIDR3D, iDose4, Safire, Veo lub inne, nazwa wg nomenklatury producenta) | tak |  | xxxxx
17 | Zaawansowany rekonstruktor iteracyjny pracujący zarówno w przestrzeni obrazu jak i w przestrzeni danych surowych, dokonujący poprawy jakości obrazowania w oparciu o analizę modelu anatomicznego, umożliwiający redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu, (VEO, iDose4, ADIR-3D lub równoważny) | tak |  | xxxxx
18 | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji umożliwiający obniżenie dawki promieniowania nawet do 75% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu poprawę rozdzielczości przestrzennej oraz do 68% niezależnie od użytej dawki promieniowania | tak |  | xxxxx
19 | Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tege samego zestawu danych surowych | tak, podać |  | ≥7 - 5 pkt. ≥5 rpm - 2 pkt. <5 rpm - 0 pkt.
20 | Iteracyjny algorytm redukcji artefaktów w obrazach CT spowodowanych przez obiekty metalowe, głównie implanty ortopedyczne | tak |  | xxxxx
VI | KONSOLA OPERATORSKA | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx
1 | Stanowisko operatorskie - konsola akwizycyjna | tak |  | xxxxx
2 | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat min 19" | tak |  | xxxxx
3 | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | tak, podać |  | xxxxx
4 | Archiwizacja badań pacjentów na DVD w standardzie DICOM 3.0 | tak |  | xxxxx
6 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: | tak |  | xxxxx
a | - Send/Receive |  |  | xxxxx
b | - Basic Print |  |  | xxxxx
c | - Query/ Retrieve |  |  | xxxxx
d | - Storage Commitment |  |  | xxxxx
e | - Worklist |  |  | xxxxx
VII | OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI OPERATORSKIEJ | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | MIP (Maximum Intensity Projection) | tak |  | xxxxx
2 | SSD (Surface Shaded Display) | tak |  | xxxxx
3 | VIP (Volume Intensity Projection) | tak |  | xxxxx
4 | VR (Volume Rendering ) | tak |  | xxxxx
5 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej. | tak |  | xxxxx
6 | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | tak |  | xxxxx
7 | Możliwość archiwizacji, dokumentacji, automatycznej rekonstrukcji w tle (w trakcie skanowania) | tak |  | xxxxx
8 | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | tak |  | xxxxx
9 | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością archiwizacji | tak |  | xxxxx
10 | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym badań pediatrycznych niskodawkowych) z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | tak |  | xxxxx
11 | Algorytm rekonstrukcji poprawiający rozdzielczość niskokontrastową oraz redukujący ilość szumu w obrazie | tak |  | xxxxx
12 | Redukcja artefaktów od elementów metalowych | tak, podać |  | xxxxx
VIII | KONSOLA LEKARSKA | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | KONSOLA LEKARSKA | tak |  | xxxxx
2 | Stanowisko diagnostyczne - konsola lekarska – dedykowana do oglądania i przetwarzania badań z tomografii komuterowej z możliwością upgradu o aplikacje do badań rezonansu magnetycznego lub medycyny nuklearnej, dwumonitorowa. | tak |  | xxxxx
3 | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19 " | tak, podać |  | xxxxx
4 | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: | tak |  | xxxxx
a | - Send/Receive |  |  | xxxxx
b | - Basic Print |  |  | xxxxx
c | - Query/ Retrieve |  |  | xxxxx
d | - Storage Commitment |  |  | xxxxx
5 | Funkcjonalność konsoli polegająca na automatycznym i manualnym wysyłaniu badań na zdefiniowane serwery PACS lub funkcjonalność konsoli lekarskiej polegająca na manualnym wysyłaniu badań na zdefiniowane serwery PACS oraz funkcjonalność konsoli operatorskiej polegająca na automatycznym i manualnym wysyłaniu badań na zdefiniowane serwery PACS | tak |  | xxxxx
IX | OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI LEKARSKIEJ | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | MIP (Maximum Intensity Projection) | tak |  | xxxxx
2 | SSD (Surface Shaded Display) | tak |  | xxxxx
3 | VIP (Volume Intensity Projection) | tak |  | xxxxx
4 | VR (Volume Rendering ) | tak |  | xxxxx
5 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej. | tak |  | xxxxx
6 | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | tak |  | xxxxx
7 | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | tak |  | xxxxx
8 | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość) | tak |  | xxxxx
9 | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | tak |  | xxxxx
10 | Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii z możliwością obliczeń i pomiarów, zapewniające automatyczną segmentację jelita grubego i określenie osi centralnej. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, z synchronizacją w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach). Możliwość prezentacji w trybie „filet view” oraz rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi umożliwiając lekarzowi obejrzenie 100% powierzchni okrężnicy. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej | tak |  | xxxxx
11 | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | tak |  | xxxxx
12 | Możliwość oceny perfuzji narządów miąższowych w całej ich objętości (dot. m.in. wątroby, nerek) dla jednego środka cieniującego z możliwością prezentacji wyników w formie kolorowych map min. perfuzji, objętość krwi, TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) | tak |  | xxxxx
13 | Tryb transparentnego podglądu, który umożliwia wyświetlanie struktur ciała (np. naczyń krwionośnych) w stosunku do objętości 3D i umożliwia oglądanie obrazu odniesienia w wysokiej rozdzielczości | tak |  | xxxxx
14 | Program do wizualizacji kości skroniowych wraz z rekonstrukcją 3DProgram do wizualizacji kości skroniowych wraz z rekonstrukcją 3DProgram do wizualizacji kości skroniowych wraz z rekonstrukcją 3D | tak |  | xxxxx
15 | Oprogramowanie do obrazowania powietrzności zatok obocznych nosa w 3D | tak |  | xxxxx
16 | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT | tak |  | xxxxx
17 | Aplikacja do badań perfuzyjnych mózgu zawierająca algorytmy korekcji ruchu i redukcji szumów, a także automatycznie wykrywa naczynie tętnicze i żylne w mózgu oraz możliwość porówania dwóch półkul mózgu jednocześnie | tak |  | xxxxx
18 | Możliwość jednoczesnego porównania kilku zestawów danych tego samego pacjenta (np. porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znacznym odstępie czasowym niezależnie od producenta aparatu TK) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie | tak |  | xxxxx
19 | Możliwość jednoczesnego porównania kilku zestawów danych różnych pacjentów (np. porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znacznym odstępie czasowym) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie | tak |  | xxxxx
20 | Możliwość oceny porównawczej zmian ogniskowych w płucach pomiędzy badaniami wykonanymi w znacznym odstępie czasowym (baseline-follow up) | tak |  | xxxxx
21 | Automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia | tak |  | xxxxx
22 | Pakiet oprogramowania do planowania wprowadzania stentu i ogólnej analizy naczyń umożliwiający usuwania struktur kostnych typu Bone Removal, automatyczne etykietowanie naczyń i wyznaczanie osi centralnej, rozwinięcie wzdluż osi centralnej naczynia, pomiar średnicy, a także wydzielanie i określanie odcinka naczynia w celu szybkiego wykonania typowych pomiarów, takich jak średnica światła, poprzeczny pomiar światła naczynia oraz długość) Pakiet oprogramowania do planowania wprowadzania stentu i ogólnej analizy naczyń umożliwiający usuwania struktur kostnych typu Bone Removal, automatyczne etykietowanie naczyń i wyznaczanie osi centralnej, rozwinięcie wzdluż osi centralnej naczynia, pomiar średnicy, a także wydzielanie i określanie odcinka naczynia w celu szybkiego wykonania typowych pomiarów, takich jak średnica światła, poprzeczny pomiar światła naczynia oraz długość) | tak |  | xxxxx
23 | Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy | tak |  | xxxxx
24 | Usprawnione wstępne przetwarzanie obrazów bez udziału użytkownika, przyspieszające analizę obrazów wielomodalnych, np. automatyczne usuwanie struktur kostnych i segmentacja naczyń | tak |  | xxxxx
X | GWARANCJA I SERWIS | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia min. 24 miesięcy | tak |  | xxxxx
2 | Okres gwarancji na system TK bez limitu skanów wynosi min. 24 miesiące. Okres gwarancji na lampę RTG wynosi min. 36 miesięcy | tak |  | xxxxx
3 | Termin rozpoczęcia biegu pełnej gwarancji liczony jest od momentu oddania do eksploatacji całego zestawu po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego | tak |  | xxxxx
4 | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia | tak |  | xxxxx
5 | Zdalna diagnostyka przez modem, router ISDN lub internet | tak |  | xxxxx
6 | W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu przez Serwis | tak |  | xxxxx
7 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 12 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w tym zdalna diagnostyka (jeśli jest dostępna). Za czas reakcji Zamawiający uważa czas, który upłynie od zgłoszenia awarii do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do realizacji | tak |  | xxxxx
8 | Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany lub naprawy niesprawnego sprzętu w ramach ceny. Czas naprawy niesprawności urządzenia przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od zgłoszenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy nie dłuższy niż 5 dni roboczych. | tak |  | xxxxx
9 | Przeglądy konserwacyjne systemu TK wymagane przez producenta wliczone w cenę w okresie gwarancji, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak |  | xxxxx
10 | Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji trwającego powyżej terminu określonego w Umowie. | tak |  | xxxxx
11 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych | tak |  | xxxxx
12 | Po upływie okresu gwarancji, możliwość wykupienia pełnej opieki serwisowej | tak |  | xxxxx
13 | Po upływie okresu gwarancji udostępnienie kodów źródłowych Zamawiającemu | tak |  | xxxxx
XI | SZKOLENIA | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | Instruktaż stanowiskowy w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatami w wymiarze: * min. 5 dni szkolenie wstępne po 6 godzin; * min 5 dni po 6 godzin szkolenie uzupełniające na wniosek Zamawiającego w okresie 3 miesięcy od od szkolenia wstępnego. | tak |  | xxxxx
2 | Szkolenia aplikacyjne są przeprowadzane po odbiorze systemu do eksploatacji przez Sanepid. | tak |  | xxxxx
3 | Pierwszy etap szkolenia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji. | tak |  | xxxxx
4 | W celu zapewnienia efektywności szkolenia konieczne będzie wykonywanie badań z udziałem pacjentów w trakcie trwania szkolenia. | tak |  | xxxxx
XII | INNE | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1 | Umożliwienie bezpłatnej konfiguracji urządzenia TK celem podłączenia urządzenia do serwera PACS w momencie instalacji urządzenia lub w okresie późniejszym. | tak |  | xxxxx
Cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym lampy RTG
Cyfrowy aparat RTG
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model/typ:
Lp. | Opis parametrów technicznych | Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych | Parametry i wartości oferowane podać | Punktacja | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | WARUNKI PODSTAWOWE
1 | Aparat wyprodukowany w 2014 roku, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  | xxxxx
2 | Aparat RTG, tj. generator, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta | Tak |  | xxxxx
3 | Szkolenie z zakresu obsługi systemu zgodnie z wymaganiami producenta | Tak |  | xxxxx
4 | Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego przedmiotu zamówienia 2 kpl. wraz z dostawą | Tak |  | xxxxx
5 | Wykonanie testów akceptacyjnych dla oferowanego urządzenia. | Tak |  | xxxxx
B | GENERATOR
1 | Generator typu HF | Tak |  | xxxxx
2 | Moc generatora | ≥ 50 kW, podać |  | xxxxx
3 | Zakres napięć | ≥ 40 – 150 kV, podać |  | xxxxx
4 | Zakres mAs | min. mAs ≤ 0,5 mAs, podać |  | xxxxx
5 | Zakres mAs | max. mAs ≥ 500 mAs, |  | xxxxx
6 | Zakres prądów | min. mA ≤ 20 mA, podać |  | xxxxx
7 | Zakres prądów | max. mA ≥ 625 mA, podać |  | xxxxx
8 | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms podać |  | xxxxx
9 | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | Tak |  | xxxxx
10 | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC | ≥ 500 programów, podać |  | xxxxx
11 | Zasilanie | 3x400V / 50 Hz |  | xxxxx
C | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG
1 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/- 120°, podać |  | xxxxx
2 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ +/- 150°, podać |  | xxxxx
3 | Zakres ruchu pionowego kolumny | ≥ 160 cm , podać |  | xxxxx
4 | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥ 340 cm, podać |  | xxxxx
5 | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 220 cm, podać |  | xxxxx
6 | Cyfrowy wyświetlacz LCD z informacją o parametrach: kąt lampy, SID, filtr, typ badania, kolimacja | Tak |  | xxxxx
7 | Automatyczna i ręczna kolimacja | Tak |  | xxxxx
D | LAMPA RTG
1 | Ogniska lampy | ≤ 0,6/1,2 mm, podać |  | xxxxx
2 | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU, podać |  | xxxxx
3 | Pojemność cieplna lampy | ≥ 1,7 MHU, podać |  | xxxxx
4 | Prędkość wirowania anody | ≥ 8000 obr/min |  | xxxxx
5 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 105 kHU/min, podać |  | xxxxx
6 | Moc ogniska małego | ≥33 kW, podać |  | xxxxx
7 | Moc ogniska dużego | ≥ 100 kW, podać |  | xxxxx
8 | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | Tak |  | xxxxx
9 | Filtracja własna | ≥ 2 mm Al., podać |  | xxxxx
10 | Filtry dodatkowe | ≥3, podać |  | xxxxx
E | DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W RUCHOMYM – JEZDNYM STATYWIE LUB SYSTEM 2 – DETEKTOROWY Z DETEKTOREM WBUDOWANYM W STOLE ORAZ DETEKTOREM WBUDOWANYM W STATYWIE DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH
1 | Minimalny rozmiar detektora CsI na stałe zabudowanego w statywie | Tak, podać typ i wymiar |  | xxxxx
2 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 8,0 Mp podać |  | xxxxx
3 | Rozmiar piksela | ≤ 150 µm, podać |  | xxxxx
4 | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit, podać |  | xxxxx
5 | DQE dla 1,0 Lp/mm | ≥ 44 %, podać |  | xxxxx
6 | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,3 lp/mm, podać |  | xxxxx
7 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa dla zabudowanego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystywania kratki przeciwrozproszeniowej | Tak |  | xxxxx
F | STÓŁ PACJENTA Z SYSTEMEM STABILNEGO MOCOWANIA DO PODŁOGI
1 | Długość obszaru przenikalnego dla promieniowania rentgenowskiego | ≥ 200 cm |  | xxxxx
2 | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji | ≥ 200 kg podać |  | xxxxx
3 | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego | ≥ 40 cm podać |  | xxxxx
4 | Minimalna odległość blatu od podłogi | ≤ 60 cm podać |  | xxxxx
5 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥90 cm podać |  | xxxxx
6 | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kV | ≤ 1,4 mm Al.podać |  | xxxxx
7 | Długość płyty pacjenta | ≥ 200 cm podać |  | xxxxx
8 | Szerokość płyty pacjenta | ≥ 75 cm |  | xxxxx
|  | podać |  | xxxxx
9 | Pływająca płyta pacjenta | Tak |  | xxxxx
10 | Przesuw wzdłużny blatu | ≥ 38 cm |  | xxxxx
|  | podać |  | xxxxx
11 | Przesuw poprzeczny blatu | ≥ 20 cm |  | xxxxx
|  | podać |  | xxxxx
12 | Przyciski nożne do ruchu stołu | Tak |  | xxxxx
G | JEZDNY LUB STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH
1 | Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie i poziomie | Tak, podać |  | xxxxx
2 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości lub możliwość pozycjonowania krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi równolegle do statywu z zabudowanym detektorem do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości | Tak |  | xxxxx
3 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min. (+ 45º/-23º) do krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole RTG) lub możliwość pozycjonowania krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi skośnie min (+45º/-23º) do statywu z zabudowanym detektorem do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole RTG) | Tak |  | xxxxx
4 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu RTG, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu RTG (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan) lub możliwość pozycjonowania krótszej krawędzi bocznej stołu RTG do statywu z zabudowanym detektorem do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu RTG (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan). | Tak |  | xxxxx
5 | Zmotoryzowane lub manualne pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15º / + 90 º. | Tak, podać |  | xxxxx
6 | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym | Tak |  | xxxxx
7 | Możliwość sterowania ruchami statywu za pomocą przycisków umieszczonych na statywie | Tak |  | xxxxx
8 | Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu (auto tracking). | Tak |  | xxxxx
9 | Automatyczne podążanie detektora za lampą przy promieniu prostopadłym i skośnym | Tak |  | xxxxx
10 | Możliwość ustawiania śledzenia detektora na podstawie górnej i dolnej krawędzi oraz środka | Tak |  | xxxxx
11 | Kieszeń do przechowywania 2 kratek przeciwrozproszeniowych w momencie gdy nie są używane do ekspozycji | Tak |  | xxxxx
12 | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora | ≤ 40 cm podać |  | xxxxx
13 | Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora. | ≥ 170 cm podać |  | xxxxx
14 | Maksymalna dopuszczalna waga obciążenia statywu w pozycji poziomej ≥ 25 kg | Tak |  | xxxxx
15 | Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych spośród 5 komór zamontowanych w statywie ( AEC 5 komorowe ) | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
16 | Automatyczny dobór ilości wykonywanych zdjęć do obszaru badania | Tak |  | xxxxx
17 | Stojak do wykonywania zdjęć kości długich wyposażony w wbudowaną linijkę oraz podest dla pacjenta. | Tak |  | xxxxx
18 | Zestaw 2 filtrów do optymalizacji jakości obrazu w czasie prowadzenia procedur ze zszywaniem obrazów kręgosłupa | Tak |  | xxxxx
H | KONSOLA TECHNIKA
1 | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. (Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tgz. Ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora ). | Tak |  | xxxxx
2 | Monitor LCD 19', min 1280x1024 | Tak |  | xxxxx
3 | Pojemność dysku obrazowego | ≥ 4 000 obrazów podać |  | xxxxx
4 | Normalny czas od zakończenia akwizycji obrazu do wyświetlenia na monitorach | ≤ 10 s |  | xxxxx
5 | Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu | Tak |  | xxxxx
6 | Skreślony |  |  | xxxxx
7 | Skreślony |  |  | xxxxx
8 | Automatyczne i ręczne składanie zdjęć z możliwością ręcznej korekty obrazu złożonego automatycznie | Tak |  | xxxxx
9 | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego | Tak |  | xxxxx
10 | Możliwość pomiarów długości, kątów | Tak |  | xxxxx
11 | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R | Tak |  | xxxxx
12 | Możliwość obracania i powiększania obrazu. | Tak |  | xxxxx
13 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, -DICOM Storage commitment, -automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefeniniowane serwery PACS, -możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS | Tak |  | xxxxx
14 | Interfejs użytkownika w języku polskim lub piktogramy (ikony) | Tak podać i opisać |  | xxxxx
15 | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów | Tak |  | xxxxx
16 | Nagrywarka CD i/lub DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM | Tak podać i opisać |  | xxxxx
17 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | Tak podać i opisać |  | xxxxx
I | STACJA LEKARSKA DIAGNOSTYCZNO OPISOWA 3 MONITOROWA
1 | Komputer sterujący z kartą medyczną (trzymonitorową) | Min. 3,4GHz 2x4GB ECC 1TB DVD+/-RW MCR Win7 Pro 32 bit lub 64 bit PL |  | xxxxx
J | MONITORY DIAGNOSTYCZNE MONOCHREMATYCZNE 2 MP
1 | Ilość monitorów | ≥ 2 szt. |  | xxxxx
2 | Wielkość przekątnej ekranu | ≥ 21,3 cala (54 cm) |  | xxxxx
3 | Typ ekranu | LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED |  | xxxxx
4 | Rozdzielczość naturalna | ≥ 1200 x 1600 |  | xxxxx
5 | Wielkość plamki | 0,270 mm |  | xxxxx
6 | Jasność maksymalna | ≥ 1200 cd/m2Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. |  | xxxxx
7 | Kontrast panela | ≥ 1400:1 |  | xxxxx
8 | Odcienie szarości | ≥ 1024 z 16369 tonów |  | xxxxx
9 | Kąty widzenia | ≥ 176 /176 w pionie i poziomie |  | xxxxx
10 | Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) | ≤ 40 ms |  | xxxxx
11 | Kalibracja monitora | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. |  | xxxxx
12 | Wymagania dodatkowe | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. |  | xxxxx
13 | Wymagania dodatkowe | Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora . |  | xxxxx
14 | Pomiar czasu pracy | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. |  | xxxxx
15 | Definiowane tryby pracy monitora | 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. |  | xxxxx
16 | Złącza | Min. 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream |  | xxxxx
17 | Częstotliwości odświeżania | 31-100 kHz, 59-61 Hz |  | xxxxx
18 | Kable | Komplet kabli zasilających i połączeniowych |  | xxxxx
19 | Wymagania dodatkowe | Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np.CT,CR |  | xxxxx
20 | Wymagania dodatkowe | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem |  | xxxxx
21 | Wymagania dodatkowe | Czujnik mierzący jasność otoczenia |  | xxxxx
22 | Wymagania dodatkowe | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD |  | xxxxx
23 | Zgodny z standardem | CE ( Medical Device Directive ) |  | xxxxx
K | KOLOROWY MONITOR OPISOWY
1 | Ilość monitorów | ≥ 1szt. |  | xxxxx
2 | Wielkość monitora | ≥ 23” |  | xxxxx
3 | Parametry monitora | Min. Wide (16:9), TN blue LED, FlexStand, czarny |  | xxxxx
L | OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA STACJI
1 | Możliwość importowania obrazów z płyty DICOM , z dowolnego folderu, z systemu PACS | Tak |  | xxxxx
2 | Możliwość importowania obrazów w formacie .JPEG oraz .TIFF | Tak |  | xxxxx
3 | Możliwość zmiany jasności i kontrastu obrazu w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level) | Tak |  | xxxxx
4 | Możliwość umieszczania na obrazie adnotacji tekstowych i graficznych w standardzie DICOM | Tak |  | xxxxx
5 | Możliwość wyświetlenia jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań | Tak |  | xxxxx
6 | Możliwość oznaczania istotnych obrazów w badaniu (DICOM Key Image) | Tak |  | xxxxx
7 | Funkcje pomiarowe i statystyczne (pomiary kątów, odległości, gęstości, powierzchni) | Tak |  | xxxxx
8 | Funkcja wyświetlenia/kasowania adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | xxxxx
9 | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | xxxxx
10 | Funkcje filtrowania (wyostrzanie krawędzi, interpolacja) | Tak |  | xxxxx
11 | Funkcja obrotu, odbicia lustrzanego, negatywu | Tak |  | xxxxx
12 | Funkcja wyświetlania badania w formie filmu | Tak |  | xxxxx
13 | Możliwość podziału ekranu w dowolnej konfiguracji w celu wyświetlania wielu obrazów | Tak |  | xxxxx
14 | Możliwość konfiguracji “Hanging protocols” dla każdego użytkownika osobno i synchronicznego podglądu obrazów z wybranych badań | Tak |  | xxxxx
15 | Funkcja bezstopniowego powiększenia oraz powiększenia wycinka obrazu, powiększenie 1:1 | Tak |  | xxxxx
16 | Funkcja kolimacji obrazu badania | Tak |  | xxxxx
17 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | xxxxx
18 | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | Tak |  | xxxxx
19 | Możliwość zapisania układów prezentacji badań dla każdego użytkownika | Tak |  | xxxxx
20 | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika: | Tak |  | xxxxx
21 | Możliwość export obrazów (JPEG) oraz obsługi wydruków papierowych wysokiej jakości | Tak |  | xxxxx
22 | Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości – do 2Mp | Tak |  | xxxxx
23 | Funkcja rekonstrukcji MPR/MIP | Tak |  | xxxxx
24 | Oprogramowanie w języku Polskim wraz z pomocą kontekstową | Tak |  | xxxxx
25 | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa | Tak |  | xxxxx
26 | Możliwość zintegrowania oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem PACS, RIS i HIS | Tak |  | xxxxx
Ł | GWARANCJA I SERWIS
1 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia min. 24 miesięcy | tak |  | xxxxx
2 | Termin rozpoczęcia biegu pełnej gwarancji liczony jest od momentu oddania do eksploatacji całego zestawu po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego | tak |  | xxxxx
3 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 12 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w tym zdalna diagnostyka (jeśli jest dostępna). Za czas reakcji Zamawiający uważa czas, który upłynie od zgłoszenia awarii do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do realizacji | tak |  | xxxxx
4 | Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany lub naprawy niesprawnego sprzętu w ramach ceny. Czas naprawy niesprawności urządzenia przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od zgłoszenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy nie dłuższy niż 5 dni roboczych. | tak |  | xxxxx
5 | Przeglądy konserwacyjne systemu RTG wymagane przez producenta wliczone w cenę w okresie gwarancji, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak |  | xxxxx
6 | Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji trwającego powyżej terminu określonego w Umowie. | tak |  | xxxxx
7 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych | tak |  | xxxxx
8 | Po upływie okresu gwarancji, możliwość wykupienia pełnej opieki serwisowej | tak |  | xxxxx
9 | Po upływie okresu gwarancji udostępnienie kodów źródłowych Zamawiającemu | tak |  | xxxxx
M | SZKOLENIA
1 | Instruktaż stanowiskowy w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatami w wymiarze: * min. 5 dni szkolenie wstępne po 6 godzin; * min 5 dni po 6 godzin szkolenie uzupełniające na wniosek Zamawiającego w okresie 3 miesięcy od od szkolenia wstępnego. | tak |  | xxxxx
2 | Szkolenia aplikacyjne są przeprowadzane po odbiorze systemu do eksploatacji przez Sanepid. | tak |  | xxxxx
3 | Pierwszy etap szkolenia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji. | tak |  | xxxxx
N | INNE
1 | Umożliwienie bezpłatnej konfiguracji urządzenia RTG celem podłączenia urządzenia do serwera PACS w momencie instalacji urządzenia lub w okresie późniejszym. | tak |  | xxxxx
W przypadku parametru granicznego – wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełniania warunku słowem „Tak” i ewentualnie podania wartości/opisu – jeśli jest to wymagane.
W przypadku parametru granicznego będącego jednocześnie parametrem ocenianym – wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” oraz podania oferowanej wartości parametru.
Wartość parametru będzie oceniana wg zasad opisanych w kolumnie „punktacja”
W przypadku parametru granicznego będącego jednocześnie parametrem ocenianym – wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” oraz podania oferowanej wartości parametru.
…….………………………..………………………………….
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)