ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 04.06.2014r.

Sprawa nr ZP/4/2014

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/4/2014, ze względu na udzielone odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

1. W pkt 2.2) SIWZ dokonuje się następujących zmian:

1) było: „Zamawiający rezygnuje z realizacji budowy apteki ogólnodostępnej i docieplenia budynku magazynowego. Z zakresu zadania Zamawiający wyłącza również wyposażenie sal szpitalnych w meble. W związku z powyższym nie należy dokonywać wyceny tych prac.”

2) jest: „Zamawiający rezygnuje z realizacji budowy apteki ogólnodostępnej i docieplenia budynku magazynowego. Z zakresu zadania Zamawiający wyłącza również wyposażenie w meble pomieszczeń szpitalnych, przychodni i pomieszczeń administracji. W związku z powyższym nie należy dokonywać wyceny tych prac”

2. W pkt 16.1) SIWZ dokonuje się następujących zmian:

1) było: „Odwołanie wnosi się:

W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.”

2) jest: „Odwołanie wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.”

3. W zał. nr 11 do Siwz (wzór umowy dla zadania nr 2) dokonuje się następujących zmian

1) w § 2 ust. 2:

a) było: „Podatek VAT 23%”

b) jest: „Podatek VAT 8%”

4. W zał. nr 12 do Siwz (wzór umowy dla zadania nr 3) dokonuje się następujących zmian:

1) w § 2 ust. 2:

a) było: „Podatek VAT 23%”

b) jest: „Podatek VAT 8% dla urządzeń i 23 % dla robót montażowo – adaptacyjnych”

5. W zał. nr 16 do Siwz (Formularz spełniania parametrów techniczno – użytkowych) dokonuje się następujących zmian:

1) w pkt III.6:

a) było: „Szybkość chłodzenia anody min. 1500 kHU/min”

b) jest: „Szybkość chłodzenia anody min. 1300 kHU/min”

2) w pkt V.18:

a) było: „Iteracyjny algorytm rekonstrukcji umożliwiający obniżenie dawki promieniowania nawet do 80% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu poprawę rozdzielczości przestrzennej oraz do 68%  niezależnie od użytej dawki promieniowania”

b) jest: „Iteracyjny algorytm rekonstrukcji umożliwiający obniżenie dawki promieniowania nawet do 75% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu poprawę rozdzielczości przestrzennej oraz do 68% niezależnie od użytej dawki promieniowania”

3) w pkt VIII.5:

a) było: „Funkcjonalność konsoli polegająca na automatycznym i manualnym wysyłaniu badań na zdefiniowane serwery PACS,”

b) jest: „Funkcjonalność konsoli polegająca na automatycznym i manualnym wysyłaniu badań na zdefiniowane serwery PACS lub funkcjonalność konsoli lekarskiej polegająca na manualnym wysyłaniu badań na zdefiniowane serwery PACS oraz funkcjonalność konsoli operatorskiej polegająca na automatycznym i manualnym wysyłaniu badań na zdefiniowane serwery PACS”

4) w pkt X.2:

a) było: „Okres gwarancji na system TK bez limitu skanów, w tym gwarancja na lampę RTG - min 36 miesięcy”

b) jest: „Okres gwarancji na system TK bez limitu skanów wynosi min. 24 miesiące. Okres gwarancji na lampę RTG wynosi min. 36 miesięcy”

5) w pkt A.2:

a) było: „Aparat RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta”

b) jest: „Aparat RTG, tj. generator, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta”

6) w pkt B.5, kolumna pt. „Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych”:

a) było: „max. mAs ≥ 850 mAs”

b) jest: „max. mAs ≥ 500 mAs”

7) w pkt E:

a) było: „DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W RUCHOMYM – JEZDNYM STATYWIE”

b) jest: „DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W RUCHOMYM – JEZDNYM STATYWIE LUB SYSTEM 2 – DETEKTOROWY Z DETEKTOREM WBUDOWANYM W STOLE ORAZ DETEKTOREM WBUDOWANYM W STATYWIE DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH”

8) w pkt E.1:

a) było: „Minimalny rozmiar detektora CsI na stale zabudowanego w ruchomym statywie, 43 x 43 cm”

b) jest: „Minimalny rozmiar detektora Csl na stałe zabudowanego w statywie, Tak, Podać typ i wymiar”

9) wykreśla się pkt E.8.

10) w pkt F.

a) było: „STÓŁ PACJENTA MOCOWANY NA STAŁE DO PODŁOGI”

b) jest: „STÓŁ PACJENTA Z SYSTEMEM STABILNEGO MOCOWANIA DO PODŁOGI”

11) w pkt F.4 kolumna pt. „Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych :

a) było: „≤ 55 cm podać”

b) jest:„≤ 60 cm podać”

12) w pkt F.7 kolumna pt. „Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych :

a) było: „≥ 250 cm podać”

b) jest: „≥ 200 cm podać”

13) w pkt F.11 kolumna pt. „Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych :

a) było: „≥ 38 cm”

b) jest: „≥ 20 cm”

14) w pkt G:

a) było: „RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH”

b) jest: „JEZDNY LUB STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH”

15) w pkt G.1:

a) było: „Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie i poziomie.- poziomy  wzdłuż osi stołu- pionowy ( góra – dół ), Tak, podać ≥ 340 ≥150 cm”

b) jest: „Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie i w poziomie, Tak, podać”

16) w pkt G.2:

a) było: „Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości.”

b) jest: „Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości lub możliwość pozycjonowania krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi równolegle do statywu z zabudowanym detektorem do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości”

17) w pkt G.3:

a) było: „Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min ( + 45º

/  - 23º ) do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole rtg)”

b) jest: „Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min. (+ 45º/-23º) do krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole RTG) lub możliwość pozycjonowania krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi skośnie min (+45º/-23º) do statywu z zabudowanym detektorem do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole RTG)”

18) w pkt G.4:

a) było: „Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu rtg, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu rtg (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan)”

b) jest: „Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu RTG, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu RTG (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan) lub możliwość pozycjonowania krótszej krawędzi bocznej stołu RTG do statywu z zabudowanym detektorem do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu RTG (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan).”

19) w pkt G.12 kolumna pt. „Wymagane minimalne wartości parametrów technicznych :

a) było: „≤ 35 cm podać”

b) jest: „≤ 40 cm podać”

20) wykreśla się pkt H.6.

21) wykreśla się pkt H.7.

Traci moc obowiązującą opublikowany dotychczas formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych dla zadania nr 3.

Załączniki:

1. Formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych dla zadania nr 3 (po zmianie nr 1 SIwz);

Przewodniczący komisji:	p. Robert Skowronek	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil 		………………………............

Członek komisji:		p. Bogusław Wiśniewski 	………………………….........

Członek komisji: 		p. Ireneusz Boiński  	…..........................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)