ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 04.07.2014r.

Sprawa nr ZP/4/2014

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zmiana nr 5 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 5 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/4/2014, ze względu na udzielone odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

1. W zał. nr 16 do Siwz (Formularz spełniania parametrów techniczno – użytkowych) dokonuje się następujących zmian:

1) w pkt I.2, wykreśla się punktację „≥32  – 10 pkt.  <32 – 0 pkt.”

2) w pkt I.3:

a) było: „Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (odniesiona do izocentrum) w akwizycji minimum 32 najszerszych możliwych do uzyskania warstw ≥ 19  [mm].”

b) jest: „Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (odniesiona do izocentrum) w akwizycji umożliwiającej rekonstrukcje minimum 32 najszerszych możliwych do uzyskania warstw ≥ 19  [mm].”,

3) w pkt I.4:

a) było: „Tomograf umożliwiający zbadanie w skanie spiralnym obszaru pacjenta z urazem wielonarządowym bez konieczności przekładania go na stole, min. 170 cm”

b) jest: „Tomograf umożliwiający zbadanie w skanie spiralnym obszaru pacjenta z urazem wielonarządowym bez konieczności przekładania go na stole, min. 150 cm”

4) w pkt II.3 wykreśla się punktację w kolumnie nr 5:

5) w pkt III.3:

a) było: „Maksymalna użytkowa wartość prądu anodowego dla małego i dużego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV min. 440 mA”

b) jest: „Maksymalna użytkowa wartość prądu anodowego dla małego i dużego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia ≥120 kV min. 300 mA”

6) wykreśla się cały pkt III.4.

7) w pkt III.6:

a) było: „Szybkość chłodzenia anody min. 1300 kHU/min”

b) jest: „Szybkość chłodzenia anody min. 800 kHU/min”

8) w pkt IV.3, zmienia się punktację w kolumnie nr 5:

a) było: „1024 x 1024  - 10 pkt                 768 x 768  - 2 pkt                 512 x 512 - 0 pkt”

b) jest: „1024 x 1024  - 5 pkt                    768 x 768  - 2 pkt                 512 x 512 - 0 pkt”

9) w pkt V.17:

a) było: „Zaawansowany rekonstruktor iteracyjny pracujący zarówno w przestrzeni obrazu jak i w przestrzeni danych surowych, dokonujący poprawy jakości obrazowania w oparciu o analizę modelu anatomicznego, umożliwiający redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu, (VEO, iDose4, ADIR-3D lub równoważny)”

b) jest: „Zaawansowany rekonstruktor iteracyjny pracujący zarówno w przestrzeni obrazu jak i w przestrzeni danych surowych, dokonujący poprawy jakości obrazowania w oparciu o analizę modelu anatomicznego lub skanera, umożliwiający redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu, (VEO, iDose4, ADIR-3D lub równoważny)”

10) w pkt V.18:

a) było: „Iteracyjny algorytm rekonstrukcji umożliwiający obniżenie dawki promieniowania nawet do 75% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu poprawę  rozdzielczości przestrzennej oraz do 68%  niezależnie od użytej dawki promieniowania”

b) jest: „Iteracyjny algorytm rekonstrukcji umożliwiający obniżenie dawki promieniowania nawet do 50% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu poprawę  rozdzielczości przestrzennej”

11) w pkt V.19:

a) było: „≥7 - 5 pkt.           ≥5  rpm - 2 pkt.           <5  rpm - 0 pkt. ”

b) jest: „≥7 - 5 pkt.            ≥5 - 2 pkt.           <5  - 0 pkt.”

12) po pkt XII. 1 dopisuje się pkt XII. 2 i 3 o następującej treści:

„2. W cenie urządzenia TK dostarczenie 1 szt. fantomu do okresowego wykonywania testów kontroli jakości na tomografie komputerowym wraz z walizką transportową, który umożliwia weryfikację podstawowych parametrów pracy tomografu komputerowego zgodnych z testami podstawowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego, TAK.

3. W cenie urządzenia TK dostarczenie 1 szt. wstrzykiwacza kontrastu. Głowica wstrzykiwacza z automatycznym napełnianiem wkładu środkiem cieniującym, montowana na statywie z  panelem do programowania i wyświetlania parametrów. TAK”

13) w pkt D.1. dopisuje się punktację w kolumnie nr 5:

wymiar dużego ogniska < 1,2 – 3 pkt, pozostałe – 0 pkt

14) w pkt D.2. dopisuje się punktację w kolumnie nr 5:

„≥ 600 kHU – 4 pkt.

< 600 kHU – 0 pkt.”

15) w pkt D.3. dopisuje się punktację w kolumnie nr 5:

„≥ 2,2 MHU – 4 pkt.

< 2,2 MHU – 0 pkt.”

16) po pkt D.10. dopisuje się pkt D.11. o następującej treści:

„D.11. Miernik dawki DAP, TAK/NIE, punktacja: TAK – 4 pkt      NIE – 0 pkt”

17) w pkt E:

a) było: „DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W RUCHOMYM - JEZDNYM STATYWIE LUB SYSTEM 2 - DETEKTOROWY Z DETEKTOREM WBUDOWANYM W STOLE ORAZ DETEKTOREM WBUDOWANYM W STATYWIE DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH”

b) jest: „DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W RUCHOMYM - JEZDNYM STATYWIE LUB SYSTEM Z DETEKTOREM BEZPRZEWODOWYM DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ W STOLE I W STATYWIE ORAZ DO TGZ. EKSPOZYCJI SWOBODNYCH”

18) w pkt E.2:

a) było: „≥ 8,0 Mp podać”

b) jest: „≥ 7,0 Mp podać”

19) w pkt F.6. dopisuje się punktację w kolumnie nr 5:

„≤ 0,7 mm Al. – 4 pkt.

> 0,7 mm Al. – 0 pkt.”

20) w pkt G.1:

a) było: „Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie i poziomie”

b) jest: „Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie”

21) w pkt G.2:

a) było: „Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości lub możliwość pozycjonowania krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi równolegle do statywu z zabudowanym detektorem do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości”

b) jest: „Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości lub możliwość pozycjonowania krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi równolegle do statywu z zabudowanym detektorem do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości lub realizowana poprzez zastosowanie detektora bezprzewodowego w jezdnym uchwycie”

22) w pkt G:3:

a) było: „Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min. (+ 45º/-23º) do krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole RTG) lub możliwość pozycjonowania krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi skośnie min (+45º/-23º) do statywu z zabudowanym detektorem do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole RTG)”

b) jest: „Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min. (+ 45º/-23º) do krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole RTG) lub możliwość pozycjonowania krawędzi bocznej stołu RTG, przy jego długiej osi skośnie min (+45º/-23º) do statywu z zabudowanym detektorem do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole RTG) lub realizowana poprzez zastosowanie detektora bezprzewodowego w jezdnym uchwycie”

23) w pkt G:4:

a) było: „Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu RTG, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu RTG (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan) lub możliwość pozycjonowania krótszej krawędzi bocznej stołu RTG do statywu z zabudowanym detektorem do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu RTG (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan).”

b) jest: „Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu RTG, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu RTG (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan) lub możliwość pozycjonowania krótszej krawędzi bocznej stołu RTG do statywu z zabudowanym detektorem do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu RTG (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan) lub realizowana poprzez zastosowanie detektora bezprzewodowego w jezdnym uchwycie”

24) wykreśla się cały pkt G.9

25) w pkt G.10:

a) było: „Możliwość ustawiania śledzenia detektora na podstawie górnej i dolnej krawędzi oraz środka”

b) jest: „Możliwość ustawiania śledzenia detektora na podstawie górnej krawędzi oraz środka”

26) w pkt H.13:

a) było: „Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów:

Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS,

-DICOM Storage commitment,

-automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefeniniowane serwery PACS,

-możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji

sieciowej i listy serwerów PACS”

b) jest: „Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów:

Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS,

-DICOM Storage commitment,

-automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefeniniowane serwery PACS,

-możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego lub przy udziale serwisu konfiguracji

sieciowej i listy serwerów PACS”

27) pod tabelą formularza spełniania parametrów techniczno - użytkowych dopisuje się następujący tekst:

„W celu potwierdzenia i weryfikacji informacji podanych w formularzu spełniania parametrów techniczno - użytkowych, do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w postaci materiałów producenta, katalogów, folderów. Nie wymaga się potwierdzenia takich informacji jak okres gwarancji, szkolenia, serwis. Wszelkie parametry techniczne nie mające potwierdzenia w oficjalnych folderach producenta należy potwierdzić przez złożenie oświadczenia Wykonawcy i załączenia go do oferty. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszystkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio producenta sprzętu.”

Traci moc obowiązującą opublikowany dotychczas formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych dla zadania nr 3 (opublikowany po zmianie nr 2 SIWZ). Obowiązującym jest dokument poniżej załączony.

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie wprowadzonych zmian w swoich ofertach.

Załączniki:

1. Formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych dla zadania nr 3 (po zmianie nr 5 SIWZ);

Przewodniczący komisji:	p. Robert Skowronek	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil 		………………………............

Członek komisji:		p. Bogusław Wiśniewski 	………………………….........

Członek komisji: 		p. Ireneusz Boiński  	…..........................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)