ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 28.12.2018r.

Sprawa nr: SZP.251.16.18

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.16.18

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w sprzęt i aparaturę medyczną.  Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Zadanie  nr 1

Centrala kardiologiczna i kardiomonitory

Pytanie 1

Czy Zamawiający z zadania nr 1 wydzieli jako osobne zadanie , kardiomonitory - 3 szt. na oddział położniczy na zasadzie równoważności z  poniższym  przedstawiam opis:

Kardiomonitory Szt. 3

| Lp. | Kardiomonitor | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa |  |  |
|  | Typ |  |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie. | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. | TAK |  |
|  | Niska waga monitora ułatwiająca transport poniżej 5,5 kg. | TAK |  |
|  | MODUŁ EKG/ST/Arytm /Resp. Możliwość wybrania jednej z min. 5 prędkości dla fali EKG Pomiar EKG. Jednoczesna prezentacja 6 diagnostycznych odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. W komplecie kabel EKG 3-żyłowy. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. Prezentacja krzywej oddechu. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-60s. Licznik wykrytych bezdechu. | TAK |  |
|  | MODUŁ saturacji Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych . | TAK |  |
|  | MODUŁ ciśnienia nieinwazyjnego Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min W komplecie przewód interfejsowy i 2 rozmiary mankietów dla dorosłych. | TAK |  |
|  | MODUŁ temperatury. Dwa tory pomiarowe temperatury. Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. W komplecie czujnik powierzchniowy . | TAK |  |
|  | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. | TAK |  |
|  | Ekran dużych cyfr z możliwością dodania fal. | TAK |  |
|  | Dedykowany ekran do ustawiania wszystkich granic alarmów z możliwością ustawienia granic ręczni i automatycznie. | TAK |  |
|  | Ekran automatyczny – samo-konfigurujący się, podpięcie lub wyjęcie kabla powoduję aktywowanie lub dezaktywowanie pomiaru na ekranie. | TAK |  |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. Minimum dwa zestawy dźwięków alarmów do wyboru. | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 5s. Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal , data, godzina, alarmy, dane personalne pacjenta, etc oraz modułu do pomiaru gazów anastatycznych |  |  |
|  | kardiomonitor mocowany na stojaku jezdnym ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria na podstawie 6 kołowej. |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Deklaracje CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu KTG o bardzo podobnych parametrach jak parametry wyjściowe

| Lp | Parametry |
| --- | --- |
|  | Monitorowanie częstości pracy serca płodu FHR metodą ultradźwiękową |
|  | Zakres pomiaru FHR 30÷240 BPM |
|  | Dopuszczalny błąd pomiaru +/- 1BPM |
|  | Częstotliwość pracy przetwornika ultradźwiękowego – 2 MHz |
|  | Intensywność ultradźwiękowa ≤ 10 mW/cm2 |
|  | Ustawiane limitów (dolnego i górnego) alarmu dźwiękowego i wizualnego FHR |
|  | Ustawiany czas opóźnienia alarmów FHR |
|  | Pomiar TOCO, metodą zewnętrzną |
|  | Zakres pomiaru głowicy TOCO: 0÷1000g (0÷100 jednostek względnych), błąd nieliniowości +/- 8% |
|  | Funkcja autozerowania TOCO |
|  | Głowice ultradźwiękowa i Toco wodoszczelne w standardzie IP68 |
|  | Ustawianie linii odniesienia (bazowej) TOCO (0%, 5%, 10%, 15%, 20%) |
|  | Ustawianie poziomu czułości pomiaru TOCO (50%, 100%, 200%) |
|  | Ręczny znacznik ruchu płodu wyczuwanego przez pacjentkę |
|  | Funkcja automatycznego identyfikowania ruchów płodu |
|  | Funkcja zapisu znacznika klinicznego (cztery znaczniki) |
|  | Archiwizacja badań w pamięci wewnętrznej aparatu (72h lub 600 badań) |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy, TFT LCD, 12,1" z możliwością regulacji kąta nachylenia, 800x600 pxl |
|  | Wyświetlane krzywe FHR, TOCO, znaczniki FM oraz znaczniki kliniczne |
|  | Wyświetlana wartość i poziom sygnału FHR |
|  | Wyświetlana wartość TOCO 0÷100 jednostek |
|  | Wyświetlane numeru urządzenia w sieci |
|  | Wbudowana drukarka termiczna |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym krzywych FHR, TOCO, znaczników ruchu FM i znaczników klinicznych |
|  | Funkcja timera NST |
|  | Papier termoczuły o szerokości 156 mm (składanka) |
|  | Wydruk na papierze ze skalą 30-240BPM |
|  | 3 poziomy prędkości przesuwu papieru: wydruk badania w skali poziomej – 1, 2 lub 3 cm/min ustawianej przez użytkownika |
|  | Długość przewodu głowic min. 2m |
|  | Opcja monitorowania ciąży bliźniaczej lub trojaczej |
|  | Szybkość transmisji danych 9600 BPS, możliwość pracy w sieci |
|  | Możliwość przeglądania i wydruku zapisanych w pamięci badań (szybki wydruk do 75mm/s) |
|  | Możliwość montażu aparatu na ścianie |
|  | Statystyczna analiza zarejestrowanego badania: LTV, STV, akceleracje, deceleracje, skurcze |
|  | Wraz z aparatem KTG dostarczony wózek pod KTG z blokadą na wszystkich kołach, dwoma szufladami. Mocowanie aparatu za pomocą 2 śrub. |
|  | Aparat wyposażony w akumulator Li-Ion (czas pracy 2÷4h, ładowanie ≤ 12h) – wersja STANDARD |
|  | Wyposażenie standardowe: - głowica Cardio (przetwornik ultradźwiękowy) – 1szt. - głowica TOCO - 2 szt. - przycisk pacjentki EVENT – 1 szt. - papier termoczuły w formie składanki - pasy mocujące przetworniki - przewód zasilający |

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści kolorowy Ekran dotykowy min. 10,2 (1024x600 pikseli)

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Dlaczego Zamawiający w poz. 14 i 17 tabeli parametrów dla zadania 3 wymaga ustawienia skali FHR 30-240 oraz 50-210 bmp. 
Dlaczego Zamawiający wymaga i jednego i drugiego a nie jednej z wymienionych? 
Niniejsze zmierza do ograniczenia konkurencji a nie ma przełożenia na jakość sprzętu.

Odp.

Zamawiający wymaga jednego z wymienionych.

3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu poz.14 tabeli na " ustawienie skali wyświetlenia trendów FHR: 30-240 lub FHR 50-210 bmp" ( dopuszczona jedna możliwość). Zamiast "ORAZ" – "LUB".

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

4. Prosimy o modyfikację punktu 17 tabeli parametrów na: "dokładność pomiaru =/- 1 bpm

Odp.

Zamawiający odmawia.

5. Dotyczy składanego ekranu, o którym mowa w poz. 8 tabeli parametrów.

Czy jest to niezbędna funkcja. jeśli ekran nie jest składany a jest tak skonstruowany, że wszystko jest na nim widoczne dla personelu i pacjentki można potraktować to jako rozwiązanie równoważne.

Można traktować tę funkcję jako element wyglądu KTG a nie jako element funkcjonalny. Poza tym tego typu rozwiązania podnoszą cenę aparatu KTG a w niniejszym postępowaniu cena i gwarancja są nadrzędnymi kryteriami. Prosimy więc aby odstąpić od niniejszego wymogu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Prosimy o dopuszczenie w poz. 16 i 21 tabeli – dotyczy  ochrony : IPX7 lub IP68. Klasa odporności IPX8 dotyczy głębokiego zanurzenia w wodzie w związku z niniejszym akcesoria o parametrze IPX 8 są produktami o najwyższej klasie wodoodporności przez co są one specjalistyczne, przystosowane do długotrwałego zanurzenia w wodzie. W niniejszym zadaniu Zamawiający wymaga głowic przewodowych , czy Zatem intencją Zamawiającego jest zanurzenie głowic w wodzie , czyli czy intencją porody w wodzie przy użyciu głowic przewodowych?
Niniejsze może grozić porażeniem pacjentki prądem. Jeśli jednak nie taka jest intencja Zamawiającego to dlaczego wymaga takiej klasy wodoszczelności? Ogranicza to konkurencje a przed niczym nie chroni. Prosimy o wyjaśnienia jeśli Zamawiający podtrzyma wymóg klasy IPX8 dla głowic.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Wymóg IPX8 zwiększa czas użytkowania głowic poddawanych myciu (przez pełne zanurzenie), czyszczeniu i dezynfekcji.

7. Dotyczy poz. 10  tabeli. Do wyboru różne kolory tła. Naprawdę jest to Zamawiającemu konieczne? Aparat KTG to nie jest gadżet lecz sprzęt medyczny do monitorowania płodu i pacjentki w sposób należyty. Prosimy o wykreślenie niniejszego parametru by nie ograniczać możliwości   składania ofert innym Oferentom. Punkt ten nie wpływa w żadne sposób na bezpieczeństwo płodu.

Odp.

Zamawiający wykreśla ten punkt z tabeli parametrów.

8.  Czy Zamawiający dopuści minimum 8 calowy ekran kolorowy, dotykowy ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

9. Poz. 29 tabeli parametrów: Czy ma być to ułatwienie dla położnej, która będzie co 5-10 sekund kontrolować alarmy przy łóżku pacjentki? Parametr ten nie ma przełożenia na rzeczywistość.

Odp.

Zamawiający wykreśla ten punkt z tabeli parametrów.

10. Poz. 26. Czy Zamawiający dopuści wprowadzanie notatek poprzez wybór notatek z listy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

11. Poz. 33. Czy Zamawiający dopuści  pamięć na ok. 500 badań zamiast 60 h. ( jest to korzystne dopuszczenie biorąc pod uwagę, że zapis trwa ok 30 min/1 h )

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

12. Poz. 36 Czy Zamawiający odstąpi od niniejszego jeśli pamięć wewnętrza aparatu wynosi ok. 500 badań i w każdym momencie można dodrukować jakiekolwiek badanie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

13. Poz. 37. Prosimy o zmianę słowa ORAZ na słowo LUB : "FHR : 30-240 lub FHR 50-210 bmp"

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

14. Poz. 38. Prosimy o odstąpienie od wymogu  wydruku trendu AFM lub znacznika AFM.

Odp.

Zamawiający odmawia.

Zestaw pytań nr 3:

Zadanie 5 – Pompy infuzyjne strzykawkowe - 20 szt.

Pyt.  Zgodnie art. 38 ust 1, PZP zwracam się o wyjaśnienia Treści SIWZ. Aktualne wymogi techniczne czytane jako całość stanowią zespół wymogów preferujących pompy infuzyjne firmy „Fresenius Kabi„ i tylko ta firma lub jej dystrybutor może złożyć ważną ofertę. Powołując się na z art. 7 ust. 1 ustawy PZP zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych pytań:

Pkt. 1  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe do infuzji dożylnej lub podskórnej u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w przerywanych lub ciągłych infuzjach sterowanych elektronicznie umożliwiając współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, umożliwiając podłączenie pomp do szpitalnego systemu informatycznego bez użycia przewodów bez możliwości infuzji krwi, preparatów krwiopochodnych oraz płynów pozajelitowych ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe bez wyszczególnienie na profile użytkowników z pełną możliwością konfiguracji pompy i biblioteki leków?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 12  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 21/22 	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością programowania infuzji w jednostkach na minutę, godzinę, wagę, bez możliwości wprowadzenia powierzchni pacjenta ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 23   Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z dwoma rodzajami bolusa, automatycznym i manualnym ?  Tryb dodatkowego ręcznego przesunięcia tłoka nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę budowę pompy i zastosowanie kliniczne. Bardziej dokładne i bezpieczne będzie manualne podanie leku przez wykfalifikowane osoby, bezpośrednio, bez użycia pompy. Dodatkowo manualne przesuwanie tłoka przy włączonej infuzji ingeruje w mechanizmy pompy i po dłuższym czasie może doprowadzić do uszkodzeń.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 26 Co Zamawiający miał na myśli wymagając opcji wypełnienia linii w 3 trybach ? Obowiązkowym, nieobowiązkowym oraz zalecanym ?

Odp.

Zamawiający informuję, że chodziło dokładnie o definicję, która podano w kolejnym pytaniu. Tryb obowiązkowy rozumiany jako prowadzenie podstawowej infuzji z wykorzystaniem parametrów objętości do podania, prędkości i czasu, tryb nieobowiązkowy jako możliwość podania bolusa manualnego lub automatycznego podczas infuzji i tryb zalecany rozumiany jako prowadzenie infuzji na podstawie zakresu dawek konkretnego leku w trybie korzystającym z biblioteki leków.

Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z trybem obowiązkowym rozumianym jako prowadzenie podstawowej infuzji z wykorzystaniem parametrów objętości do podania, prędkości i czasu, trybem nieobowiązkowym jako możliwość podania bolusa manualnego lub automatycznego podczas infuzji i trybem zalecanym rozumianym jako prowadzenie infuzji na podstawie zakresu dawek konkretnego leku w trybie korzystającym z biblioteki leków ? Takie rozwiązanie wydaje się być bardziej praktyczne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE,

Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z dużym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej ekranu 4,3 cala? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ kolorowy i duży, dotykowy ekran jest o wiele wygodniejszy i lepiej widoczny podczas pracy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z plikiem rejestru przechowywanym w pamięci urządzenia podczas wyłączonego akumulatora w okresie do 6 lat ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji automatycznego startu po zaprogramowanej przerwie (Standby), w zamian za funkcję trybu sekwencyjnego z możliwością programowania przerwy w infuzji? Główna funkcja Standby w większości urządzeń ma na celu wprowadzenie urządzenia w niski pobór mocy i do ewentualnego przypomnienia użytkownikowi o końcu zaplanowanej przerwy. Automatyczne wznowienie nie jest komfortowe, szczególnie dla pacjenta w momencie wystąpienia innych nieprzewidywanych sytuacji zdrowotnych lub okolicznościowych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia ? Jest to funkcja wprowadzona tylko przez jednego producenta pomp, a dodatkowo taka opcja znajduje o wiele szersze zastosowanie podczas kontrolowania przepływów podczas podglądu centrali. Powołując się na zasadę konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 48 Co Zamawiający miał na myśli wymagając wbudowaną w pompy możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, ze chodziło mu o biblioteki leków.

Pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału ? Możliwość podejrzenia wprowadzonego oddziału w menu pompy jest bardzo prostą i wystarczającą metodą podglądu ustawień.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 63 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych? Taki proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego funkcjonowania.

Odp.

Zamawiający dopuszcza łączenie pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych,  o ile elementy dodatkowe znajdują się w komplecie razem z pompą.

Pkt. 68  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i lepszą klasą ochrony obudowy IP 24? Klasa I ochrony przed defibrylacją jest zdecydowanie wystarczająca dla urządzenia tego typu, a dodatkowa zaleta w postaci wzmocnionej obudowy powoduje, że pompa jest bardzo trwałym urządzeniem.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 70  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klasą A zgodnie z emitowanym promieniowaniem w zakresie określonym w normie CISPR 11 ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 71  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe bez zdiagnozowanego przystosowania do pracy w środowiskach elektromagnetycznych i akcesoriów do tego ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

Dotyczy: zał. nr 1A Formularz Parametrów Technicznych, pakiet 4 Aparaty do znieczulania

Ad pkt 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z blatem do pisania i wbudowanym oświetleniem bez płynnej regulacji?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Ad pkt 53

Czy Zamawiający dopuści aparat z alarmem sygnalizującym niskie ciśnienie zasilania O2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5:

- Zadanie nr 6 z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, w szczególności, że oferowany aparat jest produkowany w zindywidualizowanej konfiguracji zgodnie z wymogami Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla zadania nr 6 do 8 tygodni.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 6 – z uwagi na fakt, iż gwarancja jest elementem kosztotwórczym, istotnie wpływającym na cenę, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji dla zadania nr 6 do standardowej tj. wynoszącej 24 miesiące?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 6:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – centrala kardiologiczna i kardiomonitory

- Czy Zamawiający dopuści ekran LCD o przekątnej min. 12.1’ oraz rozdzielczość min. 800x600 dpi? Proponowana rozdzielczość dla monitora o wymaganej przekątnej jest parametrem w zupełności wystarczającym, nie mającym wpływu na walory kliniczne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści ekran LCD o przekątnej min. 15’ oraz rozdzielczość min. 1024×768 dpi? Proponowana rozdzielczość dla monitora o wymaganej przekątnej jest parametrem w zupełności wystarczającym, nie mającym wpływu na walory kliniczne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ręcznym i automatycznym ustawianiem granic alarmowych na podstawie typu pacjenta? Proponowane rozwiązanie pod kątem profilu oddziałów nie ma wpływu na kliniczne walory użytkowania i monitorowania.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści regulację czasu wyciszenia alarmów w zakresie 60 - 180 sekund? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści akumulator o pojemności min. 2500mAh umożliwiający do 3,5 godziny pracy monitora? Przy zastosowaniu dwóch akumulatorów umożliwia nieprzerwane monitorowanie do 7 godz.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w % i w formie znaku graficznego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dedykowany moduł SpO2 w technologii natywnej producenta odporny podobnie jak Masimo, na niską perfuzję i redukującej artefakty ruchowe? Tym samy stosowane są odpowiednie czujniki.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści pomiar IBP z zakresem pomiarowym min. od -50 do +300 mmHg?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści drukarkę umożliwiającą wydruk 3 kanałów równocześnie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące załącznika nr 4 – wzór umowy

Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 5

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący::

„Wykonawca wymieni element, podzespół „sprzętu” na nowy, wolny od wad, jeśli ten element, podzespół „sprzętu” był poddany min. 3 naprawom gwarancyjnym, wynikłym nie z winy Zamawiającego.”

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający załącza Formularz parametrów technicznych po zmianie ponadto prosi na etapie przygotowania oferty o powołanie się na udzieloną odpowiedź w przypadku jeśli zmiana nie jest uwzględniona w formularzu.

Przewodniczący komisji: Lucyna Gruszkowska 	……………………………....

Sekretarz komisji:	        Marcin Rzepecki		…………………………….....

Członek komisji:	        Maciej Linda			………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)