## Pakiet nr 1
Znak sprawy: SZP.251.16.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Centrala nadzoru kardiologicznego z 3 kardiomonitorami na neonatologie
Kardiomonitory - 3 szt. na oddział połozniczy
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
1 | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. | Tak
2 | Ekran LCD o przekątnej min. 12.1’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1280x800 dpi. - 3 szt. do centrali | Tak
3 | Ekran LCD o przekątnej min. 15’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1366x768 dpi. - 3 szt. na wózkach | Tak
4 | Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu. Niska waga do 7kg. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27. | Tak
5 | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję. | Tak
6 | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | Tak
7 | Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - tryb standardowy 3 krzywe - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). | Tak
8 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. | Tak
9 | Możliwość rozbudowy o pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym. | Tak
10 | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak
11 | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | Tak
12 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych. | Tak
13 | Regulacja czasu wyciszenia alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). | Tak
14 | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak
15 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | Tak
16 | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 7800mAh. Czas pracy do 4 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 6 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin. | Tak
17 | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | Tak
18 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | Tak
19 | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak
20 | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera. | Tak
21 | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | Tak
22 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą. | Tak
23 | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego. | Tak
24 | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak
25 | Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów. | Tak
26 | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. | Tak
27 | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. | Tak
28 | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | Tak
29 | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | Tak
30 | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Masimo. | Tak
31 | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund. | Tak
32 | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. | Tak
33 | Możliwość stosowania czujników Masimo za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego. | Tak
34 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. | Tak
36 | DODATKOWE WYPOSAŻENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA | Tak
37 | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów. | Tak
38 | Kapnografia (etCO2). Technologia pomiaru: Microstream bądź pomiar w strumieniu głównym typu Respironics. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg. | Tak
39 | Możliwość wyposażenia urządzenia w diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń, rzut serca metodą termodylucji. | Tak
40 | Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typów zaburzeń rytmu oraz poniższych funkcjonalności: | Tak
41 | Drukarka termiczna. Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. | Tak
42 | Podstawa jezdna (z koszem na akcesoria, rączką) na 5 kołach; wszystkie koła z hamulcem. Zdejmowanie kardiomonitora bez użycia narzędzi. | Tak
43 | Akcesoria - dla 3 kardiomonitorów (dla noworodków): - zestaw mankietów noworodkowych w 5 rozmiarach (razem 50 sztuk łącznie) - przewód NIBP (razem 3 sztuki) - kabel EKG 3-odprowadzeniowy dla noworodków (razem 3 sztuki) - przewód do podłączenia czujników saturacji + sensor dla noworodków (razem 3 kpl.) - przewód do podłączenia czujników temperatury zewnętrznej dla noworodków + opak. 10 sztuk jedn. sensorów (razem 3 kpl.) - bateria (razem 3 sztuki) Akcesoria - dla 3 kardiomonitorów (dla dorosłych): - mankiet do pomiaru NIBP w 2 rozmiarach dla dorosłych (razem 3 kpl.) - przewód NIBP (razem 3 sztuki) - kabel EKG 3/5-odprowadzeniowy typu żabka (razem 3 kpl.) - wielorazowy czujnik SPO2 dla dorosłych (razem 3 sztuki) - bateria (razem 3 sztuki) | Tak
44 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | Tak
45 | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). | Tak
46 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim. | Tak
47 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak
Centrala
Nazwa
Typ
Producent
Kraj pochodzenia
Rok produkcji 2018
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | Stanowisko monitoringu składa się z komputera klasy PC o parametrach: - procesor min. 2.0 GHz - min. 8GB RAM - mysz, klawiatura przewodowa - drukarka laserowa HP - ‘switch’ sieciowy - win7 w j. polskim oraz interfejs oprogramowania medycznego także w j. polskim | Tak
2 | Monitor LED TFT-LCD kolorowy, ekran o przekątnej min. 23” o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi. | Tak
3 | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut (UPS). | Tak
4 | Monitorowanie jednocześnie min. 8 stanowisk. Możliwość rozbudowy do min. 32 stanowisk. | Tak
5 | Wyświetlanie – możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Możliwość niezależnej konfiguracji wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów. | Tak
6 | Wyświetlanie w trybie dużych znaków. Możliwość wyświetlania do 10 krzywych dla jednego łóżka. | Tak
7 | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie. | Tak
8 | Zapamiętywanie danych: - min. 240 godzin trendów - min. 240 godzin krzywych rzeczywistych - min. 240 godzin dla zdarzeń alarmowych i arytmii - min. 240 godzin wyników pomiarów NIBP | Tak
9 | Możliwość przywołania trendów danych pacjenta do min. 30 dni od wypisania. | Tak
10 | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu (wszystkie dane cyfrowe). Alarmy powiązane z wycinkiem krzywej EKG. | Tak
11 | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość edycji nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów. | Tak
12 | Wyjście danych w formacie HL7 do zewnętrznych systemów EMR lub CIS. | Tak
13 | Drukowanie raportów na żądanie: - trendów tabelarycznych oraz graficznych - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP - krzywych w czasie rzeczywistym - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG | Tak
14 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | Tak
15 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (autoryzacja). | Tak
16 | Instrukcja pisemna w jęz. Polskim | Tak

## Pakiet nr 2
Znak sprawy: SZP.251.16.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Morcelator - 1 szt.
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
1 | Jednostka sterująca morcelatora z kablem sieciowym dł. 5m: - podłączenie włącznika nożnego i kabla silnika na panelu przednim, - czytelny wyświetlacz obrazujący nastawioną prędkość obrotów, - możliwość ręcznej regulacji obrotów morcelatora w zakresie 50 - 1000/min., - możliwość wyboru jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obr./min.), średni (300-700 obr./min.), wysoki (500-1000 obr./min.), - możliwość zmiany kierunku obrotów, - klasa bezpieczeństwa II, - wymiary nie większe niż 150 x 200 x 120mm, - waga nie większa niz 2,5kg. | Tak
2 | Jednostka napędowa w formie pistoletu umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej, kaniuli oraz zaworu uszczelniającego; możliwość umieszczenia dwóch uszczelek w zaworze uszczelniającym; możliwość schowania noża w kaniuli poprzez jej obrót; jednostka napędowa przystosowana do 1000 obrótów noża na minutę, przeznaczona do min. 250 cykli sterylizacji | Tak
3 | Silnik z kablem dł. 3m umożliwiający połączenie jednostki sterującej z napędową; maksymalna liczba obrotów 40.000/min. Silnik przeznaczony do min. 250 cykli sterylizacji | Tak
4 | Uchwyt/nakładka na silnik morcelatora, dł. 126mm, śr. 27mm, z odpowietrznikami ciepla i dźwignią zwalniającą, przeznaczony do sterylizacji | Tak
5 | Włącznik nożny z kablem 3m, stopień ochrony IPX8: - możliwość zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę siły nacisku na włącznik nożny w zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej. | Tak
6 | Zestaw do morcelacji o śr. 15mm zawierający: - Rurka tnąca do morcelatora, dł. 251mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm, przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji; - Obturator do morcelatora, dł. 350mm, śr. 15mm, przeznaczony do sterylizacji; - Kaniula zewnętrzna do morcelatora, dł. 185mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 31mm, wyposażona w daszek chroniący tkanki przed ostrzem noża, przeznaczona do sterylizacji | Tak
7 | Kleszcze tenaculum (kulociąg) do morcelatora (uchwyt z zapadką, tuba, wkład), dł. 495mm, śr. 10mm, przeznaczone do sterylizacji | Tak
8 | Spray czyszczący do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej morcelatora | Tak
9 | Dyfuzor do spray'u do pielęgnacji jednostki napędowej morcelatora | Tak
10 | Dyfuzor do spray'u do pielęgnacji silnika morcelatora | Tak
11 | Uszczelka z nacięciem do morcelatora, śr. 32mm, przeznaczona do sterylizacji / opakowanie 10 szt. | Tak
12 | Uszczelki śr. 12-20mm do morcelatora, przeznaczone do sterylizacji / opakowanie 10 szt. | Tak
13 | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna, przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji | Tak
14 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych i artroskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm; przeznaczenie do min. 299 cykli sterylizacji | Tak
15 | Pętle jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt. | Tak
16 | Elektroda laparoskopowa z kanałem do irygacji - cienki hak "L", długość 360mm, Ø5mm, wymiar haka 4mm x 1mm, kanał Ø3mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówkil; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | Tak
17 | Pojemnik do sterylizacji kompatybilny z morcelatorem, wymiary 580 X 280 X 100 mm, | Tak
18 | Sterylny wkład do koszyka do bezpiecznego czyszczenia i sterylizacji, sterylnego przechowywania,transportu instrumentów i komponentów morcelatora, wymiary 518 x 247 x 80 mm, wyposażony w uchwyty na dwa zestawy składające się z obturatorów, noży i kaniul o różnych średnicach oraz odrębne uchwyty na jednostkę napędową, silniczek, uchwyt oraz koszyczek na uszczelki. | Tak
19 | Uszczelki do zamykania kanału ssącego opakowanie opakowanie 5 szt. | Tak
20 | Szczotka czyszcząca Ø 3,4,6,9x500mm, op. 4szt | Tak
21 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | Tak

## Pakiet nr 3
Znak sprawy: SZP.251.16.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Kardiotokograf bliźniaczy - 1 szt.
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
1 | Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu. Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna | Tak
2 | Możliwe monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika ruchów płodu oraz automatycznie | Tak
3 | Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt | Tak
4 | Możliwość podłączenia stymulatora płodu oraz rozbudowy o funkcje DECG i IUP | Tak
5 | Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów. | Tak
6 | Kompaktowa obudowa aparatu, maksymalna waga 6,5 [kg], możliwość zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jednym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie | Tak
7 | Obsługa aparatu za pomocą klawiszy funkcyjnych, ekranu dotykowego oraz pokrętła | Tak
8 | Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu 0-60 [stopni] | Tak
9 | Dotykowy Ekran LCD-TFT kolorowy o przekątnej 12,1'', rozdzielczość ekranu 800x600 [px], Interfejs w języku polskim | Tak
10 | Do wyboru różne kolory tła ekranu | Tak
11 | Wyświetlanie na kolorowym ekranie jednocześnie trendów (zarówno FHR jak i TOCO) oraz wartości numerycznych (FHR i TOCO) | Tak
12 | Wskaźnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego) | Tak
13 | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (10, 15, 20 jednostek) | Tak
14 | Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm]. | Tak
15 | Wyświetlany zakres sygnału TOCO 0-100 [%] | Tak
16 | Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe, stopień ochrony IPX8 | Tak
17 | Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio +/- 1 bpm | Tak
18 | Częstość powtarzania ≥2 kHz | Tak
19 | Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz] | Tak
20 | Natężenie emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2 | Tak
21 | Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony IPX8 | Tak
22 | Zakres pomiaru TOCO 0 - 100 [%], Błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%] | Tak
23 | Automatyczne i manualne zerowanie TOCO | Tak
24 | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | Tak
25 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | Tak
26 | Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek. | Tak
27 | Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii | Tak
28 | Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm] | Tak
29 | Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s] | Tak
30 | Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe. | Tak
31 | Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie | Tak
32 | Funkcja ciągłego monitorowania przez 12 godzin. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością (min. 15 [mm / sek]) | Tak
33 | Pamięć archiwum min. 60h zapisów z możliwością zwiększenia pamięci poprzez zapis na urządzeniu przenośnym typu pendrive. Funkcja automatycznego wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy | Tak
34 | Możliwość zapisu badań na przenośnej pamięci typu pendrive. Możliwość eksportu zapisów KTG do pliku komputera z wykorzystaniem oprogramowania do archiwizacji badań. | Tak
35 | Wbudowana drukarka termiczna w rozdzielczości 200 dpi. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek | Tak
36 | W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min] | Tak
37 | Kompatybilność drukarki z papierem o szerokości 150 oraz 152 [mm]. Wydruk na papierze typu składanka Z. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm] | Tak
38 | Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz Nazwa pacjenta, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2. | Tak
39 | Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, złącze DE-9 lub DE-15 | Tak
40 | Współpraca z Systemami Nadzoru Okołoporodowego firm: EDAN, Huntleigh, Philips | Tak
41 | Wbudowany Litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez min. 2 godziny | Tak
42 | Wskaźniki na ekranie: Alarm, ładowanie akumulatora, zasilanie sieciowe | Tak
43 | Na wyposażeniu aparatu: 3 szt. papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm], 3x pas do KTG, żel, akumulator, głowica US - 2 szt., głowica TOCO 1 szt. | Tak
44 | Wózek do aparatu z blokadą na wszystkich kołach oraz dwoma szufladami na akcesoria z półkami. Górna półka ze specjalnie przystosowanymi otworami do nóżek aparatu KTG. Mocowanie aparatu do wózka za pomocą 2 śrub. | Tak

## Pakiet nr 4
Znak sprawy: SZP.251.16.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Aparaty do znieczuleń - 2 szt.
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
PARAMETRY OGÓLNE
1 | Aparat na podstawie jezdnej montowany na pojedyńczych kołach, które zapobiegają wkręcaniu się przewodów. Podstawa wyposażona w centralny hamulec. | Tak
2 | Blat do pisania, wbudowane oświetlenie, płynna regulacja natężenia światła | Tak
3 | Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz | Tak
4 | Aparat na podstawie jezdnej, blokowane, co najmniej dwa koła | Tak
5 | Hamulec centralny | Tak
6 | Trzy szuflady na akcesoria w tym jedna z bezpiecznym zamknięciem typu klucz/zamek szyfrowy | Tak
7 | Uchwyty fabryczne do 10L butli tlenowej i podtlenku azotu, butle ustawiane z tyłu aparatu (bez butli) | Tak
8 | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V z tyłu aparatu (minimum 3) podać | Tak
9 | Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m | Tak
10 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut w każdych warunkach, (akumulator/bateria wbudowane, nie dopuszcza się zewnętrznych źródeł zasilania) podać | Tak
11 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu w typowych warunkach powyżej 100 minut, (akumulator/bateria wbudowane, nie dopuszcza się zewnętrznych źródeł zasilania), podać | Tak
12 | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu | Tak
13 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem lub tlenem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, zbiornik na wydzielinę, zbiornik zapasowy, objętość każdego ze zbiorników max 1000 ml, podać | Tak
SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW
14 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, Powietrza | Tak
15 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie, co najmniej 23%, podać | Tak
UKŁAD ODDECHOWY
16 | System oddechowy, okrężny, do wentylacji dorosłych i dzieci | Tak
17 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | Tak
18 | Jeden dodatkowy/zapasowy czujnik przepływu | Tak
19 | W komplecie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. | Tak
20 | System oddechowy na ramieniu obrotowym ułatwiającym odpowiednie ustawienie | Tak
21 | Obejście tlenowe, podać wydajność | Tak
22 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) | Tak
23 | Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum, opisać | Tak
24 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, jednorazowego użytku, objętość min 1100 ml, podłączony do aparatu | Tak
25 | W dostawie, w sumie, 6 jednorazowych zbiorników z wapnem sodowanym | Tak
26 | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN | Tak
RESPIRATOR ANESTETYCZNY
27 | Respirator anestetyczny wbudowany | Tak
28 | Wentylacja dzieci i dorosłych bez wymiany jakichkolwiek części w aparacie (nie dotyczy rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej) | Tak
29 | Respirator napędzany elektrycznie lub pneumatycznie, podać | Tak
30 | Respirator ekonomiczny, niezużywający gazów do napędu, | Tak
31 | Kolorowy ekran LCD, przekątna minimum 6 cali, podać | Tak
32 | Ekran respiratora wbudowany w ścianę przednią aparatu | Tak
33 | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru | Tak
TRYBY WENTYLACJI
34 | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PCV | Tak
35 | tryb wentylacji objętościowo zmienny VCV | Tak
36 | tryb wentylacji SIMV/PS | Tak
37 | Ze względów bezpieczeństwa przełączanie respiratora z wentylacji mechanicznej na ręczną odbywa się min. 2 stopniowo np. wybierz tryb wentylacji i potwierdź | Tak
38 | Możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej w przypadku zaniku dopływu świeżych gazów do respiratora z centralnej instalacji gazów medycznych oraz z butli | Tak
39 | Obrazowanie na ekranie minimum krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | Tak
40 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (typu PCV) | Tak
41 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora, opisać | Tak
42 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej, z butli), opisać | Tak
REGULACJE
43 | Minimalny zakres PEEP od 2 do 15 cm H2O – podać zakres | Tak
44 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 4:1 do 1:3 – podać zakres | Tak
45 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 60 / min | Tak
46 | Zakres regulacji objętości oddechowej od min 20 do 1400 ml – w trybie wentylacji objętościowej | Tak
47 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 10 do 50 cm H2O – podać zakres | Tak
48 | Regulowana płynnie lub skokowo pauza oddechowa w zakresie minimum od 5 do 50% | Tak
ALARMY
49 | niskiej minutowej objętości oddechowej | Tak
50 | minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak
51 | Bezdechu | Tak
52 | braku zasilania w energię elektryczną | Tak
53 | braku zasilania w gazy | Tak
PREZENTACJA NA EKRANIE W POSTACI LICZBOWEJ WYNIKU POMIARU:
54 | objętości oddechowej TV | Tak
55 | pojemności minutowej MV | Tak
56 | częstotliwości oddechowej f | Tak
57 | ciśnienia szczytowego | Tak
58 | ciśnienia Plateau | Tak
59 | ciśnienia średniego | Tak
60 | ciśnienia PEEP | Tak
MONITOR PACJENTA DO APARATU DO ZNIECZULANIA
61 | Monitor modułowy (dotyczy sprzętu i oprogramowania), jeden producent aparatu i monitora | Tak
62 | Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały | Tak
63 | Monitor pacjenta umożliwia podłączenie do klinicznych systemów informatycznych zbierających parametry życiowe pacjenta, zapewnia przesyłanie do nich parametrów z kardiomonitora oraz aparatu do znieczulania, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dostępny system informatyczny producenta oferowanego kardiomonitora, w języku polskim. | Tak
64 | Poszczególny moduły pomiarowe i programowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. | Tak
65 | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. | Tak
66 | Monitor wyposażony we wbudowany akumulator umożliwiający zasilanie na minimum 2 godziny pracy. | Tak
67 | System umożliwiający automatyczną konfigurację monitora w celu dopasowania do wymagań różnych stanowisk. Monitor przygotowany do stosowania dla wszystkich grup wiekowych od noworodka do dorosłego. | Tak
68 | Kolorowy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT wysokiej jakości 12’’. | Tak
69 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. | Tak
70 | Minimum 5 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. | Tak
71 | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V 50Hz, cały system energooszczędny | Tak
MIERZONE PARAMETRY
72 | EKG | Tak
73 | Pomiar częstości akcji serca, zakres 30 – 250/min. | Tak
74 | Monitorowanie jednocześnie 3 z 7 odprowadzeń | Tak
75 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max 6 elektrodami | Tak
76 | Rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta. | Tak
SATURACJA
77 | Wyświetlanie wartości cyfrowe saturacji, tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. | Tak
NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
78 | Pomiar ręczny i automatyczny z regulowanym interwałem | Tak
79 | Prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej oraz średniej, ciągłe pomiary przez określony czas, funkcja stazy żylnej | Tak
POMIAR TEMPERATURY
80 | Dwa tory pomiarowe, wyświetlanie T1, T2 | Tak
81 | Zakres pomiarowy temperatury 0-45°C | Tak
INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
82 | Minimum dwa tory pomiarowe | Tak
83 | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | Tak
84 | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, dokładność pomiaru ciśnienia | Tak
85 | Prezentacja graficzna prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym | Tak
86 | Precyzyjny pomiar (paramegnetyczny) wdechowych i wydechowych stężeń O2 | Tak
87 | Pomiar i prezentacja stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluranu oraz MAC w zależności od wieku pacjenta. | Tak
88 | Kalkulator dawki leków | Tak
89 | Alarmy na minimum 3 poziomach ważności | Tak
90 | Pamięć sytuacji alarmowych zapisywanych ręcznie i automatycznie w trakcie wystąpienia alarmu wraz z krzywymi dynamicznymi | Tak
91 | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 24 godzin trendów graficznych i tablicowych, z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie | Tak
92 | Moduł zwiotczenia mięśni NMT, sterowanie modułem z przedmiotowego monitora, komunikacja moduł jednostka centralna w języku polskim | Tak
DODATKOWO W ZESTAWIE
93 | Czujnik przepływu wielokrotnego użytku 2 szt. przeznaczone do sterylizacji | Tak
94 | Zestaw jednorazowych rur oddechowych z workiem min 25 kompletów | Tak
95 | Jednorazowe wkłady i dreny do ssaka min 25 kompletów | Tak
96 | Jednorazowe pojemniki z wapnem 6 szt. w komplecie z adapterem | Tak
97 | Rura do ewakuacji biernej zużytych gazów | Tak
98 | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych oraz przewód do podłączenia 3 i 5 elektrod | Tak
99 | Przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | Tak
100 | Przewód i zestaw mankietów dla dorosłych (2 rozmiary), mankiety bez lateksu | Tak
101 | Czujniki temperatury powierzchniowe | Tak

## Pakiet nr 5
Znak sprawy: SZP.251.16.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Pompy strzykawkowe - 20 szt.
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
Pompa infuzyjna
1 | Pompa infuzyjna strzykawkowa do infuzji dożylnej lub podskórnej u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych, sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, umożliwiającą podłączenie pompy do szpitalnego systemu informatycznego bez użycia przewodów;
2 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, zasilacz wbudowany wewnątrz urządzenia
3 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 11 godz. przy przepływie 5 ml/godz.
4 | Lampka kontrolna zasilania oraz wskaźnik stanu naładowania akumulatora widoczne na płycie czołowej urządzenia.
5 | Pompa jest wyposażona w złącze podczerwieni, które znajduje się z tyłu urządzenia
6 | Urządzenie wyposażone w klawiaturę symboliczną;
7 | Urządzenie wyposażone w automatyczną blokadę klawiatury;
8 | Urządzenie wyposażone w blokadę klawiatury z użyciem min. 4-ro cyfrowego kodu;
9 | Urządzenie obsługujące min. 19 profili, pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków;
10 | Biblioteka leków, min. 140 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) Leki sortowane są alfabetycznie według pierwszej litery nazwy:
11 | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg
12 | Uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę.
13 | Mocowanie strzykawki do czoła pompy, cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji
14 | Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie
15 | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie.
16 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 95 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim)
17 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35ml
18 | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz.
19 | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz, co 0,1 w zakresie 10-99,9 ml/h oraz co 1 w zakresie 100-1200ml/h
20 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
21 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach na minutę, godzinę, wagę i powierzchnię
22 | Dostępne opcje przeliczania - powierzchni ciała pacjenta w m2 oraz wagi, w zakresie 0,25-350 kg z dostępną regulacją co 10 gramów
23 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji, dostępne 2 rodzaje, plus dodatkowo manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania i prezentacji podanej objętości na ekranie urządzenia:
24 | Bezpośredni - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h
25 | Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu
26 | Wypełnienie lini 3 tryby
a) | Obowiązkowy
b) | Zalecany
c) | Niewyświetlany
27 | Funkcja programowania dawki do podania w zakresie 0,01-9999 jednostek
28 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin
Bateria
29 | Charakterystyka: 7,2 V 2,2 Ah – litowo-jonowa inteligentna bateria, pozostały czas pracy baterii oraz poziom naładowania wyświetlane na ekranie.
30 | Tryby dawkowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h.
31 | Ustawienie rozcieńczenia: -- jedn. / ml lub -- jedn. / -- ml.
32 | Z dawką nasycającą lub bez.
33 | Objętość lub dawka / jednostka czasu: 0,1–99,9 ml; 00 h 01 – 96 h 00.
34 | Limit objętości: 0,1–999 ml.
35 | Bolus programowany od 0,1-24 h
36 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy.
37 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 20 poziomów, min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI
Wyświetlacz
38 | Niebieski monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach 70 mm × 35 mm
39 | Rejestr mogący pomieścić min. 1400 zdarzeń;
40 | Plik rejestru przechowywany w pamięci urządzenia gdy akumulator nie pracuje min. 10 lat;
41 | Funkcja KVO
42 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h
43 | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii, pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności.
44 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie.
45 | Urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie;
46 | Komunikaty tekstowe w języku polskim
47 | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia
48 | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału
49 | Biblioteka leków, min. 140 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.)
50 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń
51 | Alarm pustej strzykawki
52 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja
53 | Alarm okluzji
54 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia
55 | Alarm rozładowanego akumulatora
56 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki
57 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki
58 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia
59 | Alarm zbliżającego się rozładowania akumulatora
60 | Alarm blokady klawiatury
61 | Alarm bliskiego końca infuzji z możliwością zaprogramowania czasu w zakresie 0-30 minut,
62 | Instrukcja obsługi w języku polskim
63 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów
64 | Przeglądy co 36 m-cy
65 | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu
66 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz
67 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22
68 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF, urządzenie odporne na defibrylację;
69 | Urządzenie przystosowane do użycia w karetkach pogotowia;
70 | Urządzenie klasy B zgodnie z emitowanym promieniowaniem w zakresie określonym w normie CISPR 11.
71 | Urządzenie i jego akcesoria przystosowane do pracy w środowiskach elektromagnetycznych, dostępne akcesoria, np. klatka MRI tego samego producenta, kompatybilne z pompami

## Pakiet nr 6
Znak sprawy: SZP.251.16.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG - 1 szt.
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
Generator RTG
1 | Generator H.F. (wysokiej częstotliwości) ≥ 30 kHz | Tak
2 | Moc [kW] ≥ 30 | Tak
3 | Maksymalny pobór prądu [A] ≤ 16 | Tak
4 | Zasilanie z gniazda o napięciu 230 V | Tak
5 | Zakres napięć generatora [kV] 40-125 kV | Tak
6 | Maksymalny prąd [mA] ≥ 50-400 | Tak
7 | Zakres [mAs] <0.2 – >100 | Tak
8 | Minimalny czas ekspozycji [ms] ≤ 1,1 | Tak
9 | Zintegrowany miernik dawki DAP | Tak
Lampa
10 | Lampa z anodą wirującą (≥ 3000) | Tak
11 | Dwa ogniska lampy | Tak
12 | Małe ognisko [mm] ≤ 0,6 | Tak
13 | Maksymalna moc na małym ognisku [kW] ≥ 11 | Tak
14 | Duże ognisko [mm] ≤ 1,3 | Tak
15 | Maksymalna moc na dużym ognisku [kW] ≥ 32 | Tak
16 | Pojemność cieplna anody ≥ 100 kHU | Tak
17 | Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem | Tak
18 | Całkowita wartość filtracji (≥ 3.0 mmAl) dla prądu 75 kV bez miernika dawki DAP | Tak
19 | Całkowita wartość filtracji (≥ 3.0 mmAl) dla prądu 75 kV z miernikiem dawki DAP | Tak
20 | Oświetlenie pola operacyjnego ≥ 160 Lux | Tak
21 | Zakres obrotu lampy z kolimatorem +/- 180° | Tak
22 | Możliwość wyboru min 3 rodzajów filtracji wewnętrznej kolimatora. Filtry wbudowane/zintegrowane z kolimatorem. | Tak
Kolumna/Ramię
23 | Hamulec nożny ruchu wzdłużnego aparatu | Tak
24 | Hamulec nożny z funkcją blokady kół do jazdy na wprost | Tak
25 | System jezdny składający się z czterech kół jezdnych | Tak
26 | Wielkość obszaru zdjęciowego przy odległości ognisko – detektor 1 m min. 40x40cm | Tak
27 | Regulowane przysłony wewnątrz kolimatora do ustawiania obszaru promieniowania | Tak
28 | Długość kabla zasilającego [m] ≥ 8 | Tak
29 | Zakres ruchu ramienia lampy RTG wokół osi pionowej do osi aparatu [°] ≥ 150 | Tak
30 | Maksymalna wysokość ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej [mm] ≥ 2000 | Tak
31 | Minimalna wysokość ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej [mm] ≤ 420 | Tak
32 | Maksymalny poziomy wysięg ramienia lampy (odległość od płaszczyzny przedniej aparatu do osi ogniska lampy) [mm] ≥ 1000 | Tak
33 | Wymiary transportowe aparatu: [wys. / szer. / dł.] | Tak
34 | Waga aparatu [kg] (≤ 175 kg) | Tak
Wyposażenie, inne cechy
35 | Zintegrowany zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji na kablu | Tak
Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt.
36 | Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do PACS oraz do kamery cyfrowej min. 16 bitów | Tak
37 | Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | Tak
38 | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatu 24x30 cm i 35x43 cm | Tak
39 | Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 40 płyt/godz. | Tak
40 | Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia | Tak
41 | Masa max. 30 kg | Tak
42 | Moc pobierana max. 140 W | Tak
43 | Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak
Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl
44 | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 4 lata, co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | Tak
45 | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 1 szt. | Tak
46 | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 1 szt. | Tak
47 | Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset | Tak
48 | Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak
Stanowisko technika obsługujące skaner CR oprogramowaniem do obróbki zdjęć – 1 kpl.
49 | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak
50 | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | Tak
51 | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz | Tak
52 | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak
53 | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak
54 | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak
55 | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległosc detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiekszenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji | Tak
56 | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak
57 | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak
58 | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak
59 | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak
60 | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | Tak
61 | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | Tak
62 | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systemów/adresow Pacs, kompozycja wydruków | Tak
63 | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak
64 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak
65 | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak
66 | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: | Tak
a) | kaseta/obraz zidentyfikowany | Tak
b) | obraz wydrukowany | Tak
c) | obraz zarchiwizowany | Tak
d) | badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak
67 | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak
68 | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak
69 | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | Tak
70 | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak
71 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak
72 | Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badan | Tak
73 | Możliwość wprowadzenia min 1800 rodzajów różnych ekspozycji | Tak
74 | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) | Tak
a) | możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym | Tak
b) | eksport parametrow obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | Tak
75 | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak
76 | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak
77 | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | Tak
78 | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak
79 | Oprogramowanie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIb lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIb stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak

## Pakiet nr 7
Znak sprawy: SZP.251.16.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Lampa do fototerapii - 1 szt.
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
1 | Lampa do intensywnego leczenia żółtaczki u noworodków. | Tak
2 | Konstrukcja lampy oparta na dwóch kopułach (górna i dolna )na statywie jezdnym wyposażona w 4 koła z blokadą. | Tak
3 | Kopuła górna wyposażona w okna chroniące przed emisją światła na zewnątrz oraz umożliwiające obserwację noworodka. | Tak
4 | Umieszczenia dziecka wewnątrz kabiny lampy umożliwiające naświetlanie wielokierunkowe (360°) | Tak
5 | Źródło światła – 16 niebieskich tub LED | Tak
6 | Natężenie: 120 µW/cm2/nm | Tak
7 | Spektrum irradiacji: 420-480 nm | Tak
8 | Czas pracy elementu świecącego min. 20 000 h | Tak
9 | Lampa wyposażona w dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5,1 cala. | Tak
10 | Wyświetlane parametry: | Tak
a) | Temperatura powietrza | Tak
b) | Temperatura skóry | Tak
c) | Graniczne limity temperatury skóry | Tak
d) | Czas trwania całkowitej terapii | Tak
e) | Licznik czasu terapii | Tak
f) | Licznik całkowitego czasu pracy oddzielny dla górnych i dolnych lamp | Tak
g) | Status wentylatorów | Tak
h) | Aktywność lamp | Tak
i) | Alarmy i ostrzeżenia | Tak
11 | Zakres wyświetlanej temperatury skóry i powietrza od 18°do 40°C, | Tak
12 | Skala pomiaru temperatury 0,1°C Dokładność pomiaru 0,1°C | Tak
13 | Manualna regulacja wysokości kopuły przy pomocy oddzielnych przycisków | Tak
14 | Łóżeczko noworodka oraz kopuła dolna wyposażona w uchwyty | Tak
15 | Kopuła górna wyposażona w półkę na monitor. Możliwość zamontowania wieszaka na kroplówkę | Tak
16 | Wysokość lampy z regulacją wysokości kopuły górnej 140-160 cm | Tak
17 | Wymiar lampy szerokość x długość: 67 x 81 cm (+/-5%) | Tak
18 | Wymiar materacyka 580 x 380 mm (+/-5%) | Tak
19 | Maksymalne obciążenie łóżeczka dla noworodka 10 kg | Tak
20 | Maksymalne obciążenie półki na monitor 5 kg | Tak
21 | Wyposażenie: sonda temperatury skóry, sonda temperatury powietrza, łóżeczko noworodka, ramka, materacyk. | Tak
22 | Napięcie 220VAC +/-10% | Tak
23 | Waga lampy max. 70 kg | Tak
24 | Max. poziom hałasu <55 dBA | Tak