## Pakiet nr 1
Znak sprawy: SZP.251.1.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Centrala Nadzoru Kardiologicznego - 1 szt.
8 szt. kardiomonitorów z 8 szt. modułów transportowych
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
1 | Kardiomonitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć niezależny moduł w postaci przenoszonej pomiędzy kardiomonitorami „kostki”, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. | Tak
2 | Chłodzenie konwekcyjne. | Tak
3 | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 19” (obraz o rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. | Tak
4 | Ekran wbudowany w monitor. | Tak
5 | Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych. | Tak
6 | Kardiomonitor pracujący w sieci wraz z pozostałymi kardiomonitorami pozwalającej na podgląd ekranu innego dowolnego kardiomonitora pracującego w sieci | Tak
7 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. | Tak
8 | Niska waga monitora ułatwiająca transport poniżej 10 kg. | Tak
9 | NIEZALEŻNY MODUŁ EKG/Resp wbudowany w moduł transportowy. | Tak
10 | Możliwość wybrania jednej z min. 4 prędkości dla fali EKG | Tak
11 | Pomiar EKG. | Tak
12 | Jednoczesna prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod lub 1,2 lub 7 odprowadzeń jednocześnie | Tak
13 | Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. | Tak
14 | Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. | Tak
15 | W komplecie kabel EKG 3-żyłowy. | Tak
16 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV | Tak
17 | Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie | Tak
18 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. | Tak
19 | Prezentacja krzywej oddechu. | Tak
20 | Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 10-40s. | Tak
21 | NIEZALEŻNY MODUŁ saturacji wbydowany w moduł transportowy. | Tak
22 | Pomiar saturacji w zakresie od 0 lub 1 do 100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo | Tak
23 | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. | Tak
24 | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. | Tak
25 | Świecąca dioda w czujniku SpO2 | Tak
26 | W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych | Tak
27 | NIEZALEŻNY MODUŁ wbudowany w moduł transportowy ciśnienia nieinwazyjnego. | Tak
28 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak
29 | Pomiar ręczny i automatyczny. | Tak
30 | Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. | Tak
31 | Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów. | Tak
32 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . | Tak
33 | Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | Tak
34 | Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min lub NIBP 40-240, 1350 z EKG, 20-300 z SpO2 | Tak
35 | W komplecie przewód interfejsowy i 3 rozmiary mankietów dla dorosłych. | Tak
36 | NIEZALEŻNY MODUŁ temperatury wbudowany w moduł transportowy. | Tak
37 | Jeden tor pomiarowy temperatury. | Tak
38 | W komplecie czujnik temperatury głębokiej. | Tak
39 | NIEZALEŻNY MODUŁ pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną. | Tak
40 | Mininimum jeden kanał pomiarowy. Pomiar ciśnienia inwazyjnego w zakresie min. -50 do 300 mmHg z określeniem i nazwaniem miejsca. | Tak
41 | NIEZALEŻNY MODUŁ kapnometrii w strumieniu bocznym lub głównym. Zakres pomiaru CO2 min. od 1do 99 mmHg. | Tak
42 | MODUŁ TRANSPORTOWY kardiomonitorów. z zasilaniem bateryjnym, ekran minimum 5 cala | Tak
a) | - Obsługa poprzez ekran dotykowy | Tak
b) | - Minimum 5 krzywych na ekranie modułu transportowego | Tak
c) | - Dostępny pomiar EKG, SpO2, Oddech, NIBP, Temp, IBP | Tak
d) | Archiwum wszystkich trendów przez minimum 5 godzin z rozdzielczością poniżej 10 sekund lub 1h z rozdzielczością 1s. i 150h z rozdzielczością poniżej 1 min | Tak
e) | wykreślony | Tak
f) | - Kopiowanie całego archiwum trendów oraz wszystkich krzywych do kardiomonitora w którym dokowany jest moduł transportowy | Tak
g) | - zasilanie bateryjne min. 3 godz. | Tak
h) | - waga max. 1,5 kg | Tak
i) | - Możliwość rozbudowy modułu o drugi kanał pomiaru ciśnienia inwazyjnego. | Tak
43 | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. | Tak
44 | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. | Tak
45 | Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. | Tak
46 | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. | Tak
47 | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 12s. | Tak
48 | Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive lub możliwość wydruku raportu dotyczącego parametrów życiowych pacjenta na centralnej stacji monitorującej. | Tak
49 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim. | Tak
50 | Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora | Tak
51 | Możliwość rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal , data, godzina, alarmy, dane personalne pacjenta, etc oraz modułu do pomiaru gazów anastatycznych i moduł do pomiaru nieinwazyjnego rzutu serca albo możliwość wydruku min. 6 fal na drukarce zewnętrznej poprzez centralna stację monitorującą | Tak
52 | Deklaracje CE | Tak
53 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | Tak
54 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | Tak
55 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak
CENTRALA MONITORUJĄCA
Nazwa
Typ
Producent
Kraj pochodzenia
Rok produkcji 2018
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca 8 monitorów opisanych w załączniku 1 | Tak
2 | (podać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) | Tak
3 | płaski ekrany kolorowy minimum 19" TFT o wysokiej rozdzielczości z niezależną konfiguracją ekranu | Tak
4 | ilość wyświetlanych jednocześnie przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 | Tak
5 | ilość wyświetlanych jednocześnie parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 | Tak
6 | możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego) | Tak
7 | podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 72 godzin obserwacji pacjenta z rozdzielczością nie gorszą niż 10s | Tak
8 | możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów | Tak
9 | alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek | Tak
10 | konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG) | Tak
11 | wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym) | Tak
12 | drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej | Tak
13 | możliwość przeglądania pełnego archiwum danych tzw. "full disclosure" co najmniej z 72 godzin | Tak
14 | Deklaracje CE | Tak
15 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | Tak
16 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | Tak
17 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak

## Pakiet nr 2
Znak sprawy: SZP.251.1.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Respiratory stacjonarne - 2 szt.
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | Tak
1 | Respirator stacjonarny z możliwością transportu | Tak
2 | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji zakres ciśnień zasilających w zakresie min. 2,83 – 4,55 bar. | Tak
3 | Możliwość rozbudowy o zasilanie w tlen z koncentratora tlenu | Tak
4 | Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z wbudowanego własnego źródła powietrza medycznego. | Tak
5 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | Tak
6 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 45 minut | Tak
7 | Respirator na podstawie jezdnej. | Tak
TRYBY WENTYLACJI
8 | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | Tak
9 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana | Tak
10 | CMV/ Assist lub Assist Control | Tak
11 | SIMV | Tak
12 | PS | Tak
13 | PEEP/CPAP | Tak
14 | Wdech manualny | Tak
15 | Oddech spontaniczny | Tak
16 | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, SPAP lub równoważna | Tak
17 | Wentylacja z gwarantowaną objętością minutową lub oddechową | Tak
18 | Wentylacja nieinwazyjna dostępna we wszystkich trybach wentylacji | Tak
19 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | Tak
PARAMETRY REGULOWANE
20 | Częstość oddechów; minimalny zakres 3–60 odd./min | Tak
21 | Objętość pojedynczego oddechu; minimalny zakres 50– 1500 ml | Tak
22 | Czas wdechu; minimalny zakres 0,3 – 3 s | Tak
23 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie minimalnie w zakresie 21 – 100% | Tak
24 | Ciśnienie wdechowe PCV; minimalny zakres 10 – 80 cmH2O | Tak
25 | Ciśnienie wspomagania PSV; minimalny zakres 0 – 50 cmH2O | Tak
26 | PEEP/CPAP; minimalny zakres 0 – 25 cmH2O | Tak
27 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta; minimalny zakres 1 – 10 l/min lub cisnieniowy w zakresie min. -0,5 - 6 cm H2O | Tak
28 | Płynna regulacja czasu/narastania wdechu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów cisnieniowo kontrolowanych i wspomaganych. | Tak
OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI
29 | Wbudowany monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 5 cali - podać | Tak
a) | Całkowita częstość oddychania | Tak
b) | Objętość pojedynczego oddechu | Tak
c) | Pomiar czasu wdechu lub stosunek I:E | Tak
d) | Pomiar wentylacji minutowej lub udziału przecieku w układzie pacjenta | Tak
30 | Ciśnienie szczytowe | Tak
31 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | Tak
32 | Stosunek wdech/wydech I:E | Tak
33 | Ciśnienie PEEP/CPAP | Tak
34 | Możliwość obrazowania min. jednej krzywej w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu lub objętości w funkcji czasu | Tak
ALARMY
35 | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak
36 | Całkowitej objętości oddechu | Tak
37 | Niskiej objętości oddechowej pojedynczego oddechu | Tak
38 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak
39 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak
40 | Wysokiej częstości oddechowej | Tak
41 | Bezdechu | Tak
42 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak
43 | Pamięć alarmów i zdarzeń z ich opisem, | Tak
INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
44 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak
45 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | Tak
46 | Kompletny układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych – 5 szt. | Tak
47 | Nebulizator synchroniczny do każdego respiratora | Tak
48 | Ramię do układu oddechowego pacjenta | Tak
49 | wykreślony | Tak
50 | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | Tak

## Pakiet nr 3
Znak sprawy: SZP.251.1.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Respiratory transportowe - 2 szt.
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | Tak
1 | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu ambulansem | Tak
2 | Respirator do zaawansowanej terapii oddechowej w trakcie transportu szpitalnego | Tak
3 | odporny na wstrząsy | Tak
4 | Odporny na zmiany temp. w zakresie minimum od -20 do 40ºC | Tak
5 | Zasilanie gazowe w tlen z butli o cisnieniu roboczym od 2,8 do 5,0 bar | Tak
6 | Zasilanie z wewnetrznego akumulatora na min. 3 godz. | Tak
7 | Zasilanie zewnetrznego źródła DC o napięciu od 12, 24 lub 28V | Tak
8 | Zasilanie AC 220 /230V | Tak
9 | Waga maksymalna rtespiratora (podstawowej jednostki) do 6 kg. | Tak
Tryby wentylacji |  | TAK
10 | CMV | Tak
11 | SIMV | Tak
12 | CPAP/PEEP | Tak
13 | typu BIPAP, BiLEVEL, | Tak
14 | PSV | Tak
15 | NIV | Tak
16 | wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | Tak
Parametry regulowane |  | TAK
17 | Częstośc oddechów min 5-60 /min | Tak
18 | Czas wdechu min 0,2 – 9 sekund | Tak
19 | Ciśnienie wdechu min 5-50 milibar | Tak
20 | Ciśnienie PEEP min 0-20 milibar | Tak
21 | Ciśnienie PSV min. 0-30 milibar | Tak
22 | Objętośc pojedynczego oddechu min 50-2 000 ml | Tak
23 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min 1:3 do 3:1 | Tak
24 | Regulacja stężenia tlenu w zakresie minimum 40 do 100% | Tak
25 | Zastawka nadciśnieniowa regulowana w zakresie 20-50 milibar lub <125 cmH2O | Tak
26 | Regulowany przepływ wdechowy do min 80 l /min | Tak
27 | Mozliwość wyboru nastawiania czasu wdechu lub I:E | Tak
28 | Synchronizacja z oddechem własnym pacjenta – regulowany trigger przepływowy w zakresie minimum 1 do 10 l/min | Tak
Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  | TAK
29 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | Tak
30 | Częstośc oddychania | Tak
31 | Częstość oddechów spontanicznych | Tak
32 | Objętośc pojedynczego oddechu | Tak
33 | Wentylacja minutowa MV | Tak
34 | Wentylacja minutowa spontaniczna | Tak
35 | Ciśnienie szczytowo-wdechowe | Tak
36 | Ciśnienie średnie | Tak
37 | Ciśnienia Plateau | Tak
38 | Ciśnienie PEEP | Tak
39 | Regulacja czasu wzrostu cisnienia wdechowego | Tak
40 | Przepływ wdechowy | Tak
Alarmy |  | TAK
41 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak
42 | Rzeczywistej czestości oddechów – Tachyppnoe | Tak
43 | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | Tak
44 | Za niskiego cisnienia wdechu | Tak
45 | Alarm niskiej/ wysokiej wentylacji minutowej | Tak
46 | Alarm bezdechu | Tak
Inne wymagania
47 | Możliwość rozbudowy o zintegrowane w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora | Tak
48 | Funkcja automatycznego natlenowania do toalety oskrzeli | Tak
49 | Prezentacja ckrzywej ciśnienia, przepływu | Tak
50 | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów lub uchwyty na butle | Tak
51 | Złącze umożliwiające szybkie przełączanie się między zasilaniem z butli tlenowej a zasilaniem w tlen z gniazda centralnej instalacji szpitalnej. Dodatkowy przewód zasilający w sprężony tlen o dł. 5 m. | Tak
52 | Układ oddechowy dla dorosłych: 2 komplety oraz 2 komplety pediatryczne | Tak

## Pakiet nr 4
Znak sprawy: SZP.251.1.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Aparaty do znieczuleń - 2 szt.
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | Tak
PARAMETRY OGÓLNE
1 | Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz | Tak
2 | Aparat na podstawie jezdnej, blokowane, co najmniej dwa koła | Tak
3 | Hamulec centralny lub na poszczególne koła | Tak
4 | Trzy szuflady na akcesoria | Tak
5 | Jedna z szuflad zamykana na klucz/zamek szyfrowy, podać | Tak
6 | Blat do pisania, wbudowane oświetlenie lub lampka, płynna lub skokowa regulacja natężenia światła | Tak
7 | Uchwyty fabryczne do 10L butli tlenowej i podtlenku azotu, butle ustawiane z tyłu aparatu (bez butli) | Tak
8 | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V z tyłu aparatu (minimum 3) podać | Tak
9 | Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m | Tak
10 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 40 minut w każdych warunkach, (akumulator/bateria wbudowane, nie dopuszcza się zewnętrznych źródeł zasilania) podać | Tak
11 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu w typowych warunkach powyżej 100 minut, (akumulator/bateria wbudowane, nie dopuszcza się zewnętrznych źródeł zasilania), podać | Tak
12 | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu | Tak
13 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem lub tlenem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, zbiornik na wydzielinę, zbiornik zapasowy, objętość każdego ze zbiorników max 1000 ml, podać | Tak
14 | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt., jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. | Tak
SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW
15 | Precyzyjne, elektroniczne lub mechaniczne przepływomierze dla O2, N2O, Powietrza | Tak
16 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie, co najmniej 23%, podać | Tak
UKŁAD ODDECHOWY
17 | System oddechowy, okrężny, do wentylacji dorosłych i dzieci | Tak
18 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | Tak
19 | Jeden dodatkowy/zapasowy czujnik przepływu | Tak
20 | W komplecie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. | Tak
21 | System oddechowy na ramieniu obrotowym ułatwiającym odpowiednie ustawienie | Tak
22 | Obejście tlenowe, podać wydajność | Tak
23 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) | Tak
24 | Zawór APL z funkcją zwolnienia ciśnienia w układzie | Tak
25 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, jednorazowego użytku, objętość min 1100 ml, podłączony do aparatu | Tak
26 | W dostawie, w sumie, 6 jednorazowych zbiorników z wapnem sodowanym | Tak
27 | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN | Tak
RESPIRATOR ANESTETYCZNY
28 | Respirator anestetyczny wbudowany | Tak
29 | Wentylacja dzieci i dorosłych bez wymiany jakichkolwiek części w aparacie (nie dotyczy rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej) | Tak
30 | Respirator napędzany elektrycznie lub pneumatycznie, podać | Tak
31 | Respirator ekonomiczny, niezużywający gazów do napędu, | Tak
32 | Kolorowy ekran LCD, przekątna minimum 6 cali, podać | Tak
33 | Ekran respiratora wbudowany w ścianę przednią aparatu | Tak
34 | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru i/lub ekranu dotykowego | Tak
TRYBY WENTYLACJI
35 | Tryb ręczny | Tak
36 | Oddech spontaniczny | Tak
37 | Wentylacja kontrolowana objętościowo (VCV) | Tak
38 | Wentylacja synchronizowana kontrolowana objętościowo (SIMV) | Tak
39 | Wentylacja synchronizowana kontrolowana objętościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym (SIMV/PS) | Tak
40 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o wentylację wspomaganą ciśnieniowo z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (PSV) | Tak
41 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (typu PCV) | Tak
42 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora, opisać | Tak
43 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej, z butli), opisać | Tak
REGULACJE
44 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu, podać zakres | Tak
45 | Możliwe odwrócenia stosunku wdechu do wydechu powyżej 3:1 | Tak
46 | Regulacja częstości oddechów minimum od 4 do 60 odd/min, podać zakres | Tak
47 | Regulacja objętości oddechowej minimum od 20 do 1200 ml, podać zakres | Tak
48 | Regulacja PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe, w zakresie minimum od 4 do 20 cmH2O (hPa), podać zakres | Tak
49 | Możliwa regulacja PEEP od max. 4 cmH2O (hPa) | Tak

## Pakiet nr 5
Znak sprawy: SZP.251.1.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Defibrylatory - 3 szt.
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | Tak
Zasilanie
1 | zasilanie akumulatorowe w zestawie 2 akumulatory litowo jonowe bez efektu pamięci i mozliwość akumulatora bez wyłączenia aparatu | Tak
2 | bateryjne/akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz +/- 10% | Tak
3 | średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | Tak
4 | ilość defibrylacji z max. energią przy pracy z baterii min. 100 | Tak
5 | możliwość ładowania akumulatorow z AC 220 V 50 Hz +/- 10% | Tak
Funkcje
6 | urządzenie przenośne z wbudowanym uchwytem przenośnym | Tak
7 | urządzenie odporne na kurz i zalanie wodą - klasa min. IP44 | Tak
8 | ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | Tak
Monitorowanie funkcji życiowych : EKG
9 | ilość kanałów ekg: min. 12 | Tak
10 | interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | Tak
11 | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu ekg z możliwością wydruku pomiarów z każdego odprowadzenia | Tak
12 | pamięćwewnętrzna pojedyńczych zdarzeń i ciągłego zapisu EKG | Tak
13 | Zakres pomiaru częstości akcji serca, podać | Tak
14 | Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją doradczą biorącą pod uwagę podczas analizy: wiek i płeć pacjenta | Tak
15 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | Tak
16 | Możliwość teletransmisji 12 odprowadzeniowego EKG | Tak
17 | Min. 6 poziomów wzmocnienia EKG | Tak
Monitorowanie funkcji życiowych : SpO2, Pomiar saturacji krwi tętniczej
18 | zakres pomiaru min. 50 -100% | Tak
19 | Krzywa SpO2 z automatyczną regulacją wzmocnienia | Tak
20 | Zakres częstości tętna | Tak
21 | czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych i dzieci | Tak
Monitorowanie funkcji życiowych : NIBP, Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną
22 | zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | Tak
23 | tryb ręczny i automatyczny | Tak
24 | Prezentacja tętna | Tak
25 | metoda pomiaru : oscylometryczna | Tak
26 | Mankiet dla dorosłych – 1 szt.i dla dzieci – 1 szt. | Tak
Monitorowanie funkcji życiowych : EtCO2, Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym
27 | Zakres pomiaru CO2: min. od 0 do 99 mmHg | Tak
28 | Zakres pomiaru respiracji, pomiar u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, dorosłych, dzieci i niemowląt | Tak
29 | Kaniule do pomiaru EtCO2 dla pacjentów zaintubowanych – min. 25 szt. | Tak
Defibrylacja
30 | łyżki defibrylatora dla dorosłych i nakadki pediatryczne dla dzieci | Tak
31 | elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl. | Tak
32 | defibrylacja ręczna | Tak
33 | defibrylacja półautomatyczna AED, możliwość programowania energii | Tak
34 | Wybór energii, ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | Tak
35 | zakres dostarczanej energii min. 5 – 200 J | Tak
36 | ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 20 | Tak
37 | dwufazowa fala defibrylacji | Tak
38 | kardiowersja | Tak
Stymulacja przezskórna serca
39 | tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | Tak
40 | zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 40 – 170 / min. | Tak
41 | zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -140 mA | Tak
Ekran
42 | przekątna ekranu min. 6,5 cala | Tak
43 | Kolorowy LCD o wysokim kontraście | Tak
44 | mozliwość wyświetlania min. 3 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak
45 | pełna komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak
46 | Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu | Tak
Reanimacja krążeniowo - oddechowa
47 | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | Tak
Alarmy
48 | alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | Tak
Drukarka
49 | szerokość papieru min. 80 mm | Tak

## Pakiet nr 6
Znak sprawy: SZP.251.1.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Aparat USG - 1 szt.
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | Tak
PARAMETRY OGÓLNE
1 | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii z wewnętrznym systemem archiwizacji danych | Tak
2 | Ciężar aparatu max. 70 kg | Tak
3 | Szerokość aparatu max 50 cm | Tak
4 | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1200x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED o przekątnej ekranu min 17”. | Tak
5 | Możliwość obrotu i pochylenia monitora względem pulpitu | Tak
6 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | Tak
7 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 160.000 kanałów przetwarzania. | Tak
8 | Dynamika systemu > 250 dB | Tak
9 | Minimum 3 aktywne, jednakowe, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | Tak
10 | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 7000. | Tak
11 | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 180 s | Tak
12 | Układ zasilania podtrzymujący pracę systemu w trakcie przewożenia aparatu między stanowiskami pracy. | Tak
OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
13 | B-mode. | Tak
14 | Doppler pulsacyjny (PWD). | Tak
15 | Funkcja HPRF | Tak
16 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. | Tak
17 | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-15 mm. | Tak
18 | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º | Tak
19 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak
20 | Triplex-mode (B+CD+PWD). | Tak
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE
21 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | Tak
22 | Pomiary ginekologiczne: | Tak
a) | macica (długość, szerokość, wysokość) | Tak
b) | objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) | Tak
c) | endometrium | Tak
d) | długość szyjki macicy | Tak
e) | pomiary pęcherzyków | Tak
f) | tętnice jajników: PS, ED,PI, RI | Tak
23 | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR). | Tak
24 | Pomiary i kalkulacje położnicze (w tym dla ciąży mnogiej ): pomiary biometryczne, AFI, waga płodu,. | Tak
25 | Automatyczne pomiary biometryczne (BPD, AC, HC, FL, HL) | Tak
26 | Pomiary kardiologiczne | Tak
27 | Raport z badania położniczego. | Tak
28 | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce percentylowej. | Tak
29 | Pomiar IOTA – do procentowej oceny wystąpienia zmian nowotworowych guzów jajnika | Tak
GŁOWICE
30 | GŁOWICA CONVEX 2D do badań brzusznych | Tak
a) | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min 2,0 – 5,0 MHz +/- 0,5 MHz | Tak
b) | Kąt obrazowania w trybie B minimum 55º | Tak
c) | Głębokość obrazowania minimum 35 cm | Tak
d) | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | Tak
e) | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości | Tak
f) | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego minimum 3 różne częstotliwości | Tak
31 | GŁOWICA ENDOVAGINALNA 2D do badań położniczych i ginekologicznych, zakres częstotliwości obejmujący przedział min 4,0-10,0 MHz +/- 1 MHz , obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości, kąt obrazowania w trybie B minimum 180º | Tak
ARCHIWIZACJA
32 | Videoprinter monochromatyczny formatu A6, sterowany z pulpitu ultrasonografu i zamontowany w przedniej części aparatu. | Tak
33 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 450 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | Tak
34 | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 300 GB przez gniazdo USB | Tak
35 | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), mov, DICOM | Tak
36 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu aparatu | Tak
37 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie DVI-D lub HDMI. | Tak
MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY
38 | Głowica objętościowa typu convex o zakresie częstotliwości minimum 1,5-5 MHz +/- 05 MHz kącie pola obrazowania minimum 75° | Tak
39 | Obrazowanie 3/4D | Tak
40 | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000, ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 4000, prędkość obrazowania 4D ≥ 40 obrazów 3D/s | Tak
41 | Głowica objętościowa typ vaginalna o zakres częstotliwości obejmujący przedział min 5,0-10,0 MHz +/- 1 MHz, kącie obrazowania w trybie B min 175° | Tak
42 | Oprogramowanie archiwizacyjne na zewnętrzny komputer PC z oceną ryzyka aberracji chromosomowych w pierwszym trymestrze w/g wytycznych Fetal Medicine Fundation w Londynie | Tak
a) | - sieciowe przesyłanie wyników pomiarów i obrazów pomiędzy aparatem USG i komputerem PC | Tak
b) | - polska wersja językowa | Tak
c) | - generowanie raportów | Tak
d) | - wydruk raportu na drukarce | Tak
43 | GŁOWICA LINIOWA 2D do narządów płytko położonych o zakres częstotliwości obejmujący przedział min 6,0 – 12,0 MHz +/- 0,5 MHz i szerokość pola obrazowania w przedziale 38-41 mm w trybie krzyżujących się ultradzwięków | Tak