ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego  w Brodnicy

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica,  tel. 56 66 89 100, fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 23.05.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.4.18

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.4.18

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa karetki." – sprawa nr SZP.251.4.18. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- Czy zapis w opisie przedmiotu zamówienia „poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy” oznacza, iż ambulans musi być wyposażony w komplet takich poduszek tzn. czołowe, boczne i nadokienne poduszki dla kierowcy i pasażera co jest standardem w ambulansach ratunkowych?

Odp. Zamawiający wymaga minimalnie poduszki czołowej dla kierowcy i pasażera.

- Czy Zamawiający oczekuje aby ambulans wyposażony był w zamontowany na wysokości wzroku kierowcy i pasażera uchwyt do stacji dokującej ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R-11 z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kabiny kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z panelu sterującego umieszczonego w środkowej części kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera – możliwość odchylania uchwytu z tabletem?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zamontowania stacji dokującej do tabletu Twinhead.

- Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nosze i transporter spełniające wszystkie wymagania PN EN 1865 z możliwością przenoszenia pacjenta przez więcej niż dwie osoby co zapewnia konstrukcja noszy ale bez dodatkowych raczek bocznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o wykreślenie z umowy §5, pkt 4 ze względy na to, iż producent pojazdu bazowego nie przewiduje możliwości wydłużenia okresu gwarancji na pojazd o czas naprawy pojazdu. Taki warunek jest nie do spełnienia i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ wykreślając § 5 pkt 4. umowy.

- Prosimy o modyfikacje §5, pkt. 11 w sposób następujący: „Wszelkie wymagane zgodnie z instrukcją obsługi przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części w okresie gwarancyjnym zgodne z warunkami i okresami gwarancji producenta”. Chcemy zauważyć, iż pierwotny zapis w tym paragrafie zmusza Wykonawcę do znacznego podwyższenia ceny zakupu, która będzie musiała zawierać wszystkie koszty przyszłych przeglądów i części zamiennych co jest bardzo niekorzystne dla Zamawiającego>

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

- Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych opisanych w §6, pkt. 4 z 0,5% na 0,2%.

Odp. Zamawiający odmawia.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z napędem na oś przednią spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik o pojemności 2299 cm ³ zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 125 kW (170 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i długości przedziału medycznego wynoszącej 310 cm ?

Wyjaśniamy, że oferowany ambulans posiada Świadectwo Zgodności WE oraz  spełnia wszystkie wymogi normy  PN EN 1789 i NFZ, ponad to  posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z punktem 4.5.2.2. w związku z rysunkiem nr 2 opisanym w normie PN-EN 1789+A2:2015-01 wymiary przedziału dla pacjenta minimalnie muszą mieć 3100 mm. Zamawiający uważa, że minimalne rozmiary są niewystarczające i oczekuje pojazdu spełniającego parametr opisany w załączniku nr 5 do SIWZ „Długość przedziału medycznego (przedziału pacjenta) minimalnie 3200 mm”.

Pytanie 2.

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym

oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje

obecnie reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy

zapis „światła przeciwmgłowe ” oznacza, że Zamawiający oczekuje

takiego nowoczesnego rozwiązania tj.  reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów

oraz osobnych świateł przeciwmgielnych, co jest obecnie standardem u wszystkich

producentów samochodów ?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z napędem na oś przednią spełniający wymogi normy Euro 6 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wymaga ,aby radioodtwarzacz miał sterowanie pod kołem kierownicy, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia ambulansu przez kierowcę ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie RP dla nowych samochodów wymagana jest norma

emisji spalin min. Euro 6 lub Euro VI, czy spełnienia takich wymagań za pomocą  płynu AdBlue oczekuje

zamawiający ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę  ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach lub na lawecie, ale na koszt Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody do momentu protokolarnego przekazania ambulansu pod adresem Zamawiającego.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga napędu wałka rozrządu za pomocą łańcucha  ?

Wyjaśniamy, że napęd za pomocą paska ma bardzo dużą usterkowość, co powoduje częste wyłączenia ambulansu z ruchu.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10

Prosimy o doprecyzowanie zapisu rozdziału VI pkt 4 ppkt 4.7  1) i wyjaśnienie, czy brak wypełnienia w kolumnie  pt. „Oferowane parametry TAK/NIE podać/opisać” należy rozumieć jako brak danego parametru, co oznacza nie spełnienie warunku i niezgodność z wymogami siwz ?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści  wykonanie dostawy w terminie 75 dni , co związane jest z wydłużonym oczekiwaniem na samochody bazowe od producenta ?

Odp. Zamawiający odmawia. Termin wykonania zamówienia to 60 dni od podpisania umowy.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści,  standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy  którą oferuje większość

producentów  ?

Odp. Zamawiający dopuszcza minimalny okres gwarancji na rdzewienie i perforację nadwozia – 72 miesiące. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy, gwarancji na nosze, powłokę lakierniczą, instalację elektryczną samochodu i sygnalizację świetlno-dźwiękową, zabudowę medyczną i na wyposażenie przedziału medycznego wynosi 24 miesiące. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w punkcie III.7 SIWZ. w następujący sposób: „Oferowany ambulans musi mieć zapewniony przez Wykonawcę pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego w serwisie gwarancyjnym uprawnionym do napraw gwarancyjnych pojazdu na terenie Polski położonym najbliżej siedziby Zamawiającego. Nie dopuszcza się serwisu dalszego niż 50 km za wyjątkiem sytuacji, że Wykonawca sam zapewni transport z i do serwisu. Wymagany minimalny okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy, gwarancji na nosze, powłokę lakierniczą, instalację elektryczną samochodu i sygnalizację świetlno-dźwiękową, zabudowę medyczną i na wyposażenie przedziału medycznego wynosi 24 miesiące. Nie dopuszcza się okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące. Zaoferowanie okresu krótszego gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. Wymagany minimalny okres gwarancji rdzewienie i perforację nadwozia wynosi 6 lat (72 miesiące).  Nie dopuszcza się okresu gwarancji krótszego niż 72 miesiące. Zaoferowanie okresu krótszego gwarancji spowoduje odrzucenie oferty.”

Pytanie 13

Czy minimalne wymiary przedziału medycznego mają być mierzone zgodnie z wytycznymi określonymi w punkcie 4.5.2 aktualnej normy PN EN 1789+A2 ?

Odp. Zamawiający uważa, że wymiary mogą być mierzone zgodnie z wymogami normy. Zgodnie z punktem 4.5.2.2. w związku z rysunkiem nr 2 opisanym w normie PN-EN 1789+A2:2015-01 wymiary przedziału dla pacjenta minimalnie muszą mieć 3100 mm. Zamawiający uważa, że minimalne rozmiary są niewystarczające i oczekuje pojazdu spełniającego parametr opisany w załączniku nr 5 do SIWZ „Długość przedziału medycznego (przedziału pacjenta) minimalnie 3200 mm”.

Pytanie 14

Norma PN EN 1789 w punkcie 4.2.3 wymaga, aby ambulans był wyposażony „system sterowania stabilnością” np. elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, system zapobiegający poślizgowi kół napędowych, elektroniczny układ rozdziału sił hamowania i inne. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga  do zaoferowania ambulans, który posiada  system ASR ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne z transporterem renomowanej marki Ferno charakteryzujące się następującymi parametrami?:

- przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji i pozycji transportowych;

- nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;

- z możliwością płynnej regulacji nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90 stopni tj. do pozycji siedzącej ;

- rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;

- z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;

- możliwość montażu dodatkowego zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej

- ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia , z możliwością montażu do ramy noszy składanego wieszaka do kroplówki

- z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;

- nosze są zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału

- z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych

- obciążenie dopuszczalne noszy 181 kg

- waga oferowanych noszy 18 kg

- z systemem składanego podwozia umożliwiającym  łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;

- regulacja wysokości w sześciu poziomach;

- wszystkie kółka jezdne o średnicy 125mm,  2 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach.

- waga transportera 22 kg  ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga by transporter noszy był wyposażony w dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia transportera?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga , aby waga transportera noszy spełniała wszystkie wymagania określonymi w normie  PN EN 1865 ?

Wyjaśniamy, że przy kontraktowaniu usług NFZ wymaga Sprzętu medycznego zgodnego z normą PN EN 1865. Kupując sprzęt Medyczny nie spełniający wymogów w/w norm automatycznie Zamawiający pozbawia się możliwości otrzymania  deklaracji zgodności ambulansu z normą PN EN 1789 przez dostawcę, a w przypadku kontroli NFZ możliwe jest nakazanie zwrotu zapłaty za wykonane usługi.

Odp. Zamawiający wymaga.

Zestaw pytań nr 3:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze Stryker M1 bez dodatkowych rączek bocznych?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) treść zapytań i odpowiedzi, bez ujawniania źródła zapytań, jest udostępniana na STRONIE INTERNETOWEJ.

Zamawiający prosi o wykorzystanie aktualnych wzorów formularzy przy sporządzaniu oferty oraz proszę sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. Formularz spełniania warunków techniczno - jakościowych (po zmianach) został opublikowany .

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 		…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Lucyna Gruszkowska		…….......

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)