## Pakiet nr 1-Centrala kardio
Znak sprawy: SZP.251.9.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Central Nadzoru Kardiologicznego - 1 szt.
4 szt. kardiomonitorów
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
1 | Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora. | Tak
2 | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 19” (obraz o rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie. | Tak
3 | Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych. | Tak
4 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. | Tak
5 | Niska waga monitora ułatwiająca transport poniżej 7 kg. | Tak
6 | MODUŁ EKG/ST/Arytm /Resp Możliwość wybrania jednej z min. 5 prędkości dla fali EKG Pomiar EKG. Jednoczesna prezentacja 6 diagnostycznych odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod. 12 odprowadzeń z kabla 10-cio żyłowego. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. W komplecie kabel EKG 10-żyłowy. | Tak
7 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie | Tak
8 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. Prezentacja krzywej oddechu. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-60s. | Tak
9 | MODUŁ saturacji Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych | Tak
10 | MODUŁ ciśnienia nieinwazyjnego Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów z możliwością wydruku w formie raportu na drukarce laserowej. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min W komplecie przewód interfejsowy i 2 rozmiary mankietów | Tak
11 | MODUŁ temperatury. Jeden tor pomiarowy temperatury. Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. W komplecie powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. | Tak
12 | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. | Tak
13 | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. | Tak
14 | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 4s. Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive | Tak
15 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim. | Tak
16 | Możliwość rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal , data, godzina, alarmy, dane personalne pacjenta, etc oraz modułu do pomiaru gazów anastatycznych | Tak
17 | Kardiomonitory mocowane na kolumnach tlenowych na stale. | Tak
18 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej. | Tak
CENTRALA MONITORUJĄCA
Nazwa
Typ
Producent
Kraj pochodzenia
Rok produkcji 2018
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | Praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca 4 monitory opisane powyżej (podać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) | Tak
2 | Zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 30 min | Tak
3 | Płaski ekrany kolorowy minimum 19" TFT o wysokiej rozdzielczości z niezależną konfiguracją ekranu , obsługa przez ekran dotykowy | Tak
4 | Ilość wyświetlanych jednocześnie przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 | Tak
5 | Ilość wyświetlanych jednocześnie parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 | Tak
6 | Możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego) | Tak
7 | Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 96 godzin obserwacji pacjenta z rozdzielczością nie gorszą niż 10s | Tak
8 | Możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów | Tak
9 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek | Tak
10 | Konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG) | Tak
11 | Wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym) | Tak
12 | Drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej | Tak
13 | Możliwość przeglądania pełnego archiwum danych tzw. "full disclosure" co najmniej z 96 godzin | Tak
14 | Deklaracje CE | Tak
15 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | Tak
16 | Zintegrowanie w sieć monitorów z centralą | Tak

## Pakiet nr 2-defibrylatory
Znak sprawy: SZP.251.9.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Defibrylatory
Defibrylator z kardiowersją, stymulacja przezskórną oraz pomiarem saturacji SpO2 - 1 szt.
Lp. | Opis wymaganego parametru | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
Parametry ogólne
1 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe (zasilacz wbudowany) | Tak
2 | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności maksymalnie 5 godzin | Tak/podać
3 | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 120 min lub 40 defibrylacji z maksymalną energią | Tak/podać
4 | Akumulator bez efektu pamięci | Tak
5 | Ciężar max do10 kg razem z łyżkami, kablami i akumulatorem | Tak/podać
6 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opis na panelu i komunikaty ekranowe) | Tak
Defibrylacja
7 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak
8 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna (komunikaty głosowe w trybie AED w języku polskim) | Tak
9 | Wykonywanie kardiowersji | Tak
10 | Energia maksymalna defibrylacji min 360J | Tak/podać
11 | Czas ładowania do energii maksymalnej max 7sekund | Tak/podać
12 | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | Tak
13 | Zakres regulacji poziomu energii od 2 do 360 J Min 24 poziomy energii | Tak/podać
14 | Defibrylacja dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki dla dzieci i dorosłych | Tak
15 | Pełna obsługa defibrylacji za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (ładowanie, rozładowanie) | Tak
16 | Algorytm wykrywający w trybie AED ruch pacjenta | Tak
Monitorowanie EKG
17 | Ekran o przekątnej min 5.5 ‘’ kolorowy | Tak/podać
18 | Monitorowanie min 3 odprowadzeniami wraz z kpl. Kabli | Tak/podać
19 | Min 5 wartości wzmocnienia sygnału | Tak/podać
20 | Zakres pomiaru częstości pracy serca hr min 20 -300/min | Tak/podać
Rejestracja
21 | Rejestrator EKG na papierze minimum 50 mm | Tak/podać
22 | Szybkość wydruku min 25mm/sek. | Tak/podać
23 | Pamięć wewnętrzna epizodów i fragmentów EKG | Tak
24 | Możliwość wprowadzenia do pamięci danych pacjenta oraz nazw wykonywanych procedur i podawanych leków | Tak
Stymulacja zewnętrzna
25 | Tryb asynchroniczny i ,,na żądanie’’ | Tak
26 | Częstotliwości stymulacji w zakresie min 40 -170 imp/min | Tak/podać
27 | Prąd stymulacji w zakresie min 10-140 mA | Tak/podać
28 | W komplecie 2 komplet elektrod do stymulacji dla dorosłych | Tak
Pomiar saturacji
29 | Przedział saturacji: 1 to 100% | Tak
30 | Przedział częstości tętna: 25 do 240 uderzeń na minutę | Tak
31 | Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia | Tak
32 | Czujnik do pomiaru SpO2 dla dorosłych – 1 szt., | Tak
INNE
33 | Torba do aparatu | Tak
Defibrylator z kardiowersją i stymulacją przezskórną - 1 szt.
Lp. | Opis wymaganego parametru | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
Parametry ogólne
1 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe (zasilacz wbudowany) | Tak
2 | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności maksymalnie 5 godzin | Tak/podać
3 | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 120 min lub 40 defibrylacji z maksymalną energią | Tak/podać
4 | Akumulator bez efektu pamięci | Tak
5 | Ciężar max do10 kg razem z łyżkami, kablami i akumulatorem | Tak/podać
6 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opis na panelu i komunikaty ekranowe) | Tak
Defibrylacja
7 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak
8 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna (komunikaty głosowe w trybie AED w języku polskim) | Tak
9 | Wykonywanie kardiowersji | Tak
10 | Energia maksymalna defibrylacji min 360J | Tak/podać
11 | Czas ładowania do energii maksymalnej max 7sekund | Tak/podać
12 | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | Tak
13 | Zakres regulacji poziomu energii od 2 do 360 J Min 24 poziomy energii | Tak/podać
14 | Defibrylacja dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki dla dzieci i dorosłych | Tak
15 | Pełna obsługa defibrylacji za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (ładowanie, rozładowanie) | Tak
16 | Algorytm wykrywający w trybie AED ruch pacjenta | Tak
Monitorowanie EKG
17 | Ekran o przekątnej min 5.5 ‘’ kolorowy | Tak/podać
18 | Monitorowanie min 3 odprowadzeniami wraz z kpl. Kabli | Tak/podać
19 | Min 5 wartości wzmocnienia sygnału | Tak/podać
20 | Zakres pomiaru częstości pracy serca hr min 20 -300/min | Tak/podać
Rejestracja
21 | Rejestrator EKG na papierze minimum 50 mm | Tak/podać
22 | Szybkość wydruku min 25mm/sek. | Tak/podać
23 | Pamięć wewnętrzna epizodów i fragmentów EKG | Tak
24 | Możliwość wprowadzenia do pamięci danych pacjenta oraz nazw wykonywanych procedur i podawanych leków | Tak
Stymulacja zewnętrzna
25 | Tryb asynchroniczny i ,,na żądanie’’ | Tak
26 | Częstotliwości stymulacji w zakresie min 40 -170 imp/min | Tak/podać
27 | Prąd stymulacji w zakresie min 10-140 mA | Tak/podać
28 | W komplecie 2 komplet elektrod do stymulacji dla dorosłych | Tak
INNE
29 | Torba do aparatu | Tak

## Pakiet nr 3-artroskop
Znak sprawy: SZP.251.9.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Tor artroskopowy
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
Monitor medyczny 1 szt
1 | Monitor medyczny FULL HD LED wielkość 32” (16:9) O maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 @ 60Hz Filtr frontowy szyba z podwójną powłoką antyrefleksyjnej | Tak
2 | Rozmiary piksela 0,36375 x 0,36375 | Tak
3 | Liczba kolorów 16,7 mln kolorów | Tak
4 | Współczynnik kontrastu min. 1300 : 1 | Tak
5 | Kąt widzenia 89° / 89° / 89° / 89° | Tak
6 | Czas reakcji 22 ms (szary do szarego) | Tak
7 | Jasność (typowa) 450cd/m2 | Tak
8 | Zużycie energii -Tryb czuwania - Max 16W | Tak
9 | Zużycie energii - Maksymalne - Max 75W (86VA max) | Tak
10 | Rozdzielczość Wejście sygnału VGA~1080p | Tak
11 | Sygnał wejściowy Wideo: 2 x DVI-D, 2 x SDI(SD/HD/3G), 2 x SOG, 1 x VGA, 1 x C-VIDEO, 1 x S-VIDEO, 1 x Component (RGBS, YPbPr) | Tak
12 | Sygnał wyjściowy Wideo: 2 x DVI-D, 2 x SDI(SD/HD/3G), 2 x SOG, 1 x VGA, 1 x C-VIDEO, 1 x S-VIDEO, 1 x Component (RGBS, YPbPr) | Tak
13 | Przewód i długość 5C, 18AWG, 1500 mm | Tak
14 | Otwory montażowe Standard VESA (100 mm X 100 mm, 200 mm x 100 mm, 400 mm x 200 mm) | Tak
15 | Monitor medyczny z funkcją PIP | Tak
16 | Wymiary Rozmiary i masa : 770(S) x 471,5(W) x 80,5(G) (mm); 12,8 kg - bez podstawy; 30,31(S) x 18,56(W) x 3,16(G) (cali); 28,1 lbs - bez podstawy | Tak
System archiwizacji danych z klawiaturą w komplecie- 1 szt.
17 | System archiwizacji medyczej umożliwia nagrywanie wideo i zdjęć w jakości HD oraz standardowej rozdzielczości z kamer HD | Tak
18 | Pliki nagrywane na wewnętrznym dysku twardym, zewnętrznym dysku USB lub dysku sieciowym | Tak
19 | Wyświetlacz 2 1/2" LCD | Tak
20 | Przyciski klawiatury pokryte wodoodporną membraną | Tak
21 | Wejście wideo DVI (RGB za pomocą adaptera), HD SDI, S -Video, Composite | Tak
22 | Wyjście wideo DVI (RGB, VGA przez adapter) | Tak
23 | Formaty wideo H.264/MPEG-4 (1080p / i, 720p, NTSC, PAL) | Tak
24 | Formaty zdjęć: JPG, BMP, TIFF, DICOM | Tak
25 | Pamięć wewnętrzna: wewnętrzny dysk twardy o pojemności 320GB | Tak
26 | Wymiary: 240x211x63mm | Tak
27 | Waga: 1,8 kg | Tak
Kompletna optyka HD z płaszczem wodnym i trokarem w komplecie 1 szt.
28 | Optyka artroskopowa HD 30 stopni, średnica 4 mm o spłaszczonych soczewkach i długości roboczej 170 mm w komplecie z płaszczem wodnym, dwukranikowym o średnicy zewnętrznej 5,5 mm z mechanizmem zatrzaskowym z wydłużoną i zaokrągloną częścią dystalną w celu zabezpieczenia soczewki optyki. Optyka w pełni autoklawowalna w komplecie z obturatorem. | Tak
Sterownik kamery (konsola) 1 szt.
29 | Matryca detekcji obrazu 3 matryce CMOS 1/3” | Tak
30 | Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli | Tak
31 | Wyjścia wideo: DVI-D (x2): 1080p; 50 Hz lub 60 Hz, współczynnik kształtu 16:9; 1 złącze DVI-D HD-SDI (x2): 1080p; 50 Hz lub 60 Hz, współczynnik kształtu 16:9; SMPTE 292M S-video (x1): Luminancja (Y) 1,0 Vp-p @ 75 Ω (0,7 Vp-p wizja, 0,3 Vp-p synchr.) Impuls © 0,3 Vp-p @ 75Ω, PAL lub NTSC z obcięciem bocznym Sygnał całkowity (x1) 1,0 Vp-p @ 75Ω, PAL lub NTSC z obcięciem bocznym | Tak
32 | Zdalne wyjścia (x2): gniazda 3,5 mm typu mono | Tak
33 | Równowaga bieli: Kalibracja automatyczna, uruchamiana przyciskiem konsoli lub głowicy. | Tak
34 | Powiększenie cyfrowe 2:1 regulowae przyciskiem na głowicy | Tak
Głowica kamery Full HD 1 szt.
35 | Kamera Full HD, w pełni kompatybilna z monitorem (kompatybilna z procesami STERRAD i STERIS) Głowica z dwoma programowalnymi przyciskami sterującymi umożliwiającymi programowanie czterech funkcji kamery bezpośrednio z głowicy wraz z obsługą systemu archiwizacji USB. Funkcje uruchamiane za pomocą 2 programowalnych przycisków umieszczonych na jej głowicy min.: balans bieli, zoom, regulacja jasności, nagrywanie, wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów, wyłączanie źródła światła ( standby) oraz wybór rodzaju przeprowadzanej procedury operacyjnej pomiędzy : - laparoskopia 5mm - laparoskopia 10mm -artroskopia -histeroskopia -artroskopia małe stawy - laryngologia -urologia -endoskop elastyczny Możliwość ustawienia w menu kamery wyboru rodzaju używanej optyki pomiędzy : Small (mały) 1.9 mm – 2,7 mm Medium (średni) 2,9 mm – 5,0 mm Large (duży) 10 mm | Tak
36 | Autoklawowalna głowica zbudowana ze stopów tytanu, zapewniających bezpieczeństwo mechanizmu optycznego podczas upadku | Tak
37 | Kamera o rozdzielczości 1920 x 1080 | Tak
38 | Zoom cyfrowy | Tak
39 | Matryca detekcji obrazu: 3 matryce CMOS 1/3' | Tak
40 | Głowica pokryta materiałem pozwalającym na szybsze wystudzenie po sterylizacji | Tak
41 | Kabel głowicy o długości 3 m | Tak
42 | Możliwość integracji kamery ze źródłem światła | Tak
Źródło światła LED Full HD- 1 szt.
43 | Źródło światła LED Full HD | Tak
44 | Moc żarówki LED 90 W | Tak
45 | Żywotność min 20.000 godzin pracy | Tak
46 | Wyświetlacz LCD prezentujący poziom natężenia światła Panel przedni źródła światła z wyświetlaczem LCD : wyświetla ustawienia tzn. tryb gotowości, natężenie światła, zdalne sterowania, połączenie z kamerą, ostrzeżenia : blokada/utknięcie wentylatora, przegrzanie, termin konserwacji. Źródło światła wyposażone w mechanizm blokowania w nim światłowodu za pomocą ruchomej manetki umieszczonej na panelu przednim urządzenia. | Tak
47 | Natężenie światła regulowane z panelu urządzenia Procentowa, skokowa regulacja jasności ze skokiem co 5%. Słupkowy wykres jasności o podziałce co 5 % widoczny na wyświetlaczu. | Tak
48 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery | Tak
49 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak
Światłowód z kompletem złączek 2 szt.
50 | Światłowód o długości 300 cm autoklawowalny z kompletem złączek, wykonany w osłonie z materiału przeźroczystego, pokazującego zużycie oraz uszkodzenia włókien. | Tak
Konsola sterująca do shavera i napędów elektrycznych - 1 szt.
51 | Uniwersalna min. 3 portowa konsola sterująca z kolorowym wyświetlaczem/ekranem dotykowym do shavera/wiertarek/ mikrowiertarek | Tak
52 | Możliwość przyłączenia shavera i dużej rękojeści wiertarskiej jednocześnie oraz piły oscylacyjnej i wiertarki długopisowej. Panel główny konsoli wyposażony w napęd pompy irygacyjnej służącej, wraz z zestawami sterylnych przewodów rurkowych do chłodzenia przemywania ostrzy, frezów i wierteł szybkoobrotowych mikronapędów piórowych, przycisk uruchamiania procesu płukania przewodów rurkowych zainstalowany na panelu przednim urządzenia. Sterowanie procesem płukania/chłodzenia za pomocą dotykowego ekranu głównego urządzenia. Szybkość przepływu pompy w zakresie od 0 do 150 ml/min. | Tak
53 | Ekrany dotykowe wyświetlają informacje o przyłączonych urządzeniach, takie jak opis końcówki, szybkość, tryb pracy, kierunek, informacje o irygacji oraz inne informacje o statusie. Przyciski na ekranie dotykowym pozwalają użytkownikowi na zmianę ustawień końcówki, przełącznika nożnego lub systemu irygacji podłączonych do odpowiedniego portu końcówki lub przełącznika | Tak
54 | Funkcja trybu oscylacyjnej pracy napędu wiertarskiego, możliwość regulacji oraz pamięć liczby obrotów shavera oraz cyklu pracy ruchów oscylacyjnych shavera | Tak
55 | Automatyczna funkcja dostosowania zwiększania mocy przy zwiększającym się oporze podczas pracy rękojeści | Tak
56 | Możliwość zintegrowania konsoli z pompą artroskopową | Tak
57 | Funkcja wyświetlania na ekranie informacji o podłączonym urządzeniu i jego statusie ( włączony, wyłączony ) oraz trybie pracy. Funkcje wyświetlane na ekranie sterownika i głosowo | Tak
Rękojeść shavera 2 szt
58 | Shaver autoklawowalny w pełni kompatybilny z konsolą sterującą, z możliwością sterowania ręcznego lub z włącznika nożnego | Tak
59 | Prędkość robocza: 500–12 000 rpm (obrotów na minutę), przód/tył 500–2500 cpm (cykli na minutę), oscylacje jedno i wieloobrotowe | Tak
60 | Możliwość współpracy z ostrzami wielorazowymi i jednorazowymi - pozwalającymi doginać się śródoperacyjnie, a także ostrzami pracującymi w cyklu posuwisto – zwrotnym Oryginalne ostrza wielorazowe do shavera, oznaczone kolorami dla łatwiejszej ich identyfikacji, ostrza wyposażone w wyłamywane plastikowe ząbki pozwalające określić ilość ich sterylizacji | Tak
61 | Możliwość podłączenia końcówki typu „Jacobs” do rękojeści shavera poszerzającej zakres pracy shavera o funkcję mikrowiertarki ( do 10 tyś. obr/ min ) | Tak
62 | Moment obrotowy 24,7 Ncm | Tak
63 | Waga maksymalnie 0,6 kg | Tak
64 | Zamawiający wymaga w ramach pakietu startowego dostarczenie 10 sztuk jednorazowych drenów do pompy artroskopowej i 7 sztuk wielorazowych ostrzy do shavera do wyboru z katalogu oferenta | Tak

## Pakiet nr 4-USG
Znak sprawy: SZP.251.9.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Aparat USG
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
PARAMETRY OGÓLNE
1 | Aparat przenośny z rączką: masa z baterią i sondą nie więcej niż 5 kg | Tak
2 | Wymiary maksymalne : 310 mm/250 mm/85 mm | Tak
3 | Panel sterowania całkowicie dotykowy | Tak
4 | Obudowa metalowa | Tak
5 | Monitor LCD z podświetleniem LED, wymiar minimum 10’ | Tak
6 | Sonda szerokopasmowa convex min 128 elementów, zakres pracy minimum 2-5 MHz | Tak
7 | Sonda szerokopasmowa liniowa o długości max 40 mm, minimum 128 elementów, zakres pracy minimum 6-14 MHz | Tak
8 | Automatyczne rozpoznawanie sond przez aparat | Tak
9 | Dynamiczny fokus | Tak
10 | Zoom minimum 60 - 300% | Tak
11 | Wyłącznik postprocesingu umieszczony na panelu głównym | Tak
12 | Pełne opcje wymiarowania, | Tak
13 | Tryby obrazowania czarno-białego minimum: B Mode, B+B Mode,4B, B+M Mode, | Tak
14 | M Mode | Tak
15 | Presety min. : brzuch, wątroba, nerka, płuca, aorta, MSK, tarczyca, nerwy, naczynia | Tak
16 | Preset poprawiający obrazowanie igły w projekcji „in plane” | Tak
17 | Menu w języku polskim,z możliwością zmiany na język angielski | Tak
18 | Zintegrowany z komputerem PC | Tak
19 | Możliwość zapisywania pętli cine i obrazów , wraz z opisem, na dysk twardy | Tak
20 | Szybki zapis obrazu i pętli cine na pendrive | Tak
21 | Możliwość drukowania obrazów po podłączeniu drukarki zewnętrznej | Tak
22 | Porty minimum: USB 3.0, LAN, HDMI | Tak
23 | Zasilanie sieciowe i bateryjne; zasilanie bateryjne minimum 2 godziny | Tak
24 | Gotowość do pracy po włączeniu max. 30 sekund | Tak
25 | Funkcje dopplerowskie: Pulse Doppler, Color Doppler, Power Doppler | Tak
26 | Funkcje dodatkowe:DICOM 3 | Tak
27 | W zestwie wózek z regulacją w pionie i odchylaniem w płaszczyźnie poziomej z koszykiem na akcesoria, głowica liniowa, głowica convex, wzmocniona walizka transportowa | Tak

## Pakiet nr 5-Neuromonitor
Znak sprawy: SZP.251.9.18
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
1 | Nazwa
2 | Typ
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Rok produkcji 2018
Neuromonitor
Lp. | Produkt | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
1 | 2 | 3 | 4
1 | System stymulacji nerwów w chirurgii endokrynologicznej | Tak
2 | Min. 4 kanały odbiorcze EMG z możliwością rozbudowy oprogramowania o min. kolejne 2 kanały EMG | Tak, podać
3 | Wizualizacja potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG | Tak
4 | Automatyczne zapisywanie potencjałów wywołanych EMG w wewnętrznej pamięci urządzenia z możliwością przywołania ich do raportu w dowolnym momencie w przyszłości | Tak
5 | Zapisywanie potencjałów EMG do raportu przyciskiem nożnym z opcją dopisania komentarza w jęz. polskim | Tak
6 | Szybkie uruchamianie (tryb Emergency patient – bez wpisywania danych pacjenta lub operatora) gotowych programów - menu min. 8 programów wywoływane 1 klawiszem; - operacje tarczycy | Tak, podać
7 | Stymulatory stałoprądowe (min. 2) zapewniające szeroki zakres wartości parametrów stymulacji: impuls prostokątny negatywny o szerokości 100-2000us; Napięcie stymulacji min. 90V | Tak, podać
8 | Praca z 4 kanałową elektrodą naklejaną i wbudowaną w rurkę intubacyjną | Tak
9 | Częstotliwość stymulacji w zakresie 1-30 impulsów/sekundę (Hz) – zmiana co 1Hz | Tak, podać
10 | Gniazda z tyłu aparatu: USB min. 3 szt. port VGA, podłączenie pneumatycznego przełącznika nożnego | Tak, podać
11 | Gniazda z przodu aparatu: stymulatory, wejścia wzmacniacza | Tak
12 | Kolorowy ekran LCD aparatu min.8’’ | Tak, podać
13 | Głośnik do odtwarzania dźwięku analogowego i syntetycznego odpowiedzi EMG o mocy wyjściowej min. 25W | Tak, podać
14 | Oprogramowanie aparatu (menu interfejsu obsługi) w języku polskim | Tak
15 | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym momencie w przyszłości | Tak
16 | Eksport całej bazy danych do komputera zewnętrznego, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu | Tak
17 | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | Tak
18 | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku min. PDF, JPG, DOC, w zależności od potrzeby | Tak, podać
19 | Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy kodu kresowego z historii choroby – wbudowany lub dołączony skaner | Tak, podać
20 | Odseparowane okablowanie stymulacji i odbioru w celu eliminacji zakłócenia pola magnetycznego | Tak
21 | Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy kodu kresowego z historii choroby – wbudowany lub dołączony skaner | Tak, podać
22 | Dedykowany przycisk podpowiedzi w języku polskim | Tak
23 | Sonda stymulacyjna bipolarna wielorazowego użytku, dł. robocza min. 4 cm, dł. całkowita min.15 cm, wraz z przewodem o dł. min.4 m i kasetą sterylizacyjną -1 komplet | Tak
24 | Elektroda min.4 kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. min. 7-9, powierzchnia elektrody min. 37x37 w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy - 10 sztuk | Tak
25 | Jednorazowa sonda bipolarna, długość robocza 4-6 cm z wbudowanym przewodem 2-3m do bezpośredniej stymulacji produkt sterylny jednorazowy – 10 sztuk | Tak
26 | Zestaw powiększający do wizualizacji struktur nerwowych podczas chirurgii. Oprawa typu okularowego, powiększenie min x2.5. Ogniskowa na dystansie z wyboru:30/35/40/45/50cm. Opaska mocująca zabezpieczająca trwałe położenie zestawu powiększającego. Możliwość zamocowania oświetlacza LED na klips magnetyczny | Tak, podać