ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 30.08.2019r.

Sprawa nr: SZP.251.9.19

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.9.19

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Dotyczy: Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

- Prosimy o dopuszczenie kompresji renomowanego europejskiego, producenta bez ograniczeń co do zastosowania u pacjentów o maksymalnej szerokości klatki piersiowej 45 cm. Ze względu na konstrukcję urządzenia nie posiada ono ograniczeń co do zastosowania u pacjentów bariatryczych i nie posiada ograniczeń wagowych. Wydaje się bezzasadne wprowadzenie ograniczenia zastosowania urządzenia dla pacjentów co najwyżej o szerokości 45 cm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o dopuszczenie urządzenia, których warunki środowiskowe pozwalają na przechowywanie od -20 do + 65 st., jest to tylko 5 stopni różnicy między wymogiem Zamawiającego +70 C za to  oferowane urządzenie pracuje w -20 st.C aż do dwóch godzin a  nie do jednej godziny jak Zamawiający oczekuje.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o dopuszczenie urządzenia ładującego się w poniżej 135 min, oferowane urządzenie ładuje się 15 min dłużej niż Zamawiający oczekuje, ale za to pozwala na pracę do 2 godzin a nie do 45 min.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Prosimy o dopuszczenie urządzenia w plecaku z materiału plan, łatwego w czyszczeniu. Konstrukcja plecaka idealnie pasuje do zabudów ambulansów będących we flocie Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odp.

Zamawiający dopuszcza obie formy dostawy, jednak informuje, że odbiór ambulansu odbędzie się na terenie Zamawiającego więc Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedmiot zamówienia do momentu podpisania protokołu odbioru w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada  regulację kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie, oraz  fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa  pełną regulację  oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający ściany i sufit z tworzywa sztucznego wykonane w innej technologii niż tłoczone elementy?

Wyjaśniamy, ze tłoczone elementy są przestarzałą technologią i w przypadku uszkodzenia wymagają wymiany całego boku lub sufitu, przez co naprawa jest niewspółmierni bardziej pracochłonna oraz zdecydowanie droższa.

Odp.

W ww. pytaniu Wykonawca nie podaje technologii wykonania zabudowy więc Zamawiający nie znając proponowanych rozwiązań nie może takich dopuścić.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej?

Wyjaśniamy, że oferowany samochód spełnia wszystkie wymogi normy  PN EN 1789 i NFZ, oraz  posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza, gdyż podstacja dla której dostarczony będzie pojazd jest zlokalizowana w bardzo trudnych warunkach terenowych.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający skrzynię biegów opisaną w Świadectwie Zgodności WE, jako skrzynię automatyczną 6-cio stopniową?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza ponieważ automatyczna skrzynia biegów jest zbyt kosztowna w eksploatacji.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści pojazd bazowy z 2018r, i zabudowę w 2019r.?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, Który posiada w kabinie kierowcy zabudowę wykorzystującą fabryczną perforację oraz inne przebadane i homologowane elementy mocujące itp.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą  szybą w kolorze nadwozia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści,  standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy  którą oferuje większość producentów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny  ma długość  3,10 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu C?

Odp.

Zamawiający uważa, że wymiary mogą być mierzone zgodnie z wymogami normy. Zgodnie z punktem 4.5.2.2. w związku z rysunkiem nr 2 opisanym w normie PN-EN 1789+A2:2015-01 wymiary przedziału dla pacjenta minimalnie muszą mieć 3100 mm. Zamawiający uważa, że minimalne rozmiary są niewystarczające i oczekuje pojazdu spełniającego parametr opisany w załączniku nr 1A do SIWZ „Długość przedziału medycznego min. 3,20m”.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający drzwi boczne  z łożyskami ślizgowymi nowej generacji o małych oporach toczenia, które są również bardzo ciche zamiast elektrycznego wspomagania domykania drzwi bocznych?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Zamawiający wymaga wskaźnika zużycia klocków hamulcowych, co jest rozwiązaniem stosowanym wyłącznie w samochodach Mercedes Sprinter. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z tego wymogu?

Odp.

Wymagane rozwiązanie jest przydatne w bieżącej eksploatacji i jest stosowane także przez innych producentów tj. Volkswagen, Mercedes i Fiat.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, który zamiast systemu zapobiegającemu zmianom pasa ruchu przez podmuch bocznego wiatru posiada system ESC najnowszej generacji oraz system Extended Grip?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „reflektory przeciwmgielne przednie” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj.  reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł przeciwmgielnych, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o wysokości 165 cm, zgodnej z wymogami normy PN EN  1789 pkt. 4.5.2.3  ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 17

Prosimy na zasadzie równoważności o dopuszczenie innego rozwiązania niż „uchwyt na plecak ratunkowy” , które to rozwiązanie będące elementem cało pojazdowej homologacji posiada jedynie firma WAS Wietmarscher z Lubicza, co  jest wbrew zasadzie uczciwej konkurencji wyrażonej w ustawie pzp?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Prosimy na zasadzie równoważności o dopuszczenie innego rozwiązania niż „system szyn podłogowych” , które to rozwiązanie będące elementem cało pojazdowej homologacji posiada jedynie firma WAS Wietmarscher z Lubicza, co  jest wbrew zasadzie uczciwej konkurencji wyrażonej w ustawie pzp ?

Wyjaśniamy, że rozwiązanie firmy WAS podnosi koszt ambulansu o około 12000 zł, a ponad to przy wymianie noszy konieczna może być zmiana mocowania noszy a nie wymiana lawety. Ile razy zamawiający wymieniał lawetę w użytkowanych ambulansach?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

- Dotyczy umowy §5, pkt.4, 8, 11 – zapisy w tych punktach są niemożliwe do zrealizowania w zakresie pojazdu bazowego z uwagi na to, iż producenci nie przewidują takich usług w ramach gwarancji. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, ze wskazane zapisy umowy dotyczą tylko zabudowy sanitarnej i wyposażenia medycznego.

Odp.

Zamawiający w §5 wykreśla pkt. 4.

§5 pkt. 8 zostaje zgodnie z SIWZ,

§5 pkt. 11 ulega modyfikacji na następujący zapis: „11. Wszelkie wymagane zgodnie z instrukcją obsługi przeglądy serwisowe i naprawy zabudowy jak i sprzętu i aparatury medycznej gwarancyjne wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części w okresie gwarancyjnym, Wykonawca wykona na własny koszt.”

- Dotyczy kryterium oceny w zakresie reakcji serwisu gwarancyjnego. Określenie czasu reakcji serwisu jest niemożliwe do zrealizowania w zakresie pojazdu bazowego z uwagi na to, iż producenci nie przewidują takich usług w ramach gwarancji. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, ze wskazane zapisy umowy dotyczą tylko zabudowy sanitarnej i wyposażenia medycznego.

Odp.

Zamawiający informuje, że wskazane zapisy dotyczą pojazdu jak i zabudowy oraz aparatury medycznej.

Zestaw pytań nr 4:

1. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania nosze firmy FERNO, z poręczami bocznymi składanymi na boki?

Uzasadnienie:

Oferowane przez nas rozwiązanie umożliwia poszerzenie leża noszy (przydatne w przypadku transportu pacjentów otyłych). Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze dla personelu i pacjenta, niweluje  ryzyko przycięcia dłoni. Przy poręczach składanych wzdłużnie istnieje takie ryzyko.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Auto Pulse, prowadzące obwodowe uciski klatki w technologii LDB (Load Distributing Band) za pomocą taśmy piersiowej, zapewniające zmniejszenie obwodu klatki piersiowej o 20%, co umożliwia uzyskanie najwyższych, nieosiągalnych w innych urządzeniach przepływów wieńcowych i mózgowych w trakcie resuscytacji i w efekcie istotnie zwiększa prawdopodobieństwo skutecznej RKO?

Komentarz: Urządzenia w technologii LDB prowadzące uciskanie za pomocą taśmy piersiowej wykorzystują 2 mechanizmy fizjologiczne: mechanizm pompy sercowej oraz mechanizm pompy piersiowej. W efekcie technologia LDB daje wyższe ciśnienia perfuzji w porównaniu z uciskami punktowymi na mostek (wykorzystującymi jedynie mechanizm pompy sercowej), co prowadzi do wyższej skuteczności resuscytacji w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający prosi na etapie przygotowania oferty o powołanie się na udzieloną odpowiedź w przypadku jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu.

Przewodniczący komisji:	Lucyna Gruszkowska	…………………………….....

Sekretarz komisji:		Marcin Rzepecki		………………………….........

Członek komisji:		Maciej Linda			...............................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)