ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 03.09.2019r.

Sprawa nr: SZP.251.9.19

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 2

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.9.19

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 5:

Nosze główne

1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, nosze bez uchylnej konstrukcji ramy noszy pod głową pacjenta, ale wyposażone w podgłówek anatomiczny posiadający uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węszącej, która jest wskazana przy wykonywaniu zabiegu intubacji pacjenta? Dodatkową zaletą proponowanego rozwiązania jest funkcja wydłużenia leża noszy w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Transporter noszy

2. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw STRYKER 6200 M1 o udźwigu: nosze 227 kg; zestaw transporter z zainstalowanymi noszami 227 kg?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności transporter do noszy Stryker 6200 typ M1 o wadze 35.05 kg, który poza przytoczonym parametrem spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN: 1865-1:2010, 1789:2007 w tym załącznik A1:2010 wraz z wprowadzonymi zmianami, a powyższe potwierdza certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Waga oferowanych, ściąganych z transportera noszy jest lżejsza niż w opisanych przez Zamawiającego i normę wymaganiach (20 kg), a wskazana różnica w wadze całego zestawu wynika z konstrukcji transportera, który został przystosowany do mycia ciśnieniowego (uszczelnienie i drenaż wew. ramy), przenoszenia wysokich obciążeń, skręceń i zapewnienia niezawodności działania konstrukcji w okresie do 7 lat intensywnego eksploatowania (gwarancja na spawy, łączenia).

W tym miejscu chcemy nadmienić, że zestaw ukompletowany w materac spełnia wymagania dot. dopuszczalnej masy całkowitej noszy.

Odpowiednie dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski w załączniku do przesłanych pytań.

- do zabudów ambulansów będących we flocie Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający prosi na etapie przygotowania oferty o powołanie się na udzieloną odpowiedź w przypadku jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu.

Przewodniczący komisji:	Lucyna Gruszkowska	…………………………….....

Sekretarz komisji:		Marcin Rzepecki		………………………….........

Członek komisji:		Maciej Linda			...............................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)