ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 08.05.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.253.10.18

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści ogłoszenia – sprawa numer SZP.253.10.18

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w zapytaniu ofertowym nr SZP.253.10.18 na dostawę aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1:

Pytanie 1 do do Załącznika nr 3, zestawienie parametrow technicznych:

Czy Zamawiający dopuści aparat (Prismaflex) spełniający poniższe wymogi, konieczne dla apartów wykonujących ciągłe terapie nerkozastępcze:

- wolna ultrafiltracja (SCUF);

- hemofiltracja (CVVH);

- wysokoobjętościowa hemodiafiltracja (HV-CVVH);

- hemodializa (CVVHD);

- hemodiafiltracja (CVVHDF) z jednoczesną pre- i postdylucją;

- możliwość zmiany rodzaju terapii w trakcie prowadzenia zabiegu bez konieczności zmiany zestawu z filtrem (uniwersalne zestawy do CRRT);

- plazmafereza (PF);

- hemoperfuzja (HP);

- eliminacja dwutlenku węgla (ECCO2R):

- hemofiltracja, hemodializa i hemodiafiltracja z antykoagulacją cytrynianową;

- zasilanie awaryjne na minimum 10 min. przy pełnym obciążeniu;

- regulowana ultrafiltracja w zakresie: 0-2000 ml/godz.;

- przepływ płynu substytucyjnego w zakresie: 0-8000 ml/godz.;

- przepływ dializatu w zakresie: 0-8000 ml/godz.;

- jeden system podgrzewania – drenu z krwią powracającą do pacjenta – z regulacją temperatury w zakresie 33-43 oC, z możliwością wyłączania i włączania w czasie trwania zabiegu podstawowego;

- regulacja przepływu pompy krwi: 10 - 450 ml/min.;

- możliwość prowadzenia antykoagulacji heparynowej lub cytrynianowej z użyciem uniwersalnych zestawów filtrów i drenów, gdzie wybór metody antykoagulacji, jak i rodzaju terapii następuje po założeniu uniwersalnego zestawu, na etapie programowania;

- 4 wagi: substytutu w predylucji (cytrynian) i postdylucji, dializatu, filtratu;

- 5 pomp perystaltycznych: substytutu w predylucji (cytrynian) i postdylucji, dializatu, filtratu i krwi;

- zintegrowana (z pompą krwi i cytrynianu) pompa strzykawkowa 50 ml do podaży roztworu wapnia lub heparyny (w zależności od wybranej metody antykoagulacji);

- kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż zintegrowanego zestawu jednorazowego, zawierającego: kasetę identyfikacyjną z kodem kreskowym, filtr oraz dreny z czujnikami;

- system bilansujący - grawimetryczny (wagowy), dokładność ważenia - 1 g;

- detektor przecieku krwi;

- jeden detektor powietrza - ze względu na odmienną technikę podgrzewania, nie znajdują zastosowania niezależne odpowietrzenie drenów substytutu, dializatu i filtratu, odpowietrzenie układu następuje podczas jego wypełnienia;

- oprogramowanie i komunikacja na ekranie w języku polskim;

- możliwość stosowania zestawów pediatrycznych dla dzieci o masie od 8 kg (pojemność wypełlnienia nie większa niż 60 ml);

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- aparat fabrycznie nowy (najnowszy model i oprogramowanie), rok prod. nie starszy niż 2017?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Proponowany aparat nie zapewnia wymaganej w „Formularzu parametrów technicznych” – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – możliwości zmiany rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności wymiany zestawu drenów. W oferowanym aparacie wybór metody antykoagulacji następuje na etapie programowania, nie ma możliwości zmiany antykoagulanta w trakcie zabiegu, na której to funkcji zależy Zamawiającemu. Ponadto w oferowanym aparacie zintegrowana pompa podaje wapń do oddzielnego wkłucia dożylnego centralnego (których zawsze brakuje). Natomiast Zamawiający wymagał zaoferowania modułu cytrynian-wapń, który połączony z aparatem nie wymaga oddzielnego  podawania i.v. wapnia.

Pytanie nr 2:

Pytanie 2 do do projekt umowy / ogłoszenie:

W § 3, ust. 2 projektu umowy jest mowa o 30-dniowym terminie płatności na fakturze za odebrany sprzęt, natomiast treść ust. 10 w rozdz. III brzmi: „Zamawiający wymaga, aby koszt aparatu rozłożony był na 10 równych nieoprocentowanych miesięcznych rat.”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, który rodzaj finansowania jest wiążący?

Odp.

Zamawiający oczekuje rozłożenia płatności na 10 równych nieoprocentowanych miesięcznych rat. Każda płatność ratalna wiąże się z koniecznością wystawienia faktury. Każda kolejno wystawiona faktura powinna mieć termin płatności 30 dniowy. Inaczej mówiąc, pierwsza faktura (wartość 1/10 kwoty umowy) powinna być wystawiona z datą nie później niż 7 dni od daty protokolarnego odbioru aparatu, a termin płatności pierwszej faktury powinien być za 30 dni od daty wystawienia. Kolejne faktury należy wystawić analogicznie.

U

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
    			w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

M.R. (56 668 91 20)

08.05.2018r.