ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

Producent urządzenia: 	…………………………………………………………………...

Oferowany model:		…………………………………………………………………...

| L.p. | Parametry urządzenia | Potwierdzenie parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno – żylnej filtracji (CVVH) | TAK |
| 2. | Możliwość wykonywania zabiegu wysokoobjętościowej ciągłej żylno – żylnej hemofiltracji (HV – CVVH). Substytucja podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze | TAK |
| 3. | Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodializy (CVVHD) | TAK |
| 4. | Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF) | TAK |
| 5. | Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF) | TAK |
| 6. | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy (PF) | TAK |
| 7. | Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP) | TAK |
| 8. | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |
| 9. | Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |
| 10. | Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min. | TAK |
| 11. | Przepływ płynu substytucyjnego od 10 – 160 ml/min. | TAK |
| 12. | Przepływ dializatu od 10 – 70 ml/min. | TAK |
| 13. | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu | TAK |
| 14. | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35 – 39 ºC | TAK |
| 15. | Regulacja przepływu pompy krwi od 10 – 500 ml/min. | TAK |
| 16. | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |
| 17. | System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu, itp. | TAK |
| 18. | Dokładność ważenia – 1 g | TAK |
| 19. | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. | TAK |
| 20. | Cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza | TAK |
| 21. | Moduł cytrynian – wapń | TAK |
| 22. | Ciągła hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową (Ci-Ca CVVHD) | TAK |
| 23. | Ciągła hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową (Ci-Ca post CVVHDF) | TAK |
| 24. | Możliwość jednoczesnego prowadzenia antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej | TAK |
| 25. | Możliwość zmiany bezpośredniej rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową w trakcje zabiegu bez konieczności wymiany zestawu drenów | TAK |
| 26. | Detektor przecieku krwi | TAK |
| 27. | Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, krwi - niezależnie | TAK |
| 28. | Dwa niezależne detektory powietrza | TAK |
| 29. | Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed hemofiltrem) | TAK |
| 30. | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |
| 31. | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). | TAK |

….................................                         ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Oferenta