ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, tel.  56 66 89 100, tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 16.05.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.253.12.18

Pytania i odpowiedzi nr 2

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa wózków anestezjologicznych” - sprawa numer SZP.253.12.18.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę wózków anestezjologicznych, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę wózków anestezjologicznych – 6 szt.:

1. Czy Zamawiający dopuści szyny instrumentalne montowane za pomocą śrub i dystansów z tworzywa oraz narożniki zabezpieczone zaślepką z tworzywa?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści koszyki ze stali lakierowanej proszkowo o wymiarach 340x90x100 mm oraz 350x200x150 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez producenta Certyfikatu PN-EN ISO 9001 ponieważ projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego podlega pod posiadany przez producenta Certyfikat PNEN ISO 13485?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Oraz zmiana udzielonych odpowiedzi w zestawie nr 1

Było:

- Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o poniższych parametrach?

- Wymiary szafki wózka: :

- szerokość 720 mm

- głębokość 610 mm

- wysokość 1080 mm

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:

- szerokość 720 mm

- głębokość 610 mm

- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm

- wysokość wózka z nadstawką ok. 1650 mm

- Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:

- szerokość 450 mm

- głębokość 450 mm

- wysokość 225 mm, przy wysokości frontu 1x225 mm (dolna)

- wysokość 150 mm, przy wysokości frontu 3x150 mm

- Wymiary blatu bocznego:

- szerokość 640 mm

- głębokość 545 mm

- Wózek posiadający 4 szuflady z systemem dociskania niedomkniętej szuflady

- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo (fronty szuflad i uchwytów szuflad wykonane z tworzywa), kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (do wyboru kolor uchwytów szuflad - 6 kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek

- Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron

- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą

- WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:

- 2 szyny instrumentalne ze stali chromowanej, w tym jedna na stelażu nadstawki, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka

- wysuwany blat boczny z tworzywa ABS

- nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo – stalowy

- uchwyt ze stali lakierowanej proszkowo do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego

- pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem

- z lewej strony wózka trzy transparentne, uchylne pojemniki boczne/kieszenie (np. na dokumenty, podręczne akcesoria, butelki); każdy pojemnik o wymiarach ok. 390 x 150 x 200 mm

- tacka na odpadki ze stali nierdzewnej

- uchwyt do prowadzenia

- Korpus wózka z prawej strony oraz z tyłu posiadający nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego

Odp.

Zamawiający dopuści wózek o powyższych parametrach jeśli Wykonawca w wyposażeniu dodatkowym zaoferuje 4 szyny instrumentalne oraz jeśli przedstawi wszystkie dokumenty zapisane w pkt. 11 tabeli parametrów technicznych dotyczące oferowanego wózka.

Jest:

- Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o poniższych parametrach?

- Wymiary szafki wózka: :

- szerokość 720 mm

- głębokość 610 mm

- wysokość 1080 mm

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:

- szerokość 720 mm

- głębokość 610 mm

- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm

- wysokość wózka z nadstawką ok. 1650 mm

- Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:

- szerokość 450 mm

- głębokość 450 mm

- wysokość 225 mm, przy wysokości frontu 1x225 mm (dolna)

- wysokość 150 mm, przy wysokości frontu 3x150 mm

- Wymiary blatu bocznego:

- szerokość 640 mm

- głębokość 545 mm

- Wózek posiadający 4 szuflady z systemem dociskania niedomkniętej szuflady

- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo (fronty szuflad i uchwytów szuflad wykonane z tworzywa), kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (do wyboru kolor uchwytów szuflad - 6 kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek

- Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron

- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą

- WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:

- 2 szyny instrumentalne ze stali chromowanej, w tym jedna na stelażu nadstawki, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka

- wysuwany blat boczny z tworzywa ABS

- nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo – stalowy

- uchwyt ze stali lakierowanej proszkowo do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego

- pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem

- z lewej strony wózka trzy transparentne, uchylne pojemniki boczne/kieszenie (np. na dokumenty, podręczne akcesoria, butelki); każdy pojemnik o wymiarach ok. 390 x 150 x 200 mm

- tacka na odpadki ze stali nierdzewnej

- uchwyt do prowadzenia

- Korpus wózka z prawej strony oraz z tyłu posiadający nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego

Odp.

Zamawiający dopuści wózek o powyższych parametrach jeśli Wykonawca w wyposażeniu dodatkowym zaoferuje 4 szyny instrumentalne oraz jeśli zaoferuje dodatkowe akcesoria wymienione w pkt 10 tabeli lub równoważne oraz przedstawi wszystkie dokumenty zapisane w pkt. 11 tabeli parametrów technicznych dotyczące oferowanego wózka.

Zamawiający prosi o powołanie się na udzielone odpowiedzi na etapie sporządzania oferty.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 21.05.2018r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert 21.05.2018r. godz. 10:15.

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)