ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 668 91 00,

fax.  56 668 91 01    e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 22.06.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr SZP.253.15.18

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa systemów do ogrzewania ciała pacjenta”.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę systemów do ogrzewania ciał pacjenta - sprawa SZP.253.15.18, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Czy Zamawiający dopuści alternatywne urządzenie na zasadzie równoważności o parametrach:

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
|  | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem |
|  | 4 zakresy temperatury: - temp. otoczenia - 32°C - 38°C - 43°C |
|  | Podstawa jezdna do aparatu z koszykiem na koce, 2 koła blokadą |
|  | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta |
|  | Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia max 6 kg |
|  | Niewielkie wymiary urządzenia: 23,9cm x 38,5cm x 27,6cm |
|  | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. |
|  | Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem |
|  | Długość przewodów: - przewód grzewczy: 1,8 m - przewód zasilający: 4,0 m |
|  | Duża wydajność - szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza nie większym niż 1400 l/min |
|  | Wskaźnik zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury |
|  | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,99% |
|  | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym |
|  | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 600W. |
|  | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych Rtg. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. |
|  | Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 10 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta) |
|  | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego |
|  | Jednopacjentowe koce ogrzewające dla dorosłych: - koc na całe ciało dla dorosłych (długość 218cm x 127cm +/- 2cm) - 10 szt. - koc pod całe ciało dla dorosłych (długość 220cm x 90cm +/- 2cm) - 10 szt. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o powyższych parametrach.

Zestaw pytań nr 2

Punkt 5 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia o kompatybilnych ze standardowym wyposażeniem sal operacyjnych, wybudzeniowych i intensywnej terapii wymiarach: 33 cm wysokości x 33 cm głębokości x 36 cm

Zamawiający dopuszcza.

Punkt 6 – Prosimy o dopuszczenie ergonomicznego urządzenia o wadze 7,3 kg

Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt 10 - Prosimy o dopuszczenie włókninowych kołder grzewczych z perforacją zapewniającymi konwekcyjne ogrzewanie pacjenta, który posiada dowody kliniczne na obniżenie ilości zakażeń u pacjentów chirurgicznych, w tym potencjalnie szerzących się drogą prądów powietrznych.

Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt 11 - Prosimy o dopuszczenie systemu grzewczego  wykorzystującego wysoce efektywny filtr powietrza MERV 14 dla cząstek 0,2 mikronów współpracującego z włókninowymi kołdrami grzewczymi z perforacją zapewniającymi konwekcyjne ogrzewanie pacjenta. Kołdry bez perforacji, z których powietrze nie wydostaje się przez perforację a na zasadzie dyfuzji nie zapewniają ogrzewania konwekcyjnego (brak szybkiego ruchu powietrza wokół pacjenta) a raczej ogrzewanie na zasadzie promieniowania co jest znacząco mniej efektywną metodą. Urządzenia z wbudowanym filtrem powietrza spełniają wymogi odnośnie stosowania na sali operacyjnej a badania potwierdzają efektywność ogrzewania przy jednoczesnym braku zakażeń szerzących się prądami powietrza.  „Filtr” w kołdrze grzewczej nie jest potrzebny ponieważ konstrukcja systemu zapobiega skażeniu powietrza wewnątrz niego.

Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt 13 -  Prosimy o dopuszczenie kołderek grzewczych wykonanych z nietkanego polipropylenu  , które są niepalne, oraz przezierne dla promieni rentgenowskich.

Zamawiający dopuszcza.

Punkt 16 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia grzewczego  wykorzystującego wysoce efektywny filtr powietrza MERV 14 dla cząstek 0,2 mikronów.

Zamawiający dopuszcza.

Punkt 17 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia zapewniającego 4 zakresy temperatury pracy: temperatura otoczenia 32; 38 oraz 43OC.

Zamawiający dopuszcza.

Punkt 18 - Prosimy o dopuszczeni urządzenia sygnalizującego zmianę zakresu pracy urządzenia poprzez podświetlenie diody odpowiadającej zakresowi pracy.

Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt 19 – Ponieważ opisany wymog ogranicza uczciwą konkurencję poprzez stawianie wymogu, który spełnia tylko jeden producent prosimy o  dopuszczenie urządzenia nie powodującego zbędnych prądów powietrznych o maksymalnej wartości przepływu 1380 l/minutę, co z zgodnie z przeprowadzonymi badaniami klinicznymi i teorią fizyki gwarantuje bardziej efektywne ogrzewanie pacjenta, ponieważ większy przepływ oznaczą większą ilość energii cieplnej dostarczonej pacjentowi.

Zamawiający dopuszcza.

Punkt 21 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia zapewniającego podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem bardziej efektywny i bezpieczniejszy dla pacjenta: pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 53°C  +/- 3°C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp zwykle ≤56°C, 53°+/- 3°C - całkowite wyłączenie urządzenia

Zamawiający dopuszcza.

Punkt 23 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia zapewniającego zabezpieczenie przed ogrzewaniem zbyt niską temperaturą poprzez  monitorowanie czasu potrzebnego do rozgrzania temperatury powierzchni kontaktowej przykładowo od wartości 23 +/- 2°C do 37°C w przeciągu minimum 2-5 min.

Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt 25 - Prosimy o dopuszczenia podstawy jezdnej na 4 kółkach w tym wszystkie posiadają blokadę

Zamawiający dopuszcza.

Punkt 27 - – Prosimy o dopuszczenie materacyka grzewczego pod pacjenta dorosłego : wymiary 188 cm x 91 cm (+/- 2cm), - do użytku u jednego pacjenta,- bez lateksu wykonane z jednokolorowej wielowarstwowej włókniny, dodatkowo posiadające piktogramy na kołdrze pozwalające na szybką orientację która powierzchnia ma być skierowana do pacjenta, równomiernie perforowane na powierzchni spodniej co zapewnia efektywne i równomierne ogrzewanie pacjenta potwierdzone szeregiem badań klinicznych, współpracujące z urządzeniem zapewniającym filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, o ektywności ponad 99,99%  (minimalizujące prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta), z systemem mocowania do przewodu grzewczego za pomocą̨ idealnie dopasowanego otworu w kołdrze nie wymagający stosowania  jakichkolwiek dodatkowych adaptorów, które mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu, co pozwala na uniwersalne stosowanie kołdry w każdej chwili w każdym miejscu.

Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt 28 – Prosimy o dopuszczenie kołderki grzewczej na całe ciało pacjenta dorosłego : wymiary 213cm x 91 cm (+/- 2cm), - do użytku u jednego pacjenta,- bez lateksu wykonane z włókniny i folii polipropylenowej,  dzięki czemu strona wierzchnia i spodnia są  łatwe do odróżnienia a dodatkowo posiadające piktogramy na kołdrze, równomiernie perforowane na powierzchni spodniej co zapewnia efektywne i równomierne ogrzewanie pacjenta potwierdzone szeregiem badań klinicznych, współpracujące z urządzeniem zapewniającym filtrowanie nadmuchiwanego powietrza,o ektywności ponad 99,99%  (minimalizujące prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta), z systemem mocowania do przewodu grzewczego za pomocą̨ idealnie dopasowanego otworu w kołdrze nie wymagający stosowania  jakichkolwiek dodatkowych adaptorów, które mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu, co pozwala na uniwersalne stosowanie kołdry w każdej chwili w każdym miejscu.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3

- Czy Zamawiający dopuści system konwekcyjnego ogrzewania pacjenta o wymiarach 30 x 24 x 19 cm, masie 6,6kg, który może być zamocowany do pionowych rur i uchwytów?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści  system konwekcyjnego ogrzewania pacjenta charakteryzujący się parametrami elektrycznymi 230V, 50/60Hz, 4A? W proponowanym rozwiązaniu producent nie określa parametru moc elementu grzejnego.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta do którego przeznaczonych jest 16 typów kocyków dostosowanych dla pacjentów w różnym wieku i do różnorodnych procedur terapeutycznych, niepalne zgodnie z normą NFPA 702? W ofercie brak kocyków na tors dla dorosłych. Oferowane kołderki grzewcze nie posiadają dodatkowych filtrów – urządzenie jest wyposażone w system filtracji 0,2µm.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z czterema zakresami regulacji temperatury (temperatura otoczenia, 36°C, 40°C,44°C) dostosowanymi do różnych możliwości terapeutycznych, charakteryzujący się przepływem powietrza 8,4-12,7m/sec, bez sygnalizacji dźwiękowej zmiany zakresu pracy urządzenia, z wyświetlaczem pokazującym temperaturę na końcu rury transmisyjnej (temperatura powietrza wpływającego do kołderki grzewczej)?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści system konwekcyjnego ogrzewania pacjenta z podwójnym systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 44 +/- 1 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 70 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia. W proponowanym rozwiązaniu brak zabezpieczenia przed temperaturą 29.4st. C. w postaci automatycznego wyłączenia grzałki oraz wentylatora

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści system konwekcyjnego ogrzewania pacjenta w którym brak informacji wizualnej  wskazującej ilość dni oraz ilość roboczogodzin pozostałą do wymiany filtra- przeglądy wykonywane są w stałych odstępach czasu

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści materacyki grzewcze  w rozmiarze 203 x 102 cm, wykonane z dwuwarstwowej, nietkanej włókniny polietylenowej przezroczystej dla promieniowania radiologicznego, z otworami umieszczonymi na spodniej stronie kanałów powietrznych równomiernie rozprowadzających ogrzane powietrze po całej powierzchni kocyka, z barwnymi oznaczeniami wierzchniej strony kocyka, nie  zawierający lateksu; wyposażone w sztywny port dostępowy umożliwiający zatrzaśnięcie rury transmisyjnej z możliwością jej obracania się (brak konieczności stosowania adaptora).

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, że termin otwarcia ofert zostaje bez zmian tj.: 26.06.2018r., godz. 10:15.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach)

(podpis na oryginale dokumentu)

M.K (56 668 91 20)

21.06.2018r.