| ## Lp. | Opis parametrów | Warunek konieczny | Strona w ofercie potwierdzający parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej | TAK |  |
| 2 | System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderek grzewczych różnego typu dla pacjenta | TAK |  |
| 3 | Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych | TAK |  |
| 4 | Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek, łóżku pacjenta, lub wózku za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów. | TAK |  |
| 5 | Wymiary urządzenia nie większe niż 34,3x 22,2x 22,2cm (Wys.xSzer.xGłęb.) | TAK |  |
| 6 | Masa urządzenia max. 6,1kg | TAK |  |
| 7 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz,7A | TAK |  |
| 8 | Moc elementu grzejnego min. 1200W | TAK |  |
| 9 | Kołderki grzewcze dostępne w min. 9 typach/rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych, kołderka pod ciało dla dorosłych, kołderka na dolną część ciała u dorosłych, kołderka na górną część ciała dla dorosłych, kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna (jako kołderka na całe ciało), kołderka noworodkowa/wcześniacza z kołnierzem grzewczym otaczającym pacjenta, kołderka w formie tuby grzewczej dla dorosłych, sterylna grzewcza kołderka do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych. | TAK |  |
| 10 | Kołderki grzewcze posiadające system filtrowania powietrza, minimalizujący prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. | TAK |  |
| 11 | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej. | TAK |  |
| 12 | Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm : dzwiękowy oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej wartości temperatury | TAK |  |
| 13 | Kołderki grzewcze wykonane z polietylenu i materiału nietkanego spełniające normę niepalności NFPA 99. Materiał transparentny dla promieni rentgenowskich. | TAK |  |
| 14 | Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m | TAK |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany | TAK |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr HEPA nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. | TAK |  |
| 17 | Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura otoczenia), 32,2; 37,8; 43,3OC. | TAK |  |
| 18 | Sygnalizacja dźwiękowa zmiany zakresu pracy urządzenia | TAK |  |
| 19 | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Maksymalna akceptowana wartość przepływu.: 740-980 l/min | TAK, podać |  |
| 20 | Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego | TAK |  |
| 21 | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 52 +/- 3 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 64 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia | TAK, opisać |  |
| 22 | Wskaźnik zadziałania systemu zabezpieczającego przed przegrzaniem | TAK |  |
| 23 | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą przy temp. 29.4st. C. Alarmy oraz wyłączenie grzałki oraz wentylatora | TAK |  |
| 24 | System informacji wizulanej (np.dioda) o czasie przepracowanym przez urządzenie dający informację o konieczności wymiany filtra | TAK |  |
| 25 | Podstawa jezdna do mocowania urządzenia z pięcioma kółkami oraz koszykiem. | TAK |  |
| 26 | System do ogrzewania ciała pacjenta objęty 36 miesięczną gwarancją | TAK |  |
| 27 | Materacyki grzewcze pod pacjenta dorosłego w ilości - 10 sztuk - wymiary 199cm x 101 cm (+/-2 cm) - do użytku u jednego pacjenta - bez lateksu - dwukolorowe kołderki, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta - materacyk posiadający 3 warstwy materiału (dwie warstwy materiału nietkanego oraz warstwa folii) - bez perforacji - równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki - konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, minimalizujące prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta - efektywność filtracji bakteryjnej wydmuchiwanego powietrza z kołderki na poziomie 94 % potwierdzona badaniem w niezależnym laboratorium. - system mocowania do przewodu urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera. | TAK |  |
| 28 | Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego w ilości - 10 szt. - wymiary 233cm x 152cm (+/- 2cm) - do użytku u jednego pacjenta, - bez lateksu - dwukolorowe kołderki, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta - materacyk posiadający 3 warstwy materiału (dwie warstwy materiału nietkanego oraz warstwa folii) - bez perforacji - równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki - konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, minimalizujące prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta - efektywność filtracji bakteryjnej wydmuchiwanego powietrza z kołderki na poziomie 94 % potwierdzona badaniem w niezależnym laboratorium. -system mocowania do przewodu urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera. | TAK |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć do oferty w wersji elektronicznej) | TAK |  |